Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiot zamówienia: Naprawa systemu rezonansu magnetycznego 1.5T SIGNA ARTIST FLO IPM Numer identyfikacyjny systemu: PL1584MR02 Numer seryjny systemu: PG45S2100197SC

Producent/Firma: GE HealthCare Technologies Inc.

Urządzenie nazwa  typ: 1.5T SIGNA ARTIST FLO IPM                                                            Rok produkcji: 2021

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naprawa systemu rezonansu magnetycznego SIGNA Artist 1.5T FLO IPM | Tak | Usunięcie awarii zgodnie z raportem serwisowym GE nr 16368403 |
|  | Diagnostyka onsite przez certyfikowanego inżyniera serwisu (FSE) | Tak | Wykonanie pełnej diagnostyki na miejscu |
|  | Usunięcie błędu VRE reset failed (brak komunikacji z ICN) | Tak | Przywrócenie komunikacji z modułami ICN |
|  | Wymiana/naprawa dysków twardych ICN (Hard Disk Health Diagnostic failed) | Tak | Zastosowanie oryginalnych lub równoważnych części |
|  | Rekonfiguracja ICN po wymianie części | Tak | Pełna rekonfiguracja systemu |
|  | Testy funkcjonalne systemu po naprawie | Tak | Wyniki zgodne z dokumentacją producenta |
|  | Sporządzenie raportu końcowego z naprawy | Tak | Raport podpisany przez inżyniera serwisu |
|  | Przywrócenie pełnej sprawności diagnostycznej systemu | Tak | Potwierdzone protokołem odbioru |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Termin realizacji do 14 dni od podpisania umowy | Tak | Harmonogram zgodny z OPZ |
|  | Dostarczenie dokumentacji wymienionych części | Tak | Kopie certyfikatów i numerów seryjnych |
|  | Odbiór prac na podstawie protokołu | Tak | Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Minimum 12 miesięcy gwarancji na części i usługę | Tak | Oświadczenie Wykonawcy |
|  | Zapewnienie serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji | Tak | Deklaracja dostępności serwisu |
|  | Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48h od zgłoszenia | Tak | Potwierdzenie w ofercie |
|  | Certyfikowany personel serwisowy | Tak | Dokumenty potwierdzające kwalifikacje |
|  | Zastosowanie oryginalnych części zamiennych | Tak | Wykaz części w dokumentacji powykonawczej |

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty