[image: image4.png]Mazowsze.

serce Polski




[image: image5.png]1985 - 2025




Ciechanów dnia 27.11.2025 r.

AT - ZP/2501/104/25
Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę systemów beznapięciowego leczenia nietrzymania moczu i operacyjnego leczenia wypadania macicy ogłoszonego w dniu 18.11.2025 r. w BZP, nr ogłoszenia 2025/BZP 00537898 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:
	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1
	Zapytanie do pakietu nr. 1 Taśma – system beznapięciowego leczenia nietrzymania moczu TVT:

Czy Zamawiający dopuści do niniejszego pakietu :

• Taśma wykonana z polipropylenu monofilamentowego, cięta laserowo,

•   Taśma: wielkość porów 0,90 mm

•   Taśma: szerokość 1,1 cm, długość  45 cm

•   Taśma w plastikowej osłonce

• Dwie jednorazowe heliakalne prowadnice wykonane z niekorodującego chromu, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out”, z plastikową osłonką. System całkowicie jednorazowy. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.
	Tak

	2
	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2?

Poz. 1

Taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT. Elastyczna i odporna na rozciąganie, makroporowata, wykonana z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego z pamięcią kształtu. Szerokość: 1,1 cm, długość: 45 cm, gramatura: 45 g/m2. Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów. Końce taśmy są zwężone i zakończone pętlami do podłączenia igieł oraz zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki.
[image: image1.png]Polethyns covs - Osonka posetienows





Do implantacji taśm służą narzędzia wielorazowego użytku. Użycie narzędzi wielorazowych oszczędza środowisko poprzez zmniejszenie produkcji odpadów.

	Nie

	3
	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2?
Poz. 2

Implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami przeznaczony do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej. Wykonany z polipropylenu monofilamentowego. Szerokość górna 4 cm, dolna 6 cm, wysokość implantu 9,1 cm. Ramiona w osłonkach, zakończone pętelkami. Siatka sterylna, jednorazowa.                                                                

Parametry: grubość 0,34 mm, wielkość porów 1 x 1,25 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², grubość nici 0,15 mm
[image: image2.png]205 mm

145 mm

60 mm




Do implantacji taśm służą narzędzia wielorazowego użytku. Użycie narzędzi wielorazowych oszczędza środowisko poprzez zmniejszenie produkcji odpadów.
	Nie


[image: image6.jpg]DY KTOR
/\_’—-
ANdrzej Juliusz Kamasa



[image: image3.png]SPECIALISTA
a8, Zambnie ukszich

e Exs oo



[image: image7.png]



