Załącznik nr 2a- OPZ Pakiet 1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU DO HOMOGENIZACJI 
Z JEDNORAZOWYMI PROBÓWKAMI

| Lp. | Parametr wymagany | Proszę zaznaczyć właściwą kolumnę |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Zestaw przeznaczony do rozdrabniania tkanek miękkich, mięśniowych, chrzęstnych i kostnych (w tym biopsji). |  |  |
| 2 | Możliwość wykorzystania próbki do dalszej diagnostyki mikrobiologicznej (hodowla) jak i molekularnej. |  |  |
| 3 | Funkcja rotacyjna z możliwością precyzyjnego ustawienia czasu pracy. |  |  |
| 4 | Mechanizm homogenizacji poprzez rotację próbki i rozcieranie materiału miedzy bloczkiem ceramicznym a tarnikiem metalowym. |  |  |
| 5 | Cicha praca urządzenia; maksymalny poziom hałasu do 56 dB. |  |  |
| 6 | Możliwość awaryjnego zatrzymania pracy. |  |  |
| 7 | Wymiary urządzenia nie większe niż 175 x 110 x 155 mm (szer. x gł. x wys.) |  |  |
| 8 | Jednorazowe probówki, sterylne, gotowe do użycia, wyposażone w bloczek ceramiczny wewnątrz probówki i zatyczkę/zakrętkę z metalowym tarnikiem. |  |  |

| Lp. | Parametr oceniany | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wykorzystania próbki do dalszej diagnostyki mikrobiologicznej (hodowla) jak i molekularnej. |  |  |
| 2 | Homogenizacja próbki bez konieczności otwierania pojemnika – proces odbywa się w zamkniętej probówce. |  |  |
| 3 | Probówki pakowane pojedynczo. |  |  |

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

| Lp. | Parametr oceniany | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wykorzystania próbki do dalszej diagnostyki mikrobiologicznej (hodowla) jak i molekularnej. | 5 |  |
| 2 | Homogenizacja próbki bez konieczności otwierania pojemnika – proces odbywa się w zamkniętej probówce. | 5 |  |
| 3 | Probówki pakowane pojedynczo. | 5 |  |

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość : 15

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności CE oraz IVD*.

2. Kompletna dokumentacja techniczna i użytkowa w języku polskim*.

*Dopuszcza się możliwość dostarczenia dokumentu w formie elektronicznej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DENSYTOMETRU Z JEDNORAZOWYMI PROBÓWKAMI

| Lp. | Parametr wymagany | Proszę zaznaczyć właściwą kolumnę |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Zakres pomiarowy: 0,00 – 6,00 McFarlanda |  |  |
| 2 | Kalibracja fabryczna – dostosowana do współpracy z probówkami NaCl |  |  |
| 3 | Możliwość zastosowania innych probówek (o średnicy 12, 16, 18 mm, z okrągłym lub płaskim dnem, szklanych lub z tworzywa sztucznego) dzięki załączonym adapterom. |  |  |
| 4 | Zastosowanie również w innych analizach mętności. |  |  |
| 5 | Dołączony zestaw kalibracyjny, zawierający co najmniej 4 wzorce: 0,0 McF, 0,5 McF, 1,0 McF, 2,0 McF. |  |  |
| 6 | Zasilanie sieciowe. |  |  |
| 7 | Kompaktowe rozmiary: wymiary szacunkowe 120 x 160 x 70 mm, waga do 1kg. |  |  |
| 8 | Jednorazowe probówki o pojemności 2ml zawierające gotowy do użycia roztwór chlorku sodu 0,85%. |  |  |

| Lp. | Parametr oceniany | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres pomiarowy: 0,00 – 6,00 McFarlanda |  |  |
| 2 | Możliwość zastosowania innych probówek. |  |  |

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

| Lp. | Parametr oceniany | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres pomiarowy: 0,00 – 6,00 McFarlanda | 10 |  |
| 2 | Możliwość zastosowania innych probówek. | 10 |  |

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość : 20

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności CE oraz IVD*.

2. Kompletna dokumentacja techniczna i użytkowa w języku polskim, ewentualnie angielskim*.

*Dopuszcza się możliwość dostarczenia dokumentu w formie elektronicznej.