Załącznik nr 2a- OPZ Pakiet 2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ANALIZATORA DO AUTOMATYCZNEGO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Proszę zaznaczyć właściwą kolumnę |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Analizator nie starszy niż z 2025 rok |  |  |
| 2 | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych w systemie min 15 |  |  |
| 3 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego z dotykowym wbudowanym ekranem. Analizator posiada wbudowany komputer oraz zewnętrzny ekran 22", UPS, klawiaturę oraz myszkę |  |  |
| 4 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację. |  |  |
| 5 | Czytnik kodów kreskowych |  |  |
| 6 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej wraz ze standardami. Urządzenie umożliwia automatyczny przesył wartości McFarlanda z densytometru do aparatu |  |  |
| 7 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego |  |  |
| 8 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) w obrębie aparatu |  |  |
| 9 | Oznaczenie identyfikacji oraz antybiogramu na oddzielnych testach |  |  |
| 10 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane |  |  |
| 11 | Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym |  |  |
| 12 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika |  |  |
| 13 | Testy identyfikacyjne oraz antybiogramowe zaopatrzone w unikatowy fabryczny kod kreskowy |  |  |
| 14 | Identyfikacja następujących drobnoustrojów (ponad 400 gatunków drobnoustrojów): |  |  |
| 15 | - Bakterie Gram-ujemne |  |  |
| 16 | - Bakterie Gram-dodatnie |  |  |
| 17 | - Neisseria, Haemophilus |  |  |
| 18 | - Bakterie beztlenowe i Corynebacterium |  |  |
| 19 | - Grzyby drożdżopodobne |  |  |
| 20 | Oznaczenia lekowrażliwości: |  |  |
| 21 | -Bakterie Gram-ujemne |  |  |
| 22 | -Bakterie Gram-dodatnie |  |  |
| 23 | -Grzyby drożdżopodobne |  |  |
| 24 | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6-8 godzin |  |  |
| 25 | Średni czas oznaczenia lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6-8 godzin |  |  |
| 26 | Identyfikacja mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC, AmpC, MBL potwierdzona wydrukiem z aparatu |  |  |
| 27 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji |  |  |
| 28 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  |  |
| 29 | Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywołania reakcji biochemicznej |  |  |
| 30 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R) |  |  |
| 31 | Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST |  |  |
| 32 | Graficzna wersja oprogramowania pracująca w systemie Windows |  |  |
| 33 | Zaawansowany System Expertowy (AES) przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. |  |  |
| 34 | Oddzielny program do kontroli jakości ,będący częścią systemu |  |  |
| 35 | Testy definiowane przez użytkownika wprowadzane do systemu |  |  |
| 36 | Komentarze definiowane przez użytkownika wprowadzane do systemu |  |  |
| 37 | Wymiary modułu inkubacyjno-pomiarowego nie większe niż (WxGxSz) 80x80x80 cm |  |  |
| 38 | Mały ciężar aparatu - do 85 kg |  |  |
| 39 | Zapewnienie stołu pod aparat |  |  |
| 40 | W ramach umowy zapewnienie przeniesienia aparatu w przypadku konieczności zmiany lokalizacji każdorazowo. |  |  |
| 41 | Raz w roku pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencji naukowej, krajowej Wiosenna Szkoła Mikrobiologii dla jednej osoby. |  |  |
| 42 | Dwukierunkowa komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym – pobieranie danych o próbce z LIS przez aparat i zwrotne wysyłanie wyniku badania z aparatu do LIS. |  |  |
| 43 | Mały ciężar aparatu - do 85 kg |  |  |

| Lp. | PARAMETR OCENIANY | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napełnianie paneli w aparacie. |  |  |
| 2 | Identyfikacja mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC, AmpC, MBL |  |  |
| 3 | Odczyty przez aparat w max. 15 minutowych odstępach, możliwość podglądu wyników cząstkowych. |  |  |

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

| Lp. | PARAMETR OCENIANY | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napełnianie paneli w aparacie. | 10 |  |
| 2 | Identyfikacja mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC, AmpC, MBL | 10 |  |
| 3 | Odczyty przez aparat w max. 15 minutowych odstępach, możliwość podglądu wyników cząstkowych. | 10 |  |

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość : 30

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności CE oraz IVD dla urządzenia i testów*.

2. Karty charakterystyki produktów*.

3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy*.

4. Specyfikacja techniczna aparatu*.

5. Materiały informacyjne dla testów oraz instrukcja obsługi w języku polskim*.

*Dopuszcza się możliwość dostarczenia dokumentu w formie elektronicznej.