## (P1) Akcesoria dla bloku opera
(P1) Akcesoria dla bloku operacyjnego z przeznaczeniem do zbiegów urologicznych, sprzęt kompatybilny z urządzeniami będącymi w wyposażeniu bloku operacyjnego
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Video-ureterorenoskop HD DR028670YP Ureterorenoskop giętki - 1. Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie prac do 21 godzin. Długość robocza min. 670 mm, maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej Ø 2,8 mm, średnica zewnętrzna części dystalnej F 7,5. Średnica kanału roboczego Ø 1,2 mm, pole widzenia 110°, głębia ostrości 2-50 mm, wygięcie części dystalnej 270° góra i 270° dół. Możliwość sterylizacji plazmowej oraz EO. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Włókno laserowe o średnicy 272 µm do lasera Cyber Ho OAF702713 Włókno laserowe wielorazowe o średnicy 272 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. Zamawiający wymaga włókna rekomendowanego przez producenta lasera. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Włókno laserowe o średnicy 365 µm do lasera Cyber Ho OAF703613 Włókno laserowe wielorazowe o średnicy 365 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. Zamawiający wymaga włókna rekomendowanego przez producenta lasera. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Włókno laserowe o średnicy 550 µm do lasera Cyber Ho OAF005513 Włókno laserowe wielorazowe o średnicy 550 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. Zamawiający wymaga włókna rekomendowanego przez producenta lasera. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Włókno laserowe o średnicy 800 µm do lasera Cyber Ho OAF008013 Włókno laserowe wielorazowe o średnicy 800 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. Zamawiający wymaga włókna rekomendowanego przez producenta lasera. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P2) Akcesoria dla bloku opera
(P2) Akcesoria dla bloku operacyjnego z przeznaczeniem do zbiegów ginekologicznych, sprzęt kompatybilny z urządzeniami będącymi w wyposażeniu bloku operacyjnego
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
6 |  | 312_02_08 | Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), wielorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi tuba wewnętrzna i zewnętrzna. Tuba zewnętrzna Ø5mm z ceramiczną izolacją końcówki. W zestawie kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość min. 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø5mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Pętle jednorazowego użytku, sterylne, Ø100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / 1 opakowanie = 10 szt. |  |  |  | op | 10 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Pętle jednorazowego użytku, sterylne, Ø175mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / 1 opakowanie = 10 szt. |  |  |  | op | 10 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Zestaw części eksploatacyjnych do morcelatora. Opakowanie zawiera 5 zestawów, każdy zapakowany sterylnie i przeznaczony do jednorazowego użycia; 1 zestaw zawiera: -Nóż, Ø 11 mm, długość robocza 9,5 cm-1 szt.; - Uszczelka-1 szt;. - Płytka zaworu - 3 szt. |  |  |  | op | 5 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | MetraLOOP zestaw |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | MetraLOOP, pętle zapasowe, Ø 100 mm, jednorazowe, sterylne |  |  |  | op | 10 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | MetraLOOP, pętle zapasowe, Ø 175 mm, jednorazowe, sterylne |  |  |  | op | 10 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Zestaw część i zamiennych / ROTOCUT G2 / Ø11mm / L=9,5cm |  |  |  | op | 5 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0