[image: image1.png]KRAJOWY " Sfinansowane przez £ 52 Ministerstwo
PLAN Raeczpospolita Unie Europeiska 4, zdrowia
oosuoowy [ NextGenerationEU __




Ciechanów dnia 16.01.2026 r.

AT - ZP/2501/129/25
Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na Zakup urządzeń medycznych, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia szpitalnego ogłoszonego w dniu 09.01.2026 r. w BZP, nr ogłoszenia 2026/BZP 00019171 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:
	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1
	Pytanie 1 (dotyczy pkt 5 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania rejestratory Holtera EKG z możliwością usunięcia zapisu EKG oraz rozpoczęcia nowego, bez konieczności podłączenia urządzenia do komputera, ale bez zachowania danych pacjenta. Badanie uruchomione w ten oferowany sposób można przypisać do danego pacjenta w momencie wczytywania zapisu z rejestratora do komputera.
	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie

	2
	Część nr 4 – Urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej (np. Lucas)

W odniesieniu do wymogu określonego w załączniku nr 3b- oświadczenie (zasada horyzontalna) pkt 3:

„Zrównoważony rozwój i środowisko – zasada „nie czyń poważnej szkody” (DNSH) – realizacja zamówienia nie będzie powodować istotnej szkody dla żadnego z 6 celów środowiskowych UE. Na etapie realizacji/odbioru przekażemy typową dokumentację techniczną i oświadczenia potwierdzające zgodność (katalog otwarty, dopuszczalne dokumenty równoważne); tam, gdzie wymóg nie ma zastosowania, złożymy krótkie „nie dotyczy” z uzasadnieniem.”

Oraz w załączniku nr 3c- oświadczenie (DNSH) pkt 3:

„Na etapie realizacji i odbioru końcowego Wykonawca przedłoży standardowe dokumenty techniczne i oświadczenia potwierdzające zgodność z DNSH (katalog otwarty, Zamawiający dopuszcza dokumenty równoważne)”; „Zwięzły opis sposobu zapewnienia zgodności (maks. 10 zdań)” zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości potwierdzenia spełnienia ww. wymagań poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia własnego Wykonawcy potwierdzającego realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami DNSH (Do No Significant Harm) wraz z opisem zasad DNSH, którymi kieruje się Wykonawca oraz raportem środowiskowym Wykonawcy za 2024 rok?

W odniesieniu do wymogu określonego w SWZ - rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 8

Realizacja zgodna z zasadą DNSH :

„Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w sposób nienaruszający zasady „do no significant harm” (DNSH). Na etapie realizacji Wykonawca przedłoży do akceptacji Matrycę DNSH – wersję wykonawczą (wykaz zastosowanych wyrobów/technologii oraz odpowiadających im dowodów), a przy odbiorze końcowym przekaże Dossier DNSH (komplet dowodów i protokołów potwierdzających zgodność z DNSH). Dopuszcza się dowody równoważne, o ile jednoznacznie potwierdzają spełnienie zasady DNSH.” zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości potwierdzenia spełnienia tego wymagania poprzez złożenie aktualnego certyfikatu ISO 14001:2015 wystawionego dla Stryker EMEA Supply Chain Services B.V., z siedzibą w Venlo, Holandia. Wspomniany podmiot odpowiada za przygotowanie, kompletację, magazynowanie oraz dystrybucję wszystkich oferowanych produktów, które będą przedmiotem dostaw w ramach niniejszego postępowania. Zgodnie z certyfikatem nr EMS 542997, wydanym przez jednostkę certyfikującą BSI, system zarządzania środowiskowego obejmuje następujący zakres:

„Etykietowanie, magazynowanie i dystrybucję wyrobów medycznych oraz montaż zestawów instrumentów i implantów oraz konfigurację produktów do transportu pacjentów”.

Biorąc pod uwagę, że wszelkie działania logistyczne, które faktycznie wpływają na środowisko naturalne, realizowane są przez ten certyfikowany magazyn, a nie bezpośrednio przez producenta,

przedstawienie certyfikatu ISO 14001 dla Stryker EMEA Supply Chain Services B.V. w pełni oddaje rzeczywisty wpływ operacyjny oferenta w kontekście ochrony środowiska.

W związku z powyższym, powołując się na art. 101 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne względem wskazanych przez Zamawiającego wymagań technicznych lub standardów (w tym systemów zarządzania),

wnosimy o uznanie przedłożonego certyfikatu ISO 14001:2015 dla podmiotu realizującego dystrybucję i przygotowanie dostaw (magazyn Venlo) za dokument spełniający ww. wymaganie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jako równoważne.
	Zamawiający potwierdzenie, że dopuszcza takie rozwiązanie jako równoważne.

	3a
	Pakiet 10

Waga z funkcją wyliczania BMI

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał parametry odpowiadające konkretnemu modelowi wagi konkretnego producenta. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozważenie modyfikacji OPZ w taki sposób, aby umożliwić złożenie ofert przez szersze grono

Wykonawców, przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności oraz jakości urządzenia.

W celu zachowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców prosimy o dopuszczenie modyfikacji w zakresie opisanym poniżej.

Pytanie 1 punkt 6 – wzrostomierz

Zamawiający wskazał zakres wzrostomierza 7-230 cm. Zwracamy uwagę, że fizjologiczny zakres pomiaru wzrostu pacjentów obejmuje wartości od ok. 60 cm wzwyż. Praktyka personelu medycznego wskazuje, że korzystając z wzrostomierzy mechanicznych, które wymagają ręcznej obsługi odczyt z boku wzrostomierza jest nieskuteczny.

Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści odczyt z przodu wzrostomierza o zakresie pomiarowym 60-210cm?
	Zamawiający dopuszcza oferowany zakres pomiarowy 60-210 cm, ale nie zmienia pozostałej treści zapisu SWZ w pkt.6.

	3b
	Pytanie 2 punkt 11,12– dokładność pomiaru

Czy Zamawiający dopuści dokładność 100 g w całym zakresie pomiarowym do 300 kg? Jest to różnica, która pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych ofert.
	Zgodnie z SWZ

	3c
	Pytanie 3 punkt 14 – funkcje

Zamawiający wymaga regulowanej funkcji amortyzacji. Proszę o sprecyzowanie jakiej funkcji Zamawiający oczekuje.
	Regulowana funkcja amortyzacji w wagach jest  to specjalne rozwiązanie techniczne, które zapewnia precyzyjny i szybki pomiar masy ciała, nawet jeśli ważona osoba (np. pacjent otyły) porusza się na platformie wagi Funkcja ta jest "regulowana", co oznacza, że można dostosować jej czułość do konkretnych warunków lub poziomu aktywności pacjenta.

	3d
	Pytanie 4 punkt 18 – wymiary platformy

Czy Zamawiający dopuści wagę o wymiarach platformy 310 x 360mm, tj. z różnicą jednego boku o 2,5cm względem wskazanych minimalnych wymiarów?
	Zgodnie z SWZ

	3e
	Pytanie 5 punkt 20 – wysokość zamontowania wyświetlacza

Czy Zamawiający dopuści wysokość zamontowania wyświetlacza ok 930 mm? Jest to bardzo dokładne określenie wysokości zamontowania wyświetlacza jednak w zależności od metody pomiaru tej wysokości wyniki mogą wyjść niejednoznacznie panele wagowe często są zamontowane pod skosem co uniemożliwia jednoznaczny wynik określający wysokość.
	Zgodnie z SWZ

	3f
	Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga zasilacza wraz z dostawą wagi?
	Zamawiający w pkt. 17 określił rodzaj  zasilania wagi. Sposób jego uzyskania pozostaje w gestii Wykonawcy, może to być dedykowany zewnętrzny  zasilacz lub bezpośrednie zasilenie z sieci elektrycznej, jeżeli istnieje taka możliwość. Po dostarczeniu, urządzenie powinno być gotowe do pracy. 

	3g
	Pytanie 7

Zamawiający we wzorze umowy zawiera informację o wymogu przeszkolenia personelu. Przy Zakupie dwóch szt wag doliczenie kosztów delegacji jednego pracownika wraz z jego noclegiem wiąże się z oszacowaniem kosztów zbliżonych do zakupu jednej wagi. Wobec powyższego czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu dla pakietu 10?
	Zamawiający rezygnuje w tej części z wymogu przeszkolenia personelu. 

	4
	Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający wymaga, aby zestaw komputerowy był wyposażony w czytnik kart pamięci – 1 szt. Pragniemy wskazać, iż nie wszyscy producenci komputerów oferują możliwość fabrycznej instalacji wewnętrznego czytnika kart pamięci w obudowie komputera, co w praktyce może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w analogicznych postępowaniach Zamawiający dopuszczał modyfikację OPZ polegającą na rezygnacji z wymogu czytnika kart pamięci, uznając go za element nieistotny z punktu widzenia funkcjonalności zamówienia. Zamawiający dopuścił możliwość rezygnacji z czytnika kart pamięci poprzez odpowiednią modyfikację OPZ.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów komputerowych bez wbudowanego czytnika kart pamięci, przy zachowaniu pozostałych wymagań OPZ,

ewentualnie poprzez wykreślenie powyższego wymogu z opisu przedmiotu zamówienia.
	Zamawiający dopuści komputery bez wbudowanego czytnika kart pamięci.

	5
	Zamawiający w OPZ wskazał wymóg zastosowania technologii synchronizacji obrazu FreeSync™.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż technologia ta została zaprojektowana i jest stosowana przede wszystkim w monitorach przeznaczonych do gier komputerowych oraz zastosowań multimedialnych wymagających wysokiej płynności obrazu w dynamicznych scenach.

W kontekście przedmiotowego zamówienia, realizowanego na potrzeby szpitala, technologia FreeSync™ nie wpływa na poprawę funkcjonalności monitorów wykorzystywanych do:

• pracy biurowej,

• obsługi systemów informatycznych,

• przeglądania dokumentacji medycznej,

• pracy w systemach HIS, RIS, LIS czy PACS (w zakresie nie-diagnostycznym),

gdzie wyświetlany obraz ma charakter statyczny, a wymagania dotyczące synchronizacji klatek

obrazu z kartą graficzną nie występują.

•

Jednocześnie wskazujemy, iż wymóg technologii FreeSync™:

• nie ma uzasadnienia funkcjonalnego w kontekście celu zamówienia,

• nie wpływa na jakość ani bezpieczeństwo realizowanych zadań,

• prowadzi do nieproporcjonalnego zawężenia kręgu producentów i modeli monitorów,

ograniczając konkurencję na rynku.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, opis przedmiotu zamówienia powinien być jednoznaczny, wyczerpujący oraz proporcjonalny do potrzeb Zamawiającego, a także nie może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści:

• rezygnację z wymogu technologii FreeSync™, lub

• zaoferowanie monitorów bez tej technologii, przy zachowaniu pozostałych parametrów OPZ.
	Zamawiający dopuści monitor bez funkcji FreeSync.

	6
	Prosimy o doprecyzowanie wymogu dotyczącego punktu 32: „Złącza: DP 1 szt., HDMI 1 szt., DC‑in (wejście zasilania) 1 szt.” (pak 42)
Po analizie rynku monitorów IT, większość standardowych monitorów biurowych 27″ spełniających pozostałe parametry SIWZ posiada wbudowany zasilacz AC (100–240 V), a nie osobne wejście DC‑in. Monitory z faktycznym DC‑in występują głównie w rozwiązaniach przemysłowych lub specjalistycznych, które mogą nie spełniać wszystkich parametrów SIWZ (np. 75 Hz, FreeSync, matowa powłoka, IPS).

Prosimy o informację, czy Zamawiający:

 Dopuszcza monitory z wbudowanym zasilaczem AC (standardowe zasilanie z sieci 230 V), czy

Wymaga literalnego spełnienia punktu DC‑in jako osobnego gniazda zasilania DC.


	Zamawiający dopuści monitor z wbudowanym zasilaczem AC

	6a
	Dotyczy punktu 3: ( pak 42)
Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie wymogu: "Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia". Wymóg ten ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie oferty wielu oferentom. Nie jest to wymóg dotyczący funkcjonalności, a tylko zapis dotyczący oznakowania podzespołu. Brak takiego oznakowania nie wpływa w żaden sposób na parametry zaoferowanej płyty.
	Zamawiający nie usuwa wskazanego wymogu. 

	7
	dot. SWZ pkt VI oraz zał. 4 umowa §1 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie do wymogu instalacji/montażu, uruchomienia i szkolenia w zakresie części 14, 21, 26, 27, 28, 38 ze względu na fakt iż przedmiot zamówienia jest we wskazanych częściach jest dostarczany złożony gotowy do użytku a jego obsługa ma charakter typowy.
	Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy w tych częściach.

	8
	Dot. Część 14 / Wózki zabiegowe  – szt. 10

Czy Zamawiający dopuszcza wózek zabiegowy, wyposażony w cztery odboje w kształcie litery "L" umieszczone w narożnikach wózka? Rozwiązanie takie w pełni zabezpiecza wózek i ściany pomieszczeń przed uszkodzeniami.
	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie

	9
	Dot. Część 21 / Kosz na odpady 6 SZT

Czy Zamawiający dopuszcza kosz na odpady, którego rok produkcji to 2026?
	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie

	10
	Dot. Część 27 / STELAŻ NA ODPADY MEDYCZNE 5 SZT 

Czy Zamawiający dopuszcza stelaż na odpady medyczne, którego rok produkcji to 2026?
	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie

	11
	Dot. Część 28 / STELAŻ NA ŚMIECI  10 SZT

Czy Zamawiający dopuszcza stelaż na śmieci, którego rok produkcji to 2026?
	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie

	12
	z jakiego materiału metalowego (stalowego) mają być wykonane stelaże w pakietach nr 21 i 28 ?
	Stelaż metalowy nie korodujący ( dopuszczamy wykonanie ze stali kwasoodpornej )

	13
	czy w pakietach nr 21 i 28 pokrywy do stelaży mogą być wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS, analogicznie jak w przypadku pakietu nr 27 ?
	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie 


[image: image2.png][ spECIALL

| . Zamoun »
—
ds.

AXac) dousz Kamasa =





