Załącznik nr 2a- OPZ                                                                                                            
Hematologia   ( PAKIET 1)                                                                                                                                                                                                     
Zestawienie asortymentowo-wartościowe morfologia krwi CBC, morfologia krwi z rozdziałem WBC-CBC+5Diff i retikulocytami i barwieniem preparatów hematologicznych .
	Lp
	Nazwa badania
	Ilość badań na 4 lata

	1
	Morfologia krwi CBC z automatycznym rozdziałem leukocytów na 5 populacji-5-diff 
	80 000

	2
	Morfologia krwi CBC
	60 000

	3
	Morfologia krwi  z rozdziałem WBC-5Diff plus Retikulocyty
	3000

	4
	Retikulocyty
	2000

	5
	Barwienie preparatów rozmazów z krwi ,szpików,płynów z jam ciała,płynu mózgowo-rdzeniowego
	14000

	6
	Kontrola wewnątrzlaboratoryjna CBC+CBC+Diff: trzy poziomy-niski,normalny,wysoki codziennie 7 dni w tygodniu
	1460 niski
1460 normalny
1460 wysoki

	7
	Kontrola wenątrzlaboratoryjna retikulocyty 3 poziomy-niski noramlny,wysoki-1 poziom naprzemiennie codziennie 7 dni w tygodniu
	487 niski
487 normalny

487 wysoki

	8
	Kontrola zewatrzlaboratoryjna-obowiązkowa CBC COBJw DL dwa poziomy:wg programu rocznego na2026r.4x2
	32 próbki

	8
	Kontrola zewnatrzlaboratoryjna CBC+Diff+ Ret
	8

	9
	Udział w kontroli jakości różnicowania komórek INSTAD
	4

	10
	Badania powtarzane-CBC+5 diff
	5600

	11
	Badania powtarzane CBC
	2000

	
	suma
	158 485


badania powtarzane z powodu uzyskania wyników niepewnych
Parametry techniczne i warunki graniczne konieczne do spełnienia przez analizator hematologiczny i odczynniki  do oznaczania morfologii z rozdziałem WBC 5-Diff

Producent/Firma......................................................    Kraj..........................
Typ urządzenia........................................................    Rok produkcji:

	
	Warunki graniczne konieczne do spełnienia

przez oferowany system{odczynniki, materiały kontrolne, eksploatacyjne i analizator}
	            Spełnienie

	Lp
	PARAMETRY
	warunek
	OPIS

	1
	Automatyczny analizator hematologiczny typu CBC+WBC-5DIFF z podajnikiem
	
	

	2
	Dodatkowe aplikacje do oznaczeń płynów z jam ciała bez dodatkowych odczynników
	
	

	3
	Analizator z pełnym wyposażeniem, fabrycznie nowy bez wad z dołączonym świadectwem dopuszczenia do eksploatacji {podać rok produkcji}
	
	

	4
	Automatyczna analiza raportowanych parametrów hematologicznych na wyniku badania: WBC,RBC,HGB,HCT,PLT,MCV,MCHC,MCH,RDW,rozdział krwinek białych na;neutrofile{%,#},limfocyty{%,#},monocyty{%,#},bazofile{%,#},eozynofile{%,#}retikulocyty{%,#}
	
	

	5
	Analizator wyposażony w osobny tryb pracy dla płynów z jam ciała, płynu mózgowo rdzeniowego, stawowy,}
	
	

	6
	Metoda różnicujaca WBC oparta na pomiarze impendancyjnym, optycznym lub w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową z zastosowaniem lasera półprzewodnikowego{opisać metodę}
	
	

	7
	Nowe materiały eksploatacyjne: wężyki, zawory, strzykawki, tłoczki itp.
	
	

	8
	Pełna gwarancja i sprawności i bezpieczeństwa dostarczonego analizatora na cały czas trwania umowy
	
	

	9
	Dostępność aparatu przez 24 godziny 7 dni w tygodniu
	
	

	10
	Analizator wyposażony w pełni automatyczny podajnik z mieszalnikiem na minimum 10 próbek z przebijakiem korków
	
	

	11
	 Dostawianie ,w sposób ciągły, nowych probówek bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego
	
	

	12
	Dostępny tryb manualny podawanie próbek manualnie w przypadku stosowania mikroprobówek, płynów z jam ciała{podać całkowitą objętość krwi niezbędną do aspiracji}
	
	

	13
	Wykonywanie badań w systemie zamkniętym i otwartym z próbek 1.6 ml,2,7 ml i z mikroprobówek{próbki pediatryczne-0,200ml]
	
	

	14
	Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych stosowanych w systemie informatycznym zamawiającego z pozytywną identyfikacją kodu próbki i statywu
	
	

	15
	Dołączony zewnętrzny czytnik kodów kreskowych do odczytywania kodów  z próbek krwi w systemie otwartym, mikropróbki
	
	

	16
	Dołączone świadectwo CE dla oferowanego analizatora
	
	

	17
	Dołączona deklaracja zgodności z  Dyrektywą UE 98/78 CE {IVD} dla odczynników, materiałów eksploatacyjnych
	
	

	18
	Odczynniki nie wymagające dodatkowej walidacji przez użytkownika, należy kopie  dostarczyć dokumentów walidacji
	
	

	18
	 Odczynniki, materiały kalibracyjne kompatybilne z oferowanymi odczynnikami i oferowanym analizatorem
	
	

	19
	Odczynnik do oznaczania hemoglobiny bezcyjankowy
	
	

	20
	Terminy ważności odczynników po instalacji nie krótsze niż 30 dni
	
	

	21
	Monitorowanie stanu odczynników przez analizator
	
	

	22
	Krew kontrolna na 3 poziomach{niski, normalny, wysoki }dla wszystkich oferowanych parametrów na dostarczonym analizatorze{parametry morfologii krwi i retikulocytów_opisać
	
	

	23
	Parametry materiałów kontrolnych wczytywane do analizatora lub innego systemu wspomagającego za pomocą czytnika kodu kreskowego  lub z nośnika elektronicznego
	
	

	24
	Wewnętrzny system kontroli jakości z wykresami Levey Jenningsa i opracowniem statystystycznym dla próbek kontrolnych na 3 poziomach{dla CBC-Diff i RETIC}
	
	

	25
	Płynne{ruchome}dyskryminatory podziału elementów morfotycznych krwi dla krwi prawidłowej i patologicznej, zapewniające wysoką wiarygodność wyników
	
	

	26
	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej po każdym pobraniu{zewnętrzne i wewnętrzne}
	
	

	27
	Analizator wyposażony w komputer zewnętrzny, monitor LCD i w zewnętrzną drukarkę, UPS
	
	

	28
	Stabilność parametrów kalibrowanych  min. przez jeden rok
	
	

	29
	 Codzienna automatyczna konserwacja aparatu 
	
	

	30
	Zliczanie erytrocytów i leukocytów oraz różnicowanie leukocytów nawet w obecności komórek nieprawidłowych i w obecności substancji interferujących
	
	

	31
	Pomiar hemoglobiny niezależny od WBC minimalizujący wpływ WBC i lipidów na wynik oznaczenia{opisać}
	
	

	32
	Flagowanie wyników patologicznych w zakresie WBC,RBC,PLT, wraz z komunikatami opisujacymi typowe patologie
	
	

	33
	Zdefiniowane różne zakresy referencyjnye w zależności od płci i wieku
	
	

	34
	Wprowadzanie danych demograficznych pacjentów{imię nazwisko, ID, zlecający}
	
	

	35
	Drukowanie pojedynczych wyników pacjentów na żądanie{ wydruk z histogramami}
	
	

	36
	Zakresy analityczne dla poszczególnych parametrów
	
	

	37
	Archiwizacja danych w analizatorze minimum 10 000 wyników z danymi liczbowymi i graficznymi dla każdego wyniku
	
	

	38
	Automatyczne przeszukiwanie bazy danych w celu odnalezienia określonych wyników
	
	

	39
	Kolorowe skategramy
	
	

	40
	 Udział w zewnętrznej kontroli jakości co miesiąc. Dostarczanie raportów kontroli jakości międzylaboratoryjnej i zaświadczenia udziału/certyfikatu
	
	

	41
	Wyposażenie aparatu w UPS podtrzymujacy pracę aparatu w przypadku awarii zasilania prądem przez okres min.30 min.
	
	

	42
	Opis aparatu dostarczony z ofertą producent, model/typ, rok produkcji, dane techniczne aparatu,

parametry mierzone, liczone – zakresami pomiarowymi
	
	

	43
	Czas reakcji serwisu{przyjazd serwisu-maksimum 24 godziny od zgłoszenia w dni robocze
	
	

	44
	Konsultacja telefoniczna, udzielanie porad w zakresie obsługi aparatu ,w razie potrzeby, zgłaszane przez przeszkolony personel Zamawiającego na koszt Wykonawcy
	
	

	45
	Okresowe przeglądy techniczne aparatu potwierdzane odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa i dopuszczeniem analizatora do pracy
	
	

	46
	Możliwość rozbudowy oprogramowania analizatory o nowe  dodatkowe parametry diagnostyczne w razie potrzeb zamawiającego bez konieczności wymiany analizatora w trakcie trwania umowy
	
	

	47
	Dostarczenie i instalacja stacji roboczej do komunikacji między analizatorem a siecią informatyczną szpitala na koszt wykonawcy
	
	

	48
	Dwukierunkowa komunikacja analizatora z systemem informatycznym szpitala na koszt wykonawcy. Dotyczy przesyłania zleceń do analizatora ,odsyłanie wyników z jednostami i wartościami referencyjnymi  z analizatora do systemu informatycznego, na koszt wykonawcy
	
	

	49
	Przesyłanie wyników kontroli z opracowaniem graficznym i statystycznym z analizatora do Systemu Informatycznego Laboratoryjnego na koszt wykonawcy
	
	

	50
	Eksport wyników kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej dla każdego mierzonego parametru z analizatora do systemu informatycznego; statystyka{średnie, SD,CV%} ,grafika. Do oferty dołączyć zeskanowane przykładowe raporty kontroli w celu potwierdzenia spełnienia wymogu.
	
	

	51
	Dołączenie opisów o odpadach ciekłych i stałych ,które powstają podczas pracy analizatora{badania pacjentów i konserwacje}
	
	

	52
	Dostarczenie urządzenia z pełnym wyposażeniem do barwienia i suszenia preparatów hematologicznych w celu weryfikacji wyników rozdziału WBC
	
	

	53
	Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników w miejscu instalacji analizatora
	
	

	54
	Wykonawca zapewni merytoryczną opiekę w zakresie interpretacji wyników badań, z minimum 3 letnim doświadczeniem pracy na oferowanym analizatorze, z podaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w tym zakresie przez cały okres użytkowania analizatora oraz Wykonawca będzie dostarczał materiały naukowe opisy przypadków klinicznych z przykładami wyników patologicznych wraz z opisami i opracowaniami dla oferowanego analizatora
	
	

	55
	Wstawienia innego modelu zastępczego aparatu kompatybilnego do oferowanych odczynników, w przypadku awarii dostarczonego analizatora wymagającej odesłania go do siedziby serwisu na okres napraw
	
	


	lp
	parametr
	Spełnienie warunki
	opis

	1
	Automatyczne wybarwianie preparatów hematologicznych rozmazów krwi obwodowej i szpiku
	
	

	2
	Odczynniki gotowe do użytku 
	
	

	3
	Odczynniki wolne od metanolu
	
	

	4
	Stacja płucząca i susząca
	
	

	5
	Protokoły barwienia do ustalenia z użytkownikiem
	
	

	6
	Zabezpieczenie przed substancjami toksycznymi, oparami{opisać}
	
	


	
	
	
	


Niespełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkować odrzuceniem oferty

	Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

	


Parametry punktowane

	Lp
	Parametry punktowane
	Opis


	punktacja

	1
	liniowość dla leukocytów {pierwszy pomiar}
	 
	0-400K/ul lub szerszy-15 pkt

0-300K/ul-10pkt

0-200K/ul-5pkt.

0-150K/ul 2 pkt

0-100 K/ul 0 pkt



	2
	Najniższa wartość oznaczona dla leukocytów
	
	0,1-K/ul lub niższa-10pkt

0,2-0,3K/ul-5pkt.

Powyżej 0,3K/ul-1pkt

	3
	Liniowość dla płytek krwi
	
	0-3000K/ul i szerszy-15pkt

0-2000K/ul-10 pkt

0-1000 K/uL5pkt

poniżej1000K/ul-1 pkt

	4
	Najniższa wartość oznaczona dla płytek krwi
	
	5- 20K/ul-10pkt

21-30K/ul-5 pkt

powyżej 30K/ul-1pkt



	5
	Pomiar WBC met optyczną i impendacyjną
	
	Obie metody-10 pkt

tylko metoda optyczna-5 pkt

tylko metoda impendacyjna-5pkt



	6
	Automatyczna korekcja WBC na obecność NRBC
	
	Tak-10 pkt

 nie 1 pkt

	7
	Określony odsetek mikrocytów jako parametr  edytowany, raportowany na wyniku CBC i CBC+DIFF
	Tak/nie
	Tak-10 pkt

Nie-5  pkt

	8
	Określony odsetek makrocytów jako parametr edytowany, raportowany na wyniku CBC i CBC+DIFF
	
	Tak-10 pkt

Nie 5 pkt

	9
	Parametr edytowany hipochromia erytrocytów, ukazywany na wyniku

	
	Tak-10pkt

Nie 5 pkt

	10
	Parametr edytowany hiperchromia erytrocytów, ukazywany na wyniku
	
	Tak-10 pkt

Nie 5 pkt

	11
	Zasada pomiaru płytek krwi metoda imepandacyjną i optyczną
	
	Obie metody-10 pkt

tylko

metodą optyczną-5 pkt

tylko metodą impendacyjną-5 pkt

	12
	Trwałość odczynników do oznaczeń morfologii z rodziałem WBC -podać w dniach dla każdego odczynnika
	
	Wszystkich- 60dni i powyżej-10 pkt

30- 60 dni-5 pkt

poniżej 30 dni-1 pkt

za każdy odczynnik



	13
	Stabilność  krwi kontrolnej po otwarciu{podać w dniach]
	
	14 dni-10 pkt

10-14 dni-5 pkt

7-10 dni-1 pkt

	
	Krew kontrolna: poziom niski, normalny, wysoki do CBC+Diff{3 poziomy dziennie},RETIC, do retikulocytów jako osobny materiał[codziennie 1 poziom pozwala na racjonalne gospodarowanie materiałem kontrolnym}
	
	Tak-10 pkt

Nie 2 pkt

	14
	Czas konserwacji dziennej wg. producenta przed lub po rozpoczęciu pracy analizatora
	
	najkrótszy-10pkt

najdłuższy-2 pkt

pozostałe proporcjonalnie

	
	Konieczność wyłączenia analizatora do wykonania codziennej konserwacji
	
	Tak-1 pkt

Nie-10 pkt

	15
	Wyposażenie analizatora przed mikroskrzepami [opisać}
	
	tak-10pkt

nie-1 pkt




