Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy postępowania pn. Zakup aparatu RTG z ramieniem C z wyposażeniem dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Aparat RTG z ramieniem C i wyposażeniem

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| L.p. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna |  | Punktacja | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 | Tak |  | Bez punktacji |  |
| - RAMIĘ C PRZEWOŹNE: |  |  |  |  |  |
| - 1. | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki z wewnętrzną powierzchnią ramienia C) – min. 72 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - 2. | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) – min. 380° | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - 3. | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 140° | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - 4. | Zakres wychylenia ramienia C wobec osi pionowej - min. ±10° | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - 5. | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C – min. 20 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - 6. | Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 46 cm | Tak, podać |  | > 46 cm – 10 pkt.; ≤ 46 cm – 0 pkt. |  |
| - 7. | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Zmotoryzowany ruch wzdłużny ramienia C – prędkość min. 30 mm/s | Tak, Podać |  | > 50 mm/s – 10 pkt ≤ 50 mm/s – 0 pkt. |  |
|  | Zmotoryzowane ruchy ramienia C, angulacja oraz rotacja – min. 10°/s | Tak, Podać |  | 15°/s – 5 pkt.; < 15°/s – 0 pkt. |  |
| - 8. | Prześwit ramienia C (wolna przestrzeń między detektorem obrazu a lampą RTG) – min. 76 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - 9. | Szerokość wózka z ramieniem C – maks. 82 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - 10. | Hamulce wszystkich ruchów ramienia C kodowane kolorami. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - 11. | Panel dotykowy LCD, min. 15 cali na wózku z ramieniem C. Zamontowany na ramieniu z możliwością obrotu. Monitor do sterowania funkcjami systemu oraz prezentacją obrazu klinicznego (min. 14 cm). Panel o rozdzielczości min 1200 x 700 pikseli. | Tak/Nie, podać |  | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Panel dotykowy LCD, min. 12 cali. Montowany przy blacie stołu. Monitor do sterowania funkcjami systemu oraz prezentacją obrazu klinicznego. Panel o rozdzielczości min 1200 x 700 pikseli. | Tak/Nie, podać |  | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Panel użytkownika dający możliwość sterowania zmotoryzowanymi ruchami ramienia C min: angulacja, rotacja, przesuw wzdłużny, góra-dół. Możliwość wyboru orientacji ramienia C względem operatora. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Zapisywanie pozycji ramienia C: min. angulacja, rotacja, przesuw wzdłużny oraz wysokość. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Zmotoryzowany powrót do zapisanych pozycji ramienia C oraz do pozycji AP. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - GENERATOR: |  |  |  |  |  |
| - 1. | Moc generatora RTG – min. 25 kW | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - 2. | Generator w technice HF – min. 40 kHz | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - 3. | Tryby pracy: - Fluoroskopia pulsacyjna - Ekspozycja - Pojedyńcze zdjęcie (Single shot) | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - 4. | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii – min. 120 kV / 120 kV | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - 5. | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej – min. 100 mA | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - 6. | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej – min. 200 mA | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - 7. | Funkcja redukcji poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii, cztery poziomy wybierane przez użytkownika na panelu dotykowym: Low (niska), Normal (normalna), Medium (średnia), Hight (wysoka) | Tak/Nie, podać |  | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
| - 9. | Zasilanie 1-fazowe – 230 V , 50 Hz +/- 1 Hz | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - LAMPA RTG: |  |  |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość ogniska małego – maks. 0,3 mm | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość ogniska dużego – maks. 0,6 mm | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna anody – min. 310 kHU | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka – min. 2000 kHU | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | System chłodzenia oparty na aktywnej cyrkulacji oleju. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - CECHY KOLIMATORA: |  |  |  |  |  |
|  | Przesłona typu Irys lub prostokątna. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawiania przesłon dostosowujących się do prześwietlonego obrazu. | Tak/Nie, podać |  | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Nieprzepuszczalne przesłony szczelinowe używane symetrycznie lub asymetrycznie | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Obracanie przesłony szczelinowej | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Ustawienie przesłon kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon na panelu znajdującym się na ramieniu C) | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Elektroniczne przysłony (eliminacja obszarów prześwietlonych poza obszarem zainteresowania) | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - CYFROWY DETEKTOR OBRAZU: |  |  |  |  |  |
|  | Amorficzny, krzemowy detektor cyfrowy – min. ≥ 30 x 30 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Liczba pól obrazowych: 3 | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Współczynnik DQE: ≥ 75% | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość detektora: ≥ 1900 x 1900 pixeli | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość obudowy detektora ≤ 42 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar pixela: ≤ 160 µm | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Dynamika detektora: ≥ 94 dB | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Skala szarości detektora: ≥ 16 bit | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowany pozycjoner laserowy od strony detektora | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Zdejmowana kratka przeciw-rozproszeniowa bez używania narzędzi | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja ułatwiająca komunikację lekarz - technik przy pozycjonowaniu ramienia C. Zestaw liczb (3, 6, 9, 12) usytuowanych na detektorze odpowiada tym samym liczbom wyświetlanym na obrazie klinicznym, to zapewnia jednolite odniesienie do widzianego obrazu dla lekarza i kierunku przesuwania ramienia C dla technika. | Tak/Nie, podać |  | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
| - STACJA MONITORÓW: |  |  |  |  |  |
|  | 2 monitory kolorowe LCD o przekątnej min. 19” do jednoczesnego wyświetlania obrazu żywego i referencyjnego. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Monitor Live (obraz na żywo) dotykowy do łatwiejszej obsługi systemu. | Tak/Nie, podać |  | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość monitorów: 1280 x 1024 pixele | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Luminacja monitorów: min. 600 cd/m² | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Kontrast monitorów: min. 650:1 | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Tablica LUT monitorów zgodna ze standardem DICOM GSDF. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze: min. 9 | Tak/Nie, podać |  | > 15 –5 pkt.; ≤ 15 – 0 pkt. |  |
|  | Regulacja wysokości monitorów | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Monitory obrotowe względem wózka stacji monitorów. Regulacja w zakresie min. 180°. Monitory składane matrycami do siebie dla zabezpieczenia na czas transportu i przechowywania. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Dwa wyjścia cyfrowe DVI w celu wyświetlenia obrazów Live oraz Reference na dodatkowych monitorach | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowe wejście DVI, S-Video w celu prezentacji obrazów z innych systemów na stacji monitorowej. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Waga stacji monitorowej poniżej 150 kg | Tak/Nie, podać |  | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wbudowana przeglądarka obrazów DICOM. Możliwość wgrania obrazów z takich źródeł jak PACS , DVD, USB. Przeglądarka umożliwia prezentowanie danych w przekroju 2D, jako wolumen 3D, MPR oraz MIP. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - SYSTEM CYFROWY: |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć na dysku twardym – min. 130 000 obrazów | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów – min. 1k x1k | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Port USB w celu zapisywania obrazów w graficznych formatach PNG, MP4 oraz w medycznym standardzie DICOM na urządzeniach USB | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcje postprocesingowe minimum: ręczne i automatyczne ustawianie kontrastu i jasności obrazów (Window/Level), powiększanie obrazów, prezentacja pozytyw / negatyw obrazów, co najmniej ręczna kolimacja elektroniczna obrazów, pomiar odległości i kątów, wprowadzanie komentarzy na obrazie. Funkcje te dostępne są za pomocą monitora dotykowego Live 19”(na żywo) na stacjo monitorowej . | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna funkcja rozpoznawania metalu. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do rozpoznawania anatomii | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - FUNKCJE NACZYNIOWE |  |  |  |  |  |
|  | Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA Roadmapping, Landmarking Substrakcja CO2 Roadmap CO2 Dedykowane programy anatomiczne (min. 3 programy) | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość włączenia lub wyłączenia subtrakcji | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość użycia obrazu jako maski, zapamiętanego na obrazie referencyjnym. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja automatycznego przesuwu maski w celu kompensacji artefaktów ruchowych. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja pozwalająca zmniejszyć dawkę promieniowania RTG i ilość podawanego środka kontrastującego dzięki ponownemu zastosowaniu uzyskanych wcześniej obrazów DSA lub obrazów natywnych. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| - FUNKCJE KARDIOLOGICZNE: |  |  |  |  |  |
|  | Dedykowane programy kardiologiczne m.in. do elektrofizjologii. | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Ekspozycja i fluoroskopia 30 kl/s. | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie artefaktów pochodzących z urządzeń do mapowania 3D/systemów nawigacyjnych | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
| - STÓŁ OPERACYJNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM |  |  |  |  |  |
|  | Mobilny stół operacyjny z asymetrycznie umieszczoną kolumną wykonaną w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporna na wnikanie płynów. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery „T” ze zwężeniem skierowanym poza kolumnę stołu, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Koła umieszczone w podstawie, niewystające poza jej obrys. Cztery koła osadzone na obrotnicach | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych stopek, na których stół stoi podczas operacji lub chowanych kół sterowana elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie za pomocą pilota. | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Blat stołu wykonany z włókna węglowego o przezierności dla promieniowania RTG; ekwiwalent Al max. 0,5 mm Al. | Tak, podać | ≤ 0,4 mm Al – 20 pkt.. |  |  |
|  | Długość blatu stołu: min. 2400 mm. | Tak, podać | ≥ 2400 mm – 15 pkt. |  |  |
|  | Szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): min. 550 mm. | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Ruch blatu realizowany płynnie (nie skokowo) w dowolnym kierunku w osiach „X” i „Y” (ukośnie, po łuku, po elipsie, w ósemkę, itd.). Nie dopuszcza się stołów z regulacją blatu z wektorowym ruchem blatu w osiach „X” i „Y”. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Ruch wzdłużny i poprzeczny oraz realizacja pływającego blatu stołu sterowane joystickiem z elektromagnetyczną blokadą. Nie dopuszcza się stołów z ruchami wektorowymi | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu min. 85 cm | Tak | ≥ 90 cm – 20 pkt |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu min. 20 cm | Tak | ≥ 25 cm – 10 pkt. |  |  |
|  | Blat przezierny dla promieniowania RTG, przy jego maksymalnym wysunięciu, na długości min. 160 cm | Tak | ≥ 169 cm – 20 pkt. |  |  |
|  | Elektrohydrauliczna regulacja wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz przechyłów bocznych z zachowaniem izometrycznego punktu obrotu. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Sterowanie z pilota następujących ruchów: wysokość, w zakresie min. 750 ÷ 1050 mm; Trendelenburg 25°; anty- Trendelenburg min. 21°; przechył boczny „lewo-prawo” min. +/- 15°; -powrót blatu do pozycji wyjściowej„0”po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona). | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Akumulatory układu napędowego wbudowane w podstawę stołu, Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu. Nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych. | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe stołu: Osłona radiacyjna min. 5-panelowa , montaż na szynie bocznej stołu. Wymiary min. 60 cm x 70 cm | Tak, 2 szt., podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe stołu: Szyna boczna min. 700 mm z mocowaniem na każdym szczycie w linii długiej szyny - 2 szt | Tak, 2 szt., podać | Bez punktacji |  |  |
| - POZOSTAŁE WYMOGI I WYPOSAŻENIE APARATU Z RAMIENIEM C: |  |  |  |  |  |
|  | RTG z ramieniem C spełnia wymogi dyrektywy RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia - potwierdzone oficjalnym dokumentem producenta systemu. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Producent oferowanego RTG z ramieniem C wdrożył normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001. Załączyć certyfikat ISO 14001. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Zużycie energii w trybie czuwania („standby”) aparatu RTG z ramieniem C do skanowania ≤ 0.7 kW, potwierdzone oficjalnym dokumentem producentem aparatu | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Włącznik nożny i ręczny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Alarm/Miernik czasu promieniowania powodujący wyłączenie wysokiego napięcia na lampie RTG po 10 minutach nieprzerwanej pracy | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Bezprzewodowy interfejs sieciowy DICOM. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min.: - DICOM store; - DICOM print; - Worklist; - Storage Commit; - MPPS | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Pilot bezprzewodowy na podczerwień do zdalnego sterowania głównymi funkcjami obrazowymi w aparacie – min. (uruchamianie pętli; przegląd badań; ustawianie i powrót obrazu na monitorze referencyjnym; wybór pola wzmacniacza obrazu; zapis obrazu) | Tak / Nie, podać |  | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Kluczyk do blokowania możliwości wyzwalania skopi i elektrycznego sterowania pionowymi ruchami ramienia C. | Tak / Nie, podać |  | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Medyczna nagrywarka DVD do nagrywania i odtwarzania obrazów oraz serii (na wyposażeniu stacji monitorów). | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw fartuchów ochronnych z materiału lekkiego (7 kompletów): - garsonka - opaska na głowę - osłona tarczycy Wszystkie elementy z równoważnikiem ołowiu min. 0,5 mm Pb | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
|  | Oferowany model aparatu RTG posiadający możliwość zdalnego dostępu serwisowego. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| 11. | Testy specjalistyczne wykonane przez jednostkę uprawnioną przy dostawie sprzętu przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. | Tak, podać |  | Bez punktacji |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 2. | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 3. | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 4. | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 5. | Paszport techniczny | Tak |  | Bez punktacji |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji 60 miesięcy. | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 2. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 3. | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 4. | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 5. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  | Bez punktacji |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny