[image: image4.png]999

Variable 17

—
s BT

Network switch

16213220110

[Management Network
162132201024 §

16213220135

162132261135 162132201136

oun <s00xcu o

Network switch Network switch




[image: image5.png]URL IP Port Typ

443 CloudFlare

*. navify.com 193.228.103.0/24 443(514/541) | CloudFlare
gas1.remoteservice.navify.com 193.228.103.101 443 Direct
gas2.remoteservice.navify.com 193.228.103.102 443 Direct
gas3.remoteservice.navify.com 193.226.103.103 443 Direct
fmg-emea.remoteservice.navify.com 193.228.103.115 514/541 Direct




        
Ciechanów dnia 15.04.2026 r.

AT - ZP/2501/24/26
Uczestnicy postępowania
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Odczynniki do biochemii i do hematologii z dzierżawami analizatorów ogłoszonego w dniu 25/03/2026 r w DUUE, nr ogłoszenia 59/2026 206232-2026 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl  
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:
	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt.17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora gotowego do pracy przez całą dobę z przejściem ze stanu spoczynkowego (Standby) w ciągu 5 minut od momentu wprowadzenia go w stan "Start" ?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	2
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt.11 i 29

Z uwagi na fakt, że płyny z jam ciała z reguły są pochodzenia surowiczego i stężenia poszczególnych analitów oznacza się w obu materiałach (surowica, płyn z jam ciała) w oparciu o tą samą metodykę, czy Zamawiający dopuści aby oznaczenia te zaoferować w oparciu o protokoły aplikacyjne oraz odczynniki dla surowicy/moczu?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	3
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt. 39

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku możliwość zaoferowania jednego odczynnika (kwasy żółciowe)  który przed wstawieniem go na pokład analizatora wymaga przelania całej jego zawartości do odpowiedniej kasety bez konieczności odmierzania jakichkolwiek ilości?
	Tak, Zamawiający dopuszcza przelewanie gotowego odczynnika 

	4
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt.44 oraz  Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (D) pkt.23

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przy zaoferowaniu takiego analizatora, w którym identyfikacja odczynników odbywa się za pomocą RFID?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	5
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt.48

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania odczynnika, który nie będzie wymagał odbiałczania w fazie przedanalitycznej?
	Zgodnie z zapisem SWZ

	6
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt.34 oraz  Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (D) pkt.17

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy warunek dotyczy jedynie możliwości analizatora do określenia wskaźnika HIL czy należy taką możliwość zapewnić? Jeżeli należy zapewnić, prosimy o podanie procentowo lub ilościowo dla jakiej ilości próbek badanych?
	Należy zapewnić możliwość dla ok.5%

	7
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt. 8 i 9 parametrów ocenianych

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty  zaoferowanie odczynnika do alkoholu etylowego, którego górny zakres pomiarowy bez rozcieńczenia wynosi 4,98 g/L?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	8
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt. 8 i 9 parametrów ocenianych
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty zaoferowanie odczynnika do mocznika, którego górny zakres pomiarowy bez rozcieńczenia wynosi 240mg/dL?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	9
	Dotyczy  Załącznika nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt. 36 oraz załącznika nr 2 zestawienia asortymentowo - wartościowego pkt. 54  (badanie lipoproteina a)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika wystandaryzowanego wobec materiału referencyjnego IFCC (SRM2B) oraz zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego oraz Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi (NHLBI) wynik był raportowany w nmol/L?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	10
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt.37

Czy  Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku możliwości wybierania w analizatorze rozcieńczeń zdefiniowanych w aplikacji odczynnika?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	11
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt.40

Czy Zamawiający wyrazi zgode i uzna warunek za spełniony aby dla trzech odczynników (lipaza, wolne łańcuchy kappa i lambda) przechowywanie na pokładzie wynosiło 28dni?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	12
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt.43

Prosimy o odstapienie od wymogu monitorowania objetości odczynników, ponieważ ich zużycie jest monitorowane względem ilości testów.
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	13
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt. 50 oraz Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (D) pkt.16

Prosimy o ujednolicenie zapisów w pkt. 50 dotyczacych kontaminacji  do zapisu z pkt.16 “Minimalizacja kontaminacji próbek diagnostycznych”
	Zgodnie z zapisem SWZ dotyczącym analizatora wiodącego. Punkt 50 i dla analizatora dyżurowego pkt 16 zamawiający ujednolica zapisy: Eliminacja kontaminacji próbek{opisać}

	14
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt. 13 oraz Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (D) pkt.11 parametrów ocenianych

Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca oferujący gwarancje na  elektrody  wynosząca 2 miesiace otrzyma 0 pkt?
	Poniżej 3 miesięcy                                                  0 pkt

	15
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt. 14 oraz Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (D) pkt.12 parametrów ocenianych

Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca  oferując lampę o żywotności 1000 godz. co w przybliżeniu wynosi 1 miesiąc otrzyma zero punktów?
	Poniżej 3 miesięcy 0 pkt

	16
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt. 21 oraz Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (D) pkt.17 parametrów ocenianych

Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość punktów otrzyma Wykonawca przy braku konserwacji dziennej?
	Zgodnie z SWZ: Czas poniżej 5 minut-10 pkt

	17
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt.19 parametry oceniane 

Ze względu na to, że możliwości archiwizacji w analizatorach zależą od ilości wykonanych oznaczeń, kalibracji i kontroli (czyli od pojemności pamięci urządzenia), a nie od czasu przechowywania danych, prosimy o zmianę tego warunku oraz określenie punktacji na podstawie ilości  wyników możliwych do zarchiwizowania. Możliwość archiwizacji odnosi się do pojemności  pamięci analizatora. W związku z  tym, czy Zamawiający  uzna warunek za spełniony i przyzna punkty  jeśli analizator umożliwia przechowywanie 12 tys. oznaczeń?  Wyniki pacjentów przekazywane są na bieżąco do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego lub archiwizowane na dysku USB, skąd można dokonywać prezentacji wyników archiwalnych.
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie
Zapisywanie wyników kalibracji i kontroli na dysku USB z zapewnieniem odczytu na innym komputerze

	18
	Dotyczy Załącznika nr 2a- OPZ biochemia (D) pkt.14

Z uwagi na fakt, że dostępne na rynku analizatory biochemiczne nie posiadają aplikacji do oznaczania bilirubiny bezpośredniej w moczu czy Zamawiający wyrazi zgodę i  uzna warunek za spełniony jeżeli wymienione oznaczenie zostanie zaoferowane w surowicy/osoczu?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	19
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) pkt. 29 oraz Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (D) pkt.14

Z uwagi na fakt, że dostępne na rynku analizatory biochemiczne nie posiadają aplikacji do oznaczania chlorków w płynie mózgowo-rdzeniowym  czy Zamawiający wyrazi zgodę i  uzna warunek za spełniony jeżeli wymienione oznaczenie zostanie zaoferowane w surowicy/osoczu?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie, należy dołączyć ulotkę dla oznaczania chlorków w surowicy/osoczu

	20
	Dotyczy Załącznika nr 2a- OPZ biochemia (D) pkt. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uzupełnianie odczynników odbywało się bez przerywania procesu analizy, w trybie "wstrzymanie pobierania statywów" trwającym nie dłużej niż 5 min.?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	21
	Dotyczy Załącznika nr 2a- OPZ biochemia (D) badanie poz. 13

Czy Zamawiający potwierdza, że brak wyszczególnienia  poz 13 jest zamierzony. Jeżeli nie jest zamierzony prosimy o podanie nazwy badania oraz jego ilości.
	Brak pozycji 13 zamierzony

	22
	Dotyczy załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo-cenowe, P(12)(P2)

Prosimy o wyjaśnienie pozycji 117. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tej linii?
	Wyraża zgodę

	23
	Dotyczy załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo-cenowe, P(14)(P2)

Prosimy o wyjaśnienie pozycji 154. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tej linii?
	Wyraża zgodę

	24
	Dotyczy załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo-cenowe, (P10)(P2) - P(12)(P2), (P14)(P2) - P(16)(P2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyspecyfikowanie kalibratorów, kontroli oraz materiałów eksploatacyjnych dla obu analizatorów w miejscu przeznaczonym dla analizatora wiodącego? Pozwoli to na przedstawienie asortymentu identycznego dla obu analizatorów w formie zsumowanej.
	Zgodnie z swz, oba analizatory będą pracowały niezależnie

	25
	Dotyczy załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo-cenowe, (P10)(P2) - P(12)(P2), (P14)(P2) - P(16)(P2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację istniejącej formuły na “zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku” w kolumnie “Wartość netto” oraz “Wartość brutto”? Zaokrąglenie wartości pozwoli na precyzyjnym podaniu wartości zamówienia.
	Zamawiający nie dopuszcza zmian w formułach ustalonych w załączniku nr 2 

	26
	Dotyczy Załącznika nr 2a- OPZ biochemia (D)  pkt.36 tabeli.

Prosimy  o potwierdzenie, że dla analizatora dyżurnego  Zamawiający wymaga zaoferowania TIBC/UIBC tak samo jak dla analizatora wiodącego, w ilości 400 oznaczeń.
	Dla analizatora dyżurowego ilość oznaczeń TIBC/UIBC pacjentów 400

	27
	Dotyczy załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo-cenowe (P9)(P2)

Prosimy o wyjaśnienie pozycji: 40, 69. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie asortymentu w pozycji 40 i usunięcie pozycji 69?
	Wyraża zgodę

	28
	Dotyczy załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo-cenowe (P9)(P2) poz. 45 i 46 oraz  Załącznika nr 2a- OPZ biochemia (W) tabela pkt.27 i 28

Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki i w jednej z pozycji opisanych w formularzu asortymentowym  jako IgG Zamawiający oczekuje zaoferowania odczynnika do IgM, zgodnie  z tabelą z załącznika 2a analizatora wiodącego?
	Omyłkowo zapisano IgG, powinno być IgM

	29
	Dotyczy załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo-cenowe (P9)(P2) poz. 45 i 46 oraz  Załącznika nr 2a- OPZ biochemia (W) tabela pkt.27 i 28

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednego odczynnika do oznaczania parametru “Białko w moczu” i “Białko w płynie mózgowo-rdzeniowym”  i wyspecyfikowania go w jednej linii jako sumy oznaczeń w płynie mózgowo-rdzeniowym i w moczu?"
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie należy dołączyć ulotkę dla oferowanego oznaczania białka w moczu i białka w płynie mózgowo-rdzeniowym

	30
	Dotyczy załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo-cenowe (P13)(P2)

Prosimy o wyjaśnienie pozycji: 119, 153. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie asortymentu w pozycji 119 i usunięcie pozycji 153?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	31
	Dotyczy załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo-cenowe (P13)(P2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie asortymentu dla pozycji 127 i 128 w formie zsumowanej w jednej linii? Pozycja 127 i 128 są u nas jednym odczynnikiem.
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	32
	Dotyczy załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo-cenowe, (P9)(P2) - P(17)(P2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowych wierszy w tabelach asortymentowo-cenowych? Pozwoli to na przedstawienie asortymentu dla “Cholesterol HDL-bezpośredni”, “Cholesterol LDL-bezpośredni” dla systemu dyżurowego.
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	33
	Dotyczy załącznika nr 2 Ciechanów 100426  Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) oraz Ciechanów 100426 Załącznika nr 2a- OPZ biochemia (D)

Czy Zamawiający w kolumnie “Ilość badań pacjentów na 4 lata” podał ilości do których należy doliczyć ilość oznaczeń potrzebną na kalibrację? Niejasność wynika z użycia słowa “pacjentów” jak i zdania “Wykaz ilościowych oznaczeń testów biochemicznych na 4 lata dla aparatu wiodącego.
	Ilość badań pacjentów. Należy doliczyć ilości oznaczeń kalibracji i kontroli: codziennie 2 poziomy dla badań rzadkich 1 poziom na 1 tydzień

	34
	Dotyczy załącznika nr 2 Ciechanów 100426  Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) oraz Ciechanów 100426 Załącznika nr 2a- OPZ biochemia (D)

Czy Zamawiający w kolumnie “Ilość badań pacjentów na 4 lata” podał ilości do których należy doliczyć ilość oznaczeń potrzebną na kontrolę? Jeżeli tak, proszę o podanie harmonogramu kontroli.
	Ilość badań pacjentów. Należy doliczyć ilości oznaczeń kalibracji i kontroli: codziennie 2 poziomy dla badań rzadkich 1 poziom na 1 tydzień

	35
	Dotyczy załącznika nr 2 Ciechanów 100426  Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W) oraz Ciechanów 100426 Załącznika nr 2a- OPZ biochemia (D)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie trwałości odczynników na pokładzie analizatora przy wyliczaniu ilości opakowań?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	36
	Dotyczy Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (D), Parametry oceniane pkt 17

Jakie będzie kryterium oceniania (punktacja), w wypadku, gdy oferowany analizator, zgodnie z zaleceniami producenta ma przewidziany 1 przegląd rocznie? Czy Zamawiający może uwzględnić taką cześtotliwość w tym punkcie?
	Proporcjonalnie 2 pkt

	37
	Dotyczy pkt V swz Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych Karty charakterystyki, foldery, prospekty, zdjęcia lub inne dokumenty zawierające opis oferowanych urządzeń, Wykonawca załączy oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego ciągu 3 dni roboczych od daty wezwania?  Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do podania w ofercie adresu strony internetowej, na której znajdują się w.w dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać.
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	38
	Dotyczy pkt V swz Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczeń potwierdzających autoryzowanego przedstawiciela producenta?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	39
	Dotyczy pkt V swz Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejscu wymaganych dokumentów wykonawca dołączył oświadczenie o posiadaniu takich dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. i zapewnieniu przedstawienia ich na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty wezwania?
	Tak

	40
	Dotyczy pkt V swz Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

W przypadku braku zgody na odstąpienie od wymogu dołączenia deklaracji CE do oferty czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie tychże deklaracji zgodności UE wyłącznie w języku angielskim?                             

Uzasadnienie: Przedstawienie deklaracji zgodności UE jedynie w języku angielskim  spełnia obowiązujące normy prawne. Zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, nie ma bowiem konieczności dostarczania deklaracji zgodności UE w języku polskim. W przypadku wyrobów przeznaczonych bądź udostępnionych do stosowania przez użytkowników niebędących laikami, deklaracja zgodności UE może być wyrażona w języku polskim lub języku angielskim. Wyjątkiem są informacje przeznaczone dla pacjenta, które podaje się jedynie w języku polskim lub wyraża się za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. Podkreślamy, że informacje wyrażone w języku angielskim w ww. dokumencie są przedstawione w sposób czytelny i w pełni zrozumiały, co zapewnia zgodność z wymaganiami prawnymi oraz nie wpływa na czytelność i przejrzystość dokumentów. Takie podejście może również przyczynić się do zwiększenia efektywności i uproszczenia procesu przetargowego.
	Wszystkie przedmiotowe środki dowodowe winny być złożone zamawiającemu w języku polskim

	41
	Dotyczy wymogów ogólnych

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.
	Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu podłączenia analizatora do 8 tygodni

	42
	Dotyczy wymogów ogólnych

Czy Zamawiający zgodzi się by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	43
	Dotyczy wymogów ogólnych

Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu integracji z LIS oraz zapewni dostęp do internetu? Oferowane analizatory i systemy wymagają stałego połączenia z internetem, które umożliwia aktualizację licencji oprogramowania, pobieranie danych dotyczących odczynników, kontroli, kalibratorów, serwis zdalny. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na sprecyzowanych portach w poniższej tabeli. Poniżej znajduje się również poglądowy schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).


[image: image1]

[image: image2]
	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

	44
	Dotyczy projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników  i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)? 

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie, dla zgłaszania awarii aparatu, urządzeń peryferyjnych i reklamacji odczynników

	45
	§1 ust. 5 – Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku zwiększenia ilości zamawianego towaru w poszczególnych pozycjach asortymentowych zgodnie z ust. 5 zastosowanie ma §1 ust. 8 limitujący ogólną wartość zwiększenia do 9%?
	Tak

	46
	§1 ust. 11 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Konsekwencje finansowe nieprawidłowego wykonania umowy zostały już szczegółowo określone poprzez zastrzeżenie kar umownych a także rozszerzenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody wyższej niż te kary.
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	47
	§3 ust. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „gwarantuje” na „zobowiązuje się”? Termin „gwarantuje” może wiązać się rozszerzoną odpowiedzialnością, niezależnie od winy Wykonawcy. Tymczasem rzeczywista intencja stron umowy nie zakłada w naszej ocenie przyjęcie tak daleko idącej odpowiedzialności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych tj. na podstawie art. 471 KC i n. - za skutki zdarzeń, które występują w związku z realizacją umowy lub w  trakcie tej realizacji, wynikające z  zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy.
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	48
	§3 ust. 13 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	49
	§3 ust. 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	50
	§4 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	51
	§4 ust. 5 - W nawiązaniu do terminów reklamacyjnych zawartych w projekcie umowy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie wydłużenia terminu na realizację reklamacji do 10 dni roboczych. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i złożone uwarunkowania logistyczno-techniczne realizacja dostawy nowego produktu (odczynników) wymaga niniejszego terminu.

Utrzymanie bardzo krótkich terminów na realizację reklamacji, bez uwzględnienia realnych procesów logistycznych, znacząco zwiększa koszty wykonania zamówienia. Takie podejście nie jest zgodne z zasadą proporcjonalności określoną w art. 16 ustawy Pzp, która nakazuje adekwatność wymagań do przedmiotu zamówienia oraz realnych możliwości ich spełnienia przez Wykonawców. Powyższa propozycja pozwoli na zachowanie wysokiej jakości obsługi reklamacyjnej przy jednoczesnym uwzględnieniu realnych uwarunkowań rynkowych i logistycznych.
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	52
	§5 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie, że zapis nie dotyczy sytuacji, w której nastąpił wzrost wykorzystania odczynników, kalibratorów lub materiałów kontrolnych spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SWZ i/lub nieprawidłowym wykorzystaniem towaru przez Zamawiającego, w sposób niezgodny z instrukcją?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	53
	§6 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu płatności do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury?
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	54
	§7 ust.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia, tak aby zmiana cen nastąpiła, jeżeli wskaźnik GUS osiągnął wartość większą lub równą 3%, względnie, aby wprowadzenie mechanizmu waloryzacji, w ramach którego wynagrodzenie będzie podlegało zmianie każdorazowo, gdy zmiana wskaźnika GUS osiągnie poziom co najmniej 3%?

W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Pzp, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	55
	§7 ust. 2 pkt 5) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia, tak aby wynagrodzenie mogło się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy?

W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce miała pomijalną wartość.
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	56
	§9 ust. 5 lit. b. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

 Treść umowy łączącej Wykonawcę z Podwykonawca należy do sfery stosunków prawnych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, reguluje prawa i obowiązki tych podmiotów. Za wykonanie umowy odpowiedzialny jest Wykonawca i brak jest uzasadnienia prawnego dla udostępniania treści umowy zawartej między Podwykonawcą a Wykonawcą oraz ingerencji Zamawiającego w stosunki prawne łączące Wykonawcę z podmiotami trzecimi.
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	57
	§10 ust. 1 lit. A - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była liczona od „niezrealizowanej Wartości Umowy netto”? Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar w stosunku do wartości globalnej umowy w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. W przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c.
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	58
	§10 ust. 1  lit. B – C - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie współczynnika kary do „0,5%”? Proponujemy obniżenie współczynnika kary umownej do poziomu odpowiadającego standardom powszechnie przyjmowanym na rynku w umowach dotyczących dostaw odczynników i dzierżawy urządzeń. Należy pamiętać, że wszelkie ryzyka finansowe związane z realizacją umowy Wykonawcy są zmuszeni doliczać do ceny ofertowej ponoszonej przez Zamawiającego.
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	59
	§10 ust. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia na nastepujaće: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’? Dłużnik może zwolnić się co do zasady z odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli wykaże, że naruszenie umowy jest następstwem okoliczności od niego niezależnych. Obecne brzmienie zapisu nie uwzględnia tej możliwości w pełnym zakresie, co prowadzi do nieuzasadnionego zaostrzenia odpowiedzialności Wykonawcy, ponad miarę wynikającą z  przepisów prawa. Ani Kodeks cywilny, ani orzecznictwo  sądów powszechnych nie wprowadzają zamkniętego katalogu przesłanek egzoneracyjnych, w tym umożliwiających wyłączenie odpowiedzialności z tytułu kary umownej.
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	60
	§11 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, po uprzednim dodatkowym wezwaniu Wykonawcy oraz wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych na usunięcie naruszeń, z jednoczesnym uprawnieniem do żądania zapłaty kary umownej, w każdym z następujących przypadków(...)”

Odstąpienie od umowy, nawet częściowe, może skutkować koniecznością zmiany wykonawcy po stronie Zamawiającego. Wprowadzenie uprzedniej procedury naprawczej pozwoli na usunięcie naruszeń i kontynuowanie współpracy, co ogranicza ryzyka organizacyjne i operacyjne związane z przedwczesnym rozwiązaniem umowy.
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	61
	§12 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy urządzeń do  21 dni od daty podpisania umowy, a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury celne z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy w zaproponowany w sposób.
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	62
	§12 ust. 10 lit. b - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia poprzez naliczanie kary za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 700,00 zł, zamiast za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki? W ocenie Wykonawcy obecnie wskazana wysokość kary, w połączeniu z jej naliczaniem w ujęciu godzinowym, prowadzi do nadmiernego obciążenia ryzykiem kontraktowym. Im wyższy poziom potencjalnych kar, tym wyższe ryzyko realizacyjne, co może skutkować podwyższeniem ceny ofertowej. Dodatkowo naliczanie kary za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki jest rozwiązaniem nietypowym i rzadko spotykanym w praktyce obrotu oraz w umowach o podobnym charakterze, gdzie standardowo stosuje się naliczanie kar za dzień zwłoki. Proponowana zmiana pozwoli na bardziej proporcjonalne ukształtowanie odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy. W  przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c.
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	63
	Dotyczy UMOWA POWIERZENIA

§3 ust. 5 -  Czy Zamawiający potwierdza, że lista, o której mowa w postanowieniu może dot. podwykonawców spoza EOG? Uzyskanie zgody na podpowierzenie przetwarzania podwykonawcom, w tym także znajdującym się poza EOG, jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej oraz sprawnej realizacji usługi przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokładnych informacji na temat podmiotu podprzetwarzającego, który będzie przetwarzał dane.

W przypadku braku zgody, zwracamy się z prośbą o wskazanie, iż Zamawiający będzie korzystał z analizatorów w taki sposób, aby nie wprowadzać do nich danych osobowych.

Wyjaśniamy, że niekiedy występują sytuacje awaryjne, które wymagają zdalnego wsparcia specjalistów z naszych globalnych zespołów serwisowych funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej, znajdujących się poza EOG. Incydentalny, zdalny dostęp do danych przez nasz globalny zespół jest kluczowy dla szybkiego i sprawnego rozwiązania problemów technicznych, co w konsekwencji minimalizuje potencjalne przestoje i pozwala na utrzymanie wysokiego standardu usług. Pragniemy podkreślić jednocześnie, że takie rozwiązanie nie powoduje agregacji danych osobowych w państwie trzecim, co jest rozwiązaniem bardzo bezpiecznym, szczególnie gdy realizowane jest przez podmiot w  ramach grupy kapitałowej, nad którym mamy większą kontrolę i zaufanie.

Wyjaśniamy także, że serwisant spoza EOG uzyska realny, zdalny dostęp do danych wyłącznie wtedy, gdy otrzyma prośbę o wsparcie, a jednocześnie dane osobowe będą umieszczone w analizatorze. Podkreślamy również, że Wykonawca w celu należytego zapewnienia bezpieczeństwa, zapewnia zgodność z wymaganiami oraz zobowiązuje podwykonawców do przestrzegania zasad uregulowanych niniejszą Umową na takich samych warunkach, którym sam podlega. Globalne koncerny podczas świadczenia dostaw lub usług wykorzystują spółki ze swoich grup kapitałowych, co pozwala na korzystanie z unikalnej wiedzy o danym produkcie lub dostępu do tego produktu.
	Zamawiający wyjaśnia, że wykaz, o którym mowa w § 3 ust. 5 projektu umowy, może obejmować również podprzetwarzających mających siedzibę poza EOG. Dopuszczalność takiego podpowierzenia, w tym ewentualnego zdalnego dostępu do danych przez odrębny podmiot spoza EOG, wymaga jednak spełnienia wszystkich wymagań RODO oraz postanowień projektu umowy, w szczególności w zakresie dalszego powierzenia przetwarzania oraz legalności transferu danych do państwa trzeciego i zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. Wykonawca zobowiązany jest uprzednio przekazać Zamawiającemu informacje o podmiocie podprzetwarzającym, państwie, zakresie, celu oraz podstawie prawnej transferu. Jednocześnie Zamawiający nie potwierdza, że analizatory będą wykorzystywane w sposób wyłączający wprowadzanie danych osobowych; obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie takiej organizacji realizacji umowy i wsparcia serwisowego, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO.

	64
	brak regulacji w SWZ/umowie:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia UE 2023/2854 (Akt w sprawie danych) prosimy o uzupełnienie treści SWZ poprzez dodanie do projektowanych postanowień umownych następującej treści:

 "1. Wykonawca (w tym jego podmioty powiązane) ma prawo wykorzystywać łatwo dostępne dane z   produktu lub dane z usługi powiązanej w rozumieniu Rozporządzenia UE 2023/2854 (Akt w sprawie danych), niebędące danymi osobowymi (“Dane produktowe”), wyłącznie w następujący sposób:

a)        
wykonywanie wszelkich umów zawartych z Zamawiającym i podejmowanie działań mających związek z umowami;

b)       
monitorowanie i utrzymywanie funkcjonowania, bezpieczeństwa i ochrony produktu lub usługi powiązanej oraz zapewnienie kontroli jakości;

c)        
poprawa funkcjonowania produktów lub usług powiązanych oferowanych przez Wykonawcę;

d)       
zapewnienie usług wsparcia, gwarancji, rękojmi lub podobnych usług lub ocena roszczeń Zamawiającego, Wykonawcy lub osób trzecich związanych z produktem lub usługą powiązaną;

e)        
rozwój nowych produktów lub usług oraz poprawa efektywności operacyjnej;

f)         
gromadzenie/zestawienie Danych produktowych z innymi danymi lub tworzenie danych wywnioskowanych w dowolnym zgodnym z prawem celu, w tym udostępnianie takich zgromadzonych/zestawionych lub wywnioskowanych danych osobom trzecim, pod warunkiem że nie pozwalają one na identyfikację konkretnych danych przesłanych z produktu skomunikowanego do Wykonawcy ani nie pozwalają osobie trzeciej na wywnioskowanie tych danych ze zbioru danych.

2. Jako producent lub dystrybutor wyrobu medycznego, Wykonawca podlega podwyższonym wymogom w zakresie monitorowania funkcjonalności swoich produktów, w tym obowiązkom sprawozdawczym. System obserwacji wymagany do celów regulacyjnych, może również obejmować przetwarzanie Danych produktowych.”

Unia Europejska wprowadziła Rozporządzenie 2023/2854 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2017/2394 i dyrektywy (UE) 2020/1828 („Akt w sprawie danych”), które ma na celu promowanie dzielenia się danymi generowanymi przez tzw. produkty skomunikowane. Zgodnie z art. 4 ust 13 Aktu w sprawie danych wykorzystywanie przez tzw. posiadacza danych (tu: Wykonawcę) danych łatwo dostępnych będących danymi nieosobowymi odbywa się wyłącznie na podstawie umowy z użytkownikiem (tu: Zamawiającym). Relacja łącząca Wykonawcę z Zamawiającym, w tym realizacja kluczowych obowiązków Wykonawcy, wymaga korzystania przez Wykonawcę z danych nieosobowych z produktu lub z usługi powiązanej. Zgodnie z Aktem w sprawie danych do wykorzystywania takich danych przez Wykonawcę niezbędna jest zgoda Zamawiającego. Dodanie proponowanego postanowienia nie nakłada na Zamawiającego dodatkowych kosztów ani obowiązków, a jedynie porządkuje status prawny nieosobowych danych produktowych zgodnie z wymogami unijnymi, zapewniając przy tym efektywną i bezpieczną realizację przedmiotu zamówienia. Proponowane postanowienie nie dotyczy wykorzystywania danych osobowych w rozumieniu RODO.
	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do SWZ ani do projektowanych postanowień umownych zapisu w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.

W szczególności Zamawiający nie akceptuje generalnego uprawnienia Wykonawcy do wykorzystywania danych nieosobowych do rozwoju nowych produktów lub usług, poprawy efektywności operacyjnej, tworzenia danych wywnioskowanych ani do ich udostępniania osobom trzecim w sposób ogólny.

W pozostałym zakresie SWZ oraz projektowane postanowienia umowne pozostają bez zmian.”

Rozporządzenie (UE) 2023/2854 rzeczywiście stosuje się od 12 września 2025 r., ale z tego nie wynika obowiązek Zamawiającego do przyjęcia tak szerokiej klauzuli, jak proponowana przez Wykonawcę.

	65
	Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia (Pakiet 1), Zestawienie asortymentowo- wartościowe, pkt. 6 i 7:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga zaoferowania materiału kontrolnego z uwzględnieniem okresu stabilności od momentu otwarcia fiolki, który określa producent.
	Zamawiający wymaga, aby stabilność oferowanego materiału kontrolnego była podana w dniach od otwarcia fiolki zgodnie z zapisem w ulotce{dołączyć ulotkę} podana przez producenta krwi kontrolnej

	66
	Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia (Pakiet 1), Warunki graniczne, pkt. 3:

Czy Zamawiający pod pojęciem świadectwa dopuszczenia analizatora do eksploatacji rozumie deklarację zgodności producenta dla oferowanej serii analizatorów czy też paszport techniczny dostarczany po instalacji zawierający raport serwisowy świadczący o gotowości urządzenia do pracy?
	Deklaracja zgodności producenta dla oferowanego analizatora

	67
	Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia (Pakiet 1), Warunki graniczne, pkt. 27:

W związku z wymogiem zaoferowania drukarki zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga również dostarczania tonerów? Jeśli tak, prosimy o podanie orientacyjnej ilości wydruków na cały okres umowy, co pozwoli na dokładne skalkulowanie oferty.
	Zamawiający wymaga zaoferowania drukarki wraz z 2 szt. tonerów.

	68
	Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia (Pakiet 1), Warunki graniczne, pkt. 40:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający we wskazanym punkcie ma na myśli udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości producenta analizatora,

2 z 2 w której użytkownicy przesyłają do porównań własne wyniki codziennej kontroli jakości i otrzymują comiesięczne raporty oraz certyfikaty uczestnictwa?
	Zgodnie z zapisem swz

	69
	Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia (Pakiet 1), Warunki graniczne, pkt. 54:

Czy Zamawiający oczekuje, aby wymóg zapewnienia merytorycznej opieki w zakresie interpretacji wyników badań był świadczony przez pracownika Wykonawcy z minimum 3 letnim doświadczeniem w pracy na oferowanym analizatorze i potwierdzony został imiennym certyfikatem producenta wystawionym dla danego specjalisty aplikacyjnego?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	70
	Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia (Pakiet 1), Parametry punktowane, pkt. 12:

Prosimy o potwierdzenie, iż w punkcie dotyczącym trwałości odczynników punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

„Wszystkich- 60 dni i powyżej-10 pkt

30- 59 dni-5 pkt

poniżej 30 dni-1 pkt

za każdy odczynnik”
	W załączniku nr 2a-OPZ Hematologia{Pakiet 1},Parametry punktowane, pkt 12.Zamawiający wykreśla frazę „za każdy odczynnik” Zamawiający potwierdza zapis: Trwałość odczynników do oznaczanie morfologii krwi z rozdziałem WBC-podać w dniach. Punktacja wszystkie odczynniki 60 dni i powyżej-10 pkt
59-30 dni-5 pkt

Poniżej 30 dni -1 pkt

	71
	Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia (Pakiet 1), Parametry punktowane, pkt. 13:

Prosimy o potwierdzenie, iż w punkcie dotyczącym stabilności krwi kontrolnej po otwarciu punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

„15 dni i więcej-10 pkt

11-14 dni-5 pkt

7-10 dni-1 pkt”
	Zamawiający  potwierdza zapis: stabilność krwi kontrolnej po otwarciu fiolki{podać w dniach:
14 dni i więcej 10 pkt

11-13 dni 5 pkt

7-10 dni 1 pkt

	72
	Dotyczy SWZ, pkt. V „Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych”:

Czy Zamawiający dopuści możliwość potwierdzenia wymagań stawianych w Załączniku nr 2a

- OPZ Hematologia (Pakiet 1) w formie oświadczenia Wykonawcy w przypadku punktów nieznajdujących potwierdzenia w kartach charakterystyk, folderach, prospektach, zdjęciach lub innych dokumentach pochodzących bezpośrednio od producenta?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	73
	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o czas, który umożliwi Wykonawcom profesjonalne, prawidłowe, a przede wszystkim rzetelne przygotowanie składanych ofert, tj. 14.04.2026 r.
	Termin składania ofert zostaje przesunięty na 20.04.2026r

	74
	Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy, §3 ust. 1:

Uprzejmie prosimy o dodanie po wyrażeniu „poprzez autoryzowany system elektroniczny Wykonawcy” zwrotu „jeśli dotyczy”.
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	75
	Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy, §3 ust. 11:

Uprzejmie prosimy o dodanie po wyrażeniu „Na wykonawcy ciąży” zwrotu „w miarę

możliwości”.

Profesjonalny Wykonawca realizuje zamówienia w możliwie najszybszym terminie – przy szybkiej realizacji zamówienia, wywiązanie się z ww. zapisu jest niemożliwe.
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	76
	Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy, §3 ust. 16:

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do

aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: ………..”.

Ewentualnie czy Zamawiający dopuści przesłanie kart charakterystyk z biura Wykonawcy w ślad za podpisaną umową?

Wykonawca motywuje prośbę powodami organizacyjnymi.
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	77
	Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy, §5 ust. 4:

Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych, eksploatacyjnych lub innych materiałów w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie.

Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego.

Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	78
	Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy, §10 ust. 1 lit. D:

Uprzejmie prosimy o dodanie wyrażenia „z zastrzeżeniem §6 ust. 5”.
	Nie akceptujemy propozycji wykonawcy

	79
	Dotyczy Załącznika nr 3a do SWZ, Umowa powierzenia i przetwarzania

danych osobowych, §7 ust. 3:

Prosimy o modyfikację wskazanej podstawy prawnej i zastąpienie wyrażenia „z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” zwrotem „z dnia 24.05.2018 r. o ochronie danych osobowych”.
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	80
	Dotyczy Rozdziału V SWZ, kropka pierwsza:

Czy Zamawiający dopuści złożenie do oferty oświadczenia potwierdzającego wymogi Zamawiającego, nie ujęte w dokumentach dotyczące oferowanych urządzeń, wystawione przez autoryzowanego dystrybutora?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	81
	Dotyczy Załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo wartościowe (P5) (P1)

pakiet H-dzierżawa analizatora, (P8) (P1) pakiet H- dzierżawa barwiarki, kolumna

9 „Oferowana wielkość opakowania”:

Czy w związku z tym, iż tabela asortymentowa dotyczy dzierżaw urządzeń w kolumnie 9 gdzie wymagane jest podanie Oferowanej wielkości opakowania Wykonawca może wpisać „nie dotyczy”?
	Jednostką jest 1 miesiąc

	82
	Dotyczy Załącznik nr 2a-OPZ Hematologia (PAKIET I), Nazwa badania, pkt.4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż w punkcie 4 jako nazwa badania Retikulocyty należy rozumieć morfologię krwi CBC + Retukulocyty. Oznaczenie CBC jest konieczne ze względu na pomiar parametrów czerwonokrwinkowych (liczby krwinek czerwonych pochodzącej z profilu CBC) koniecznych do prawidłowego oznaczenia poziomu retikulocytów we krwi obwodowej.
	Tak należy rozumieć retykulocyty z morfologią krwi CBC

	83
	Dotyczy Załącznik nr 2a-OPZ Hematologia (PAKIET I), Parametry, pkt. 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie wymagania dotyczącego granicy oznaczalności dla badania płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR), tj. iż Zamawiający

wymaga, że granica oznaczalności dla leukocytów (Limit of Quantitation – LoQ) nie może wynosić więcej niż 5 komórek/μl. Zastosowanie granicy oznaczalności na poziomie nie wyższym niż 5 komórek/μl jest szczególnie ważne z diagnostycznego

punktu widzenia. Umożliwia rozróżnienie stanów fizjologicznych i patologicznych, tj. odróżnienie fizjologicznych stężeń leukocytów w PMR (zwykle ≤5 komórek/μl u osób dorosłych) od wczesnych stadiów procesów patologicznych, takich jak infekcje lub stany zapalne OUN. Ponadto jest zgodne z wartościami referencyjnymi – wymagany LoQ jest bezpośrednio powiązany z szeroko przyjętymi zakresami wartości referencyjnych dla badania PMR u osób dorosłych, co sprawia, że każde przekroczenie tej wartości jest klinicznie istotne.
	 Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	84
	Dotyczy Załącznik nr 2a-OPZ Hematologia (PAKIET I), Parametry, pkt. 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który wykonuje badań w systemie zamkniętym i otwartym z próbek 1.6 ml,2,7 ml natomiast z mikroprobówek [próbki pediatryczne-0,200ml] tylko w systemie otwartym.
	System zamknięty probówki 1.6 ml,2.7 ml, próbki pediatryczne 0,200 ml w systemie otwartym

	85
	Dotyczy Załącznik nr 2a-OPZ Hematologia (PAKIET I), Parametry, pkt. 22-24:

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego skalkulowanie liczby opakowań oraz częstotliwości dostaw, tak aby Laboratorium zawsze dysponowało odpowiednią ilością materiału do kontroli jakości, w związku z czym zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie materiałów kontrolnych skalkulowanych w ilościach zgodnych z terminem na opakowaniu oraz gwarantujących ciągłość pracy, tak aby kryterium stabilności materiału było spełnione poprzez: zapewnienie regularnych dostaw świeżych partii kontroli (zgodnie z harmonogramem dostaw numerów LOT) oraz uwzględnienie okresu, w których parametry oznaczeń mieszczą się w zakresach dopuszczalnych przez producenta, gwarantujących prawidłową pracę analizatorów.
	Zgodnie z zapisami swz

	86
	Dotyczy Załącznik nr 2a-OPZ Hematologia (PAKIET I), Parametry, pkt. 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który poprzez metody pomiarowe zapewnia wiarygodność wyników oraz posiada płynne dyskryminatory do oznaczenia PLT i RBC natomiast dla w przypadku oznaczeń WBC posiada system „płynnego bramkowania” (algorytm rozpoznający ukształtowanie chmur na skatergramie i odległości między nimi).
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	87
	Dotyczy Załącznik nr 2a-OPZ Hematologia (PAKIET I), Parametry, pkt. 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posada wbudowany komputer sterujący jego pracą.
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	88
	Dotyczy Załącznik nr 2a-OPZ Hematologia (PAKIET I), Parametry, pkt. 28:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga, aby kalibracja aparatu była wykonywana przez autoryzowany serwis Wykonawcy a także by parametry kalibrowane z użyciem kalibratora obejmowały: RBC, HGB, HCT, PLT oraz WBC?
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	89
	Dotyczy Załącznik nr 2a-OPZ Hematologia (PAKIET I), Parametry, pkt. 30i 32:

Prosimy o potwierdzenie, że za spełnienie wymogu zostanie uznane rozwiązanie, w którym analizator zapewnia zliczanie i różnicowanie leukocytów oraz erytrocytów przy jednoczesnej aktywnej detekcji interferencji.

Oferowany system automatycznie powiadamia personel o wykryciu czynników zakłócających, co pozwala operatorowi na pełną kontrolę nad walidacją wyniku.

Podejście to eliminuje ryzyko bezkrytycznego przyjęcia wartości obarczonych błędem interferencji i pozwala na wdrożenie odpowiednich procedur dodatkowych, zgodnie z wiedzą medyczną personelu.
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	90
	Dotyczy Załącznik nr 2a-OPZ Hematologia (PAKIET I), Parametry, pkt. 46:

Zwracamy się z prośbą potwierdzenie toku rozumowania, iż pod poniższym wymaganiem Zamawiający ma na myśli możliwość rozbudowy oprogramowania analizatory o nowe dodatkowe parametry diagnostyczne w razie potrzeb zamawiającego bez konieczności wymiany analizatora w trakcie trwania umowy oraz bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników oraz iż parametry dotyczą krwi obwodowej.
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	91
	Dotyczy Załącznik nr 2a-OPZ Hematologia (PAKIET I), Parametry, pkt. 48:

Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy dostawcy Laboratoryjnego SystemuInformatycznego oraz informacji czy Zamawiający w posiadanym przez siebie systemie posada moduł kontroli jakości.
	Zamawiający posiada system INFOMEDICA firmy ASSECO POLAND, który zawiera moduł kontroli jakości

	92
	Dotyczy Załącznik nr 2a-OPZ Hematologia (PAKIET I), Parametry, pkt. 50:

Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, iż statystyka {średnie, SD, CV%}, grafika ma być wykonywana w module kontroli jakości posiadanego przez Zmawiającego Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.
	Dostarczenie  i instalacja dodatkowego komputera z wyposażeniem jako stację, roboczą i moduł kontroli jakości na koszt wykonawcy

	93
	Dotyczy Załącznik nr 2a-OPZ Hematologia (PAKIET I), Parametry, pkt. 50:

Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie dokładnie jakich przykładowych raportów Zamawiający wymaga, czy mają to być raporty kontroli z analizatora?
	Z analizatora wartości, statystyka, grafika  opracowane  przez system

	94
	Dotyczy Załącznik nr 2a-OPZ Hematologia (PAKIET I), Parametry, pkt. 52:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego i dedykowanych do niego odczynników barwiących niezawierających metanolu, które utrwalają i barwią struktury komórkowe, dając efekt barwienia typowy dla metody MGG w badaniach mikroskopowych?

Urządzenie i zestaw barwników posiadają możliwość barwienia jednocześnie 10 preparatów, przy czym producent dostarcza rekomendowany protokół barwienia dla rozmazów krwi, natomiast dobór protokołów barwienia szpiku, PJC i PMR i ich

stosowanie oparte są na doświadczeniu i decyzji użytkownika
	Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie

	95
	Dotyczy Załącznik nr 2a-OPZ Hematologia (PAKIET I), Parametry punktowane_Krew kontrolna: poziom niski, normalny, wysoki do CBC+Diff{3 poziomy dziennie}, RETIC, do retikulocytów jako osobny materiał [codziennie 1 poziom pozwala na racjonalne gospodarowanie materiałem kontrolnym}”: Wykonawca, odnosząc się do preferencji Zamawiającego w zakresie rozdzielenia

materiałów kontrolnych dla CBC i RET, pragnie wskazać na korzyści płynące

z zastosowania rozwiązania zintegrowanego. Oferowany system kontroli jakości oparty na wspólnej matrycy stanowi rozwiązanie nadrzędne, zapewniając parametry retikulocytarne w standardzie bez dodatkowych nakładów. Zastosowanie jednej probówki istotnie redukuje nakład pracy personelu i nie wymusza zmiany dotychczasowego harmonogramu kontroli. Co istotne, system pozwala na dowolną konfigurację częstotliwości oznaczeń RET przy użyciu tej samej próbki, co służy codziennej kontroli morfologii. Takie rozwiązanie gwarantuje stałą gotowość aparatu do pracy w pełnym zakresie – regularna kontrola na wszystkich poziomach eliminuje ryzyko błędów przy nagłym zleceniu pomiaru retikulocytów u pacjenta.

W związku z powyższym Wykonawca stoi na stanowisku, że rozwiązanie oparte na materiale zintegrowanym (CBC+RET) powinno być wyżej punktowane w ramach kryteriów jakościowych niż rozwiązanie oparte na materiałach rozdzielnych.
	Zamawiający planuje wykonywanie oznaczenia kontrolnych wtedy, gdy otrzyma zlecenie na wykonanie badania retikulocyty.z uwagi na koszty codziennego oznaczania retikulocytów we krwi kontrolne na 3 poziomach  nie jest optymalne 

	96
	Dotyczy Załącznik nr 2a-OPZ Hematologia (PAKIET I), Parametry punktowane pkt 7-10:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający poprzez parametr „edytowany” ma na myśli parametr „diagnostyczny”.
	Zamawiający uważa parametr edytowany ten, który ma rekomendację Towarzystw naukowych i jest akceptowany jako diagnostyczny

	97
	Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia (Pakiet 1), Warunki graniczne, pkt. 10:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator posiadał wbudowany automatyczny podajnik na statywy na minimum 10 próbek, które wstawiane są do analizatora bez konieczności jego otwierania, co w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo pracy pracowników Laboratorium redukując ryzyko przypadkowego wylania materiału potencjalnie zakaźnego o wysuwane elementy urządzenia?
	Zamawiający wymaga, aby analizator był wyposażony w automatyczny podajnik, z przebijakiem korków, na statywy minimum 10 próbek. Zamawiający wymaga, aby dostęp do podajnika był swobodny tzn. statywy można dostawiać w dowolnym czasie na wolne miejsca w podajniku,

	98
	Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia (Pakiet 1), Warunki graniczne, pkt. 11:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy opisując „możliwości ciągłego dostawiania nowych probówek do analizatora” Zamawiający ma na myśli możliwość swobodnego dokładania na automatycznym podajniku nowych statywów z probówkami w dowolnym czasie i bez względu na podane uprzednio do analizatora próbki?
	Zgodnie z zapisem w SWZ. Zamawiający wymaga, aby dostawianie statywów z nowymi probówkami z krwią odbywało się w sposób ciągły ze swobodnym dostępem do podajnika, bez przerywania cyklu pomiarowego.


Zamawiający informuje o wydłużeniu  następujących terminów:
1. składania ofert: z dnia 17.04.2026 r. godz. 10: 00 na 24.04.2026 r. godz. 10:00 
2. otwarcia ofert: z dnia 17.04.2026 r. godz. 10:30 na 24.04.2026 r. godz. 10:30
3. związania ofertą: do dnia 22.07.2026 r.
[image: image3.png][ spECIALL

| . Zamoun »
—
ds.

AXac) dousz Kamasa =





[image: image6.png]Mazowsze.

serce Polski



[image: image7.png]1985 - 2025



