 Załącznik nr 2a- OPZ biochemia (W)  
 (PAKIET 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Wykaz ilościowych oznaczeń testów  biochemicznych na 4 lata dla aparatu wiodącego. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych z pełnym wyposażeniem ,z dostawą zestawu komputerowego jako stacji roboczej .Dodatkowo  do przechowywania odczynników zamrażarko-chłodziarka laboratoryjna ,stoły do komputerów, monitorów, pojemniki na kółkach do komputerów, urządzeń UPS stojących na podłodze                                                     

	Lp
	Nazwa oznaczenia
	Ilość badań pacjentów na 4 lata
	Częstotliwość oznaczeń/

Dostępność odczynników

	1
	Albuminy w surowicy
	18 000
	Dostępność przez całą dobę

	2
	Albuminy w moczu
	8 000
	Dostępność przez całą dobę

	3
	Alkohol etylowy w surowicy krwi
	4 000
	Dostępność przez całą dobę

	4
	ALT
	160 000
	Dostępność przez całą dobę

	5
	Amylaza w surowicy i w moczu
	16 000
	Dostępność przez całą dobę

	
	
	
	

	6
	Amoniak w osoczu krwi
	2 400
	Dostępność przez całą dobę

	7
	AST
	160 000
	Dostępność przez całą dobę

	8
	Beta-2 mikroglobulina
	4 000
	Dostępność przez całą dobę

	9
	Białko całkowite
	20 000
	Dostępność przez całą dobę

	10
	Białko CRP
	160 000
	Dostępność przez całą dobę

	11
	Białko w moczu
	10 000
	Dostępność przez całą dobę

	12
	Białko w płynie mózgowo-rdzeniowym
	1 200
	Dostępność przez całą dobę

	13
	Bilirubina bezpośrednia
	12 000
	Dostępność przez całą dobę

	14
	Bilirubina całkowita
	50 000
	Dostępność przez całą dobę

	15
	Chlorki
	4 000
	Dostępność przez całą dobę

	16
	Cholesterol całkowity
	36 000
	Dostępność przez całą dobę

	17
	Cholesterol HDL-bezpośredni
	36 000
	Dostępność przez całą dobę

	18
	Cholesterol LDL-bezpośredni
	36000
	Dostępność przez całą dobę

	19
	CKMB
	28 000
	Dostępność przez całą dobę

	20
	CK-NAC-całkowita
	28 000
	Dostępność przez całą dobę

	21
	Digoksyna
	200
	Dostępność przez całą dobę

	22
	Fosfataza alkaliczna
	30 000
	Dostępność przez całą dobę

	23
	Fosfor nieorganiczny
	18 000
	Dostępność przez całą dobę

	24
	GGTP
	38 000
	Dostępność przez całą dobę

	25
	Glukoza
	120 000
	Dostępność przez całą dobę

	26
	Immunoglobulina A
	4 200
	Dostępność przez całą dobę

	27
	Immunoglobuliny G
	4 500
	Dostępność przez całą dobę

	28
	Immunoglobulina M
	3 200
	Dostępność przez całą dobę

	29
	karbamazepina
	200
	dostępność przez całą dobę

	30
	Kreatynina
	180 000
	Dostępność przez całą dobę

	31
	Kwas moczowy
	36 000
	Dostępność przez całą dobę

	32
	Kwasy żółciowe w surowicy krwi
	900
	Dostępność przez całą dobę

	33
	Kwas walproinowy
	1 200
	Dostępność przez całą dobę

	34
	LDH
	12 000
	Dostępność przez całą dobę

	35
	Lipaza
	11 000
	Dostępność przez całą dobę

	36
	Lipoproteina a
	6 000
	Dostępność przez całą dobę

	37
	Magnez
	7 200
	Dostępność przez całą dobę

	38
	Mleczany
	3 000
	Dostępność przez całą dobę

	39
	Mocznik
	170 000
	Dostępność przez całą dobę

	40
	Potas
	180 000
	Dostępność przez całą dobę

	41
	Prealbuminy
	3 000
	Dostępność przez całą dobę

	42
	Sód
	180 000
	Dostępność przez całą dobę

	43
	TIBC/UIBC
	3 000
	Dostępność przez całą dobę

	44
	Transferyna
	1 000
	Dostępność przez całą dobę

	45
	Triglicerydy
	32 000
	Dostępność przez całą dobę

	46
	Wapń
	40 000
	Dostępność przez całą dobę

	47
	Wankomycyna
	400
	Dostępność przez całą dobę

	48
	Wolne łańcuchy lekkie lambda
	1 000
	Dostępność raz w tygodniu

	49
	Wolne łańcuchy lekkie kappa
	1 000
	Dostepność raz w tygodniu

	50
	Żelazo
	15 000
	Dostępność przez całą dobę

	
	Suma
	1 895 600
	


Parametry graniczne{wymagalne} dla analizatora biochemicznego i odczynników

Oferujemy analizator marki ........................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        .........................................,  rok produkcji ...........................
	Lp
	Wymagalny parametr
	Potwierdzenie spełnienia
	Opis parametru

	1
	W pełni automatyczny, wieloparametro-

-wy  analizator swobodnego dostępu do oznaczeń ilościowych wszystkich badań zapisanych w swz. 
	
	

	2
	Analizator biochemiczny nowy ,rok produkcji nie starszy niż 2025r
	
	

	3
	Dostarczony analizator objęty gwarancją i serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy
	
	

	4
	System  z pełnym wyposażeniem niezbędnym do pracy, bez dodatkowych inwestycji, zakupów ze strony zamawiającego np. jednostka do uzdatniania wody, stoły
	
	

	5
	Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby instalacji i pracy systemu na koszt wykonawcy
	
	

	6
	Dostarczenie stołów do umieszczenia komputerów z monitorami i klawiaturą jako niezbędne wyposażenie do obsługi pracy analizatora
	
	

	7
	Dostarczenie dodatkowego zestawu komputerowego spełniającego warunki stacji roboczej wg Załącznika
	
	

	8
	Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej-UPS min.20 min.{do zakończenia rozpoczętych analiz}
	
	

	9
	Certyfikat jakości dla oferowanego  modelu aparatu  CE-dołaczyć kopię dokumentu
	
	

	10
	Deklaracja zgodności z dyrektywą 98/79/WE dla oferowanych odczynników i innych materiałów stosowanych w oferowanym analizatorze
	
	

	11
	Wykonanie oznaczeń wszystkich parametrów podanych w siwz na jednym analizatorze{elektrolity: chlorki, potas,sód met. elektrody jonoselektywne, pozostałe badania w surowicy/osoczu moczu płynie mózgowo-rdzeniowym, płynie z jamy ciała.
	
	

	12
	Oznaczenia wykonywane technikami: spektrofotometria, turbidymetria met. Kinetyczne, punktu końcowego, pomiar jonoselektywny elektrolity: sód, potas, chlorki{opisać}
	
	

	13
	Dodatkowe laboratoryjne urządzenie chłodnicze-zamrażarko-chłodziarka do przechowywania odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych
	
	

	14
	Analizator dostosowany do wykonywania oznaczeń w małych seriach często powtarzanych, w trybie rutynowym i w trybie pilnym w ciągu  doby ,natychmiast gotowy do wykonania analiz po zakończonej serii badań[opisać}
	
	

	15

	System pracujący 24 godziny ,7 dni w tygodniu
	
	

	16
	System pracy analizatora pacjent po pacjencie{opisać}
	
	

	17
	Analizator gotowy do pracy przez całą dobę z natychmiastowym przejściem do pracy po zakończeniu serii, a ze stanu spoczynkowego do 60 sekund{opisać}
	
	

	18
	Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych do odczytywania kodów kreskowych z etykietek naklejonych na próbkach badanych stosowanych w laboratorium zamawiającego
	
	

	19
	Możliwość wykonania badań z próbek wtórnych z kodami kreskowymi i bez kodów kreskowych, zlecanych manualnie w analizatorze
	
	

	20
	Aparat z podajnikiem na próbki badane, materiały kontrolne i kalibracyjne[opisać statywy}
	
	

	21
	Wykonywanie badań z próbek pierwotnych{10 ml,5ml,2,7ml,1,2ml} i naczynek typu cups 0,5 ml}-opisać rodzaj i wielkość  stosowanych probówek i naczynek .Standardowo krew pobierana jest do probówek o pojemności 4.9 ml typu Sarstedt-ok.50% ,30% są to probówki mniejsze3-1 ml.10% cups 02-05 ml, 10% większe7-10 ml
	
	

	22
	Wpięcie analizatora do sieci informatycznej Szpitala z komunikacją dwukierunkową na koszt wykonawcy{zlecenia badań pacjentów i odbieranie wyników pacjentów-nazwa badania jednostki, przedział referencyjny, komunikaty, oznakowania wyników, gdy wynik znajdzie się po za zakresem liniowości-ze znakiem < lub >,parametry wyliczane: nie- HDL cholesterol, wskaźnik białkowo kreatyninowy, wskaźnik albuminowo-kreatyninowy
	
	

	23
	Możliwość zlecania badań pacjentów bezpośrednio do analizatora-wpisanie kodu kreskowego, danych demograficznych pacjenta, wybranie badań na żądanie
	
	

	24
	Wbudowany system kontroli jakości z kartami kontroli jakości{opracowanie liczbowe i graficzne}z wykresami Levey Jeningsa.
	
	

	25
	Przesyłanie wyników kontroli z opracowaniem graficznym i statystycznym z analizatora do Systemu Informatycznego Laboratoryjnego na koszt wykonawcy
	
	

	26
	Eksport wyników kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej dla każdego mierzonego parametru z analizatora do systemu informatycznego; statystyka {średnie, SD, CV%} ,grafika. Do oferty dołączyć zeskanowane przykładowe raporty kontroli w celu potwierdzenia spełnienia wymogu.
	
	

	27
	Maksymalny czas oczekiwania na pierwszy  wynik  po pierwszym oznaczeniu{bez rozcieńczania} do 15 minut[podac czas w minutach}
	
	

	28
	System monitorowania stanu technicznego aparatu np.-temperatury, wilgotności
	
	

	29
	 Wykonanie oznaczeń z różnego materiału: surowica-wszystkie badania wymienione w swz: zsurowica/osocze, mocz-amylaza,albuminy,glukoza,białko,chlorki,sód,potas,kreatynina,mocznik kwas moczowy, wapnń, fosfor, magnez,płyn, bilirubina: płyn mózgowo-rdzeniow-glukoza, chlorki, białko, mleczany ;płyn z j.ciała-glukoza,chlorki,LDH,białko
	
	

	30
	 Wykonanie oznaczeń{bilirubina,glukoza,sód,potas,białko CRP} z małych objętości próbek diagnostycznej-100 ul{wliczając objętość tzw.martwą}w naczynkach pediatrycznych
	
	

	31
	Załadowanie jednocześnie min.40 próbek pacjentów  w jednej  serii
	
	

	32
	Dostawianie próbek na pokład analizatora w sposób ciągły i bezpieczny bez przerywania rozpoczętych analiz
	
	

	33
	Detektor skrzepu mikroskrzepu i pęcherzyków powietrza w badanej próbce
	
	

	34
	Wykrywanie w próbkach hemolizy,lipemii,hiperbilirubinemii{opisać}
	
	

	35
	Automatyczne rozcieńczanie próbek pacjentów gdy zostanie przekroczony górny limit pomiarowy
	
	

	36
	Czas uzyskania wyniku pierwotnego[sód potas chemia substratowa,enzymy]do 15 minut-podać czas w minutach
	
	

	37
	Możliwość wybierania w analizatorze rozcieńczenia próbek dla wysokich aktywności i stężeń oznaczanych analitów
	
	

	38
	Załadowanie jednocześnie, na pokład analizatora odczynników do wszystkich badań wymienionych w siwz plus wymagane inne odczynniki np.rozcieńczalniki
	
	

	39
	Odczynniki gotowe do użycia
	
	

	40
	 Przechowywanie odczynników na pokładzie  przez minimum 1 m-c
	
	

	41
	Monitorowanie warunków przechowywania odczynników w aparacie np.temperatura 
	
	

	42
	 Dostawianie odczynników bez konieczności przerywania pracy analizatora np. z funkcją Pauza
	
	

	43
	 Monitorowanie ilości odczynników na pokładzie analizatora{nazwa,nr serii,czas przechowywania,objętość,ilość testów do wykonania}
	
	

	44
	Identyfikacja odczynników na podstawie kodów kreskowych przeznp. wewnętrzny czytnik kodów kreskowych
	
	

	45
	Detektor poziomu odczynników
	
	

	46
	Bezobsługowe elektrody do oznacznia jonów sodu,chlorków.potasu{bez wymieniania membran,płynów,innych części przez użtkownika}
	
	

	47
	Automatyczna kalibracja i rozcieńczanie kalibratorów w kalibracjach wielopunktowych przez analizator
	
	

	48
	Oznaczanie kreatyniny ,metodą kinetyczną  bez odbiałczania  z kalibracją kalibratorem certyfikowanym{możliwość wydawania wyliczonych wyników e GFR
	
	

	49
	Oznaczanie CRP-50% CRP-do 90 mg/L ,
30% powyżej 90mg/L,20% powyżej 300mg/L
	
	

	50
	Eliminacja kontaminacji próbek{opisać}
	
	

	51
	Wprowadzanie danych demograficznych pacjenta;imię,nazwisko,ID,zleceniodawca 
	
	

	52
	Archiwizacja wyników oznaczeń ,kalibracji,kontroli
	
	

	53
	Dostarczona

 drukarka laserowa podłączona do analizatora
	
	

	54
	Możliwość drukowania wyników pojedynczych pacjenta na żądanie bezpośrednio z analizatora
	
	

	55
	Drukowanie raportów kalibracji,kontroli na żądanie
	
	

	56
	Instalacja analizatora i szkolenie  w zakresie pełnej obsługi analizatora w siedzibie Zamawiającego
	
	

	57
	Podłączenie do komputera zewnętrznego-współpraca ze Szpitalną siecią informatyczną-łącze dwukierunkowe na koszt wykonawcy
	
	

	57
	Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla wszystkich oznaczanych parametrów 1 raz w miesiącu na koszt wykonawcy
	
	

	58
	Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu laboratorium w zakresie pełnej obsługi oferowanego  w miejscu instalacji w Laboratorium.
	
	

	59
	Konsultacje telefoniczne,serwis techniczny,apikacyjny na koszt wykonawcy. Serwis techniczny i merytoryczny w tym korzystanie z pomocy telefonicznej w całym okresie trwania umowy dzierżawy na koszt Wykonawcy
	
	

	60
	Udział w szkoleniach dla użytkowników oferowanego systemu .
	
	

	61
	Dostarczenie ulotek odczynników , kart charakterystyki substancji,opisu rodzaju odpadów, z dostawą analizatora
	
	


Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekt oraz instrukcję eksploatacji. w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 

	Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

	


Parametry oceniane

aparat i odczynniki

	Lp
	Parametr oceniany
	Uwagi/

zalecenia
	Warunki oferowane
	punktacja

	1
	Wykonywanie badań z różnych probówek pierwotnych i cupsów wstawionych do jednego statywu w jednej serii
	Tak/nie
	
	Tak 20pkt

Nie-5 pkt

	2
	Czas uzyskania wyniku pierwotnego jony,chemia substratowa,enzymy}
	
	
	Do 5 minut-20 pkt

Powyżej 5 minut do 10 minut-15 pkt

Powyżej 10 minut do 15 monut-10 pkt

	3
	Automatyczne wykonywanie prób zerowych
	
	
	Tak-5 pkt

Nie-1 pkt

	4
	Zużycie wody podczas pracy analizatora w ciągu godziny
	Podać w litrach/godz.
	
	Aparat nie potrzebuje wody do pracy-20pkt

Poniżej 1 litr/godz- 10 pkt.

1-2litry/godz-5pkt

powyżej 2 litry/godz-1 pkt 

	5
	Odpady ciekłe powstałe podczas pracy


	Podać w litr/godz
	
	Brak odpadów ciekłych-20pkt

Poniżej 1 litr/godz- 10 pkt.

1-2litry/godz-5pkt

powyżej 2 litry/godz-1 pkt 



	6
	Odpady stałe po 1000 oznaczeń
	Podać w kg
	
	1kg-20pkt

Powyżej 1- 2 kg 5 pkt

powyżej 2 kg-1pkt

	7
	Szkodliwe odpady ciekłe dla środowiska,ludzi zwierząt
	Opisać uwzględniając szkodliwość dla ludzi,zwierząt i środowiska,
	
	Niebezpieczne,Szkodliwe powyżej  5 %-0 pkt.

Szkodliwe poniżej 5%-1 pkt

nieszkodliwe-10pkt 

	8
	Cechy analityczne odczynników/testów wg. tabeli:

Czułość metody-

alkohol etylowy<0,20g/L

immunoglobuliny

IgA;0,00-0,08g/L

IgG:0,00-1,20 g/L

IgM:0,005-0,10 G/l

{podać najniższe oznaczane stężenie}


	Tak/nie


	
	Tak10pkt

nie2 pkt

za każdy test

	9
	Redukcja powtórzeń oznaczeń z rozcieńczenia ze względu na szeroki zakres pomiarowyGórny zakres pomiarowy-po pierwszym odczycie

Glukoza :600mg/dl

mocznik:250 mg/dl

kreatynina-15.0mg/dl

białko-CRP-150 mg/L

AST-2000U/L

ALT-2000u/L

alkohol etylowy-5,00g/L

{podać najwyższe oznaczane stężenie po pierwszym pomiarze}


	Tak/nie
	
	tak-10pkt

nie-2pkt

 za każdy test

	10
	Trwałość odczynników po otwarciu,przygotowaniu i wstawieniu do analizatora
	Podać najkrótszy

dzień
	
	30dni-1pkt

30-60 dni5 
60-90 dni-10pkt

Powyżej 90 dni 25pkt



	11
	Ilość kalibratorów
	opisać
	
	Multicalibrator-15 pkt.

Do grup testów-10 pkt.

Do poj. Testów –1 pkt

	12
	Wielkość opakowań odczynników w zależności od ilości zamawianych badań-opakowania digoksyna,kwas waproinowy,karbamazepina
	opisać
	
	Opakowania podzielne-50-testów-15 pkt

opakowania podzielne-51-100 testów-10 pkt

101-200 testów 5 pkt

opakowania podzielne powyżej 200 testów-1 pkt

	13
	Gwarancje na poszczególne elektrody

Sodowa-

Potasowa

Chlorkowa

referencyjna
	Opisać
	
	3- miesiące-.1 pkt
Powyżej 3 do 6 miesięcy-5pkt

Powyżej 6 miesięcy  10 pkt

	14
	Żywotność źródła światła{lampy}
	Opisać-podać czas w miesiącach
	
	3- miesiące-.1 pkt

Powyżej 3 do 6 miesięcy-5pkt

Powyżej 6 miesięcy  10 pkt

	15
	Podgląd wyników w trakcie badań
	Tak/nie
	
	Tak-10 pkt.

Nie-1 pkt.

	16
	Obserwowanie przebiegu reakcji
	
	
	Tak-10pkt

Nie 5pkt

	17
	Automatyczne,bezkontaktowe mieszanie odczynników na pokładzie analizatora 


	Tak

Nie
	
	Tak-20pkt

Nie-5

	18
	Monitorowanie ilości wykonanych oznaczeń,pacjentów,kalibracji,kontroli w wybranych przedziale czasowym{statystyka}
	Tak

nie
	
	Tak-10 pkt.

Nie-5 pkt

	19
	Dlugoterminowa archiwizacja wyników oznaczeń ,kalibracji,kontroli min.12 miesięcy
	
	
	Tak12 pkt

Powyżej 12 miesięcy

Pozostałe proporcjonalnie plus jeden punkt za miesiąc

	20
	Automatyczna konserwacja podczas oznaczeń z zapisami wykonanych procedur
	
	
	Tak-10 pkt
Nie 5 pkt

	21
	Procedura konserwacyjna codzienna


	 Opisać czas{podać w minutach}od rozpoczęcia do zakończenia z wprowadzeniem aparatu w stan gotowości do pracy
	
	Czas poniżej 5 minut-10pkt

czas 5-10 minut-2 pkt

powyżej 10 minut-1 pkt

	22
	Dopuszczenie aparatu do pracy-wymagane codziennie kalibracja przed rozpoczęciem oznaczenia [podać testy}
	Tak/nie
	
	Tak-1 pkt

nie-10 pkt

	23
	Optymalizacja kosztów oznaczenia-jednakowy koszt testu wykonanego w jednej serii{pojedynczo i tego testu w w serii kilku oznaczeń{jednakowe zużycie odczynnika,płynów systemowych,materiałów zużywalnych
	Tak/nie
	
	Tak-20pkt

Nie-  2 pkt.


Warunki wymagalne dla chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej z okresową walidacją
	Lp
	Warunek wymagalny
	Potwierdzenie spełnienia
	opis

	1
	Pojemność chłodziarki 200-240 litrów

Pojemność zamrażarki 80-100 litrów
	
	

	2
	Drzwi samozamykające przeszklone w chłodziarce, drzwi pełne w zamrażarce
	
	

	3
	dla chłodziarki od +3 °C do +16 °C/ +/- 2°C 

dla zamrażarki -9 °C do -30 °C +/- 2°C
	
	

	4
	Automatyczne rozmrażanie chłodziarki
	
	

	5
	Zewnętrzny elektroniczny wyświetlacz LED temperatury
	
	

	6
	Przegląd serwisowy raz w roku
	
	


Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekt oraz instrukcję eksploatacji.
	Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

	


