     [image: image2.png]



[image: image3.png]Mazowsze.

serce Polski



                                                                                                                                              

                                                                                                              Ciechanów dnia, 21.04.2026 r.
AT - ZP/2501/38/26 
Uczestnicy postępowania
dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Wszczepialne porty naczyniowe ogłoszonego w dniu 08.04.2026 r. w BZP, nr ogłoszenia 2026/BZP 00189569 oraz
zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:
	Lp
	Pytanie
	Odpowiedź

	1. 
	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1: 

1.Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć Wykonawcy  kary umowne z następujących tytułów: 

A/ w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 umowy (bez dodatkowego wezwania ze skutkiem natychmiastowym), lub  w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy lub odstąpienia od Umowy w całości lub części  przez Wykonawcę – w wysokości 10 % Wartości brutto niezrealizowanej części Umowy..

B/ w wysokości 0,5 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy jednostkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; górną granicę kary umownej  z tego tytułu stanowi 10% wartości netto niezrealizowanej dostawy;

C/ w wysokości 0,5% wartości netto reklamowanego zwróconego przedmiotu umowy odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki  w stosunku do terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy; górną granicę kary umownej  z tego tytułu stanowi 10% wartości netto reklamowanego przedmiotu umowy.

D/ w przypadku  odmowy realizacji zamówienia jednostkowego, o której mowa w § 3  ust. 1 sukcesywne dostawy niniejszej umowy -  w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu dostawy którego realizacji Wykonawca odmówił, za każdy taki przypadek;
	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy.

	2. 
	Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej: 

[W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę* oraz odbierane prze Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _______ na adres e-mail: _______.]
	Zamawiający ustala nowe brzmienie § 6 ust. 2:
W zakresie rozliczeń związanych z realizacją niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 2191 z póź. zmianami) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i Usług ( Dz.U. 2025 poz. 775, z póź. zmianami) w części dotyczącej faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
2.1.   Wykonawca może wystawiać Zamawiającemu faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na zasadach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług. Z dniem powstania po stronie Wykonawcy ustawowego obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF faktury wystawiane na podstawie niniejszej Umowy będą wystawiane i doręczane za pośrednictwem KSeF, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.2.   Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

2.3.   W przypadku awarii systemu KSeF uniemożliwiającej wystawienie faktury, dopuszcza się wystawienie faktury w formie rezerwowej, zgodnie z przepisami przejściowymi i komunikatami Ministerstwa Finansów. 

2.4.   Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich zmianach danych identyfikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania KSeF.

2.5.   Do czasu powstania po stronie Wykonawcy ustawowego obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF dopuszcza się złożenie faktury Zamawiającemu w jednej z następujących form:

· w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, przesłanego na adres poczty e-mail: faktura@szpitalciechanow.com.pl
· w formie papierowej, przesłanej pocztą tradycyjną na adres siedziby Odbiorcy/Płatnika faktury wskazany w niniejszej Umowie.



	3. 
	Pytanie nr 1 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny, port naczyniowy- korpus portu i element ustalający są wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon), z cewnikiem 6F i 8F o dł. 63 cm, poliuretanowym, z komorą zapobiegająca powstawaniu skrzeplin (bez martwych stref ), wycięcia w podstawie portu ( ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu) , 3 otwory mocujące wypełnione silikonem. Waga portu : 4,9g, Wysokość portu : 12.1mm Podstawa 26.7 mm , średnica membrany 12,7 mm. Zestaw zawiera: korpus portu, cewnik, igła wprowadzająca 18G, prowadnik typu J 0,038", zastawkowa koszulka wprowadzająca (rozrywalna), tunneler, kaniula plastikowa (tępa igła), igła Huber prosta 22G, igła Huber 90° 22G, hak żylny. Możliwość podawania kontrastu PSI do 300, grawer CT w podstawie portu w celu łatwiejszej lokalizacji. Maksymalna ilość wkłuć: igły 19/20G - 1000 wkłuć, igły 22G - 1500 wkłuć. Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5 - Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), 7- Tesla (7T), W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.
	Zgodnie z SWZ

	4. 
	Pytanie nr 2 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, porty o właściwościach techniczno-użytkowcy takich samych, lecz o niewielkich różnicach technicznych nie mających wpływu na terapię? Port dostępu żylnego 6,5F o średnicy wewnętrznej 1,05 mm, a średnicy zewnętrznej 2,20mm z silikonową membraną uszczelniającą miejsce wprowadzenia igły, tytanowa komora powleczona z zewnątrz polimerem, dwa otwory do przyszycia od strony podłączenia cewnika, cewnik silikonowy oznaczeniem co 1cm i opisem co 5cm, widoczny w RTG, dwa otwory do przyszycia portu. Wysokość portu: 10,4mm, średnica membrany 9,7mm, podstawa portu: 25,5mm. Ciężar 4,7g, długość cewnika 500mm. Objętość komory portu 0,4ml. 300psi. 

Oraz Port dostępu żylnego 8,5F o średnicy wewnętrznej 1,05 mm, a średnicy zewnętrznej 2,20mm z silikonową membraną uszczelniającą miejsce wprowadzenia igły, tytanowa komora powleczona z zewnątrz polimerem, dwa otwory do przyszycia od strony podłączenia cewnika, cewnik silikonowy oznaczeniem co 1cm i opisem co 5cm, widoczny w RTG. Wysokość portu: 12mm, średnica membrany 12,5mm, podstawa portu: 29,9mm. Ciężar 6,8g , długość cewnika 500mm, Objętość komory portu 0,6ml, 300psi.

Zestaw wprowadzający

-strzykawka 10 ml

- igła Seldingera (punkcyjna) 18G

- igła prosta 22 G x 30

- igła prosta 22 G x 30 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu

- igła ze skrzydełkami 20 G x 20 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu

- prowadnik J

- łącznik

- rozszerzacz i rozrywalna koszulka z prowadnikiem

- tępy tunelizator


[image: image1]
	Zgodnie z SWZ

	5. 
	Czy Zamawiający dopuści w port naczyniowy niskoprofiowy  o średnicy podstawy 30,8x22,6 mm wysokość portu 12,2 mm o wadze 7,6 g z zestawem wprowadzającym . Komora portu wykonana w całości z tytanu i biokompatybilnej obudowy z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), 3 otwory fiksacyjnyjne wypełnione silikonem )  Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym, komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, membrana silikonowa o średnicy 12,1 mm niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,2 mm, a średnicy zewnętrznej 2,40 mm (7,2Fr) widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm i opis co 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z  zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta 22G, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera bezpieczna  (0,9 x 20 mm) do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 325 psi przy podawaniu kontrastu, przepływ 5 ml/sek. 

Oraz 

port  naczyniowy niskoprofiowy  o średnicy podstawy 25,8x20,9 mm wysokość portu 10,1 mm o wadze 5,0 g z zestawem wprowadzającym . Komora portu wykonana w całości z tytanu i biokompatybilnej obudowy z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), 3 otwory fiksacyjnyjne wypełnione silikonem )  Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym, komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, membrana silikonowa o średnicy 10,5 mm niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy , o średnicy wewnętrznej 2,40 mm, a średnicy zewnętrznej 2,40mm (7,2Fr) widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm i opis co 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z  zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta 22G, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera bezpieczna  (0,9 x 20 mm) do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 325 psi przy podawaniu kontrastu, przepływ 5 ml/sek.

Dodatkowo w zestawie z portem zabezpieczenie sterylne do USG w skład którego wchodzi : bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel sterylny do USG. 

W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka informująca, iż pacjent posiada port naczyniowy

Do wyboru przez Zamawiającego
	Zgodnie z SWZ


[image: image4.png]1985 - 2025



[image: image5.jpg]DY KTOR
/\_’—-
ANdrzej Juliusz Kamasa




[image: image6.png]


