## (P1) Pakiet nr 1
(P1) Pakiet nr 1
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% | Obłożenie 1. serweta angiograficzna wykonana z trójwarstwowej włókniny SMS o wymiarach 240 x 380 cm z 2 otworami na tt. promieniowe i 2 otworami na tt. udowe. Otwory do nakłucia tt. udowej o średnicy 12 cm z folią przylepną wchodzącą w światło otworu (Ø samego otworu 7 cm), otwory do nakłucia tt. promieniowej owalne 12 x 7 cm z folią przylepną wchodzącą w światło otworu (rozmiar samego otworu 4 x 6 cm). Wzmocnienie w polu zabiegowym warstwą wysokochłonną o wymiarach 140x150cm, dwie przezroczyste krawędzie do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 60 x 380 cm – 1 szt. 2. serweta absorbująca 48X40 cm z paskiem lepnym na dłuższym boku (osobno sterylnie pakowana ) – 1 szt. 3. chusta absorbująca z nieprzemakalną wartwą spodnią 40 x 60 cm – 1 szt. 4. ręcznik do rąk z włókniny, biały 56x80 cm - 2 szt. 5. serweta 2-warstwowa na stolik i do zawinięcia zestawu 152x152 cm-1 szt. 6. powłoka ochronna w kształcie prostokąta 85 x 90 cm – 2 szt. 7. powłoka ochronna typu czepek 110 x 110 cm – 1 szt. 8. powłoka ochronna typu czepek 80 x 120 cm – 1 szt. 9. fartuch chirurgiczny - rozmiar XL 10. fartuch chirurgiczny - rozmiar L 11. skalpel rozmiar 11, z rączką - 1 szt. 12. kleszczyki proste, dł. 20 cm z polikarbonatu– 1 szt. 13. pojemnik na zużyte igły – 1 szt. 14. dren męsko – męski o długości 180 cm do podawania kontrastu z zastawką bezzwrotną zabezpieczającą przed cofaniem kontrastu, będący połączeniem między kolcem do oszczędności kontrastu a rampą – 1 szt. 15. prowadnik diagnostyczny typ J 0.035” dł. 200 cm – 1 szt. 16. rampa 2-kranikowa wysokociśnieniowa typ OFF, 35 bar z adapterem rotacyjnym – 1 szt. 17. strzykawka 3-częściowa Luer Lock, do podawania kontrastu, 10 ml - 1 szt. 18. strzykawka 3-częściowa Luer Lock, do podawania kontrastu, 20 ml - 1 szt. 19. strzykawka 3-częściowa Luer, 10 ml, oznaczona naklejką z napisem „NITRO” na czerwonym tle – 1 szt. 20. strzykawka 2-częściowa Luer z zielonym tłokiem, 2 ml – 1 szt. 21. strzykawka 2-częściowa Luer z zielonym tłokiem, 5 ml – 1 szt. 22. strzykawka 2-częściowa Luer z zielonym tłokiem, 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml – 2 szt. 23. strzykawka 10ml, 3-częściowa z gumowym tłokiem typu Luer Lock, przezroczysta komora poliwęglanowa i twardy, wykonany z ABS tłok w kolorze żółtym zachowujący wytrzymałość podczas wymagających iniekcji - 1 szt. 24. igła 18 G 1.2x40, z osłonką zabezpieczającą przed przypadkowym zakłuciem – 1 szt. 25. igła 25 G 0.5x 16, z osłonką zabezpieczającą przed przypadkowym zakłuciem – 1 szt. 26. gaziki 8 warstwowe, o wymiarach 10 x 10 cm - 40 szt. 27. miska przezroczysta 250 ml – 2 szt. 28. przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną kompatybilny z posiadanym monitorem. Konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia, 2x kranik trójdrożny czerwony, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 125 cm, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 20 cm, 1 x linia płucząca . Połączenie z kablem interfejsowym PINOWE, wodoszczelne. Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek. 29. Prześcieradło min. 2-warstwowe pod pacjenta w rozmiarze 111 x 198 cm |  |  |  | sztuka |  | 3200 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Cewnik balonowy uwalniający substancję antyproliferacyjną – Paclitaxel - substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm2 w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym - wymagane średnice: 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/ 4.0 mm - minimalny wymagany zakres długości 10-40 mm (min. 7 długości) - balon składany czteropunktowo - hydrofilne pokrycie powłoki shaftu - profil wejścia mniejszy-równy 0,016" - shaft proksymalny mniejszy-równy 1,9F dla wszystkich rozmiarów - shaft dystalny mniejszy-równy 2,5F dla wszystkich rozmiarów - długość uzytkowa 145 cm - ciśnienie nominalne 6 atm, ciśnienie RBP 14 atm - Potwierdzona w instrukcji użycia długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR – 4 tygodnie - potwierdzone klinicznie zastosowanie w leczeniu zmian de novo z min. 12 miesięczną obserwacją (załączyć dokumentację) - bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte min. 4 wieloośrodkowymi randomizowanymi badaniami klinicznymi w leczeniu ISR (załączyć dokumentację) |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Cewnik balonowy uwalniający substancję antyproliferacyjną – Syrolimus - substancja czynna syrolimus w dawce 4 µg/ mm2 - wymagane średnice: 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/ 4.0 mm - minimalny wymagany zakres długości 10-40 mm - profil wejścia mniejszy-równy 0,016" - shaft proksymalny mniejszy-równy 1,9F dla wszystkich rozmiarów - shaft dystalny mniejszy-równy 2,5F dla wszystkich rozmiarów - długość uzytkowa 145 cm - ciśnienie nominalne 6 atm, ciśnienie RBP 14 atm - jednokrotna 30 sek inflacja wystarczająca do efektywnego dostarczenia leku do ściany naczynia - Potwierdzona w instrukcji użycia długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR – 1 miesiąc |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Y-connector typu My shell - Y-konektor z adapterem rotacyjnym i podwójną silikonową zastawka hemostatyczną, której otwarcie jest kontrolowane przyciskiem - Średnica przejścia 9F - obsługa jednoręczna (mechanizm zaciskowy: zwolnienie / blokada bez opcji pośrednich) - ergonomiczny kształt umożliwiający swobodne operowanie przy pomocy kciuka przełącznikiem zastawki (konieczne oddalenie go od głównego kanału łącznika) - możliwość kontroli cewnika i prowadnika poprzez zamkniętą zastawkę hemostatyczną (prowadnik nie przechodzi przez przycisk) - szczelne zamknięcie umożliwiające manipulowanie sprzętem zabiegowym bez jakiejkolwiek utraty krwi - boczny port ze zintegrowanym krótkim drenem i zespolonym kranikiem trójdrożnym |  |  |  | sztuka |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Zestaw do PCI Inflator + Y-connector + Torquer (zestaw pakowany razem sterylnie) Inflator - pojemność strzykawki min. 20 ml - generalne ciśnienie min. 30 atm. - budowa umożliwiająca precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej defilacji - obecność mechanizmu zabezpieczającego przed niekontrolowaną deflacją - zintegrowany kranik trójdrożny na przewodzie wysokociśnieniowym - zegar manometru ze zmiennym położeniem ok. 90stopni Y-connector typu My shell - Y-konektor z adapterem rotacyjnym i podwójną silikonową zastawka hemostatyczną, której otwarcie jest kontrolowane przyciskiem - Średnica przejścia 9F - obsługa jednoręczna (mechanizm zaciskowy: zwolnienie / blokada bez opcji pośrednich) - ergonomiczny kształt umożliwiający swobodne operowanie przy pomocy kciuka przełącznikiem zastawki (konieczne oddalenie go od głównego kanału łącznika) - możliwość kontroli cewnika i prowadnika poprzez zamkniętą zastawkę hemostatyczną (prowadnik nie przechodzi przez przycisk) - szczelne zamknięcie umożliwiające manipulowanie sprzętem zabiegowym bez jakiejkolwiek utraty krwi - boczny port ze zintegrowanym krótkim drenem i zespolonym kranikiem trójdrożnym TORQUER |  |  |  | sztuka |  | 1600 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku - Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h - Połączenie z kablem interfejsowym PINOWE, wodoszczelne - Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek - Konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia, 2x kranik trójdrożny czerwony, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 150 cm, 1 x linia płucząca - Możliwość zaoferowania zestawów jednoprzetwornikowych z możliwością przełączania z pomiaru ciśnienia tętniczego na pomiar OCŻ Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami |  |  |  | sztuka |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Rampa dwukranikowa wysokociśnieniowa. Rampa dwukranikowa Pakowana sterylnie, pojedynczo Kraniki typu „OFF” Obrotowa końcówka z połączeniem typu męskiego Kraniki wysokociśnieniowe – utrzymujące szczelność przy ciśnieniu co najmniej 35 bar |  |  |  | sztuka |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | kolec z krótkim drenikiem zapewniający oszczędność objętości podawanego kontrastu, o długości co najmniej 15 cm, z zastawką bezigłową dwukierunkową oraz odpowietrzającym wkłuciem, możliwość użycia do kilku zabiegów z użyciem kontrastu po podłączeniu do dużego flakonu z kontrastem, zintegrowany koreczek zabezpieczający przed skażeniem |  |  |  | sztuka |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Kaniula do przelewania płynów. Kaniula do przelewania płynów Produkt zapakowany sterylnie, pojedynczo Kompatybilność z wejściami o średnicy 6,3 mm Duża średnica wewnętrzna Szeroki uchwyt kołnierzy Możliwość sterylnego połączenia dwóch pojemników |  |  |  | sztuka |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Adapter do Kissingu. Adapter do równoczesnego lub stopniowego poszerzania zmian w bifurkacjach możliwość jednoczesnej inflacji obu cewników balonowych dwa dreny wysokociśnieniowe z adapterem rotacyjnym testowane do ciśnienia 70 BAR o dł. 10 cm zintegrowane z wysokociśnieniowym kranikiem trójdrożnym dwie kolorowe naklejki do oznaczania drenów |  |  |  | sztuka |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P2) Pakiet nr 2
(P2) Pakiet nr 2
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
11 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu Zestaw nie blokujący odpływu krwi żylnej, nie narażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy Pneumatyczny opatrunek uciskowy Zapięcie, które umożliwia uciśnięcie lub/i poluzowanie opaski za pomocą bardzo mocnych rzepów Część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia z widocznym markerem Zestaw zawierający dwa balony: pierwszy podtrzymujący ciśnienie ponad miejscem nakłucia, drugi balon utrzymuje pierwszy we właściwej pozycji Dostępne 2 długości opaski 24-29 cm; Szczelna strzykawka umożliwiająca regulację siły docisku poprzez dopompowanie lub odessanie powietrza Urządzenie oryginalne o udokumentowanej skuteczności w badaniach i publikacjach |  |  |  | sztuka |  | 3200 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ KLASYCZNY I/LUB Dostępne średnice 4 – 5 – 6 – 7Fr Dostępne długości 7 i 10 cm Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018” ; 0,021”; 0,025” Długość prowadnika 45cm Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 22G; 21G; 20G Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo Pakowane na tacy Możliwość zamówienia introduktorów promieniowych pokrytych śliską substancja hydrofilną. Dostępne rozmiary 5F, 6F w długościach 10cm/16cm/25cm Prowadnik w zestawie 0,021” lub 0,025” z ostrą igłą metalową lub kaniulą plastikową. Całość pakowana sterylnie na tacy. |  |  |  | sztuka |  | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ hydrofilny , cienkościenny, przeznaczony do zabiegów typu ad hoc PCI , drobnych, obkurczających się naczyń promieniowych , zabiegów rotablacji itp Dostępne średnice wewnętrzne 5 , 6 , 7F; średnica zewnętrzna o 1F mniejsza od średnicy wewnętrznej Grubość ściany koszulki 0,12mm, średnica zewnętrzna 2,46mm dla rozmiaru 6F Dostępne długości 10 i 16 cm W zestawie prosty prowadnik stalowy mini spring lub prowadnik polimerowy (Niti) - średnice 0,025”; 0,021”; 0,018” Długość prowadnika 45cm Odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie Koszulka wykonana z ETFE odporna na załamania, pokryta śliską powłoką hydrofilna, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem. Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo Pakowane na tacy |  |  |  | sztuka |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Zestaw do zamykania tętnic po nakłuciu od 5 – 8Fr Minimalna średnica zamykanego naczynia – 4mm System biowchłanialny. Całkowita absorbcja w czasie 60 – 90 dni Polimerowa kotwica lub dysk od światła naczynia Kolagen lub dysk od strony przydanki W zestawie prowadnik 70cm Dostępne urządzenia w rozmiarach do 6F i do 8F maks. Udowodniona skuczteczność wieloma badaniami klinicznymi, w tym wyższość nad kompresją manualną oraz alternatywnymi rozwiązaniami. |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Cewnik diagnostyczny: Dostępne rozmiary 4 , 5, 6Fr (0,051” dla 6F) Dostępne długości 65, 80, 90, 100, 110, 120cm Dostępne cewniki z bocznymi otworami Cewnik wykonany z POLIURETANU z NYLONEM Cewnik podwójnie zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1, miękka końcówka atraumatyczna widoczna pod kontrolą RTG, pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ kontrastu Dostępne standardowe krzywizny, jak również krzywizny dające optymalne podparcie z dostępu promieniowego, w tym min. dwa cewniki zarówno do lewej i prawej tętnicy wieńcowej typu TIG I, TIG II, BLK, Jacky, Sarah, cewniki z 1 lub 2 otworami bocznymi dla krzywizn promieniowych, PIG |  |  |  | sztuka |  | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | CEWNIK PROWADZĄCY Dostępne średnice 5, 6,7Fr o długości 100cm Niezmiennie duże światło wewnętrzne 0,071” dla 6Fr; 0,081” dla 7Fr Materiał wykonania Poliester z wewnętrznym pokryciem śliskim PTFE Metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie promieniowym typu TIGER, Ikari, EBU, Miękka i atraumatyczna końcówka wykonana z materiałów o różnej sztywności Odporny na załamania i skręcanie, przeznaczony do plastyk w delikatnych i kruchych naczyniach, Obrót 1:1 |  |  |  | sztuka |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | MIKROCEWNIK - Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem dł 0,7mm umiejscowionego 0,7mm od końca dystalnego Zwężane światło wewnętrzne Średnica dystalna 0,018” Średnica proksymalna 0,021” Średnica zewnętrzna 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie) Zbrojenie na całej długości Pokrycie zewnętrzne: warstwa hydrofilna(bez pokrycia 60cm w części proksymalnej) Pokrycie wewnętrzne: PTFE + warstwa silikonu Elastyczny 13cm segment dystalny Dostępne długości 130/150cm |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Krótkie prowadniki hydrofilne. Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem z domieszką wolframu Końcówka taperowana, atraumatycznie zaokrąglona Dostępne długości 50 cm / 80 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm Dostępne średnice 0.018" / 0.025" / 0.032" / 0.035" / 0.038" Zróżnicowane długości elastycznej końcówki 10 mm / 30 mm / 50 mm / 80 mm Dostępne prowadniki proste, zagięte, Baby J 1,5mm, 2mm, 3mm Dostępne prowadniki o zróżnicowanej sztywności: Standard, sztywne i półsztywne dla dł. 180cm |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | PTCA Semicompliant balloon Catheter Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych o wzmocnionym szafcie Cewnik w systemie Rapid exchange, semi compliant, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” Balon wykonany z Nylonu 12 Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14/12 atm Profil wejścia 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm Długość użytkowa 145 cm Długość odcinka RX 25 cm, Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu Markery Pt/Ir na balonie Kompatybilne z cewnikami 4 Fr Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm Dostępne średnice: 1,00 – 4,00 mm – min. 12 średnic |  |  |  | sztuka |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P3) Pakiet nr 3
(P3) Pakiet nr 3
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
20 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Stentgraft wieńcowy •Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni przęseł stentgraftu), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia •Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) •Grubość pokrycia 90 µm •Dostępne długości: 15; 20; 26 mm •Dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm •Różne grubości przęseł stentgraftu: o60 µm (0,0024”) dla średnic 2,5 - 3,0 mm o80 µm (0,0031”) dla średnic 3,5 - 4,0 mm o120 µm (0,0047”) dla średnic 4,5 i 5,0 mm •Crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3,0 mm •Ciśnienie nominalne (NP): o7 atm (ø 4,0 – 5,0 mm) o8 atm (ø 2,5 – 3,5 mm) •Ciśnienie RBP: o14 atm (ø 4,5 - 5,0 mm) o16 atm (ø 2,5 – 4,0mm) Konstrukcja double helix (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji podwójnej spirali zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu rybiej łuski •Shaft proksymalny: 2.0F •Shaft dystalny: o2.8F (ø 2,5 – 3,5 mm) o3F (ø 4,0 – 5,0 mm) •Zawartość chromu w stopie konstrukcyjnym 20%, niklu 10% •Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (ø 2,5 – 4,0 mm,) i 6F (ø 4,5 – 5,0 mm) •Długość systemu dostarczania 140 cm •Możliwość doprężenia: odo 3,5 mm (ø 2,5 – 3,0 mm) odo 4,65 mm (ø 3,5 – 4,0 mm) odo 5,63 mm (ø 4,5 – 5,0 mm) •Średni czas dostarczenia do zmiany – 8 min. •Udowodniony 91,7% sukces procedury |  |  |  | sztuka |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P4) Pakiet nr 4
(P4) Pakiet nr 4
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
21 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą firmy Datascope typ: CS300, CARDIOSAVE-HYBRID dostępne balony 40 cc 7,5 Fr dla pacjentów o wzroście od 162 cm do 183 cm -sterylny zestaw wprowadzający z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką i zastawką jednokierunkową - port do pomiaru ciśnienia -jednakowa średnica zwiniętego balonu i shaftu (bez skoku pomiędzy shaftem cewnika a balonem) -konstrukcja membrany balonu typu „folded designe”, -budowa shaftu typu „co-lumen”, bez metalowego zbrojenia -markery widoczne w promieniach RTG na obu końcach balonu -koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną kanał ciśnienia wykonany z poliimidu, o średnicy minimum 0,027” prowadnik 0,025” pokryty PTFE. długość robocza cewnika min. 720 mm Dostępność balonów do kontrapulsacji światłowodowych kompatybilnych z posiadanym urządzeniem Datascope |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P5) Pakiet nr 5
(P5) Pakiet nr 5
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
22 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Cewnik diagnostyczny Szeroka gama krzywizn: JL (3,0 – 6,0); JL Short Tip (4.0); JR; (3,0 – 6,0); AL (1 – 3); AR (1 – 3, Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose (A, A PP, B,B PP); Atesal (3.5 - 4.5), Sones (I, II, III, IPP, II PP, III PP) , Modified Extra Back Up, Coronary Bypass (Left, Right); Coronary Bypass Graft (Left, Right) ,Q4, Progressive Right, Kaplan (4,0-4,5 PP), Kaplan JS (3,5- 4,0 PP), Kaplan Mod I (4,0-5,0 PP), Kaplan Mod II (4,0-5,0 PP) • Krzywizna Pigtail z 8 otworami bocznymi • Dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F • Kompatybylny z prowadnikiem 0,038” • Szaft wykonany z nylonu zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię • Szaft ze zwiększającą się dystalnie elastycznością w kolejnych trzech segmentach • Tip wykonany z peba • Końcówka bez zbrojenia, miękka, atraumatyczna • Pamięć kształtu końcówki • Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą (siarczan baru) • Cewnik zbrojony w części proksymalnej oplotem z płaskiego drutu ze stali nierdzewnej • Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność • Wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI • Duże światło wewnętrzne: 4F: 0,042”; 5F: 0,047”; 6F: 0,057”; 6F (Pigtail): 0,054”; 7F: 0,070”; 7F (Pigtail): 0,067” • Długości cewników 80cm, 100cm, 110 cm (Pigtail) i 125 cm (Pigtail, JR 4,0, JR 5,0, JR 6,0, JL 4,0, JL5,0, JL 6,0) • 55 krzywizn dla 6F • PRZEPŁYWY: 4F: 1200 PSI min. 20 ml/sec ; 5F: 1200 PSI min. 25 ml/sec; 6F: 1200 PSI min. 36 ml/sec; 7F: 1200 PSI 45 ml/sec |  |  |  | sztuka |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Cewnik prowadzący • • Cewnik pokryty hydrofilnie na 68 cm, końcówka dystalna niepokrywana na długości 7 cm, segment proksymalny niepokrywany na 25 cm • Redukuje możliwość wystąpienia skurczu naczyń • Zmniejsza tarcie podczas wprowadzania cewnika przez naczynia • Końcówka miękka, atraumatyczna • Dostępne 80 rodzajów krzywizn, w tym do LCA, RCA, Bypass • Dostępne średnice: 5F, 6F, 7F, 8F • Duże średnice wewnętrzne: - 5F: 0,058” - 6F: 0,071” - 7F: 0,082” - 8F: 0,091” • Długość robocza – 100 cm • Ultra cienkie, płaskie zbrojenie zapewnia odporność na złamania w krętych naczyniach radialnych |  |  |  | sztuka |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Prowadnik wieńcowy angioplastyczny podstawowego użytku Średnica 0,014” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Dostępne sztywności końcówki 0,5g; 0,7g • Końcówka cieniująca 3cm • Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz pre-shape (dla długości 190cm i 300cm) • Dostępne mieszane pokrycie na końcówce roboczej: dystalne 1,5cm silikon (hydrofobowe) oraz pokrycie hydrofilne na proksymalnych 18,5cm lub dostępne pokrycie hydrofilne na 28 cm • Szaft prowadnika pokryty PTFE • Dostępne długości: 190cm i 300cm • Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii, zabiegów w ciasnych zmianach, oraz dostępu retrograde |  |  |  | sztuka |  | 600 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Prowadniki wieńcowe angioplastyczne specjalistyczne Średnica 0,014” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Dostępna sztywność końcówek: 0,5g; 0,6g; 0,7g, 0,8g; 1,0g; • Dostępne końcówki cieniujące : 3cm, 4cm, 16cm • Dostępne kształty końcówek: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz pre-shape • Dostępny prowadnik z płaszczem polimerowym na dystalnej części prowadnika o długości 20cm • Dostępny prowadnik z pokryciem hydrofilnym na dystalnych 40cm • Dostępny prowadnik pokryty sylikonem na dystalnych 5 cm • Dostępna średnica końcówki : 0,009’’; 0,010” • Dostępne długości: 180cm, 190cm, 300cm, • Prowadnik przeznaczony do ciasnych oraz krętych naczyń |  |  |  | sztuka |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Prowadniki wieńcowe do CTO Profil przejścia 0,014” • Dostępne końcówki taperowane o średnicy: 0,011”; 0,012” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Prowadniki o zwiększonej odporności przeciw utknięciu i złamaniu w zmianie • Rdzeń zbudowany z jednego kawałka drutu • Dystalna cześć rdzenia wzmocniona oplotem z 6 drutów • Oplot zewnętrzny składający się z 8 splotów drutów, każdy ze splotów zbudowany jest z 7 drutów • Prowadniki z dystalną częścią uplecioną z 63 drutów • Dostępne sztywności końcówki: 2 g, 4 g, 6 g • Dostępna końcówka cieniująca: 15 cm • Kształt końcówki pre-shape • Dostępne pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm • Dostępne długości: 190 cm; 300 cm • Prowadniki dedykowane do złożonych i przewlekłych Okluzji |  |  |  | sztuka |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Prowadnik do kolaterali • Średnica 0,014” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Dystalna część prowadnika upleciona z 19 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Sztywność końcówki 0,3g • Długość oplotu 19 cm • Końcówka cieniująca 3cm • Kształt końcówki: pre-shape • Pokrycie hydrofilne na dystalnych 52cm • Pokrycie PTFE na części proksymalnej szaftu • Dostępne długości: 190cm i 300cm • Prowadnik do złożonych zabiegów PCI, szczególnie do przechodzenia przez bardzo ciasne i kręte zmiany oraz do dostępu retrograde (przechodzenie przez kolaterale |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Prowadniki sterowalne do zabiegów CTO - • Dostępne średnice: 0,010” i 0,014” • Dostępna średnica końcówki: 0,009" • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej •Dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Dostępne prowadniki o sztywności końcówki: 3,0g; 9.0g; 12g • Dostępne końcówki cieniujące: 3cm, 10,5cm, 11cm, 20cm • Dostępny kształt końcówki: prosta, pre-shape • Dostępne pokrycie hydrofilne na dystalnych: 20 cm, 40cm; 41cm; 50cm; 170cm • Dostępne długości: 180cm, 190cm; 200cm; 235cm; 300cm; 330cm • Przeniesienie obrotu 1:1 • Prowadnik dedykowany do zabiegów CTO |  |  |  | sztuka |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej Introduktor do nakłucia tętnicy promieniowej z prowadnikiem stalowym i igłą • Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,018” i igłę 21G x 4cm lub prowadnik 0,025” i igłę 20G x 4 cm • Długość 7 cm i 11 cm • Średnica 4F, 5F, 6F, 7F • Długość prowadnika 40 cm i 50 cm • Prowadnik stalowy • Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem • Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną • Ramię boczne zakończone kranikiem • Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego |  |  |  | sztuka |  | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy - OPN NC • Cewnik balonowy typu rapid exchange (RX na dł. 23 cm) • Non-compliant (niepodatny) • Bez efektu dog boning - psiej kości • Możliwość stosowania balonu do pre- i post- dylatacji • Podwójna ściana balonu • Ciśnienie RBP 35 bar (atm) • Ciśnienie nominalne NP 10 bar (atm) • Profil wejścia (lesion entry profile) 0,016” • Profil przejścia (crossing profile) równy 0,028” • Średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm • Długości balonu 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic • Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F dla średnic 1.5 – 3.5 mm, oraz z 7F dla średnic 4.0 – 4.5 mm • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • Długość użytkowa szaftu 140 cm • Długi taperowany tip 4mm • 2 platynowe markery |  |  |  | sztuka |  | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Inflator 40 atm, 55 atm - • Inflator analogowy do uzyskiwania standardowych do 40 atm i super wysokich ciśnień do 55 atm • Dostępne pojemności: 14 ml/cc, 25 ml/cc • Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy • Czarny poliwęglanowy gwintowany tłok z wyraźnie oznaczoną blokadą • Pozostałe elementy inflatora wykonane z plastiku wzmacnianego włóknem szklanym oraz metalu • Dostępne rozdzielczości manometru: 1, 2 (do 20 atm), 5 (do 40 atm) • Dokładność manometru ( +- )1 atm • Dren zakończony męskim luerem • Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację • Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją • Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji • W zestawie dołączony kranik trójdrożny • Pakowany pojedynczo |  |  |  | sztuka |  | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Stent polimerowy, uwalniający Biolimus A9 (DES) – • Stent kobaltowo-chromowy z polimerem uwalniającym Biolomus A9 • Dostępne średnice: 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm • Dostępne długości: 9 mm, 14 mm, 19 mm, 24 mm, 29 mm, 33 mm, 36 mm • Polimer ulega degradacji do naturalnie występującego kwasu mlekowego i mleczanu • Kwas polimlekowy (PLA) połączony jest z lekiem Biolimus A9 i pełni rolę nośnika kontrolującego uwalnianie leku ze stentu • Polimer i lek są zmieszane w stosunku 1:1 • Dawka leku wynosi 15,6 μg/mm długości stentu • Biolimus jest wolniej metabolizowanych i posiada 10 krotnie większą lipofilność w stosunku do standardowego Sirolimusa • Długość robocza systemu dostarczającego: 142 cm • Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F • Sten rozprężalny na balonie • Ciśnienie nominalne: 8 atm • Ciśnienie RBP: 16 atm |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Mikrocewnik do CTO - • Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F oraz tip o średnicy 1,4F • Kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0.017”, proksymalnie 0.022” • Oplot wykonany z 18 drutów stalowych • Dostępny w długości 135 cm i 150 cm • Średnica wewnętrzna końcówki 0,016” • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 85 cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm) • Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę • Końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego |  |  |  | sztuka |  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P6) Pakiet nr 6
(P6) Pakiet nr 6
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
34 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Mikrocewnik do pomiaru FFR: - o pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala ( 0,36 mm) w naczyniach tętniczych: - długość całkowita 335 cm - długość robocza 150 cm - trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej - cewnik posiada port RX - trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F ( 0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego - profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia - marker położony 2,5 mm od końca dystalnego - trzon położony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4 F i umożliwia stosowanie cewników prowadzących od 5 F - znaczniki umieszczono w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego - w czujniku ciśnienia zastosowano optyczną / światłowodową technologię pomiarową + użyczenie aparatu do pomiaru FFR |  |  |  | sztuka |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P7) Pakiet nr 7
(P7) Pakiet nr 7
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
35 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Cewnik do obrazowania IVUS Kompatybilny z prowadnikami angioplastycznymi 0,014”, 2. Kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 6Fr, 3. Marker widoczny w RTG w odległości 8mm od końcówki dystalnej cewnika, 4. Cewnik zapewnia możliwość obrazowania z przestrajalną programowo częstotliwością 40MHz i 60MHz (obie częstotliwości dostępne „na jednym cewniku”), 5. Długość robocza 142cm, 6. Powłoka hydrofilna na długości 27,5cm od końcówki dystalnej cewnika, 7. Maksymalny profil przejścia 3,2Fr, 8. Profil trzonu proksymalnego cewnika 3,6Fr, 9. Długość tzw. „martwej strefy” obrazowania (ang. “dead zone length”) – odległość od końcówki dystalnej cewnika do przetwornika 20mm, 10. Penetracja w głąb tkanki miękkiej (ang. „soft tissue penetration”) >2,5mm, 11. 5 prędkości akwizycji (do wyboru przez operatora): 0,5; 1,0; 2,5; 5,0,10,0 mm/s, 12. Maksymalna długość jednoczasowej akwizycji: 120mm + użyczenie: Aparat-konsola w formie monitora, łatwy do zintegrowania w pracowni hemodynamicznej. - Ekran dotykowy umożliwiający i ułatwiający szybką analizę obrazów. - Intuicyjne oprogramowanie. - system z dostępną częstotliwością obrazowania 60 MHz, - Opcja programowego wyboru częstotliwości ( 40 MHz lub 60 MHz ): - 40MHz: niższa rozdzielczość osiowa – wyższa penetracja w głąb tkanki, - 60MHz: wyższa rozdzielczość osiowa – niższa penetracja w głąb tkanki, - Wydajny 4-rdzeniowy procesor i zaawansowany algorytm przetwarzania sygnału |  |  |  | sztuka |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P8) Pakiet nr 8
(P8) Pakiet nr 8
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
36 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Sondy do IVUS Sonda elektroniczna Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa elektroniczna (IVUS) o rozdzielczości 20 MHz, w postaci cewnika o długości roboczej 150 cm ±5cm Możliwość wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala. Niski profil wejścia nie większy niż 0.019 cala Dwa rodzaje systemów doprowadzających z przetwornikiem IVUS w odległości 2,5 mm oraz 10 mm od końca dystalnego |  |  |  | sztuka |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_01_23 Zakup do magazynu AMMS leki 23% | Zintegrowany system do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR z mozliwością pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii Możliwość nagrywania i archiwizacji na DVD - R, w formacie DICOM Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekroje poprzeczne i wzdłużne. Funkcja obrazowania obecności krwi w naczyniu Automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/prowadnika Aparat współpracujacy z kompatybilnymi elektronicznymi (20 mhz) sondami IVUS oraz mechanicznymi sondami IVUS (45 mhz) a także kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru gradientu przezzwężeniowego Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych Monitor zainstalowany w sterowni System operacyjny Windows 10 Instrukcja obsługi w języku polskim Mozliwość sterowania urządzeniem za pomocą dotykowej konsoli sterującej zainstalowanej w sali zabiegowej |  |  |  | sztuka |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Prowadnik FFR Prowadniki o długości 185 cm Końcówka prosta i zakrzywiona J Czujnik w odległości 3 cm od części dystalnej Średnica 0,014” (0,36 mm) Dystalna część prowadnika dobrze widoczna w obrazie RTG Prowadnik umożliwia pomiar istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii |  |  |  | sztuka |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Balon nacinający Średnica balonu 2,0 mm – 2,5 mm – 3,0 mm – 3,5 mm Zgodny z cewnikiem 5 F Różne długości 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm Długość cewnika 139 Zgodność z prowadnikiem 0.014” |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P9) Pakiet nr 9
(P9) Pakiet nr 9
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
40 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | CEWNIKI BALONOWE sc - powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu; - system monorail; - profil przejścia (crossing profile)≤ 0,021 cala dla balonika Ø 3.0 mm; - profil wejścia (entry profile)≤ 0,017 cala dla balonika Ø 3.0 mm; - ciśnienie nominalne 8 atm dla wszystkich rozmiarów; - ciśnienie RBP - 14 atm dla wszystkich rozmiarów; - różne długości balonika od 6 - 30 mm; - różne średnice balonika od 1.2 - 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2,0 - 4,0 mm. |  |  |  | sztuka |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | CEWNIKI BALONOWE nc - powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu; - system monorail; - profil przejścia (crossing profile) 0,036 cala dla balonika Ø 3.0 mm - profil wejścia (entry proflie) 0,020 cala dla balonika Ø 3.0 mm; - ciśnienie nominalne min. 12 atm (dla średnic: 1.5-5.0 mm) i 14 atm (dla średnic: 5.5-6.0 mm); - ciśnienie RBP 18 atm (dla wszystkich rozmiarów); -różne długości balonika od 6 - 25 mm; - długość końcówki 2-3 mm (śr. 1.5-3.25 mm), 3-4 mm (śr.3.5-6.0 mm) - różne średnice balonika od 1,5 - 6.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2.0 - 4.0 mm |  |  |  | sztuka |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | stent ze stopu kobaltowo-chromowego którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt a żelazo nie przekracza 3%, typu slotted tube - stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) - grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów - crossing profile 0,039” dla rozmiaru 3,0/18 mm - długość systemu doprowadzającego 145 cm - przedział średnic: 2,0–4,0mm dla długości stentu do 38 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25, 3,5; 4,0) , - możliwość post dylatacji dla rozmiarów 2.0-3.25 mm do średnicy 3,75 mm i dla rozmiarów 3.5-4.0 mm do 5.5 mm dla długości stentu do 38 mm - długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm dla wszystkich oferowanych średnic - ciśnienie nominalne 9 atm dla średnic 2.0-2.5 i 12 atm dla pozostałych rozmiarów dla długości stentu do 38 mm - RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów dla długości stentu do 38 mm - dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3.0 mm wynosi 4.0 mm) - skrócenie stentu przy ciśnieniu nominalnym: 0% |  |  |  | sztuka |  | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | PROWADNIKI WIEŃCOWE - - z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali; - średnica 0,014”; - długość 190 i 300 cm; - końcówka prosta i w kształcie „J”; - min 22 rodzaje (niezależnie od długości i kształtu końcówki); - dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości; - dostępne prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części „roboczej” (11 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki). - dostępne prowadniki z taperowanym tipem o średnicy 0,009”, 0,010” i 0,0105” i 0,012” -dostępne prowadniki o minimum 4 średnicach końcówki (niezależnie od długości i kształtu końcówki). -dostępność w ofercie prowadników z rdzeniem stalowym i stopowym |  |  |  | sztuka |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P10) Pakiet nr 10
(P10) Pakiet nr 10
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
44 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z biokompatybilnego polimeru • Substancja czynna – (pochodna Sirolimusa) Zotarolimus • Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo, z wbudowanym platynowo-irydowym rdzeniem • Budowa stentu otwartokomórkowa • Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm • Dostępne długości:8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38mm dla każdej średnicy • Maks. rozszerzenie stentu o średnicy 3,5 mm – do 5,00 mm • Profil przejścia stentu dla rozmiaru 3,0x18 mm - 0,041” • Grubość elementów z jakich wykonany jest stent - 0,0032” (81 μm) Ciśnienie nominalne 12 atm, ciśnienie RBP 18 atm • Wymiary szaftu: dystalny 2.7F, proksymalny 2.1F • Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów • Brak zwiększonego ryzyka zakrzepicy stentu po przerwaniu lub zakończeniu podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) po upływie jednego miesiąca od zabiegu |  |  |  | sztuka |  | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Cewnik do aspiracji skrzeplin Cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi • Marker na dystalnym końcu cewnika • Hydrofilne pokrycie na dystalnych min. 38 cm cewnika aspiracyjnego • Obecność w ofercie dwóch zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070") • Światło aspiracyjne min. 0,043” (1, 092 mm) • Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min • Długość cewnika aspiracyjnego – 140 cm • Typ Rapid Exchange - współpracujące z prowadnikiem 0,014” • Obecność w ofercie cewników z mandrynem zapobiegającym załamywaniu się cewnika • Obecność w ofercie cewników z markerami rozlokowanymi na szafcie cewnika na jego 90 cm i 100 cm długości. • W komplecie znajduje się: 6F cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 30 cc, jeden koszyczek, przedłużacz z kranikiem |  |  |  | sztuka |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Cewnik balonowy S.C. Typ: RX “rapid exchange” • Ciśnienie nominalne 8 atm, ciśnienie RBP 14 atm. • Balon 1,25 mm - ciśnienie nominalne oraz RBP -12 atm • Profil balonu 0,020” dla średnicy 1,25mm, profil balonu  0,027” dla średnicy 2,5 mm (pomiar zgodnie z FDA w najszerszym miejscu) • Dla balonu o średnicy 1,25 i 1,5mm - obecność jednego markera na środku balonu, markery platynowo-irydowe dla wszystkich rozmiarów • Profil wejścia końcówki balonu  0,016” • Materiał balonu trwały i odporny na uszkodzenia - gwarantowana możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP • Średnice: 1,25; 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm • Dla średnic od 2,0 do 4,0 skok średnicy balonu co 0,25 mm • Długości dla balonów 1.5-4.0 mm: 6,0; 10; 12; 15; 20; 25; 30 mm • Długości dla balonu 1,25 mm od 6; 10; 12; 15; 20 mm • Wymiar szaftu dla średnic 1,5-3,5 mm: dystalny 2.5F, proksymalny 2.1 F, dla średnic 3.75 -4.0: dystalny 2.7F, proksymalny 2.1 F • Balon kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich średnic |  |  |  | sztuka |  | 650 |  | 0 | 0 |  | 0
47 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Cewnik balonowy NC • Typ cewnika: “rapid exchange” • Średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm • Długości: 6; 8, 12, 15, 20, 27 mm • Typ balonu “non-compliant” • Materiał balonu trwały i odporny na uszkodzenia - gwarantowana możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP • Ciśnienie nominalne 12 atm. dla wszystkich rozmiarów • Ciśnienie RBP 20 atm. dla wszystkich rozmiarów • Szaft dystalny 2,5 F (dla cewników o śr. 2,0-3,75 mm), szaft dystalny 2,7F (dla śr. 4,0-5,0 mm), szaft proksymalny 2,1 F dla wszystkich cewników • długość użytkowa cewnika 142 cm • selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym zapobiegające przemieszczaniu się balonu podczas inflacji • Profil wejścia balonu - 0,015” • Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) w rozmiarach 2,00-4,00 mm oraz cewnikiem 6F (min.0,068”) w rozmiarach 4,5 oraz 5,00 mm |  |  |  | sztuka |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
48 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Cewnik diagnostyczny Dostępne średnice: 5F i 6F, • Światło wewnętrzne cewnika: dla 5F – 0,047”; dla 6F – 0,056” • Cewnik zbrojony podwójnym oplotem dając stabilne podparcie, prowadzenie oraz optymalną kontrolę obrotów 1:1 • Miękka atraumatyczna końcówka zwiększająca widoczność w skopii • Dostępne w ofercie cewniki z otworami bocznymi • Dostępne długości – 100 cm, 110 cm, 125 cm (w zależności od typu krzywizny) • Szeroka gama dostępnych kształtów – min 20 krzywizn dla każdej średnicy • Wysoka odporność na zagięcia i załamania • Ergonomiczne zakończenie ułatwiające manipulacje cewnikiem • Niezmienne światło na całej swojej długości • Wartość maksymalnego ciśnienia przepływu w cewniku – 1200 psi • Dostępne w ofercie krzywizny umożliwiające kaniulację prawej i lewej tętnicy wieńcowej tym samym cewnikiem |  |  |  | sztuka |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
49 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Cewnik prowadzący OŚwiatło wewnętrzne cewnika: 0,058” -5F /0,071”-6F /0,081”-7F /0,090”–8F • Dostępne długości cewników: 100 cm dla każdej średnicy, ponadto 90 cm i 110 cm dla cewników 6F i 7F oraz 118 cm dla 5F i 6F • metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika • miękka atraumatyczna końcówka, marker widoczny w skopii • stabilność krzywizny w temp. 37°C podczas całego zabiegu • odporność na skręcanie i załamania, wysoka trwałość • pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 95 w każdej średnicy umożliwiających dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść Naczyń |  |  |  | sztuka |  | 1700 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P11) Pakiet nr 11
(P11) Pakiet nr 11
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
50 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego do techniki ‘child in mother’ |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
51 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Mikrocewnik Mikrocewnik wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” z wygiętą końcówką 90° i 120° |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Mikrocewnik Mikrocewnik z przeniesieniem obrotu, wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014”” w tym końcówką gwintowaną oraz metalową |  |  |  | sztuka |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
53 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | miernik głębokości do manty |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
54 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Zamykacz kolagenowy do tętnic udowych Urządzenie typu OTW, działające na zasadzie mechanicznego osiągania hemostazy za pomocą opatrunku kanapkowego kolagenowo-polimerowego oraz dodatkowej stymulacji procesu hemostazy dzięki obecności kolagenu. Dostępne dwa rozmiary urządzenia: 14 i 18 F Zestaw przystosowany do zamykania naczyń po usunięciu koszulki od 12-25F O.D. Blokada zamykająca posiadająca na rękojeści wskaźniki siły naprężenia fiksowanych opatrunków oraz prawidłowość ich umieszczenia Czop z polimeru fiksowany w świetle naczynia, poza naczyniem opatrunek z kolagenu z elementem zamykającym ze stali nierdzewnej mocujący i znakujący lokalizację części wchłanialnych Dostępny opcjonalnie dodatkowy miernik głębokości o średnicy 14F kompatybilny z całym systemem. Oferowowany osobno w sterylnym opakowaniu. |  |  |  | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P12) Pakiet nr 12
(P12) Pakiet nr 12
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
55 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Przedłużające cewniki prowadzące Dostępne rozmiary 6,7 i 8F −średnice wewnętrzne – 6F: 0,057” (1,45mm); 7F: 0,063” (1,60mm); 8F: 0,072” (1,83mm) − długość systemu 150cm − szaft typu hypotube − pokrycie hydrofilne − zbrojenie na całej długości kanału roboczego − marker radiocieniujący 2mm od końca dystalnego − znaczniki pozycjonujące na 90 cm i 100 cm − długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F oraz 40cm dla 6F Long (do dojścia promieniowego) |  |  |  | sztuka |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
56 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Balon s.c. średnice 1.20 -4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) − w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO (Push) − długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.0 – 4.0mm − dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach − hydrofilne pokrycie shaft’u − ciśnienie nominalne 6atm. − ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00 − profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów − możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów |  |  |  | sztuka |  | 650 |  | 0 | 0 |  | 0
57 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Balon NC średnice 2.00 -6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00) − długości 6-30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20) − dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego − ciśnienie nominalne 12atm. − ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 - 20atm) − profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów − duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm); przyrost średnicy w zakresie od 12atm. do 18atm wynosi zaledwie 3%. |  |  |  | sztuka |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
58 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Balon tnący średnice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) − długości 6-15mm (6, 10, 15) − ciśnienie nominalne 6atm, ciśnienie RBP 12atm − profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.020” dla wszystkich rozmiarów − liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
59 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | DES średnice 2.25 -5.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) − długości 8-48mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm, 48) − stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. − pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego − ciśnienie nominalne 11 atm − ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm − stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %, − profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów − profil przejścia stentu o średnicy 2.5 mm max. 0.040” (1,01 mm), − profil przejścia stentu o średnicy 3.0 mm max. 0.042” (1,07 mm), − długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm − recoil max. 3% − dotakowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skróceniem − duża siła radialna min. 0.26 N/mm − możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) − możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury |  |  |  | sztuka |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
60 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | DEB Paklitaksel uwalniany z powłoki TransPax − Dawka leku 2,0μg na mm² powierzchni balonu − profil przejścia (crossing profile dla balonu o średnicy 2.5mm – 0.040” − średnice 2.00 - 4.00mm ( 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) − długości 12-30mm (12, 15, 20 i 30) − balon typu Monorail − hydrofilne pokrycie shaft’u − ciśnienie nominalne 6atm. − ciśnienie RBP 14atm dla 2.00-3.00 oraz 12atm dla 3.50-4.00 − profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów |  |  |  | sztuka |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
61 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | inflator pojemność 20 cm zakres ciśnień do 26 atm, dobrze widoczna tarcza w zaciemnionym pomieszczeniu, dren wysokociśnieniowy o dł. 27 cm zakończony kranikiem trójdrożnym, podwójny system zabezpieczeń przed przypadkowym zwolnieniem tłoka |  |  |  | sztuka |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
62 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Protekcja dystalna Zakres zaopatrywanych średnic 3.50 – 5.50mm − Długość systemu 190cm − Obrotowy koszyczek zintegrowany z liderem wieńcowym 0.014" ułożonym niekoncentrycznie. − Możliwość ręcznego formaowania krzywizny końcówki lidera − Wielkość oczek filtra 110 mikronów − Markery widoczne w skopii: końcówka 3cm, pętla nitynolowa otwirejąca koszyczek oraz maker proksymalny |  |  |  | sztuka |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P13) Pakiet nr 13
(P13) Pakiet nr 13
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
63 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Prowadnik do aterektomii - długość 330 cm - średnica 0.009” - dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support - końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm |  |  |  | sztuka |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
64 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku - zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm - długość cewnika 135cm |  |  |  | sztuka |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
65 |  | 312_01_23 Zakup do magazynu AMMS leki 23% | Konsola elektroniczna - dzierżawa - możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę - możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm. - czytelny panel sterowania - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku |  |  |  | miesiąc |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P14) Pakiet nr 14
(P14) Pakiet nr 14
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
66 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Cewnik do diagnostyki obrazowej naczyń wieńcowych 40 MHz. Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 40 MHz Długość robocza cewnika – 135 cm Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150 mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika. Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy |  |  |  | sztuka |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
67 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Sterylny worek do wielorazowych "sanek". Pakowane sterylnie, pojedynczo |  |  |  | sztuka |  | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
68 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Prowadnik wieńcowy FFR. Prowadnik wieńcowy FFR: Sensor optyczny Długość robocza prowadnika – 185cm Średnica prowadnika – 0.014” (≤0.36mm) Długość końcówki widocznej w skopii – 3cm Znaczniki odległości – 90cm (promieniowy) i 100cm (udowy) Długość przewodu optycznego – 2m Zakres pracy - - 45mmHg do 300mmHg |  |  |  | sztuka |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
69 |  | 312_01_23 Zakup do magazynu AMMS leki 23% | Uwaga! Zamawiający wymaga, aby wykonawca udostępnił zamawiającemu w celu nieodpłatnego używania urządzenie o wymaganiach niżej ustalonych System do obrazowania ultrasonograficznego IVUS z opcją FFR (miesięczna dzierżawa) Automatyczna ocena zmian w naczyniach, Automated Lesion Assessment (ALA™) System DFR PhysioMap™ Wysokiej jakości obrazy uzyskane przy siedmiu prędkościach pullbacku – 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0 mm/sec Urządzenie kompatybilne z wielorazowymi saniami odciągowymi Multimodalny system sterowania kompatybilny z cewnikami OptiCross™ HD 60Mhz oraz 40Mhz |  |  |  | miesiąc |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P15) Pakiet nr 15
(P15) Pakiet nr 15
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
70 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności typu Amplatz i Lunderquist: z ekstrasztywnym lub ultrasztywnym rdzeniem, w części dystalnej temperowanym, ze stalowym oplotem pokrytym PTFE, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala. Giętka końcówka o długości 3cm; prosta (dla prowadników o długości 145, 180, 260, 300cm) lub w kształcie "J" o promieniu 3 mm (dla prowadników o długości 145 cm, 180 cm lub 260cm). Dostępne prowadniki z temperowanym rdzeniem typu heavy duty na dystalnym 4,5cm odcinku i elastyczną, zagiętą końcówką typu J o długości 1,5cm i promieniu 1,5mm. Średnica prowadnika 0.035" długość: 145, 180, 260cm. Dostępne sztywne prowadniki wykonane z litego, stalowego drutu pokrytego PTFE, z giętką, elastyczną końcówka ze stalowym (sprężynkowym) oplotem pokrytym PTFE o długości 4 cm lub 7 cm, w części dystalnej temperowany rdzeń o długości 11cm. W prowadnikach o długości 260 i 300cm giętka końcówka jest wyposażona w wewnętrzny złoty coil poprawiający widoczność w promieniach rtg. Średnica prowadnika 0,035", długość: 90, 145, 180, 260 lub 300cm. Końcówka prowadnika prosta, w kształcie "J" o promieniu 3 lub 7.5mm lub podwójnie zagięta o krzywiźnie 75/15mm lub 55/15mm. |  |  |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P16) Pakiet nr 16
(P16) Pakiet nr 16
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
71 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Filtr przeciw-zatorowy, stało-czasowy do żyły głównej w leczeniu choroby zakrzepowo-zatorowej, możliwość usunięcia filtra do 175 dni po implantacji lub implantacja na stałe. Filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego, jednoczęściowego ( wycinana i polerowana z jednego kawałka nitinolu), konstrukcja koszyczka filtra symetryczna. Filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, naturalna średnica filtra 35mm, długość filtra nierozprężonego 57mm, pasujący do szerokości naczynia maksymalnie 32mm ( bez dodatkowych minimalnych ograniczeń), filtr umieszczony w kartridżu stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), system wprowadzający z koszulką średnica zew. 6,5F / długość 70 cm, rozszerzacz naczyniowy, prowadnik pokryty PTFE 0.035” ze znacznikiem rozprężenia, długość 100cm z markerami dobrze widocznymi w obrazie rtg. W zestawie: filtr w kartridżu + koszulka z ramieniem bocznym i portem do infuzji + rozszerzacz z markerami R/O co 32mm, popychacz typu over-the-wire ułatwiający pozycjonowanie filtra |  |  |  | sztuka |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
72 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Pętla wielopłaszczyznowa do usuwania ciał obcych składająca się z trzech pętli nitinolowych umożliwiająca chwytanie obiektów pod każdym kątem: średnica pętli: 16-30 mm długość 120 cm w zestawie z kompatybilnym introducerem o średnicy 7 F i długości 100 cm |  |  |  | sztuka |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P17) Pakiet nr 17
(P17) Pakiet nr 17
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
73 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Rękawiczki bezpudrowe jednorazowe jałowe |  |  |  | sztuka |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P18) Pakiet nr 18
(P18) Pakiet nr 18
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
74 |  | 312_01_23 Zakup do magazynu AMMS leki 23% | Płyty DVD+R |  |  |  | sztuka |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
75 |  | 312_01_23 Zakup do magazynu AMMS leki 23% | Koperta z oknem do płyt |  |  |  | sztuka |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P19) Pakiet nr 19
(P19) Pakiet nr 19
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
76 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Fartuch dla pacjenta |  |  |  | sztuka |  | 3200 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P20) Pakiet nr 20
(P20) Pakiet nr 20
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
77 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego zbudowanego z dwóch dysków nitynolowych 1.Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. 2. Dostępność okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25mm kompatybilnym z koszulką 9F. 3. Dostępne rozmiary: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm. 4. Okludery współpracujące z koszulkami: - 7Fr dla rozmiaru 18mm - 9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm - 11Fr dla rozmiaru 35mm 5. System odczepiania w formie kleszczy 6. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym 7. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych. zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. 8. System doprowadzający zakończony kulką do której montowany jest okluder. Taka konstrukcja umożliwia swobodą rotację okludera w wielu płaszczyznach poprzez uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym. Pozwala to na uzyskanie optymalnego ułożenia implantu przed jego uwolnieniem. 9. Kształtowalna końcówka systemu doprowadzającego może być zginana pod pożądanym kątem, dopasowując się do każdej metody implantacji. Zestaw składający się z : • Okluder • System uwalniający do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego Prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
78 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | Okluder do zamykania ASD zbudowanego z dwóch dysków nitynolowych 1. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. 2. Dostępne rozmiary: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm, 15mm, 16,5mm, 18mm,19,5 mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm. 3. Okludery współpracujące z koszulkami: - 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm - 9Fr dla rozmiaru od 12 mm do 18mm - 10F dla rozmiaru 19,5 mm - 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm - 12Fr od 27mm do 40mm 4. System odczepiania w formie kleszczy. 5. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym. 6. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych. zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. 7. System doprowadzający zakończony kulką do której montowany jest okluder. Taka konstrukcja umożliwia swobodą rotację okludera w wielu płaszczyznach poprzez uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym. Pozwala to na uzyskanie optymalnego ułożenia implantu przed jego uwolnieniem. 8. Kształtowalna końcówka systemu doprowadzającego może być zginana pod pożądanym kątem, dopasowując się do każdej metody implantacji. Zestaw składający się z : • Okluder • System uwalniający do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego • Prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności, Balon wymiarujący |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
79 |  | 312_01_08 Zakup do magazynu AMMS leki 8% | ZESTAW ZABIEGOWY DO ZWIĘKSZENIA MIKROKRĄŻENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO Shockwave REDUCER - System składający się z okludera fabrycznie zamontowanego na cewniku balonowym z obrotową zastawką hemostatyczną w rozmiarze 9F, - System wskazany do stosowania u pacjentów cierpiących na oporną na leczenie dusznicę bolesną, - Okluder wykonany z pozbawionej łączeń walcowatej siatki ze stali chirurgicznej 316L, przycinanej laserowo do określonego kształtu bez spawów i z elastycznymi prętami podłużnymi, - Nominalna średnica zewnętrzna okludera fabrycznie zamontowanego na cewniku 2,45 mm, - Cewnik wykonany z materiału PebaxTM, na prowadniku z balonikiem rozprężającym w kształcie klepsydry, - Ciśnienie nominalne 4 atm, ciśnienie rozrywające 6 atm, - System z trzema znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania. |  |  |  | sztuka |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0