Załącznik nr 2a - Ilości badań immunochemicznych

Uwaga: niezbędne ilości i jakość części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta,należy wyszczególnić w ofercie

| Lp | Nazwa badania | Ilość badań pacjentów na 4 lata | Dostępność |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | anti-TG | 1600 | codziennie |
| 2 | anti-TPO | 4000 | codziennie |
| 3 | anti-TSHR | 1200 | codziennie |
| 4 | C-peptyd | 800 | codziennie |
| 5 | Estradiol | 1000 | codziennie |
| 6 | Ferrytyna | 1200 | codziennie |
| 7 | Kwas foliowy | 2000 | codziennie |
| 8 | FSH | 1200 | codziennie |
| 9 | FT3 | 4800 | codziennie |
| 10 | FT4 | 6800 | codziennie |
| 11 | HCG-beta | 2000 | codziennie |
| 12 | Insulina | 800 | codziennie |
| 13 | LH | 800 | codziennie |
| 14 | Prokalcytonina-Brahmas | 28000 | codziennie |
| 15 | NT-proBNP/proBNP | 14000 | codziennie |
| 16 | Prolaktyna | 1800 | codziennie |
| 17 | Testosteron | 1400 | codziennie |
| 18 | Troponina I | 10000 | codziennie |
| 19 | TSH | 14400 | codziennie |
| 20 | Vitamina B12 | 2000 | codziennie |
| 21 | Vitamina D TOTAL | 10000 | codziennie |

Załącznik nr 2b - Warunki graniczne dla analizatora do immunochemii

| Lp | Parametr graniczny-wymagany | Potwierdzenie TAK/NIE | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy automatyczny analizator do ilościowych oznaczeń immunochemicznych, dostosowany do oznaczeń w krótkich ,częstych, seriach przez 24 godz.na dobę,7 dni w tyodniu |  |  |
| 2 | Anparat nie starszy niż z 2018r. |  |  |
| 3 | Deklaracja zgodności,certyfikat jakości CE dla odczynników |  |  |
| 4 | Aparat z pełnym wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego działania analizatora i wydawania wyników badań |  |  |
| 5 | Wykonanie wszystkich ilościowych oznaczeń wymienionych w siwz dla analizatora badań immunochemicznych |  |  |
| 6 | Analizator sprawny,gotowy do pracy po zainstalowaniu,nie wymagający dodatkowych zakupów i inwestycji |  |  |
| 7 | Instalacja analizatora i szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego systemu w języku polskim i w siedzibie Zamawiającego ,i udokumentowane zaświadczeniem potwierdzającym, na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 8 | Prosta obsługa-minimalna ilość czynności przy wykonywaniu badań |  |  |
| 9 | Wstawianie do analizatora odczynników,kontroli,kalibratorów za pomocą kodów zapisanych na naklejkach,które są odczytywane automatycznie przez wewnętrzny czytnik kodów w analizatorze |  |  |
| 10 | Brak konieczności wystawiania odczynników do analizatora po wykonaniu analiz i ponownego wstawiania odczynników do analizatora w celu przechowywania poza analizatorem |  |  |
| 11 | System zapewniający przechowywanie odczynników w wymaganej ,stałej, temperaturze na pokładzie analizatora{opisać} |  |  |
| 12 | Identyfikacja próbek pacjentów przez zastosowanie naklejek z kodami kreskowymi używanymi w informatycznym systemie szpitalnym |  |  |
| 13 | Zlecanie badań manualnie w razie konieczności-wpisanie ID pacjenta,wybranie odpowiednich testów |  |  |
| 14 | Monitorowanie stanu analizatora i powiadamianie użytkownika o występowaniu problemów.Wyświetlanie informacji,alarmów w stanie rzeczywistym |  |  |
| 15 | Monitorowanie stanu odczynników,materiałów zużywalnych na pokładzie analizatora |  |  |
| 16 | Dostawianie nowych próbek do analizatora bez przerywania rozpoczętej sekcji analitycznej |  |  |
| 17 | Usuwania wszystkich usterek i wad w pracy analizatora,których przyczyny tkwią w dostarczonym modelu lub są skutkiem wadliwego montażu na koszt Wykonawcy |  |  |
| 18 | Konsultacja telefoniczna,udzielanie porad w zakresie obsługi aparatu ,w razie potrzeb{awarie,wsparcie diagnostyczne} zgłaszanych przez przeszkolony personel Zamawiającego na koszt Wykonawcy |  |  |
| 19 | Wykonanie wszystkich ilościowych oznaczeń wymienionych w siwz dla analizatora badań immunochemicznych |  |  |
| 20 | Minimalna ilość miejsc na odczynniki umożliwiająca wykonanie min.15 różnych testów w jednej serii |  |  |
| 21 | Stosowana metoda, w systemie, o wysokiej swoistości i czułości{opisać metodę} |  |  |
| 22 | Prokalcytonina-wysoka czułość diagnostyczna ,wczesne wykrywanie infekcji bakteryjnych{do ofert dołączyć ulotkę o odczynnikach do PCT} |  |  |
| 23 | Prokalcytonina -różnicowanie pomiędzy uogólnioną odpowiedzią zapalną,sepsą,wstrzasem septycznym[dołączyć potwierdzającą informację od producenta} |  |  |
| 24 | Prokalcytonina do monitorowania terapii antybiotykowej w każdej grupie wiekowej{noworodki,niemowlęta,małe dzieci,osoby dorosłe}-dołączyć |  |  |
| 25 | Wykluczenie kontaminacji próbek i odczynników np.przez zastosowanie jednorazowych końcówek lub inne sposoby {opisać} |  |  |
| 26 | Czas oczekiwania na wynik troponiny,prokalcytoniny peptydu B/propeptydu NT-pro B nie dłuższy niż 20 min. |  |  |
| 27 | Automatyczna kalibracja |  |  |
| 28 | Rekalibracja nie częściej niż co 14 dni |  |  |
| 29 | Materiały kontrolne na min.2 poziomach do wszystkich testów wymienionych w specyfikacji o stężeniach w zakresach istotnych klinicznie dla wszystkich testów |  |  |
| 30 | Wykonywanie badań z próbki pediatrycznej 100-300uL surowicy krwi |  |  |
| 31 | Dołączenie folderu i opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu potwierdzającego parametry wpisane do tabeli |  |  |
| 32 | Wprowadzanie danych pacjenta:imię nazwisko,ID pacjenta |  |  |
| 33 | Laserowa drukarka zewnętrzna LAN, kompatybilna z analizatorem, skonfigurowana przez dostawcę z możliwością bezpośredniego drukowania dokumentów z punktów 34 i 35 z analizatora. |  |  |
| 34 | Drukowanie wyników pacjenta na „żądanie” |  |  |
| 35 | Drukowanie raportów kalibracji ,kontroli |  |  |
| 36 | Optymalizacja kosztów oznaczenia-jednakowy koszt dla pojedynczego badania i oznaczeń w serii{należy uwzględnić cenę odczynnikową, materiałów zużywalnych, płynów do mycia po zakończeniu analizy} |  |  |
| 37 | Podłączenie aparatu do informatycznego systemu szpitalnego-komunikacja dwukierunkowa, na koszt Wykonawcy. System Infomedica. Wymagany kontakt z Działem Aparatury Medycznej i Sekcją informatyki w celu realizacji podłączenia i ustalenia dokładnych warunków. |  |  |
| 38 | Zastępczy analizator ,na czas naprawy dłuższy niż 5 dni, o takich samych parametrach jak dzierżawiony |  |  |
| 39 | Opinie min.3 użytkowników oferowanego systemu{aparat,odczynniki,materiały kontrolne,kalibracyjne} |  |  |
| 40 | Przegląd techniczny apartu przez autoryzowany serwis i potwierdzony świadectwem/zaświadczeniem o stanie technicznym i bezpieczeństwie i dopuszczenia aparatu do używania |  |  |
| 41 | Zapewnienie warunków temperaturowych w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy analizatora przez cały okres trwania umowy (dostarczenie, instalacja i przeglądy klimatyzatora). Klasa energetyczna A+, A++, głośność 20dB, sterowanie panel i pilot, zasilanie [f/V/Hz] 1/230/50, kubatura pomieszczenia 180m3 |  |  |
| 42 | Zabezpieczenie urządzeń za pomocą systemu podtrzymującego zasilanie, urządzenie UPS podtrzymujące zasilanie systemu przez minimum 10 minut. Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia. Automatyczna regulacja napięcia. Poziom hałasu maksymalnie 45dB. |  |  |
| 43 | Na okres trwania umowy, Wykonawca, dostarczy na swój koszt przeszkloną, jednokomorową witrynę chłodniczą do przechowywania dostarczonych odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów{pojemność280-380 litów,wymiary170x60x60cm,wbudowany termometr, zakres temperatur 2-8st.C,automatyczne odraszanie, klasa energetyczna min. A+ lub wyższa |  |  |
| 45 | Przełącznik sieci LAN łączący elementy systemu, rodzaje wejść/wyjść RJ-45 10/100/1000 Mbps, algorytm przełączania - Store-and-forward, maksymalny pobór mocy - 72W, biurkowy. |  |  |
| 46 | Naprawa, transport i wymiana uszkodzonych podzespołów urządzeń w czasie trwania umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |  |

.................................., data ...........2019 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie                                      prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr.2c- Warunki graniczne dla odczynników

| Lp | Parametry wymagane dla odczynników | Potwierdzenie spełnienia,opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostarczenie certyfikatów jakości CE dla odczynników ,materiałów kontrolnych,kalibracyjnych |  |
| 2 | Dostarczenie diluentów do rozcienczeń surowic pacjentów,po za solą fizjologiczną,jeżli wymaga tego procedura wykonania analizy |  |
| 3 | Dostarczenie opisów metodyki oznaczeń oferowanych testów{ważne parametry analityczne i diagnostyczne-wartości odcinające,zakres pomiarowy,precyzja testów} |  |
| 4 | Wielkości opakowań odczynników zgodnie z potrzebami Zamawiającego,wg częstości i ilości oznaczeń |  |
| 5 | Materiały kontrolne na min.2 poziomach do wszystkich testów wymienionych w specyfikacji o stężeniach w zakresach istotnych klinicznie {wartości decyzyjne} |  |
| 6 | Dołączanie do materiałów kontrolnych ulotek,certyfikatów potwierdzających że seria dostaczonego materiału kontrolnego została zbadana oferowanymi odczynnikami na oferowanym analizatorze{należy podać wartości średnie,odchylenia standardowe lub zakresy dopuszczalne wyznaczone oferowanym systemem} |  |
| 7 | Zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej,międzylaboratoryjnej, porównawczej{dla testów nie ujętych w programach organizowanych przez COBJWDL np.Prokacytonina,Vitamina całkowita 25OHD} z dostarczeniem raportów oceny wyników i potwierdzone zaświadczeniami/certyfikatami |  |
| 8 | Długa stabilność odczynników po otwarciu{podać w dniach} |  |
| 9 | Długie terminy ważności i kalibratorów{podać minimalny czas} |  |
| 10 | Kalibratory dla wszystkich wymienionych testów w specyfikacji |  |
| 11 | Odczynniki do oznaczeń TSH III lub wyższej generacji |  |
| 11 | Odczynniki do troponiny o wysokiej czułości |  |
| 12 | Prokalcytonina do ilościowego oznaczania{do diagnostyki zakażeń i monitorowania leczenia} |  |
| 13 | Czas oznaczania prokalcytoniny do 30 minut |  |
| 14 | Maksymalne zabezpieczenie odczynników przed dostępem światła i powietrza |  |
| 15 | Dostarczenie dokumentów z przedziałami referencyjnymi w zalezności od wieku,stznu fizjologicznego,płci dla h.płciowe,TSH,hormony tarczycy} |  |
| 16 | Pełna gwarancja na odczynniki,aetriały kontrolne,kalibracyjne,zużywalne i oprogramowanie na cały okres użytkowania oferowanego systemu |  |

.................................., data ...........2019 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie                                      prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2d- parametry oceniane aparat i odczynniki do  immunochemicznych

| Lp | Parametry oceniane | Uwagi zalecenia | Wartości oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaje probówek,naczynek,z których można wykonać oznaczenia | Rodzaj/wielkość |  | Najmniejsza Objętość -8pkt.pozostałe proporcjonalnie |
| 2 | Minimalna objętość próby potrzebna do rozpoczęcia analizy | Podać łączną max obj.do analizy plus obj.stała tzw.martwa |  | Najmniejsza-max10pkt.pozostałe proporcjonalnie |
| 4 | Stabilność odczynników testowych, diluentów po otwarciu | Podać czas w dniach najkrótszy-najdłuższy |  | 28 dni i dłużej-10 pkt. 10-28dni –5pkt. 1-9dni – 1pkt. |
| 5 | Stabilność kalibracji | Podać najkrótszy czas w dniach |  | Najdłużej-10pkt pozostałe proporcjonalnie |
| 6 | Materiały kalibracyjne gotowe do użytku[bez konieczności rekonstytucji} | Tak /Nie{tak wszystkie,nie-część} |  | Tak-10 pkt. Nie-2 pkt |
| 7 | Materiały kontrolne | Wieloparametrowe czy jednoparametrowe |  | Wieloparametrowe-5pkt. Jednoparametrowe-1pkt. Oba rodzaje-3pkt. |
| 8 | Materiały kontrolne gotowe do użytku{bez konieczności rekonstytucji} | tak/nie |  | Tak-10pkt Nie-2 pkt. |
| 10 | Test ilościowy ludzkiej sercowej troponiny Ultra czuły{podać wartości odcinające} | Tak/nie |  | Tak-10 pkt Nie-1 pkt |
| 11 | Czułość/dokładność analityczna testów:TSH,prokalcytonina,Vitamina 25OHD | Podać najniższe wiarygodne stężenie |  | Wartość najniższa max10 pkt pozostałe proporcjonalnie |
| 12 | Liniowość dla wszystkich testów bez rozcieńczenia | Podać najwyższe stężenie odczytane |  | Wartość najwyższa max.10 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 14 | Ilość materiałów zużywalnych przez analizator{naczynka reakcyjne,końcówki itp.}potrzebnych do 1000 oznaczeń | Podać ilość i rodzaj |  | Najmniejsza ilość 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 15 | Ilość odpadów ciekłych i stałych powstałych po wykonaniu 1000 oznaczeń | Podać objętość ciekłych i wagę stałych |  | Najmniejsza ilość max.10 pkt pozostałe proporcjonalnie |
| 16 | Czas otrzymania dla troponiny jednego wyniku dla każdego testu | Podać czas w minutach |  | Najkrótszy max.10pkt pozostałe proporcjonalnie |
| 17 | Czas potrzebny na codzienną konserwację | Podać w minutach |  | Najkrótszy-5 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 18 | Czas przygotowania analizatora od włączenia START do rozpoczęcia analizy | Podać w minutach |  | Najkrótszy -5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |

.................................., data ...........2019 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie                                      prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

6