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Załącznik nr 2 cz. 1 – formularz ofertowy techniczny
dotyczy postępowania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do przeprowadzania zabiegów urologicznych dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” – znak ZP/2501/88/26

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH ORAZ PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Przedmiot przetargu: Tor wizyjny endoskopowy urologiczny z cystoskopem giętkim i wyposażeniem – 1 zestaw
Producent/Firma: ..............................................................................................................................................................
Urządzenie nazwa typ: ............................................................    Rok produkcji: ..............................
Przedmiotem zamówienia w niniejszej części jest 1 kompletny zestaw. Przez 1 zestaw należy rozumieć wszystkie urządzenia, instrumenty, akcesoria, materiały i pozostałe wyposażenie wymienione w poniższej tabeli, w ilościach wskazanych przy poszczególnych pozycjach. Wszystkie wymienione elementy stanowią zakres dostawy i są objęte ceną łączną zestawu podaną przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym.
	Lp.
	 Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia     
	Wymóg /wartość           graniczna
	Wymagany opis
spełnienia wymogu

	1
	Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2026
	Tak
	

	2
	Sterownik kamery – 1szt.
	Tak
	

	3
	Sterownik kamery do podłączenia oferowanej głowicy kamery
	Tak
	

	4
	Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo DVI-D do podłączenia monitora operacyjnego lub innego odbiornika sygnału wideo
	Tak
	

	5
	Sterownik kamery wyposażony w min. 4 gniazda USB do podłączania opcjonalnych akcesoriów, takich jak: zewnętrzna klawiatura, pamięć USB, dedykowana drukarka, przełącznik nożny
	Tak
Ilość gniazd USB:
=4 - 0 pkt.
>4 - 10 pkt.
	

	6
	Min. 1 z gniazd USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery 
	Tak
	

	7
	Sterownik kamery wyposażony w 2 wejścia kamery umożliwiające jednoczesne podłączenie dwóch dedykowanych kamer lub wideoendoskopów
	Tak - 10 pkt.
Nie - 0 pkt.
	

	8
	Możliwość ustawienia bezpiecznego dostępu do sterownika kamery poprzez system dostępu bazujący na rolach i kontach użytkowników zabezpieczonych indywidualnymi hasłami
	Tak
	

	9
	Sterownik kamery wyposażony w funkcję zapisu zdjęć i filmów wideo w pamięci USB podłączonej do sterownika kamery
	Tak

	

	10
	Sterownik kamery wyposażony w buforową pamięć wewnętrzną do zapisu, pojemność pamięci min. 45 GB
	Tak
Pojemność pamięci:
=45 GB - 0 pkt.
>45 GB - 10 pkt.
	

	11
	Zapis zdjęć w formacie JPEG
	Tak
	

	12
	Zapis filmów wideo w formacie MPEG-4
	Tak
	

	13
	Funkcja regulacji jasności kamery
	Tak
	

	14
	Funkcja balansu bieli
	Tak
	

	15
	Funkcja zatrzymania obrazu "Freeze"
	Tak
	

	16
	Funkcja cyfrowego powiększenia obrazu Zoom
	Tak
	

	17
	Funkcja zmiany orientacji obrazu: obrót o 180°, odbicie lustrzane
	Tak
	

	18
	Sterownik kamery wyposażony w menu szybkiego dostępu wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego
	Tak
	

	19
	Możliwość skonfigurowania ikon wyświetlanych w menu
	Tak
	

	20
	Poruszanie się po menu poprzez przyciski kamery oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego
	Tak
	

	21
	Głowica kamery FULL HD - 1 szt.
	Tak
	

	22
	Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery, o konstrukcji zapewniającej ergonomiczną obsługę podczas zmiany położenia endoskopu.
	Tak 
	

	23
	Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD, progressive scan
	Tak
	

	24
	Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy
	Tak
	

	25
	Standardowy adapter okularowy
	Tak
	

	26
	Waga głowicy nie większa niż 145 g
	Tak
	

	27
	Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące, w tym 2 programowalne zapewniające wybór zaprogramowanych funkcji i dostęp do menu sterownika kamery
	Tak
	

	28
	Monitor operacyjny – 1 szt.
	Tak
	

	29
	Rozmiar przekątnej ekranu: min. 27"
	Tak
	

	30
	Rozdzielczość FULL HD, min.: 1920 x 1080 pikseli
	Tak
	

	31
	Mocowanie VESA
	Tak
	

	32
	Wejścia cyfrowe wideo, min.: 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI 
	Tak
	

	33
	Wyjścia cyfrowe wideo, min.: 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI
	Tak
	

	34
	Źródło światła LED – 1 szt.
	Tak
	

	35
	Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED, generujące światło o temperaturze barwowej w zakresie 6300 - 6400 K
	Tak
	

	36
	Żywotność lampy LED min. 25 000 godzin
	Tak
	

	37
	Ustawianie poziomu intensywności światła poprzez przyciski na panelu przednim źródła światła lub poprzez zintegrowany ekran dotykowy
	Tak
	

	38
	Wskaźnik graficzny lub numeryczny informujący o poziomie intensywności światła 
	Tak
	

	39
	Dedykowany przycisk automatycznego ustawienia natężenia światła na wartość  minimalną i automatyczny powrót do ostatniej wartości po ponownym przyciśnięciu przycisku
	Tak
	

	40
	Wózek aparaturowy – 1 szt.
	Tak
	

	41
	Podstawa wyposażona w 4 koła, z blokadą
	Tak
	

	42
	Min. 3 półki 
	Tak
	

	43
	Ramię lub wysięgnik do zamocowania monitora
	Tak
	

	44
	Wysięgnik na płyny
	Tak
	

	45
	Uchwyt butli CO2
	Tak
	

	46
	Zestawy cystoskopowe 17FR, 19FR, 22FR
	Tak
	

	47
	Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 0°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu – 1 szt.
	Tak, podać
	

	48
	Tubus ochronny do optyki – 1 szt.
	Tak
	

	49
	Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm – 1 szt.
	Tak, podać
	

	50
	Płaszcz cystoskopowy, rozmiar płaszcza 22 Fr., długość robocza 22 cm, boczne przyłącza napływ / odpływ wyposażone w mocowanie LUER-Lock, przyłącza wyposażone w rozbieralne metalowe kraniki, płaszcz wyposażony w przekręcane mocowanie łącznika optyki, w zestawie obturator -1 szt.
	Tak
	

	51
	Łącznik cystoskopowy, do połączenia z optyką z jednym zamykanym kanałem roboczym – 1 szt.
	Tak
	

	52
	Kleszcze giętkie, biopsyjne, obie bransze ruchome, 5Fr, długość 40 cm. – 1 szt.
	Tak
	

	53
	Kleszcze giętkie, do usuwania ciał obcych, obie bransze ruchome, 5Fr, długość 40 cm. – 1 szt.
	Tak
	

	54
	Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty perforowanej, z pokrywą, matą silikonową oraz kołkami mocującymi i paskami silikonowymi. Wym. zewnętrzne tacy 480 x 250 x66 mm – 1 szt.
	Tak
	

	55
	Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu – 3 szt.
	Tak, podać
	

	56
	Tubus ochronny do optyki – 3 szt.
	Tak
	

	57
	Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm – 5 szt.
	Tak
	

	58
	Płaszcz cystoskopowy, rozmiar płaszcza 19 Fr., długość robocza 22 cm, boczne przyłącza napływ / odpływ wyposażone w mocowanie LUER-Lock, przyłącza wyposażone w rozbieralne metalowe kraniki, płaszcz wyposażony w przekręcane mocowanie łącznika optyki, w zestawie obturator -3 szt.
	Tak
	

	59
	Łącznik cystoskopowy, do połączenia z optyką z jednym zamykanym kanałem roboczym – 3 szt.
	Tak
	

	60
	Cystoskop uniwersalny kompaktowy ze zintegrowaną optyką opartą na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia optyki 30°. Płaszcz cystoskopu uniwersalnego o średnicy 17 Fr., z zamykanym kranikiem kanałem roboczym o średnicy 7 Fr., dwa przyłącza typu luer z metalowymi rozbieralnymi kranikami, autoklawowalny – 2 szt.
	Tak
	

	61
	Kleszcze giętkie, biopsyjne, obie bransze ruchome, 5Fr, długość 40 cm. – 5 szt.
	Tak
	

	62
	Kleszcze giętkie, do usuwania ciał obcych, obie bransze ruchome, 5Fr, długość 40 cm. – 5 szt.
	Tak
	

	63
	Elektroda kulkowa, monopolarna, 5Fr. długość 53 cm. – 5 szt.
	Tak
	

	64
	Przewód monopolarny, wtyk 4mm – 5 szt.
	Tak
	

	65
	Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty perforowanej, z pokrywą, matą silikonową oraz kołkami mocującymi i paskami silikonowymi. Wym. zewnętrzne tacy 480 x 250 x66 mm – 5 szt.
	Tak
	

	66
	Ureterorenoskopy sztywne
	Tak
	

	67
	Ureterorenoskop 9,5Fr – 2 szt.
	Tak
	

	68
	Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu
	Tak
	

	69
	Rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 9,5 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 8 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu
	Tak
	

	70
	Jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru 12 Fr.
	Tak
	

	71
	Kąt patrzenia ureterorenoskopu -  6º 
	Tak
	

	72
	Długość 43 cm
	Tak
	

	73
	Kanał instrumentowy osiowy o rozmiarze 6 Fr.
	Tak
	

	74
	2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90º do osi ureterorenoskopu
	Tak
	

	75
	Wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych
	Tak
	

	76
	Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym,
	Tak
	

	77
	Port instrumentowy montowany na szybkozłącze
	Tak
	

	78
	Możliwość sterylizacji ureterorenoskopu w autoklawie
	Tak
	

	79
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania ureterorenosokopu wyposażony w specjalne przyłącza do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portu
	Tak
	

	80
	Światłowód, śr. 2,5 mm, dł. 230 cm – 2 szt.
	Tak
	

	81
	Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome – 2 szt.
	Tak
	

	82
	Kleszcze biopsyjne, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome – 2 szt
	Tak
	

	83
	Kleszcze chwytające, do dużych kamieni, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome – 2 szt.
	Tak
	

	84
	Wideocystoskopy
	Tak
	

	85
	Wideocystoskop giętki – 2 opak.
- średnica płaszcza 16fr
- długość robocza min. 36cm
- kierunek patrzenia 0º
- kąt widzenia 100º
- zakres wygięcia końcówki dystalnej: min 210º - do góry i 210º - do dołu
- średnica kanału instrumentowego min. 6,5 Fr.
- możliwość wykorzystania endoskopu jako giętkiego nefroskopu w trakcie zabiegów PCNL 
- wideocystoskop sterylny, jednorazowy
- opakowanie 20 szt.
	Tak
	

	86
	Jednostka wizyjna dedykowana do pracy z oferowanymi jednorazowymi wideocystoskopami giętkimi, ze zintegrowanym dotykowym wyświetlaczem o przekątnej min. 11”, obsługiwana rozdzielczość 1920x1080, jednostka wyposażona w wyjście wideo HDMI – 1 szt.
	Tak
	

	87
	Uchwyt mocujący typu VESA – 1 szt.
	Tak
	

	88
	Wysięgnik do monitora z uchwytem VESA – 1 szt.
	Tak
	

	                                                                  Inne wymagania

	89
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.
	Tak
	

	90
	Instrukcja sterylizacji
	Tak
	

	91
	
Dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami dla oferowanego wyrobu medycznego, potwierdzające możliwość jego legalnego wprowadzenia do obrotu i używania, w szczególności deklaracja zgodności UE oraz - jeżeli dotyczy - certyfikat wydany przez właściwą jednostkę notyfikowaną.
	Tak
	

	92
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	Tak
	

	93
	Autoryzowany serwis zapewniający realizację obsługi gwarancyjnej na terytorium Polski, z dostępem do oryginalnych części zamiennych producenta.
	Tak
	

	94
	Paszporty techniczne (format zeszytu A5)
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1
	Okres gwarancji min.36 miesięcy.
	Tak
	


	2
	Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
	Tak
	

	3
	W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.
	Tak
	

	4
	Zapewniony serwis pogwarancyjny
	Tak
	

	5
	Okres zagwarantowania dostępności części  zamiennych minimum 10 lat
	Tak
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