Załącznik nr 2 cz. 1 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy postępowania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do przeprowadzania zabiegów urologicznych dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” – znak ZP/2501/88/26

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH ORAZ PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Przedmiot przetargu: Tor wizyjny endoskopowy urologiczny z cystoskopem giętkim i wyposażeniem – 1 zestaw

Producent/Firma: ..............................................................................................................................................................

Urządzenie nazwa typ: ............................................................    Rok produkcji: ..............................

Przedmiotem zamówienia w niniejszej części jest 1 kompletny zestaw. Przez 1 zestaw należy rozumieć wszystkie urządzenia, instrumenty, akcesoria, materiały i pozostałe wyposażenie wymienione w poniższej tabeli, w ilościach wskazanych przy poszczególnych pozycjach. Wszystkie wymienione elementy stanowią zakres dostawy i są objęte ceną łączną zestawu podaną przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym.

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 | Tak |  |
| 2 | Sterownik kamery – 1szt. | Tak |  |
| 3 | Sterownik kamery do podłączenia oferowanej głowicy kamery | Tak |  |
| 4 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo DVI-D do podłączenia monitora operacyjnego lub innego odbiornika sygnału wideo | Tak |  |
| 5 | Sterownik kamery wyposażony w min. 4 gniazda USB do podłączania opcjonalnych akcesoriów, takich jak: zewnętrzna klawiatura, pamięć USB, dedykowana drukarka, przełącznik nożny | Tak Ilość gniazd USB: =4 - 0 pkt. >4 - 10 pkt. |  |
| 6 | Min. 1 z gniazd USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | Tak |  |
| 7 | Sterownik kamery wyposażony w 2 wejścia kamery umożliwiające jednoczesne podłączenie dwóch dedykowanych kamer lub wideoendoskopów | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 8 | Możliwość ustawienia bezpiecznego dostępu do sterownika kamery poprzez system dostępu bazujący na rolach i kontach użytkowników zabezpieczonych indywidualnymi hasłami | Tak |  |
| 9 | Sterownik kamery wyposażony w funkcję zapisu zdjęć i filmów wideo w pamięci USB podłączonej do sterownika kamery | Tak |  |
| 10 | Sterownik kamery wyposażony w buforową pamięć wewnętrzną do zapisu, pojemność pamięci min. 45 GB | Tak Pojemność pamięci: =45 GB - 0 pkt. >45 GB - 10 pkt. |  |
| 11 | Zapis zdjęć w formacie JPEG | Tak |  |
| 12 | Zapis filmów wideo w formacie MPEG-4 | Tak |  |
| 13 | Funkcja regulacji jasności kamery | Tak |  |
| 14 | Funkcja balansu bieli | Tak |  |
| 15 | Funkcja zatrzymania obrazu "Freeze" | Tak |  |
| 16 | Funkcja cyfrowego powiększenia obrazu Zoom | Tak |  |
| 17 | Funkcja zmiany orientacji obrazu: obrót o 180°, odbicie lustrzane | Tak |  |
| 18 | Sterownik kamery wyposażony w menu szybkiego dostępu wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  |
| 19 | Możliwość skonfigurowania ikon wyświetlanych w menu | Tak |  |
| 20 | Poruszanie się po menu poprzez przyciski kamery oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | Tak |  |
| 21 | Głowica kamery FULL HD - 1 szt. | Tak |  |
| 22 | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery, o konstrukcji zapewniającej ergonomiczną obsługę podczas zmiany położenia endoskopu. | Tak |  |
| 23 | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD, progressive scan | Tak |  |
| 24 | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy | Tak |  |
| 25 | Standardowy adapter okularowy | Tak |  |
| 26 | Waga głowicy nie większa niż 145 g | Tak |  |
| 27 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące, w tym 2 programowalne zapewniające wybór zaprogramowanych funkcji i dostęp do menu sterownika kamery | Tak |  |
| 28 | Monitor operacyjny – 1 szt. | Tak |  |
| 29 | Rozmiar przekątnej ekranu: min. 27" | Tak |  |
| 30 | Rozdzielczość FULL HD, min.: 1920 x 1080 pikseli | Tak |  |
| 31 | Mocowanie VESA | Tak |  |
| 32 | Wejścia cyfrowe wideo, min.: 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI | Tak |  |
| 33 | Wyjścia cyfrowe wideo, min.: 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI | Tak |  |
| 34 | Źródło światła LED – 1 szt. | Tak |  |
| 35 | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED, generujące światło o temperaturze barwowej w zakresie 6300 - 6400 K | Tak |  |
| 36 | Żywotność lampy LED min. 25 000 godzin | Tak |  |
| 37 | Ustawianie poziomu intensywności światła poprzez przyciski na panelu przednim źródła światła lub poprzez zintegrowany ekran dotykowy | Tak |  |
| 38 | Wskaźnik graficzny lub numeryczny informujący o poziomie intensywności światła | Tak |  |
| 39 | Dedykowany przycisk automatycznego ustawienia natężenia światła na wartość minimalną i automatyczny powrót do ostatniej wartości po ponownym przyciśnięciu przycisku | Tak |  |
| 40 | Wózek aparaturowy – 1 szt. | Tak |  |
| 41 | Podstawa wyposażona w 4 koła, z blokadą | Tak |  |
| 42 | Min. 3 półki | Tak |  |
| 43 | Ramię lub wysięgnik do zamocowania monitora | Tak |  |
| 44 | Wysięgnik na płyny | Tak |  |
| 45 | Uchwyt butli CO2 | Tak |  |
| 46 | Zestawy cystoskopowe 17FR, 19FR, 22FR | Tak |  |
| 47 | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 0°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu – 1 szt. | Tak, podać |  |
| 48 | Tubus ochronny do optyki – 1 szt. | Tak |  |
| 49 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm – 1 szt. | Tak, podać |  |
| 50 | Płaszcz cystoskopowy, rozmiar płaszcza 22 Fr., długość robocza 22 cm, boczne przyłącza napływ / odpływ wyposażone w mocowanie LUER-Lock, przyłącza wyposażone w rozbieralne metalowe kraniki, płaszcz wyposażony w przekręcane mocowanie łącznika optyki, w zestawie obturator -1 szt. | Tak |  |
| 51 | Łącznik cystoskopowy, do połączenia z optyką z jednym zamykanym kanałem roboczym – 1 szt. | Tak |  |
| 52 | Kleszcze giętkie, biopsyjne, obie bransze ruchome, 5Fr, długość 40 cm. – 1 szt. | Tak |  |
| 53 | Kleszcze giętkie, do usuwania ciał obcych, obie bransze ruchome, 5Fr, długość 40 cm. – 1 szt. | Tak |  |
| 54 | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty perforowanej, z pokrywą, matą silikonową oraz kołkami mocującymi i paskami silikonowymi. Wym. zewnętrzne tacy 480 x 250 x66 mm – 1 szt. | Tak |  |
| 55 | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu – 3 szt. | Tak, podać |  |
| 56 | Tubus ochronny do optyki – 3 szt. | Tak |  |
| 57 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm – 5 szt. | Tak |  |
| 58 | Płaszcz cystoskopowy, rozmiar płaszcza 19 Fr., długość robocza 22 cm, boczne przyłącza napływ / odpływ wyposażone w mocowanie LUER-Lock, przyłącza wyposażone w rozbieralne metalowe kraniki, płaszcz wyposażony w przekręcane mocowanie łącznika optyki, w zestawie obturator -3 szt. | Tak |  |
| 59 | Łącznik cystoskopowy, do połączenia z optyką z jednym zamykanym kanałem roboczym – 3 szt. | Tak |  |
| 60 | Cystoskop uniwersalny kompaktowy ze zintegrowaną optyką opartą na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia optyki 30°. Płaszcz cystoskopu uniwersalnego o średnicy 17 Fr., z zamykanym kranikiem kanałem roboczym o średnicy 7 Fr., dwa przyłącza typu luer z metalowymi rozbieralnymi kranikami, autoklawowalny – 2 szt. | Tak |  |
| 61 | Kleszcze giętkie, biopsyjne, obie bransze ruchome, 5Fr, długość 40 cm. – 5 szt. | Tak |  |
| 62 | Kleszcze giętkie, do usuwania ciał obcych, obie bransze ruchome, 5Fr, długość 40 cm. – 5 szt. | Tak |  |
| 63 | Elektroda kulkowa, monopolarna, 5Fr. długość 53 cm. – 5 szt. | Tak |  |
| 64 | Przewód monopolarny, wtyk 4mm – 5 szt. | Tak |  |
| 65 | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty perforowanej, z pokrywą, matą silikonową oraz kołkami mocującymi i paskami silikonowymi. Wym. zewnętrzne tacy 480 x 250 x66 mm – 5 szt. | Tak |  |
| 66 | Ureterorenoskopy sztywne | Tak |  |
| 67 | Ureterorenoskop 9,5Fr – 2 szt. | Tak |  |
| 68 | Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu | Tak |  |
| 69 | Rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 9,5 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 8 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu | Tak |  |
| 70 | Jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru 12 Fr. | Tak |  |
| 71 | Kąt patrzenia ureterorenoskopu - 6º | Tak |  |
| 72 | Długość 43 cm | Tak |  |
| 73 | Kanał instrumentowy osiowy o rozmiarze 6 Fr. | Tak |  |
| 74 | 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90º do osi ureterorenoskopu | Tak |  |
| 75 | Wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych | Tak |  |
| 76 | Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym, | Tak |  |
| 77 | Port instrumentowy montowany na szybkozłącze | Tak |  |
| 78 | Możliwość sterylizacji ureterorenoskopu w autoklawie | Tak |  |
| 79 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania ureterorenosokopu wyposażony w specjalne przyłącza do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portu | Tak |  |
| 80 | Światłowód, śr. 2,5 mm, dł. 230 cm – 2 szt. | Tak |  |
| 81 | Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome – 2 szt. | Tak |  |
| 82 | Kleszcze biopsyjne, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome – 2 szt | Tak |  |
| 83 | Kleszcze chwytające, do dużych kamieni, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome – 2 szt. | Tak |  |
| 84 | Wideocystoskopy | Tak |  |
| 85 | Wideocystoskop giętki – 2 opak. - średnica płaszcza 16fr - długość robocza min. 36cm - kierunek patrzenia 0º - kąt widzenia 100º - zakres wygięcia końcówki dystalnej: min 210º - do góry i 210º - do dołu - średnica kanału instrumentowego min. 6,5 Fr. - możliwość wykorzystania endoskopu jako giętkiego nefroskopu w trakcie zabiegów PCNL - wideocystoskop sterylny, jednorazowy - opakowanie 20 szt. | Tak |  |
| 86 | Jednostka wizyjna dedykowana do pracy z oferowanymi jednorazowymi wideocystoskopami giętkimi, ze zintegrowanym dotykowym wyświetlaczem o przekątnej min. 11”, obsługiwana rozdzielczość 1920x1080, jednostka wyposażona w wyjście wideo HDMI – 1 szt. | Tak |  |
| 87 | Uchwyt mocujący typu VESA – 1 szt. | Tak |  |
| 88 | Wysięgnik do monitora z uchwytem VESA – 1 szt. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
| 89 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
| 90 | Instrukcja sterylizacji | Tak |  |
| 91 | Dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami dla oferowanego wyrobu medycznego, potwierdzające możliwość jego legalnego wprowadzenia do obrotu i używania, w szczególności deklaracja zgodności UE oraz - jeżeli dotyczy - certyfikat wydany przez właściwą jednostkę notyfikowaną. | Tak |  |
| 92 | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
| 93 | Autoryzowany serwis zapewniający realizację obsługi gwarancyjnej na terytorium Polski, z dostępem do oryginalnych części zamiennych producenta. | Tak |  |
| 94 | Paszporty techniczne (format zeszytu A5) | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min.36 miesięcy. | Tak |  |
| 2 | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 3 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
| 4 | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
| 5 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

(podpis/podpisy osoby lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)