Załącznik nr 2 cz. 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy postępowania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do przeprowadzania zabiegów urologicznych dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” – znak ZP/2501/88/26

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Tor wizyjny laparoskopowo-endourologiczny z wyposażeniem – 1 zestaw

Producent/Firma: ..............................................................................................................................................................

Urządzenie nazwa typ: ............................................................    Rok produkcji: ..............................

Przedmiotem zamówienia w niniejszej części jest 1 kompletny zestaw. Przez 1 zestaw należy rozumieć wszystkie urządzenia, instrumenty, akcesoria, materiały i pozostałe wyposażenie wymienione w poniższej tabeli, w ilościach wskazanych przy poszczególnych pozycjach. Wszystkie wymienione elementy stanowią zakres dostawy i są objęte ceną łączną zestawu podaną przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym.

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 | Tak |  |
| 2 | Sterownik kamery z technologią 4K – 1 szt. | Tak |  |
| 3 | Sterownik kamery współpracujący z oferowaną głowicą kamery 4K i sztywnym wideoendoskopem laparoskopowym 4K/3D | Tak |  |
| 4 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | Tak, podać |  |
| 5 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | Tak, podać |  |
| 6 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) | Tak, podać |  |
| 7 | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: dedykowana drukarka, pamięć PenDrive, klawiatura | Tak, podać |  |
| 8 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo komunikacyjne umożliwiające bezpośrednie połącznie z oferowanym źródłem światła LED w celu realizacji włączania / wyłączania światła, zmiany ustawień intensywności światła, zmiany trybów pracy - bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery | Tak |  |
| 9 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | Tak |  |
| 10 | Menu obsługowe sterownika kamery wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  |
| 11 | Menu obsługowe sterownika wywoływane poprzez przycisk głowicy lub wideoendoskopu oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | Tak |  |
| 12 | Funkcja zoom-u cyfrowego ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostępnych min. 6 poziomów ustawień zoom-u | Tak, podać |  |
| 13 | Regulacji jasności poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | Tak, podać |  |
| 14 | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu obsługowe sterownika kamery | Tak |  |
| 15 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | Tak |  |
| 16 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | Tak |  |
| 17 | Funkcja obrotu obrazu o 180° ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery | Tak |  |
| 18 | Funkcjonalność przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery lub wideoendoskopu, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | Tak |  |
| 19 | Programowanie funkcji uruchamiania zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery lub wiedoendoskopu | Tak |  |
| 20 | Funkcja włączania / wyłączania światła w oferowanym źródle światła LED bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery | Tak |  |
| 21 | Ręczna regulacja intensywności światła oferowanego źródła światła LED poprzez menu obsługowe sterownika kamery | Tak |  |
| 22 | Włączanie trybu automatycznej regulacji intensywności światła oferowanego źródła światła LED poprzez menu obsługowe sterownika kamery | Tak |  |
| 23 | Funkcjonalność wyświetlania poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  |
| 24 | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | Tak |  |
| 25 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | Tak |  |
| 26 | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | Tak |  |
| 27 | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | Tak |  |
| 28 | Funkcjonalność jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji | Tak |  |
| 29 | Funkcjonalność tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | Tak, podać |  |
| 30 | Funkcjonalność importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | Tak |  |
| 31 | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanego wideoendoskopu 4K/3D i źródła światła LED | Tak |  |
| 32 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego egzoskopu 3D | Tak |  |
| 33 | Stopień ochrony min. CF | Tak, podać |  |
| 34 | Głowica kamery 4K UHD- 1 szt. | Tak |  |
| 35 | Głowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | Tak |  |
| 36 | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. 4K UHD, rozdzielczość min. 3840 x 2160 pikseli, 50/60 Hz, skanowanie progresywne | Tak, podać |  |
| 37 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | Tak, podać |  |
| 38 | Światłowód – 2 szt. | Tak |  |
| 39 | Światłowód: średnica 4,8 mm, długość min. 250 cm - 2 szt. | Tak, podać |  |
| 40 | Monitor operacyjny 4K/3D – 1 szt. | Tak |  |
| 41 | Monitor wykorzysujący technologię 4K i 3D | Tak |  |
| 42 | Rozdzielczość 4K min. 3840 x 2160 pikseli | Tak, podać |  |
| 43 | Rozmiar przekątnej ekranu min. 31” | Tak, podać |  |
| 44 | Wejścia wideo min.: 1x DisplayPort, 1x 12G-SDI, 1x DVI-D | Tak, podać |  |
| 45 | Mocowanie VESA | Tak |  |
| 46 | Nakładka 3D na okulary korekcyjne – 3 szt. | Tak |  |
| 47 | Okulary polaryzacyjne 3D, pasywne – 3 szt. | Tak |  |
| 48 | Źródło światła LED - 1 szt. | Tak |  |
| 49 | Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery | Tak |  |
| 50 | Źródło światła wyposażone w ekran dotykowy | Tak |  |
| 51 | Źródło światła wyposażone w tryb światła białego i tryby światła w bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | Tak |  |
| 52 | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym - mapa intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji | Tak |  |
| 53 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo komunikacyjne umożliwiające bezpośrednie połącznie z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania poziomu intensywności światła na ekranie monitora operacyjnego i zmianę ustawień poprzez menu obsługowe sterownika kamery | Tak |  |
| 54 | Sztywny wideoendoskop laparoskopowy 4K/3D – 2 szt. | Tak |  |
| 55 | Wideoendoskop wyposażony w dwa przetworniki obrazowe (chipy) zintegrowane dystalnie w tubusie roboczym, umożlwiające obrazowanie stereoskopowe | Tak |  |
| 56 | Praca wideoendoskopu w standardzie rozdzielczości 4K min. 3840 × 2160 pikseli, progressive scan | Tak, podać |  |
| 57 | Praca w trybach 3D i 2D z możliwością przełączania | Tak |  |
| 58 | Długość robocza 30 - 32 cm | Tak, podać |  |
| 59 | Średnica tubusu 10 - 10,5 mm | Tak, podać |  |
| 60 | Kąta patrzenia 30° | Tak |  |
| 61 | Rękojeść wideoendoskopu wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | Tak, podać |  |
| 62 | Wideoendoskop wyposażony w przyłącze światłowodu umieszczone w części proksymalnej rękojeści | Tak |  |
| 63 | Wideoendoskop wyposażony w zintegrowany przewód łączący ze sterownikiem kamery | Tak |  |
| 64 | Wideoendoskop wraz przewodem autoklawowalny | Tak |  |
| 65 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania sztywnego wideoendoskopu - 2 szt. | Tak |  |
| 66 | Insuflator CO2 - 1 szt. | Tak |  |
| 67 | Obsługa insuflatora poprzez zintegrowany ekran dotykowy | Tak |  |
| 68 | Insuflator wyposażony w tryb wysokoprzepływowy z możliwością regulacji przepływu do min. 50 l/min. | Tak |  |
| 69 | Insuflator wyposażony w tryb pediatryczny z możliwością precyzyjnej regulacji przepływu co 0,1 l/min. w zakresie min. 0,1 -2 l/min. | Tak, podać |  |
| 70 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia insuflatora o tryby do procedur TEO lub TaTME | Tak |  |
| 71 | Funkcja podgrzewania gazu insuflacyjnego z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych | Tak |  |
| 72 | Funkcja ewakuacji dymu z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych | Tak |  |
| 73 | Funkcja ewakuacji dymu dostępna w trybie ciągłym i w trybie z automatyczną aktywacją w połączeniu z kompatybilnym urządzeniem wysokiej częstotliwości | Tak |  |
| 74 | Możliwość wykorzystania drenów insuflacyjnych z funkcją nawilżania gazu insuflacyjnego | Tak |  |
| 75 | Wyświetlanie wartości zadanej i rzeczywistej ciśnienia insuflacji CO2 w trakcie insuflacji | Tak |  |
| 76 | Wyświetlanie wartości zadanej i rzeczywistej prędkości przepływu CO2 w trakcie insuflacji | Tak |  |
| 77 | Przewód do połączenia z butlą CO2 – 1 szt. | Tak |  |
| 78 | Dren insuflacyjny z filtrem z podgrzewaniem i ewakuacją dymu, jednorazowy, sterylny (opak. 10 szt.) – 2 opak. | Tak |  |
| 79 | Wózek aparaturowy - 1 szt. | Tak |  |
| 80 | Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na min. 2 kołach | Tak, podać |  |
| 81 | Min. 3 półki oraz 1 szuflada | Tak, podać |  |
| 82 | Wysięgnik lub ramię do zamocowania monitora | Tak |  |
| 83 | Uchwyt na butlę CO2 | Tak |  |
| 84 | Wysięgnik na płyny | Tak |  |
| 85 | System rejestracji sygnału FullHD/4K - 1 szt. | Tak |  |
| 86 | Możliwość zapisu danych min.: - do pamięci wbudowanej (min. 2TB) - do pamięci USB poprzez interfejs USB 2.0 oraz 3.0, - do lokalizacji sieciowych - do lokalizacji FTP, - bezpośrednio do systemu szpitalnego za pośrednictwem DICOM | Tak, podać |  |
| 87 | Możliwość pobierania informacji z systemu szpitalnego za pośrednictwem HL7 | Tak |  |
| 88 | Zapis sekwencji wideo w formacie: .mpeg2, .mpeg4, mov w rozdzielczości do 4K z możliwością wyboru niższych rozdzielczości zapisu | Tak |  |
| 89 | Zapis zdjęć min. w formacie: .jpg, .bmp | Tak |  |
| 90 | Funkcja kasowania wybranych zapisanych zdjęć i wideo przed końcowym zamknięciem procedury. | Tak |  |
| 91 | Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie min. takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga, komentarz w odpowiednich przeznaczonych do tego polach. | Tak |  |
| 92 | Możliwość wprowadzania informacji przy pomocy zewnętrznej klawiatury i myszki. | Tak |  |
| 93 | Wejścia wideo: DP, HDMI | Tak |  |
| 94 | Urządzenie wyposażone w min. 6 gniazd USB, w tym min. 4 gniazda USB 3.0 | Tak, podać |  |
| 95 | Możliwość wydruku automatycznie generowanych raportów z zabiegów z danymi obrazowymi. | Tak |  |
| 96 | Funkcja tworzenia raportów w formacie .pdf | Tak |  |
| 97 | Funkcja nakładania znaku wodnego na obraz w postaci tekstu i znaku logu z możliwością regulacji przeźroczystości. | Tak |  |
| 98 | Funkcja zapisywania procedur w wybranych lokalizacjach w tle umożliwiająca otwarcie nowej procedury, wprowadzenie nowego pacjenta i zapis nowych zdjęć i wideo bez konieczności oczekiwania na zakończenie zapisu poprzednich procedur. | Tak |  |
| 99 | Funkcja równoczesnego zapisu sygnału wideo z dwóch źródeł (zapis dwukanałowy) w trybie: - zsynchronizowanym czasowo (jednoczesne uruchomienie i zatrzymanie zapisu dla obydwu źródeł wideo) - asynchronicznym (niezależne uruchamianie z zatrzymywanie zapisu w obydwu źródłach wideo). | Tak |  |
| 100 | Możliwość podłączenia i zapisu wideo ze źródła sygnału 3D. | Tak |  |
| 101 | Możliwość wyświetlenia oraz zapisu obrazu 3D jako obraz 2D. | Tak |  |
| 102 | Zaimplementowane oprogramowanie zabezpieczające przed malware, niezależne od łatek bezpieczeństwa systemu operacyjnego, pozwalające na uruchomienie wyłącznie aplikacji zdefiniowanych na liście “white list”. | Tak |  |
| 103 | Możliwość zarządzania kontami użytkowników poprzez usługę Active Directory oraz tworzenie różnych profili ustawień dla różnych kont użytkowników. | Tak |  |
| 104 | Możliwość ustawienia automatycznej synchronizacji czasu systemu z serwera NTP Urządzenie wyposażone w min. 1 gniazdo 1 GB Ethernet (RJ-45) oraz wbudowaną antenę do bezprzewodowego łączenia poprzez Wi-Fi. | Tak, podać |  |
| 105 | Uretrotom | Tak |  |
| 106 | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 0°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu – 1 szt. | Tak, podać |  |
| 107 | Tubus ochronny do optyki – 1 szt. | Tak |  |
| 108 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 1 szt. | Tak |  |
| 109 | Płaszcz uretrotomu 21 Fr. – 1szt | Tak |  |
| 110 | Obturator, do zast. z płaszczem uretrotomu 21 Fr. – 1szt. | Tak |  |
| 111 | Płaszcz dodatkowy do wprowadzania cewników balonowych – 1 szt. | Tak |  |
| 112 | Element pracujący resektoskopu monopolarnego, pasywny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz przekręcane mocowanie do płaszcza i optyki – 1 szt. | Tak |  |
| 113 | Nóż prosty kompatybilny z ofertowanym uretrotomem (opak. 6 szt). – 1 opak. | Tak |  |
| 114 | Tuleja ochronna do przechowywania noży – 1 szt. | Tak |  |
| 115 | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty perforowanej, z pokrywą, matą silikonową oraz kołkami mocującymi i paskami silikonowymi. Wym. zewnętrzne tacy 480 x 250 x66 mm – 1 szt. | Tak |  |
| 116 | Resektoskopy bipolarne | Tak |  |
| 117 | Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – 2 szt. | Tak |  |
| 118 | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, bierny, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki – 2 szt. | Tak |  |
| 119 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. – 2 szt. | Tak |  |
| 120 | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu – 2 szt. | Tak |  |
| 121 | Tubus ochronny do optyki – 2 szt. | Tak |  |
| 122 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, wymiary zewnętrzne 525x240x70mm. W zestawie pokrywa oraz silikonowe maty, trzpienie i paski do ufiksowania instrumentów – 2szt. | Tak |  |
| 123 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 2 szt. | Tak |  |
| 124 | Pętla tnąca bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., jednorazowa (opak.-10 szt.) – 10 opak. | Tak |  |
| 125 | Elektroda koagulacyjna haczykowa bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., jednorazowa (opak.-10 szt.) – 4 opak. | Tak |  |
| 126 | Elektroda koagulacyjna bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., jednorazowa (opak.-10 szt.) – 4 opak. | Tak |  |
| 127 | Adapter do połączenia ewakuatora z płaszczem zewnętrznym resektoskopu 26Fr – 2 szt. | Tak |  |
| 128 | Strzykawka pęcherzowa, 150ml – 2 szt. | Tak |  |
| 129 | Przyłącze do ewakuatora – 2 szt. | Tak |  |
| 130 | Resektoskop laserowy | Tak |  |
| 131 | Element pracujący bierny, przeznaczony do pracy z włóknami laserowymi podczas laserowej enukleacji prostaty, wykorzystujący wymienne prowadnice do włókien laserowych różnego rozmiaru, wyposażony w mocowanie obrotowe do płaszcza resektoskopu oraz w zamknięte uchwyty na palce, kompatybilny z optyką cystoskopową o śr. 4 mm i dł. 30 cm i płaszczem resektoskopu o rozm. 26 Fr. - 2 szt. | Tak |  |
| 132 | Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – 2 szt. | Tak |  |
| 133 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. – 2 szt. | Tak |  |
| 134 | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu – 2 szt. | Tak, podać |  |
| 135 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 2 szt. | Tak |  |
| 136 | Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 0,8 mm, kompatybilna z elementem pracującym – 2 szt. | Tak |  |
| 137 | Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 1,5 mm, kompatybilna z elementem pracującym - 2 szt. | Tak |  |
| 138 | Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 0,8 mm, wyposażona w retraktor prostaty w końcu dystalnym, kompatybilna z elementem pracującym - 2 szt. | Tak |  |
| 139 | Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 1,5 mm, wyposażona w retraktor prostaty w końcu dystalnym, kompatybilna z elementem pracującym - 2 szt. | Tak |  |
| 140 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, wymiary zewnętrzne 525x240x70mm. W zestawie pokrywa oraz silikonowe maty, trzpienie i paski do ufiksowania instrumentów – 2szt. | Tak |  |
| 141 | Tubus ochronny do optyki – 2 szt. | Tak |  |
| 142 | Optyka urologiczna z równoległym okularem, kąt patrzenia 6°, autoklawowalna, średnica kompatybilna z płaszczem resektoskopu 26 Fr., wyposażona w system soczewek wałeczkowych, przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania, kanał roboczy do wprowadzenia ostrza morcelatora, wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik. Możliwość wykorzystania oferowanej optyki z równoległym okularem do zabiegów przezskórnej nefrolitotrypsji - 2 szt. | Tak |  |
| 143 | Adapter do połączenia optyki do morcelatora z zewnętrznym płaszczem resektoskopu, mocowanie na klik - 2 szt. | Tak |  |
| 144 | Adapter do połączenia optyki do morcelatora z zewnętrznym płaszczem resektoskopu, mocowanie obrotowe - 2 szt. | Tak |  |
| 145 | Kosz do mycia i sterylizacji optyki – 2 szt. | Tak |  |
| 146 | Resektoskopy monopolarne | Tak |  |
| 147 | Element pracujący resektoskopu monopolarnego, bierny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz przekręcane mocowanie do płaszcza i optyki – 2 szt. | Tak |  |
| 148 | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu – 2 szt. | Tak |  |
| 149 | Tubus ochronny do optyki – 2 szt. | Tak |  |
| 150 | Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – 2 szt. | Tak |  |
| 151 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. – 2 szt. | Tak |  |
| 152 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 2 szt. | Tak |  |
| 153 | Pętla tnąca monopolarna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., jednorazowa (opak.-10 szt.) – 6 opak. | Tak |  |
| 154 | Elektroda koagulacyjna monopolarna, kulka 3mm, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., jednorazowa (opak.-10 szt.) – 5 opak. | Tak |  |
| 155 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, wymiary zewnętrzne 525x240x70mm. W zestawie pokrywa oraz silikonowe maty, trzpienie i paski do ufiksowania instrumentów – 2szt. | Tak |  |
| 156 | Zestaw narzędzi laparoskopowych | Tak |  |
| 157 | Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, długość 31–32 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w min.: oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki - 2 szt. | Tak, podać |  |
| 158 | Światłowód, średnica 4,8mm, długość 250cm - 2 szt. | Tak |  |
| 159 | Igła Veress’a, do wytworzenia odmy otrzewnowej, ze sprężystą tępą kaniulą wewnętrzną, z przyłączem LUER-Lock, autoklawowalna, średnica 2,1 mm, długość 13–14 cm - 2 szt. | Tak, podać |  |
| 160 | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, obie bransze ruchome o długości 22mm, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt. | Tak |  |
| 161 | Kleszcze chwytające bransze okienkowe z drobnym ząbkowaniem, jedna bransza ruchoma, bransze o długości 26mm, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt. | Tak |  |
| 162 | Nożyczki typu METZENBAUM, ostrza zakrzywione, oba ostrza ruchome, długość ostrzy 15mm; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt. | Tak |  |
| 163 | Elektroda haczykowa, monopolarna, kształ L, rozmiar 5 mm, długość robocza 36 cm, tubus izolowany - 2 szt. | Tak |  |
| 164 | Kleszcze chwytające typu „aligator”, obie bransze ruchome, bransze o długości 18mm, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt. | Tak |  |
| 165 | Kleszcze chwytające typu "pazury", zęby 2 x 3, jedna bransza ruchoma, bransze o długości 26mm, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36-45 cm - 2 szt. | Tak, podać |  |
| 166 | Kleszcze chwytające, bransze atraumatyczne, okienkowe, długość branszy 24mm, obie bransze ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt. | Tak |  |
| 167 | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, obie bransze ruchome, bransze o długości 19mm, bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt bez zapinki z podłączeniem do koagulacji bipolarnej, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt. | Tak |  |
| 168 | Kleszcze chwytające bransze okienkowe z drobnym ząbkowaniem, obie bransze ruchome, bransze o długości 18mm, bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt bez zapinki z podłączeniem do koagulacji bipolarnej, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt. | Tak |  |
| 169 | Rurka ssąco - płucząca, z otworami bocznymi, z podwójnym zaworem odcinającym, długość 36 cm, rozmiar 5 mm - 2 szt. | Tak |  |
| 170 | Imadło laparoskopowe, rozmiar 5 mm, długość robocza 33 cm; uchwyt pistoletowy z wyłączaną zapinką, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu – 2 szt. | Tak |  |
| 171 | Imadło laparoskopowe, rozmiar 5 mm, długość robocza 33 cm; uchwyt pistoletowy z wyłączaną zapinką, bransze proste, z wkładką z węglika wolframu - 2 szt. | Tak |  |
| 172 | Pojemnik do przechowywania i sterylizacji instrumentów- 2 szt. | Tak |  |
| 173 | Zestaw do mini PCNL | Tak |  |
| 174 | Nefroskop do minimalnie inwazyjnych procedur PCNL – 1 szt. Kąt patrzenia nefroskopu 12°, Rozmiar tubusu nefroskopu 12 Fr., Długość robocza 22cm, Nefroskop wyposażony w okular skośny, Nefroskop wyposażony w osiowy kanał roboczy o rozmiarze min. 6,5 Fr., Wejście do kanału roboczego nefroskopu wyposażone w zdejmowany port z wymienną uszczelką do wprowadzania instrumentów, Mocowanie portu instrumentowego do nefroskopu na szybkozłącze, Zdejmowany port instrumentowy wyposażony w boczny zawór do podłączenia napływu Możliwość sterylizacji nefroskopu w autoklawie | Tak, podać |  |
| 175 | Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] - 15/16 Fr., długość 15 cm – 1 szt. | Tak, podać |  |
| 176 | Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] – 16,5/17,5Fr., długość 15 cm – 1 szt. | Tak, podać |  |
| 177 | Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] – 21/22Fr., długość 15 cm – 1 szt. | Tak, podać |  |
| 178 | Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w kanał dla drutu prowadzącego. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 15 Fr. – 1 szt. | Tak |  |
| 179 | Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w dwa kanały centralny i boczny umożliwiające jednoczesne wprowadzenie dwóch drutów prowadzących. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 16,5 Fr. – 1 szt. | Tak |  |
| 180 | Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w dwa kanały centralny i boczny umożliwiające jednoczesne wprowadzenie dwóch drutów prowadzących. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 21 Fr. – 1 szt. | Tak |  |
| 181 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, wymiary zewnętrzne 525x240x70mm. W zestawie pokrywa oraz silikonowe maty, trzpienie i paski do ufiksowania instrumentów – 1 szt. | Tak |  |
| 182 | Diatermia mono- i bipolarna z funkcją zamykania dużych naczyń | Tak |  |
| 183 | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min. 10 cali | Tak, podać |  |
| 184 | Oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  |
| 185 | Możliwość zapamiętania minimum 100 programów i zapisania ich pod nazwą użytkownika lub procedury | Tak, podać |  |
| 186 | Możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu z uchwytu monopolarnego za pomocą kombinacji przycisków cięcie/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Możliwość zmiany min. 6 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą standardowego (dwuprzyciskowego) uchwytu monopolarnego oraz wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia. | Tak |  |
| 187 | Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej. | Tak |  |
| 188 | Funkcja zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. Warunkiem koniecznym jest możliwość aktywacji narzędzi do zamykania dużych naczyń w tzw. Autostarcie oraz z wyłącznika nożnego i rękojeści jeśli posiadają do tego celu odpowiednie przyciski. | Tak |  |
| 189 | Moc cięcia monopolarnego min. 400 W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych. | Tak, podać |  |
| 190 | Moc koagulacji monopolarnej min. 240 W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych. | Tak, podać |  |
| 191 | Cięcie bipolarne z mocą min. 400 W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych. | Tak, podać |  |
| 192 | Moc koagulacji bipolarnej min. 200 W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych. | Tak, podać |  |
| 193 | Program zamykania dużych naczyń z mocą min. 350W | Tak, podać |  |
| 194 | Możliwość współpracy z resektoskopami bipolarnymi; urządzenie musi posiadać dedykowane prądy do cięcia i koagulacji z automatycznym rozpoznawaniem resektoskopu i nastawianiem dla niego optymalnych parametrów pracy. | Tak |  |
| 195 | Min. 5 rodzajów cięcia monopolarnego, min. 5 rodzajów koagulacji monopolarnej, min. 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min. 2 rodzajów koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać możliwość nastawienia min. 10 elektów tkankowych. | Tak, podać |  |
| 196 | Min. 3 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej. | Tak, podać |  |
| 197 | Możliwość współpracy z przystawką argonową obsługiwaną z ekranu diatermii | Tak |  |
| 198 | Wyłącznik nożny dwuprzyciskowy z funkcją przełączania programów – 1 szt. | Tak |  |
| 199 | Kabel przyłączeniowy do elektrod biernych jednorazowych – 1 szt. | Tak |  |
| 200 | Kabel do monopolarnych instrumentów laparoskopowych, dł. 250 -300 cm – 2 szt | Tak, podać |  |
| 201 | Kabel do bipolarnych instrumentów laparoskopowych, dł. 250 - 300 cm – 2 szt. | Tak, podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
| 202 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
| 203 | Instrukcja sterylizacji | Tak |  |
| 204 | Dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami dla oferowanego wyrobu medycznego, potwierdzające możliwość jego legalnego wprowadzenia do obrotu i używania, w szczególności deklaracja zgodności UE oraz - jeżeli dotyczy - certyfikat wydany przez właściwą jednostkę notyfikowaną. | Tak |  |
| 205 | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
| 206 | Autoryzowany serwis zapewniający realizację obsługi gwarancyjnej na terytorium Polski, z dostępem do oryginalnych części zamiennych producenta. | Tak |  |
| 207 | Paszporty techniczne (format zeszytu A5) | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min.36 miesięcy. | Tak |  |
| 2 | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 3 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
| 4 | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
| 5 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

(podpis/podpisy osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)