Załącznik nr 2 cz. 3 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy postępowania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do przeprowadzania zabiegów urologicznych dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” – znak ZP/2501/88/26

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Cieplarka medyczna – 1 szt.

Producent/Firma: ..............................................................................................................................................................

Urządzenie nazwa typ: ............................................................    Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 | Tak |  |
| 2 | Stołowa cieplarka medyczna przeznaczona do ogrzewania płynów oraz wyrobów lub akcesoriów medycznych | Tak |  |
| 3 | Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej | Tak |  |
| 4 | Zasilanie zgodne z parametrami sieci elektrycznej stosowanej w Polsce, 230 V / 50 Hz | Tak |  |
| 5 | Pojemność komory użytkowej: minimum 30 litrów | Tak |  |
| 6 | Urządzenie przystosowane do ogrzewania: – płynów infuzyjnych, – płynów irygacyjnych, – środków kontrastowych, – płynów do dializy otrzewnowej, – strzykawek oraz innych niepłynnych akcesoriów lub wyrobów medycznych dopuszczonych przez producenta. | Tak |  |
| 7 | Regulacja temperatury w zakresie co najmniej od 25°C do 70°C | Tak |  |
| 8 | Ogrzewanie wsadu metodą konwekcyjną, zapewniające równomierne rozprowadzanie temperatury | Tak |  |
| 9 | Elektroniczny układ regulacji i kontroli temperatury | Tak |  |
| 10 | Funkcja czasowego przyspieszenia ogrzewania wsadu poprzez podwyższenie temperatury grzania, np. BOOST lub rozwiązanie równoważne | Tak |  |
| 11 | System dezynfekcji powierzchni ogrzewanego wsadu promieniowaniem UV-C | Tak |  |
| 12 | Źródła promieniowania UV-C umieszczone wewnątrz komory urządzenia | Tak |  |
| 13 | Uruchamianie dezynfekcji UV-C w trybie automatycznym oraz ręcznym | Tak |  |
| 14 | Pokrywa lub drzwi umożliwiające obserwację wnętrza komory bez konieczności jej otwierania | Tak |  |
| 15 | Pokrywa lub drzwi wyposażone w mechanizm automatycznego domykania | Tak |  |
| 16 | Alarm optyczny i akustyczny sygnalizujący niedomknięcie pokrywy lub drzwi | Tak |  |
| 17 | Elektroniczne i mechaniczne zabezpieczenia zapobiegające przegrzaniu | Tak |  |
| 18 | Tryb gotowości urządzenia | Tak |  |
| 19 | Programator czasowy umożliwiający ustalenie dziennego i tygodniowego cyklu pracy | Tak |  |
| 20 | Cicha praca umożliwiająca użytkowanie w pomieszczeniach zabiegowych, oddziałach intensywnej terapii lub innych pomieszczeniach szpitalnych | Tak |  |
| 21 | Obudowa i powierzchnie urządzenia odporne na regularne czyszczenie oraz dezynfekcję środkami dopuszczonymi przez producenta | Tak |  |
| 22 | Konstrukcja kompaktowa, przystosowana do ustawienia na blacie lub stabilnej powierzchni roboczej | Tak |  |
| 23 | Przybliżona pojemność załadunkowa nie mniejsza niż: 12 butelek po 1000 ml albo 24 butelki po 500 ml, albo 2 worki po 5000 ml, albo 3 worki po 3000 ml | Tak |  |
| 24 | Czytelny panel sterowania umożliwiający ustawienie i kontrolę temperatury | Tak |  |
| 25 | Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i zadaną. | Tak |  |
| 26 | Sygnalizacja stanów pracy, alarmów i aktywnych funkcji urządzenia | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
| 28 | Dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami dla oferowanego wyrobu medycznego, potwierdzające możliwość jego legalnego wprowadzenia do obrotu i używania, w szczególności deklaracja zgodności UE oraz – jeżeli dotyczy – certyfikat wydany przez właściwą jednostkę notyfikowaną. | Tak |  |
| 29 | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
| 30 | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| 31 | Paszport techniczny (format zeszytu A5) | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące. | Tak |  |
| 2 | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 3 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
| 4 | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
| 5 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

(podpis/podpisy osoby lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)