Ciechanów dnia 23.09.2019 r.

AT - ZP/2501/78/19
Uczestnicy postępowania

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do immunochemii dla ZDL ogłoszonego w dniu 10.09.2019 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2019/S 174-423520 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

     Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

Lp.	pytanie	odpowiedź
1.	Załącznik nr 2 Materiały Kontrolne: / W związku z warunkiem granicznym opisanym w Załączniku 2c p.5 prosimy o odpowiednie uściślenie zapisu w Załączniku nr 2 i możliwość zaoferowania materiałów kontrolnych na 2 lub 3 poziomach.	Zamawiający wymaga,aby materiał kontrolny zawierał poziomy o stężeniach w zakresach istotnych klinicznie{zakres niskich stężeń,normalnych i wysokich,a przypadku fizjologicznie niskich steżeń poziom niski i patologicznych czyli podwyższonych steżeń
2	Załącznik nr 2b, p.28: / Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla dwóch oferowanych parametrów immunochemicznych (a-TPO, a-TSHR) kalibracja wykonywana była, zgodnie z rekomendacją Producenta, dla każdego opakowania odczynników, a rekalibracja jeśli jest to konieczne (jeżeli wyniki kontroli jakości wykraczają poza ustalone zakresy)?	Tak / wyraża zgodę
3	Załącznik nr 2c, p.15: / Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zmawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, anty-Tg i anty-TPO posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?	Zamawiający oczekuje przedziałów referencyjnych z dołączoną dokumentacją opisującą grupy referencyjne dla populacji dorosłych,dzieci od okresu noworodkowego do 18 r.ż dla TSH,FT4,FT3,pozostałe zakresy,jeżeli producent/dostawca dysponuje takimi danymi
4	Załącznik nr 2d, p.6: / Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy zamawiający oceni tak samo materiały kalibracyjne gotowe do użytku (bez konieczności rozmrożenia)? Czynności rekonstytucji i rozmrożenia ze stanu głębokiego zamrożenia zajmują podobną ilość czasu przygotowania.	Nie / materiał kalibracyjny bez rekonstytucji-10 pkt / materłą kalibracyjny wymagający rekonstytucji-2 pkt
5	Załącznik nr 2d, p.8: / Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy zamawiający oceni tak samo materiały kontrolne gotowe do użytku (bez konieczności rozmrożenia)? Czynności rekonstytucji i rozmrożenia ze stanu głębokiego zamrożenia zajmują podobną ilość czasu przygotowania.	Nie materiał kontrolny bez rekonstytucji 10 pkt / materiał kontroplny z rekonstytucją 2 pkt
6	Załącznik nr 2d, p.8: / Prosimy o uściślenie zapisu w kolumnie 3 (uwagi zalecenia) i ujednolicenie tego zapisu z punktem 6 w formie: "Tak /Nie (tak wszystkie, nie-część)".	Tak-materiał kalibracyjny gotowy do użytku bez konieczności rekonstytucji-Nie materiał kalibracyjny z koniecznością rekonstytucji
7	Dot. pkt. 17.3 SIWZ / Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dostarczenia zgłoszeń wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biogójczych?	Nie wyrażmy zgody
8	Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy? / Uzasadnienie: Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.	Nie zmieniamy terminu obowiązywania umowy.
9	Par. 6 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?	Nie
10	Par. 6 ust. 14 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy? / Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.	Nie
11	Par. 8 ust. 11 - 13, Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?	nie zmieniamy tresci odnośnych zapisów
12	Par. 9 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy? / Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.	nie zmieniamy tresci odnośnych zapisów
13	Dot. Załącznik nr 3a - projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych / Par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy na: / "Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do Wykonawcy w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania takich informacji."	nie zmieniamy tresci odnośnych zapisów
14	Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania badania odczynnik do anti-TSHR, ze względu na małą ilość( 300 badań w skali roku) w rekomendowanym przez Zamawiającego laboratorium, na koszt Wykonawcy?	Nie
15	Czy Zamawiający dopuści Prokalcytoninę w metodzie równoważnej do Brahmsa w pełni kompatybilną?	Dopuszczamy.
16	Czy Zamawiający pozwoli na modyfikację Załącznika_nr 2 Zestawienie asortymentowo-wartościowe zakładka kalibratory poprzez dodanie pozycji kalibrator do Testosterone?	Tak. Prosimy o samodzielną modyfikację załącznika nr2.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 03.10.2019 r. godz. 10:00 i otwarcia 03.10.2019 r. godz. 10:30.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:
Andrzej Kamasa
………………………..