PAKIET NR 10 – APARATY DO ZNIECZULEŃ

WYKAZ URZĄDZEŃ ORAZ WYMAGANY I OFEROWANY ZAKRES USŁUGI

| Nr postępowania | ZP/2501/90/26 |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ] |

- Niniejszy załącznik określa dla pakietu nr 10 urządzenia objęte zamówieniem, harmonogram przeglądów, minimalny wymagany zakres usługi oraz pełny oferowany zakres świadczenia.

- Po wypełnieniu części III załącznik stanowi treść oferty Wykonawcy w zakresie pakietu nr 10, a po zawarciu umowy dotyczącej tego pakietu – integralny załącznik do umowy.

- Zakres wskazany w części II jest zakresem minimalnym. Wykonawca wykona również wszystkie czynności, testy, pomiary, regulacje, kalibracje i czynności konserwacyjne wymagane dla standardowego przeglądu przez dokumentację techniczną urządzenia, instrukcję używania lub instrukcję serwisową, zalecenia producenta, obowiązujące przepisy lub normy.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zapewni i wymieni wszystkie elementy i materiały eksploatacyjne wymagane podczas standardowego przeglądu, w tym elementy podlegające wymianie w cyklach wieloletnich, jeżeli termin ich wymiany przypada w okresie realizacji umowy. Nie dotyczy to napraw i części wykraczających poza standardowy przegląd, rozliczanych odrębnie na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

- Wykonawca nie może wykreślać, ograniczać ani modyfikować treści części I–II. W części III wskazuje wyłącznie świadczenia dodatkowe, wykraczające poza zakres minimalny, oraz informacje o elementach i materiałach przewidzianych do wymiany.

- Pełny oferowany zakres usługi obejmuje łącznie: zakres minimalny z części II, obowiązki określone w pkt 3)–4) oraz świadczenia dodatkowe wpisane przez Wykonawcę w części III.

- Brak wpisu w kolumnie dotyczącej świadczeń dodatkowych oznacza, że Wykonawca nie oferuje świadczeń wykraczających poza zakres wymagany. Brak lub niepełny wpis dotyczący elementów i materiałów nie ogranicza obowiązku określonego w pkt 4).

- Wykaz urządzeń i harmonogram przeglądów

| Lp. | Urządzenie i dane identyfikacyjne | Miejsce użytkowania | Harmonogram przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | S/5 AESPIRE (monitor Datex-Ohmeda) Producent: GE Rok produkcji: 2009 Numer fabryczny: ANCN01348 | Blok Operacyjny | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: wymiana czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat |
| 2. | S/5 AESPIRE (monitor Datex-Ohmeda) Producent: GE Rok produkcji: 2009 Numer fabryczny: ANCN01349 | Blok Operacyjny | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: wymiana czujnika tlenu i akumulatora 1 raz w ciągu 2 lat |

- Minimalny wymagany zakres usługi

S/5 AESPIRE – aparaty do znieczulania

- Kontrola i konserwacja zbiornika AGSS.

- Kontrola i konserwacja układu oddechowego i okrężnego.

- Kontrola i konserwacja układu miecha.

- Test zaworu nadmiarowego MOPV.

- Analiza historii błędów systemu.

- Kontrola działania wszystkich przełączników.

- Wymiana czujnika O2 - 1 raz w ciągu 2 lat.

- Kalibracja czujnika O2.

- Kalibracja czujników przepływu.

- Kalibracja reduktora gazu zasilającego – respirator.

- Kalibracja przetworników ciśnienia.

- Kalibracja zaworu PEEP.

- Kalibracja zaworu wdechowego.

- Kalibracja ciśnienia zastawki APL.

- Kontrola systemu.

- Kontrola i testy układu zasilania gazami – instalacja centralna i butle.

- Testy przepływu: minimalnego O2, LINK25 i liniowości zaworów przepływomierzy.

- Test zaworu nadmiarowego.

- Test alarmu zasilania O2.

- Test FLUSH (by-pass).

- Test ciśnienia zwrotnego parowników.

- Test szczelności niskiego ciśnienia.

- Kontrola wskazań i stanu manometru dróg oddechowych PAW.

- Sprawdzenie szczelności układu oddechowego.

- Kontrola dodatkowego przepływomierza tlenu – jeśli zainstalowany.

- Kontrola działania układu ssaka - jeśli zainstalowany.

- Sprawdzenie awaryjnego zasilania elektrycznego (akumulator) - wymiana 1 raz w ciągu 2 lat.

- Wymiana zestawu serwisowego.

- Kontrola mocowania parowników i szczelności układów.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Część wypełniana przez Wykonawcę

Nie należy przepisywać zakresu minimalnego z części II. Wykonawca wpisuje jedynie świadczenia dodatkowe oraz informacje o przewidywanych wymianach.

| Lp. | Urządzenie | Dodatkowy zakres usługi (ponad wymagane minimum) | Elementy i materiały do wymiany w okresie umowy (nazwa oraz termin lub częstotliwość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | S/5 AESPIRE (monitor Datex-Ohmeda) – nr fabr. ANCN01348 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 2. | S/5 AESPIRE (monitor Datex-Ohmeda) – nr fabr. ANCN01349 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |

Oświadczenia Wykonawcy

- oferuję wykonanie pełnego zakresu usługi określonego w niniejszym załączniku, bez wyłączeń i zastrzeżeń;

- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów oraz wymiana wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych będą zgodne z zaleceniami producenta, dokumentacją urządzeń, obowiązującymi przepisami i normami;

- cena oferty obejmuje wszystkie czynności, elementy i materiały wymagane w ramach standardowego przeglądu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny