PAKIET NR 1 – APARATURA RTG

WYKAZ URZĄDZEŃ ORAZ WYMAGANY I OFEROWANY ZAKRES USŁUGI

| Nr postępowania | ZP/2501/90/26 |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ] |

- Niniejszy załącznik określa dla pakietu nr 1 urządzenia objęte zamówieniem, harmonogram przeglądów, minimalny wymagany zakres usługi oraz pełny oferowany zakres świadczenia.

- Po wypełnieniu części III załącznik stanowi treść oferty Wykonawcy w zakresie pakietu nr 1, a po zawarciu umowy dotyczącej tego pakietu – integralny załącznik do umowy.

- Zakres wskazany w części II jest zakresem minimalnym. Wykonawca wykona również wszystkie czynności, testy, pomiary, regulacje, kalibracje i czynności konserwacyjne wymagane dla standardowego przeglądu przez dokumentację techniczną urządzenia, instrukcję używania lub instrukcję serwisową, zalecenia producenta, obowiązujące przepisy lub normy.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zapewni i wymieni wszystkie elementy i materiały eksploatacyjne wymagane podczas standardowego przeglądu, w tym elementy podlegające wymianie w cyklach wieloletnich, jeżeli termin ich wymiany przypada w okresie realizacji umowy. Nie dotyczy to napraw i części wykraczających poza standardowy przegląd, rozliczanych odrębnie na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

- Wykonawca nie może wykreślać, ograniczać ani modyfikować treści części I–II. W części III wskazuje wyłącznie świadczenia dodatkowe, wykraczające poza zakres minimalny, oraz informacje o elementach i materiałach przewidzianych do wymiany.

- Pełny oferowany zakres usługi obejmuje łącznie: zakres minimalny z części II, obowiązki określone w pkt 3)–4) oraz świadczenia dodatkowe wpisane przez Wykonawcę w części III.

- Brak wpisu w kolumnie dotyczącej świadczeń dodatkowych oznacza, że Wykonawca nie oferuje świadczeń wykraczających poza zakres wymagany. Brak lub niepełny wpis dotyczący elementów i materiałów nie ogranicza obowiązku określonego w pkt 4).

- Wykaz urządzeń i harmonogram przeglądów

| Lp. | Urządzenie i dane identyfikacyjne | Miejsce użytkowania | Harmonogram przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LUMINOS dRF Max (stacjonarny ze skopią telekomando) Producent: SIEMENS Rok produkcji: 2017 Numer fabryczny: 5876 | Zakład Diagnostyki Obrazowej RTG | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 2. | Mobilett Mira Max (aparat jezdny) Producent: SIEMENS Rok produkcji: 2018 Numer fabryczny: 3423 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |

- Minimalny wymagany zakres usługi

LUMINOS dRF Max – aparat stacjonarny ze skopią telekomando

- Kontrola wzrokowa

  - kontrola uszkodzeń mechanicznych obudowy;

  - sprawdzenie, czy nie występują niepokojące odgłosy (piski, trzaski itp.);

  - kontrola wycieków oleju pod tylną obudową;

  - kontrola dokręcenia śrub mocujących aparat do podłogi, a w razie konieczności – ich dokręcenie;

  - kontrola dokręcenia śrub mocujących kolimator, a w razie konieczności – ich dokręcenie;

  - kontrola dokręcenia śrub mocujących stojak lampy, a w razie konieczności – ich dokręcenie;

  - kontrola dokręcenia śrub mocujących lampę RTG, a w razie konieczności – ich dokręcenie;

  - kontrola ruchu stołu, wyłączników krańcowych oraz łańcucha służącego do obracania stołem, w tym smarowanie i sprawdzenie napięcia łańcucha;

  - kontrola ruchu stojaka lampy oraz łańcucha służącego do obracania stojakiem lampy, w tym smarowanie i sprawdzenie napięcia łańcucha;

  - kontrola ruchu lampy oraz napięcia paska zębatego służącego do obracania lampą.

- Kontrola RTG

  - testy z użyciem fantomu ETR;

  - kontrola zgodności pola napromienienia z polem świetlnym;

  - kontrola osiowości promieniowania;

  - testy z użyciem fantomu DIGI.

- Kontrola systemu AEC

  - sprawdzenie powtarzalności pracy systemu AEC;

  - sprawdzenie pracy komór R, L i C;

  - regulacja charakterystyki AEC – w razie konieczności.

- Kalibracja detektora

  - wykonanie testów jakości po kalibracji detektora.

- Kontrola elektryczna

  - kontrola połączenia przewodu ochronnego;

  - kontrola stanu połączeń elektrycznych;

  - kontrola stanu izolacji elektrycznej, w szczególności pod kątem widocznych przepaleń lub pęknięć izolacji;

  - pomiar rezystancji przewodu ochronnego;

  - pomiar prądu upływu pacjenta;

  - pomiar napięcia, przy którym wykonano testy bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą IEC 62353.

Mobilett Mira Max – aparat jezdny

- Wizualne sprawdzenie stanu technicznego aparatu.

- Sprawdzenie parametrów wymaganych przez producenta przy użyciu wbudowanej oraz zewnętrznej aparatury kontrolno-pomiarowej; jednostki pomiarowe: kV, mA, mAs, mGy, s.

- Weryfikacja zmierzonych wartości.

- Wykonanie czynności konserwacyjnych.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych zgodnie z instrukcją DTR urządzenia.

- Sprawdzenie konsoli technika.

- Sprawdzenie generatora i wykonanie kalibracji mA.

- Sprawdzenie kolimatora – pomiar luminancji pola świetlnego oraz wykonanie testu kolimacji i osiowości pola promieniowania przy użyciu fantomów ETR.

- Sprawdzenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- Sprawdzenie stanu części zużywalnych – filtrów, uszczelek, kabli, łożysk i hamulców.

- Zgranie błędów systemu i analiza komunikatów.

- Zapisanie ustawień aparatu, jeżeli istnieje taka możliwość (backup).

- Sprawdzenie mechaniki aparatu i regulacja hamulców.

- Kontrola mechaniczna pracy kół i pedałów.

- Ustawienie odpowiednich wartości parametrów w przypadku stwierdzenia odchylenia.

- Mechaniczna lub programowa regulacja parametrów.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego.

- Wykonanie innych czynności przeglądowych zgodnie z instrukcją serwisową.

- Część wypełniana przez Wykonawcę

Nie należy przepisywać zakresu minimalnego z części III. Wykonawca wpisuje jedynie świadczenia dodatkowe oraz informacje o przewidywanych wymianach.

| Lp. | Urządzenie | Dodatkowy zakres usługi (ponad wymagane minimum) | Elementy i materiały do wymiany w okresie umowy (nazwa oraz termin lub częstotliwość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LUMINOS dRF Max | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 2. | Mobilett Mira Max | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |

Oświadczenia Wykonawcy

- oferuję wykonanie pełnego zakresu usługi określonego w niniejszym załączniku, bez wyłączeń i zastrzeżeń;

- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów oraz wymiana wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych będą zgodne z zaleceniami producenta, dokumentacją urządzeń, obowiązującymi przepisami i normami;

- cena oferty obejmuje wszystkie czynności, elementy i materiały wymagane w ramach standardowego przeglądu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny