PAKIET NR 20 – APARATY USG

WYKAZ URZĄDZEŃ ORAZ WYMAGANY I OFEROWANY ZAKRES USŁUGI

| Nr postępowania | ZP/2501/90/26 |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ] |

- Niniejszy załącznik określa dla pakietu nr 20 urządzenia objęte zamówieniem, harmonogram przeglądów, minimalny wymagany zakres usługi oraz pełny oferowany zakres świadczenia.

- Po wypełnieniu części III załącznik stanowi treść oferty Wykonawcy w zakresie pakietu nr 20, a po zawarciu umowy dotyczącej tego pakietu – integralny załącznik do umowy.

- Zakres wskazany w części II jest zakresem minimalnym. Wykonawca wykona również wszystkie czynności, testy, pomiary, regulacje, kalibracje i czynności konserwacyjne wymagane dla standardowego przeglądu przez dokumentację techniczną urządzenia, instrukcję używania lub instrukcję serwisową, zalecenia producenta, obowiązujące przepisy lub normy.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zapewni i wymieni wszystkie elementy i materiały eksploatacyjne wymagane podczas standardowego przeglądu, w tym elementy podlegające wymianie w cyklach wieloletnich, jeżeli termin ich wymiany przypada w okresie realizacji umowy. Nie dotyczy to napraw i części wykraczających poza standardowy przegląd, rozliczanych odrębnie na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

- Wykonawca nie może wykreślać, ograniczać ani modyfikować treści części I–II. W części III wskazuje wyłącznie świadczenia dodatkowe, wykraczające poza zakres minimalny, oraz informacje o elementach i materiałach przewidzianych do wymiany.

- Pełny oferowany zakres usługi obejmuje łącznie: zakres minimalny z części II, obowiązki określone w pkt 3)–4) oraz świadczenia dodatkowe wpisane przez Wykonawcę w części III.

- Brak wpisu w kolumnie dotyczącej świadczeń dodatkowych oznacza, że Wykonawca nie oferuje świadczeń wykraczających poza zakres wymagany. Brak lub niepełny wpis dotyczący elementów i materiałów nie ogranicza obowiązku określonego w pkt 4).

- Wykaz urządzeń i harmonogram przeglądów

| Lp. | Urządzenie i dane identyfikacyjne | Miejsce użytkowania | Harmonogram przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VINNO E-10 Producent: VINNO Suzhou Rok produkcji: 2016 Numer fabryczny: U191647006 | Oddział Neurologiczny | Pierwszy przegląd: 01.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 2. | ACUSON NX3 Elite Producent: Siemens Rok produkcji: 2017 Numer fabryczny: 501445 | Oddział Chirurgii Ogólnej | Pierwszy przegląd: 01.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 3. | DC-70 X-Insight Producent: Mindray Rok produkcji: 2019 Numer fabryczny: CJ1-92000576 | Oddział Neonatologiczny | Pierwszy przegląd: 04.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 4. | CONSONA N8 Producent: Mindray Rok produkcji: 2023 Numer fabryczny: LP7-36000866 | Oddział Obserwacyjno- Zakaźny | Pierwszy przegląd: 04.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 5. | E-Cube8 Diamond Producent: Alpinion Medical Systems Rok produkcji: 2019 Numer fabryczny: L02640 | Pracownia USG 3 | Pierwszy przegląd: 01.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 6. | RS80 EVO Producent: Samsung Rok produkcji: 2021 Numer fabryczny: S21RM3HR00005P | Pracownia USG 1 | Pierwszy przegląd: 01.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 7. | Samsung V7 Producent: Samsung Rok produkcji: 2024 Numer fabryczny: S3J5M3HXA00002M | Oddział Położniczo-Ginekologiczny | Pierwszy przegląd: 10.2028 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 1 |
| 8. | Samsung V7 Producent: Samsung Rok produkcji: 2023 Numer fabryczny: S30FM3HWA00003M | Oddział Onkologiczno - Hematologiczny | Pierwszy przegląd: 12.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 9. | XPro80 ESAOTE Producent: MYLab Rok produkcji: 2021 Numer fabryczny: 8500551 | Pododdział Chirurgii Dziecięcej | Pierwszy przegląd: 01.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 10. | Wisonic NAVI S Producent: Shenzhm Wisconic Medical Technology Rok produkcji: 2022 Numer fabryczny: WA55-1A01746 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pierwszy przegląd: 01.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 11. | Sono Site PX Fujifilm Producent: Fujifilm Rok produkcji: 2023 Numer fabryczny: 05FP2J | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pierwszy przegląd: 04.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |
| 12. | BK3000 BK Medical Producent: BK Medical Rok produkcji: 2024 Numer fabryczny: 2007072 | Poradnia Urologiczna | Pierwszy przegląd: 10.2027 Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |

- Minimalny wymagany zakres usługi

Aparaty USG

- Sprawdzenie funkcjonowania reżimów pracy aparatu.

- Sprawdzenie poprawności działania monitora, klawiatury alfanumerycznej oraz/lub panelu operacyjnego.

- Sprawdzenie konfiguracji sprzętowej oraz softwarowej aparatu.

- Sprawdzenie funkcjonowania kół, hamulców oraz blokad obracanych części aparatu.

- Czyszczenie filtrów powietrza, trackballa, klawiatury, obudowy aparatu, sond, uchwytów sond, odkurzanie wnętrza i zewnętrza aparatu.

- Wykonanie testów diagnostycznych oraz ewentualnych kalibracji.

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania peryferiów akceptowanych przez producenta.

- Sprawdzenie dokładności pomiarów (długość, pole powierzchni na fantomie).

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Część wypełniana przez Wykonawcę

Nie należy przepisywać zakresu minimalnego z części II. Wykonawca wpisuje jedynie świadczenia dodatkowe oraz informacje o przewidywanych wymianach.

| Lp. | Urządzenie | Dodatkowy zakres usługi (ponad wymagane minimum) | Elementy i materiały do wymiany w okresie umowy (nazwa oraz termin lub częstotliwość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VINNO E-10 – nr fabr. U191647006 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 2. | ACUSON NX3 Elite – nr fabr. 501445 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 3. | DC-70 X-Insight – nr fabr. CJ1-92000576 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 4. | CONSONA N8 – nr fabr. LP7-36000866 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 5. | E-Cube8 Diamond – nr fabr. L02640 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 6. | RS80 EVO – nr fabr. S21RM3HR00005P | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 7. | Samsung V7 – nr fabr. S3J5M3HXA00002M | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 8. | Samsung V7 – nr fabr. S30FM3HWA00003M | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 9. | XPro80 ESAOTE – nr fabr. 8500551 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 10. | Wisonic NAVI S – nr fabr. WA55-1A01746 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 11. | Sono Site PX Fujifilm – nr fabr. 05FP2J | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 12. | BK3000 BK Medical – nr fabr. 2007072 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |

Oświadczenia Wykonawcy

- oferuję wykonanie pełnego zakresu usługi określonego w niniejszym załączniku, bez wyłączeń i zastrzeżeń;

- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów oraz wymiana wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych będą zgodne z zaleceniami producenta, dokumentacją urządzeń, obowiązującymi przepisami i normami;

- cena oferty obejmuje wszystkie czynności, elementy i materiały wymagane w ramach standardowego przeglądu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny