PAKIET NR 28 – URZĄDZENIA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

WYKAZ URZĄDZEŃ ORAZ WYMAGANY I OFEROWANY ZAKRES USŁUGI

| Nr postępowania | ZP/2501/90/26 |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ] |

- Niniejszy załącznik określa dla pakietu nr 28 urządzenia objęte zamówieniem, harmonogram przeglądów, minimalny wymagany zakres usługi oraz pełny oferowany zakres świadczenia.

- Po wypełnieniu części III załącznik stanowi treść oferty Wykonawcy w zakresie pakietu nr 28, a po zawarciu umowy dotyczącej tego pakietu – integralny załącznik do umowy.

- Zakres wskazany w części II jest zakresem minimalnym. Wykonawca wykona również wszystkie czynności, testy, pomiary, regulacje, kalibracje i czynności konserwacyjne wymagane dla standardowego przeglądu przez dokumentację techniczną urządzenia, instrukcję używania lub instrukcję serwisową, zalecenia producenta, obowiązujące przepisy lub normy.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zapewni i wymieni wszystkie elementy i materiały eksploatacyjne wymagane podczas standardowego przeglądu, w tym elementy podlegające wymianie w cyklach wieloletnich, jeżeli termin ich wymiany przypada w okresie realizacji umowy. Nie dotyczy to napraw i części wykraczających poza standardowy przegląd, rozliczanych odrębnie na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

- Wykonawca nie może wykreślać, ograniczać ani modyfikować treści części I–II. W części III wskazuje wyłącznie świadczenia dodatkowe, wykraczające poza zakres minimalny, oraz informacje o elementach i materiałach przewidzianych do wymiany.

- Pełny oferowany zakres usługi obejmuje łącznie: zakres minimalny z części II, obowiązki określone w pkt 3)–4) oraz świadczenia dodatkowe wpisane przez Wykonawcę w części III.

- Brak wpisu w kolumnie dotyczącej świadczeń dodatkowych oznacza, że Wykonawca nie oferuje świadczeń wykraczających poza zakres wymagany. Brak lub niepełny wpis dotyczący elementów i materiałów nie ogranicza obowiązku określonego w pkt 4).

- Wykaz urządzeń i harmonogram przeglądów

| Lp. | Urządzenie i dane identyfikacyjne | Miejsce użytkowania | Harmonogram przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia MAT LD500 Producent: Matachana Rok produkcji: 2022 Numer fabryczny: L-0547275031 | Centralna Sterylizatornia | Pierwszy przegląd: 11.2026 r. Częstotliwość: co 6 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 4 Dodatkowo: wymiana uszczelek drzwi |
| 2. | Myjnia MAT LD1000 Producent: Matachana Rok produkcji: 2022 Numer fabryczny: L-0547475058 | Centralna Sterylizatornia | Pierwszy przegląd: 11.2026 r. Częstotliwość: co 6 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 4 Dodatkowo: wymiana uszczelek drzwi |
| 3. | Suszarka MDC A SUS 10695 Producent: Matachana Rok produkcji: 2020 Numer fabryczny: 1-201110 | Centralna Sterylizatornia | Pierwszy przegląd: 11.2026 r. Częstotliwość: co 6 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 4 |

- Minimalny wymagany zakres usługi

Myjnie-dezynfektory

- Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych.

- Sprawdzenie i oczyszczenie wszystkich filtrów i zaworów.

- Sprawdzenie działania sterownika w programie testowym.

- Sprawdzenie stanu uszczelek drzwi oraz działania ich blokady w razie potrzeby wymiana.

- Sprawdzenie działania regulatora poziomu wody.

- Czyszczenie układu pobierania detergentu.

- Sprawdzenie funkcjonowania układu natryskowego.

- Sprawdzenie parametrów dezynfekcji.

- Sprawdzenie systemu podgrzewania wody i pomiar prądu grzałek.

- Sprawdzenie zabezpieczenia grzałek i bezpiecznika termicznego.

- Sprawdzenie systemu suszenia.

- Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego.

- Sprawdzenie działania siłownika drzwi i włączników krańcowych – jeśli dotyczy.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Wykonywanie napraw awaryjnych wynikłych w okresie obowiązywania umowy w okresach między przeglądami, wskutek nieprzewidzianych awarii powodujących przestój urządzeń (bez ceny części niezbędnych do zakupu podczas naprawy).

- Część wypełniana przez Wykonawcę

Nie należy przepisywać zakresu minimalnego z części II. Wykonawca wpisuje jedynie świadczenia dodatkowe oraz informacje o przewidywanych wymianach.

| Lp. | Urządzenie | Dodatkowy zakres usługi (ponad wymagane minimum) | Elementy i materiały do wymiany w okresie umowy (nazwa oraz termin lub częstotliwość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia MAT LD500 – nr fabr. L-0547275031 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 2. | Myjnia MAT LD1000 – nr fabr. L-0547475058 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 3. | Suszarka MDC A SUS 10695 – nr fabr. 1-201110 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |

Oświadczenia Wykonawcy

- oferuję wykonanie pełnego zakresu usługi określonego w niniejszym załączniku, bez wyłączeń i zastrzeżeń;

- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów oraz wymiana wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych będą zgodne z zaleceniami producenta, dokumentacją urządzeń, obowiązującymi przepisami i normami;

- cena oferty obejmuje wszystkie czynności, elementy i materiały wymagane w ramach standardowego przeglądu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny