PAKIET NR 2 – APARATURA RTG

WYKAZ URZĄDZEŃ ORAZ WYMAGANY I OFEROWANY ZAKRES USŁUGI

| Nr postępowania | ZP/2501/90/26 |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ] |

- Niniejszy załącznik określa dla pakietu nr 2 urządzenia objęte zamówieniem, harmonogram przeglądów, minimalny wymagany zakres usługi oraz pełny oferowany zakres świadczenia.

- Po wypełnieniu części III załącznik stanowi treść oferty Wykonawcy w zakresie pakietu nr 2, a po zawarciu umowy dotyczącej tego pakietu – integralny załącznik do umowy.

- Zakres wskazany w części II jest zakresem minimalnym. Wykonawca wykona również wszystkie czynności, testy, pomiary, regulacje, kalibracje i czynności konserwacyjne wymagane dla standardowego przeglądu przez dokumentację techniczną urządzenia, instrukcję używania lub instrukcję serwisową, zalecenia producenta, obowiązujące przepisy lub normy.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zapewni i wymieni wszystkie elementy i materiały eksploatacyjne wymagane podczas standardowego przeglądu, w tym elementy podlegające wymianie w cyklach wieloletnich, jeżeli termin ich wymiany przypada w okresie realizacji umowy. Nie dotyczy to napraw i części wykraczających poza standardowy przegląd, rozliczanych odrębnie na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

- Wykonawca nie może wykreślać, ograniczać ani modyfikować treści części I–II. W części III wskazuje wyłącznie świadczenia dodatkowe, wykraczające poza zakres minimalny, oraz informacje o elementach i materiałach przewidzianych do wymiany.

- Pełny oferowany zakres usługi obejmuje łącznie: zakres minimalny z części II, obowiązki określone w pkt 3)–4) oraz świadczenia dodatkowe wpisane przez Wykonawcę w części III.

- Brak wpisu w kolumnie dotyczącej świadczeń dodatkowych oznacza, że Wykonawca nie oferuje świadczeń wykraczających poza zakres wymagany. Brak lub niepełny wpis dotyczący elementów i materiałów nie ogranicza obowiązku określonego w pkt 4).

- Wykaz urządzeń i harmonogram przeglądów

| Lp. | Urządzenie i dane identyfikacyjne | Miejsce użytkowania | Harmonogram przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samsung GM85 (aparat jezdny z bezprzewodowym detektorem) Producent: SAMSUNG Rok produkcji: 2023 Numer fabryczny: 57GMM32WB00001D | Oddział Kardiologiczny | Pierwszy przegląd i kalibracja detektora: 12.2026 r. Częstotliwość przeglądów: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: kalibracja detektora co 6 miesięcy |
| 2. | Samsung GM85 (aparat jezdny z bezprzewodowym detektorem) Producent: SAMSUNG Rok produkcji: 2023 Numer fabryczny: 57NXM33WB00001R | Oddział Neonatologiczny | Pierwszy przegląd i kalibracja detektora: 12.2026 r. Częstotliwość przeglądów: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: kalibracja detektora co 6 miesięcy |
| 3. | Samsung GC85A (aparat stacjonarny podsufitowy z 2 detektorami) Producent: SAMSUNG Rok produkcji: 2021 Numer fabryczny: 56ARM3FNC00001V | Zakład Diagnostyki Obrazowej RTG | Pierwsza kalibracja detektorów: 12.2026 r. Pierwszy przegląd: 03.2027 r. Częstotliwość przeglądów: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: kalibracja detektorów co 6 miesięcy |

- Minimalny wymagany zakres usługi

Samsung GM85 – aparaty jezdne z bezprzewodowymi detektorami

- Wykonanie testów QAP (Quality Assurance Program).

- Wykonanie backupu systemu.

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.

- Sprawdzenie poprawności działania kolimatora, kolimacji, osiowości i geometrii pola promieniowania oraz natężenia pola świetlnego kolimatora.

- Sprawdzenie wyłączników awaryjnych aparatu.

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych i sygnałowych układu wysokiego napięcia.

- Wykonanie kalibracji lampy RTG.

- Sprawdzenie i regulacja mechaniki aparatu, hamulców i mechanizmu kolumny.

- Sprawdzenie stanu akumulatorów aparatu.

- Sprawdzenie stanu akumulatorów bezprzewodowego przycisku ekspozycji (handswitcha).

- Wykonanie kalibracji ekranu dotykowego.

- Wykonanie kalibracji detektora.

- Sprawdzenie poprawności działania i jakości obrazu.

- Wykonanie innych czynności przeglądowych zgodnie z instrukcją serwisową.

Samsung GC85A – aparat stacjonarny podsufitowy z 2 detektorami

- Wizualne sprawdzenie stanu technicznego aparatu.

- Sprawdzenie parametrów wymaganych przez producenta przy użyciu wbudowanej oraz zewnętrznej aparatury kontrolno-pomiarowej; jednostki pomiarowe: kV, mA, mAs, mGy, s.

- Weryfikacja zmierzonych wartości.

- Wykonanie czynności konserwacyjnych, takich jak czyszczenie i smarowanie.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych zgodnie z instrukcją DTR urządzenia.

- Sprawdzenie konsoli technika.

- Sprawdzenie generatora.

- Sprawdzenie stołu.

- Sprawdzenie statywu.

- Sprawdzenie wzmacniacza obrazu.

- Sprawdzenie wzmocnienia obrazu.

- Sprawdzenie kolimatora oraz wykonanie testu kolimacji i osiowości przy użyciu fantomów ETR.

- Pomiary natężenia światła przy użyciu luksomierza.

- Sprawdzenie poprawności działania komór AEC na stanowiskach.

- Pomiary czasu ekspozycji w trybach pracy AEC, mAs oraz ms i mA.

- Sprawdzenie parametrów skopii, ABS i RF.

- Sprawdzenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- Sprawdzenie stanu części zużywalnych – filtrów, uszczelek, kabli, łożysk i hamulców.

- Zgranie błędów systemu i analiza komunikatów.

- Zapisanie ustawień aparatu, jeżeli istnieje taka możliwość (backup).

- Kalibracja i ustawienie odpowiednich wartości parametrów w przypadku ich odchylenia.

- Mechaniczna lub programowa regulacja parametrów.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego.

- Wykonanie kalibracji detektorów.

- Wykonanie innych czynności przeglądowych zgodnie z instrukcją serwisową.

- Część wypełniana przez Wykonawcę

Nie należy przepisywać zakresu minimalnego z części II. Wykonawca wpisuje jedynie świadczenia dodatkowe oraz informacje o przewidywanych wymianach.

| Lp. | Urządzenie | Dodatkowy zakres usługi (ponad wymagane minimum) | Elementy i materiały do wymiany w okresie umowy (nazwa oraz termin lub częstotliwość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samsung GM85 – nr fabr. 57GMM32WB00001D | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 2. | Samsung GM85 – nr fabr. 57NXM33WB00001R | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 3. | Samsung GC85A – nr fabr. 56ARM3FNC00001V | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |

Oświadczenia Wykonawcy

- oferuję wykonanie pełnego zakresu usługi określonego w niniejszym załączniku, bez wyłączeń i zastrzeżeń;

- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów oraz wymiana wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych będą zgodne z zaleceniami producenta, dokumentacją urządzeń, obowiązującymi przepisami i normami;

- cena oferty obejmuje wszystkie czynności, elementy i materiały wymagane w ramach standardowego przeglądu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny