PAKIET NR 4 – TOMOGRAF KOMPUTEROWY

WYKAZ URZĄDZEŃ ORAZ WYMAGANY I OFEROWANY ZAKRES USŁUGI

| Nr postępowania | ZP/2501/90/26 |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ] |

- Niniejszy załącznik określa dla pakietu nr 4 urządzenia objęte zamówieniem, harmonogram przeglądów, minimalny wymagany zakres usługi oraz pełny oferowany zakres świadczenia.

- Po wypełnieniu części III załącznik stanowi treść oferty Wykonawcy w zakresie pakietu nr 4, a po zawarciu umowy dotyczącej tego pakietu – integralny załącznik do umowy.

- Zakres wskazany w części II jest zakresem minimalnym. Wykonawca wykona również wszystkie czynności, testy, pomiary, regulacje, kalibracje i czynności konserwacyjne wymagane dla standardowego przeglądu przez dokumentację techniczną urządzenia, instrukcję używania lub instrukcję serwisową, zalecenia producenta, obowiązujące przepisy lub normy.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zapewni i wymieni wszystkie elementy i materiały eksploatacyjne wymagane podczas standardowego przeglądu, w tym elementy podlegające wymianie w cyklach wieloletnich, jeżeli termin ich wymiany przypada w okresie realizacji umowy. Nie dotyczy to napraw i części wykraczających poza standardowy przegląd, rozliczanych odrębnie na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

- Wykonawca nie może wykreślać, ograniczać ani modyfikować treści części I–II. W części III wskazuje wyłącznie świadczenia dodatkowe, wykraczające poza zakres minimalny, oraz informacje o elementach i materiałach przewidzianych do wymiany.

- Pełny oferowany zakres usługi obejmuje łącznie: zakres minimalny z części II, obowiązki określone w pkt 3)–4) oraz świadczenia dodatkowe wpisane przez Wykonawcę w części III.

- Brak wpisu w kolumnie dotyczącej świadczeń dodatkowych oznacza, że Wykonawca nie oferuje świadczeń wykraczających poza zakres wymagany. Brak lub niepełny wpis dotyczący elementów i materiałów nie ogranicza obowiązku określonego w pkt 4).

Wykonawca zapewni szkolenie minimum 4 dni z wykonywania badań z bramkowaniem EKG na  tomografie komputerowym, który  wyposażony jest w niezbędne opcje kardiologiczne (m.in SmartScorePro, EKGViewer, SnapShot Pulse i inne) oraz monitor kardiologiczny Ivy 7800.

- Wykaz urządzeń i harmonogram przeglądów

| Lp. | Urządzenie i dane identyfikacyjne | Miejsce użytkowania | Harmonogram przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Revolution EVO (tomograf komputerowy z dwiema stacjami opisowymi HP Z4 G4) Producent: GE Rok produkcji: 2020 Numery fabryczne: CBDGG2000301HM; PL1584CT02 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 4 miesiące Łączna liczba przeglądów: 6 |

- Minimalny wymagany zakres usługi

Revolution EVO – tomograf komputerowy

Przy każdej czynności wskazano typ PM (A, B lub C), którego dotyczy obowiązek.

- Konsola operatorska

  - Weryfikacja błędów systemowych (typ PM: A, B, C).

  - Inspekcja konsoli wraz z czyszczeniem filtrów (typ PM: A, B, C).

  - Wykonanie innych czynności przeglądowych zgodnie z instrukcją serwisową (typ PM: A, B, C).

- Gantry

  - Kontrola temperatury i wilgotności w pomieszczeniu gantry (typ PM: A, B, C).

  - Test wyświetlaczy i paneli sterujących (typ PM: A, B, C).

  - Kontrola czujników pochylania gantry (typ PM: A, B, C).

  - Sprawdzenie wyłączników bezpieczeństwa E-Stop (typ PM: A, B, C).

  - Sprawdzenie fantomu QA (typ PM: A, B, C).

  - Sprawdzenie okablowania obudów gantry (typ PM: A, B, C).

  - Smarowanie głównego łożyska gantry (co 2 mln obrotów).

  - Inspekcja i czyszczenie bieżni ślizgowych slipringu (typ PM: A, B, C).

  - Inspekcja i czyszczenie szczotek mocy oraz sygnałowych (typ PM: A, B, C).

  - Czyszczenie filtra plenum (typ PM: A, B, C).

  - Kontrola i czyszczenie wentylatorów plenum (typ PM: A, B, C).

  - Czyszczenie płyty czołowej detektora (typ PM: A, B, C).

  - Czyszczenie filtra nagrzewnicy gantry (typ PM: A, B, C).

  - Czyszczenie wentylatorów górnej pokrywy (typ PM: A, B, C).

  - Weryfikacja połączeń kablowych w rotującej części gantry (typ PM: A, B, C).

  - Inspekcja okna skanowania gantry (typ PM: A, B, C).

  - Kontrola układu pochylania gantry (pompa i siłowniki) (typ PM: B).

  - Sprawdzenie dokładności kąta „0” pochylania gantry (typ PM: B).

  - Sprawdzenie wewnętrznych i zewnętrznych laserów pozycjonowania pacjenta (typ PM: B).

  - Sprawdzenie działania kolimatora (typ PM: B).

  - Kontrola pasa napędowego gantry (typ PM: C).

  - Sprawdzenie enkodera pozycji obrotowej (rotacji) gantry (typ PM: B).

  - Kontrola pompy chłodzenia lampy RTG (typ PM: A, B, C).

  - Czyszczenie filtra chłodnicy lampy RTG (typ PM: A, B, C).

  - Wykonanie innych czynności przeglądowych zgodnie z instrukcją serwisową (typ PM: A, B, C).

- Wysokie napięcie

  - Czyszczenie chłodnicy lampy RTG (typ PM: A, B, C).

  - Czyszczenie wentylatora inwertera (typ PM: A, B, C).

  - Sprawdzenie kabli wysokiego napięcia (typ PM: A, B, C).

  - Weryfikacja rezystora sprzężenia zwrotnego wysokiego napięcia (typ PM: C).

  - Weryfikacja układu pomiarowego wysokiego napięcia (typ PM: C).

  - Wykonanie skanów HHS (typ PM: C).

  - Wykonanie innych czynności przeglądowych zgodnie z instrukcją serwisową (typ PM: A, B, C).

- Stół pacjenta

  - Kontrola i czyszczenie kołyski stołu (typ PM: A).

  - Sprawdzenie kotew mocujących stół (typ PM: A).

  - Sprawdzenie pasków napędowych w stole (typ PM: A).

  - Czyszczenie rolki napędowej (typ PM: A).

  - Smarowanie prowadnic stołu (typ PM: A).

  - Kontrola i smarowanie łożysk (typ PM: A).

  - Kontrola obudów stołu (typ PM: A).

  - Kontrola szyny oraz akcesoriów mocowanych do stołu (typ PM: A).

  - Inspekcja szczelności instalacji hydraulicznej (typ PM: A).

  - Kontrola czujników kolizyjnych stołu (typ PM: A).

  - Testy funkcjonalne stołu (typ PM: A, C).

  - Wykonanie innych czynności przeglądowych zgodnie z instrukcją serwisową (typ PM: A, B, C).

- PDU

  - Przegląd NGPDU (typ PM: B).

  - Weryfikacja napięcia poszczególnych faz zasilających (typ PM: B).

  - Weryfikacja lub poprawa połączeń kablowych w PDU (typ PM: B).

  - Wykonanie innych czynności przeglądowych zgodnie z instrukcją serwisową (typ PM: A, B, C).

- System

  - Weryfikacja błędów systemowych (typ PM: A, B, C).

  - Sprawdzenie opcji kardiologicznej (opcja) (typ PM: B).

  - Sprawdzenie strzykawki automatycznej NEMOTO (opcja) (typ PM: B).

  - Sprawdzenie przycisków awaryjnego wyłączenia zasilania (typ PM: A, B, C).

  - Sprawdzenie awaryjnego wyłączenia UPS (opcja) (typ PM: A, B, C).

  - Sprawdzenie przycisków sterowania skanowaniem (typ PM: A, B, C).

  - Sprawdzenie lamp ostrzegawczych przed promieniowaniem (typ PM: A, B, C).

  - Wykonanie kopii zapasowej ustawień systemu wraz z kalibracjami (typ PM: C).

  - Sprawdzenie lub aktualizacja numerów seryjnych głównych podzespołów aparatu w GIB (typ PM: B).

  - Test jakości obrazowania na fantomie QA zgodnie z wytycznymi GE (typ PM: C).

  - Wykonanie skanów testowych SST (typ PM: A, B, C).

  - Wykonanie innych czynności przeglądowych zgodnie z instrukcją serwisową (typ PM: A, B, C).

- Stacje opisowe

  - Weryfikacja błędów systemowych (typ PM: A, B, C).

  - Kontrola działania (typ PM: A, B, C).

  - Czyszczenie jednostki centralnej (typ PM: A, B, C).

  - Wykonanie innych czynności przeglądowych zgodnie z instrukcją serwisową (typ PM: A, B, C).

- Część wypełniana przez Wykonawcę

Nie należy przepisywać zakresu minimalnego z części II. Wykonawca wpisuje jedynie świadczenia dodatkowe oraz informacje o przewidywanych wymianach.

| Lp. | Urządzenie | Dodatkowy zakres usługi (ponad wymagane minimum) | Elementy i materiały do wymiany w okresie umowy (nazwa oraz termin lub częstotliwość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Revolution EVO – nr fabr. CBDGG2000301HM; PL1584CT02 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |

Oświadczenia Wykonawcy

- oferuję wykonanie pełnego zakresu usługi określonego w niniejszym załączniku, bez wyłączeń i zastrzeżeń;

- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów oraz wymiana wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych będą zgodne z zaleceniami producenta, dokumentacją urządzeń, obowiązującymi przepisami i normami;

- cena oferty obejmuje wszystkie czynności, elementy i materiały wymagane w ramach standardowego przeglądu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny