PAKIET NR 5 – TOMOGRAF KOMPUTEROWY

WYKAZ URZĄDZEŃ ORAZ WYMAGANY I OFEROWANY ZAKRES USŁUGI

| Nr postępowania | ZP/2501/90/26 |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ] |

- Niniejszy załącznik określa dla pakietu nr 5 urządzenia objęte zamówieniem, harmonogram przeglądów, minimalny wymagany zakres usługi oraz pełny oferowany zakres świadczenia.

- Po wypełnieniu części III załącznik stanowi treść oferty Wykonawcy w zakresie pakietu nr 5, a po zawarciu umowy dotyczącej tego pakietu – integralny załącznik do umowy.

- Zakres wskazany w części II jest zakresem minimalnym. Wykonawca wykona również wszystkie czynności, testy, pomiary, regulacje, kalibracje i czynności konserwacyjne wymagane dla standardowego przeglądu przez dokumentację techniczną urządzenia, instrukcję używania lub instrukcję serwisową, zalecenia producenta, obowiązujące przepisy lub normy.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zapewni i wymieni wszystkie elementy i materiały eksploatacyjne wymagane podczas standardowego przeglądu, w tym elementy podlegające wymianie w cyklach wieloletnich, jeżeli termin ich wymiany przypada w okresie realizacji umowy. Nie dotyczy to napraw i części wykraczających poza standardowy przegląd, rozliczanych odrębnie na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

- Wykonawca nie może wykreślać, ograniczać ani modyfikować treści części I–II. W części III wskazuje wyłącznie świadczenia dodatkowe, wykraczające poza zakres minimalny, oraz informacje o elementach i materiałach przewidzianych do wymiany.

- Pełny oferowany zakres usługi obejmuje łącznie: zakres minimalny z części II, obowiązki określone w pkt 3)–4) oraz świadczenia dodatkowe wpisane przez Wykonawcę w części III.

- Brak wpisu w kolumnie dotyczącej świadczeń dodatkowych oznacza, że Wykonawca nie oferuje świadczeń wykraczających poza zakres wymagany. Brak lub niepełny wpis dotyczący elementów i materiałów nie ogranicza obowiązku określonego w pkt 4).

- Wykaz urządzeń i harmonogram przeglądów

| Lp. | Urządzenie i dane identyfikacyjne | Miejsce użytkowania | Harmonogram przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SOMATOM go.TOP (tomograf komputerowy) Producent: SIEMENS Rok produkcji: 2021 Numer fabryczny: 119894 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 |

- Minimalny wymagany zakres usługi

SOMATOM go.TOP – tomograf komputerowy

- Inspekcja gantry

  - sprawdzenie lasera pozycjonowania;

  - zewnętrzne czyszczenie gantry;

  - czyszczenie filtrów powietrza gantry;

  - inspekcja kabli gantry;

  - inspekcja lampy RTG;

  - inspekcja systemu chłodzenia lampy RTG;

  - czyszczenie chłodnicy lampy RTG;

  - inspekcja kolimatora;

  - inspekcja i czyszczenie slipringu;

  - czyszczenie bloku szczotki;

  - smarowanie głównego łożyska gantry;

  - czyszczenie okna gantry;

  - wymiana zużytych elementów eksploatacyjnych (szczotek i filtrów powietrza);

  - sprawdzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego;

  - kontrola działania wentylatorów w modułach DC_Link, INV, MVT i XGS.

- Inspekcja konsoli

  - czyszczenie wentylatorów i filtrów powietrza w ICS, IRS i IES;

  - czyszczenie monitora i całej konsoli;

  - czyszczenie myszy;

  - sprawdzenie działania interkomu;

  - sprawdzenie napięć zasilających komputery;

  - sprawdzenie funkcji awaryjnych.

- Inspekcja stołu pacjenta

  - czyszczenie wnętrza stołu pacjenta;

  - sprawdzenie osłon mechanizmu stołu;

  - sprawdzenie blatu stołu;

  - sprawdzenie działania antykolizyjnych blokad gantry i stołu;

  - sprawdzenie ograniczników ruchu stołu;

  - sprawdzenie napędu pionowego ruchu stołu;

  - sprawdzenie dokładności ruchu poziomego blatu;

  - sprawdzenie odgłosów podczas ruchów stołu;

  - sprawdzenie ręcznych ruchów stołu;

  - sprawdzenie połączeń i uszkodzeń przewodów przyłączających;

  - sprawdzenie mocowania zespołów;

  - sprawdzenie śrub mocujących do podłoża;

  - sprawdzenie opadania stołu;

  - sprawdzenie zasilania DC;

  - sprawdzenie naciągu pasa ruchu poziomego;

  - sprawdzenie prędkości przesuwu blatu;

  - smarowanie wrzeciona napędu pionowego;

  - smarowanie prowadnicy liniowej w dolnej części mechanizmu nożycowego;

  - smarowanie prowadnic liniowych górnej części mechanizmu nożycowego;

  - smarowanie szyn prowadzących blatu stołu;

  - smarowanie szyn prowadzących górnej podpory.

- Kontrola systemu

  - pomiar prądu upływu pacjenta;

  - sprawdzenie rezystancji uziemienia ochronnego;

  - sprawdzenie działania przełącznika stykowego drzwi;

  - sprawdzenie wskaźnika przygotowania promieniowania;

  - sprawdzenie wskaźnika promieniowania;

  - sprawdzenie monitora promieniowania;

  - sprawdzenie awaryjnego obwodu STOP;

  - kontrola węży chłodzących lampę RTG;

  - PHS – sprawdzenie wyłączników bezpieczeństwa;

  - PHS – sprawdzenie pomocy przy pozycjonowaniu pacjenta;

  - PDC – test funkcjonalności zabezpieczenia;

  - inspekcja wizualna fantomów;

  - sprawdzenie jakości obrazowania na fantomie;

  - wykonanie innych czynności przeglądowych zgodnie z instrukcją serwisową.

- Część wypełniana przez Wykonawcę

Nie należy przepisywać zakresu minimalnego z części II. Wykonawca wpisuje jedynie świadczenia dodatkowe oraz informacje o przewidywanych wymianach.

| Lp. | Urządzenie | Dodatkowy zakres usługi (ponad wymagane minimum) | Elementy i materiały do wymiany w okresie umowy (nazwa oraz termin lub częstotliwość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SOMATOM go.TOP – nr fabr. 119894 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |

Oświadczenia Wykonawcy

- oferuję wykonanie pełnego zakresu usługi określonego w niniejszym załączniku, bez wyłączeń i zastrzeżeń;

- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów oraz wymiana wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych będą zgodne z zaleceniami producenta, dokumentacją urządzeń, obowiązującymi przepisami i normami;

- cena oferty obejmuje wszystkie czynności, elementy i materiały wymagane w ramach standardowego przeglądu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny