PAKIET NR 8 – REZONANS MAGNETYCZNY

WYKAZ URZĄDZEŃ ORAZ WYMAGANY I OFEROWANY ZAKRES USŁUGI

| Nr postępowania | ZP/2501/90/26 |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ] |

- Niniejszy załącznik określa dla pakietu nr 8 urządzenia objęte zamówieniem, harmonogram przeglądów, minimalny wymagany zakres usługi oraz pełny oferowany zakres świadczenia.

- Po wypełnieniu części III załącznik stanowi treść oferty Wykonawcy w zakresie pakietu nr 8, a po zawarciu umowy dotyczącej tego pakietu – integralny załącznik do umowy.

- Zakres wskazany w części II jest zakresem minimalnym. Wykonawca wykona również wszystkie czynności, testy, pomiary, regulacje, kalibracje i czynności konserwacyjne wymagane dla standardowego przeglądu przez dokumentację techniczną urządzenia, instrukcję używania lub instrukcję serwisową, zalecenia producenta, obowiązujące przepisy lub normy.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zapewni i wymieni wszystkie elementy i materiały eksploatacyjne wymagane podczas standardowego przeglądu, w tym elementy podlegające wymianie w cyklach wieloletnich, jeżeli termin ich wymiany przypada w okresie realizacji umowy. Nie dotyczy to napraw i części wykraczających poza standardowy przegląd, rozliczanych odrębnie na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

- Wykonawca nie może wykreślać, ograniczać ani modyfikować treści części I–II. W części III wskazuje wyłącznie świadczenia dodatkowe, wykraczające poza zakres minimalny, oraz informacje o elementach i materiałach przewidzianych do wymiany.

- Pełny oferowany zakres usługi obejmuje łącznie: zakres minimalny z części II, obowiązki określone w pkt 3)–4) oraz świadczenia dodatkowe wpisane przez Wykonawcę w części III.

- Brak wpisu w kolumnie dotyczącej świadczeń dodatkowych oznacza, że Wykonawca nie oferuje świadczeń wykraczających poza zakres wymagany. Brak lub niepełny wpis dotyczący elementów i materiałów nie ogranicza obowiązku określonego w pkt 4).

- Wykaz urządzeń i harmonogram przeglądów

| Lp. | Urządzenie i dane identyfikacyjne | Miejsce użytkowania | Harmonogram przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SIGNA ARTIST 1,5 T IPM (AW serwer) Producent: GE Rok produkcji: 2021 Numer fabryczny: PM0326 (PG45S2100197SC) | Pracownia Rezonansu Magnetycznego | Pierwszy przegląd: 01.2027 r. Częstotliwość: co 3 miesiące (co drugi przegląd zdalny) Łączna liczba przeglądów: 8 Dodatkowo: jedno dobicie kompresora helem gazowym w okresie umowy |

- Minimalny wymagany zakres usługi

SIGNA ARTIST 1,5 T IPM – rezonans magnetyczny

1) Czynności przeglądowe wykonywane według typów PM (A, B, C, D):

Oprogramowanie

- Sprawdzenie aktualności wersji oprogramowania aplikacyjnego systemu (typ PM: A, B, C, D).

- Sprawdzenie zainstalowanych aktualizacji serwisowych (Service Pack) (typ PM: A, B, C, D).

- Sprawdzenie czy aparat wymaga aktualizacji oprogramowania związanych z bezpieczeństwem użytkowania (typ PM: A, B, C, D).

System

- Inspekcja instalacji awaryjnego wyrzutu helu (typ PM: A).

- Weryfikacja poprawności działania alarmu pacjenta (typ PM: A, C).

- Wykonanie testu ruchu poziomego stołu lub sprawdzenie zdalne czy występują błędy przesuwu stołu (typ PM: A, B, D).

- Weryfikacja poprawnego działania leżanki stołu oraz elementów blokujących i zwalniających stół - Release Block (typ PM: A, C).

- Sprawdzenie jednorodności pola magnetycznego (typ PM: A, C).

- Sprawdzenie występowania zakłóceń impulsowych typu White pixels lub sprawdzenie zdalne czy aparat wykrył znaczącą liczbę White pixels podczas badań (typ PM: A, B, C, D).

- Wykonanie zestawu testów „System Performance Test” – określających najważniejsze parametry sprawności poszczególnych modułów systemu mających wpływ na jakość obrazowania (typ PM: A, C).

- Wykonanie procedury PM Check (typ PM: A, C).

- Weryfikacja/korekta daty i czasu konsoli operatorskiej (typ PM: A).

- Inspekcja obudów magnesu (typ PM: A).

- Weryfikacja poprawnego działania sensora otwarcia drzwi klatki RF (typ PM: A).

- Weryfikacja prądów upływu EKG (typ PM: A).

- Inspekcja oraz test przewodów EKG (typ PM: A, C).

- Weryfikacja poziomu płynu hydraulicznego (typ PM: A).

- Weryfikacja poprawnego działania sensora detekcji wycieku płynu chłodzącego szafę systemową (zabezpieczającego moduły w szafie przed uszkodzeniem w razie zalania) (typ PM: A).

- Inspekcja toru zasilającego oraz uziemienia MDP (typ PM: A, C).

- Weryfikacja konieczności wymiany baterii w MDP (typ PM: A, C).

- Wykonanie kalibracji DQA II  (korekta ustawienia izocentrum) (typ PM: A).

- Wykonanie procedury T-File Cleanup (czyszczenie plików kontrolnych) (typ PM: A).

- Wykonanie procedury Error Log Prune (czyszczenie/kompresja logów systemowych) (typ PM: A).

- Weryfikacja daty wygaśnięcia licencji serwisowej (typ PM: A).

- Weryfikacja połączenia serwisowego (typ PM: B).

- Wykonanie kopii zapasowej protokołów i konfiguracji aparatu (typ PM: A, C).

- Weryfikacja poprawnego działania monitora tlenu (typ PM: A).

- Czyszczenie filtrów powietrznych komputera Brainwave (typ PM: A).

- Weryfikacja poprawnego działania stołu pacjenta (typ PM: A, C, D).

- Weryfikacja poprawności działania czujników chłodzenia powietrznego cewki gradientowej lub sprawdzenie zdalne reguły sprawdzającej poprawność chłodzenia powietrznego (typ PM: B, D).

- Czyszczenie filtrów chłodzenia powietrznego cewki gradientowej (typ PM: C).

- Weryfikacja poprawnego działania obwodu MRU – układu awaryjnego wygaszania pola magnesu (typ PM: A, B, C, D).

- Weryfikacja konieczności wymiany baterii w MRU (typ PM: A, B, C, D).

- Weryfikacja poprawności działania MRU przy pomocy MRU Tester Assembly (typ PM: C).

- Sprawdzenie sprawności okablowania obwodów MRU (typ PM: C).

- Wykonanie dejonizacji płynu chłodzącego w obwodach cewki gradientowej oraz szafy systemowej wraz z uzupełnieniem inhibitora korozji (typ PM: C).

- Sprawdzenie sprawności obwodu wyłączenia awaryjnego systemu (typ PM: C).

- Weryfikacja/wymiana baterii komputera BIOS konsoli (typ PM: A, C).

- Weryfikacja toru zasilającego oraz uziemienia PDU (typ PM: C).

- Czyszczenie filtrów konsoli operatorskiej (typ PM: C).

- Wykonanie procedury UPM functional check – sprawdzenie układów monitorów mocy RF zabezpieczających pacjenta (typ PM: C).

- Czyszczenie/wymiana filtra powietrznego nawiewu pacjenta (typ PM: C).

- Czyszczenie i smarowanie gniazd cewek stołu/gantry (typ PM: C).

- Czyszczenie filtrów HEC/FPU (typ PM: C).

- Czyszczenie filtrów PGR (typ PM: C).

2) Jedno dobicie kompresora helem gazowym w ciągu 2 lat.

3) Przegląd oraz diagnostyka AW Serwera przez okres obowiązywania umowy, zgodnie z instrukcją serwisową producenta.

4) Wykonanie innych czynności przeglądowych zgodnie z instrukcją serwisową.

- Część wypełniana przez Wykonawcę

Nie należy przepisywać zakresu minimalnego z części II. Wykonawca wpisuje jedynie świadczenia dodatkowe oraz informacje o przewidywanych wymianach.

| Lp. | Urządzenie | Dodatkowy zakres usługi (ponad wymagane minimum) | Elementy i materiały do wymiany w okresie umowy (nazwa oraz termin lub częstotliwość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SIGNA ARTIST 1,5 T IPM – nr fabr. PM0326 (PG45S2100197SC) | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |

Oświadczenia Wykonawcy

- oferuję wykonanie pełnego zakresu usługi określonego w niniejszym załączniku, bez wyłączeń i zastrzeżeń;

- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów oraz wymiana wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych będą zgodne z zaleceniami producenta, dokumentacją urządzeń, obowiązującymi przepisami i normami;

- cena oferty obejmuje wszystkie czynności, elementy i materiały wymagane w ramach standardowego przeglądu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny