PAKIET NR 12 – RESPIRATORY

WYKAZ URZĄDZEŃ ORAZ WYMAGANY I OFEROWANY ZAKRES USŁUGI

| Nr postępowania | ZP/2501/90/26 |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ] |

- Niniejszy załącznik określa dla pakietu nr 12 urządzenia objęte zamówieniem, harmonogram przeglądów, minimalny wymagany zakres usługi oraz pełny oferowany zakres świadczenia.

- Po wypełnieniu części III załącznik stanowi treść oferty Wykonawcy w zakresie pakietu nr 12, a po zawarciu umowy dotyczącej tego pakietu – integralny załącznik do umowy.

- Zakres wskazany w części II jest zakresem minimalnym. Wykonawca wykona również wszystkie czynności, testy, pomiary, regulacje, kalibracje i czynności konserwacyjne wymagane dla standardowego przeglądu przez dokumentację techniczną urządzenia, instrukcję używania lub instrukcję serwisową, zalecenia producenta, obowiązujące przepisy lub normy.

- W ramach ceny oferty Wykonawca zapewni i wymieni wszystkie elementy i materiały eksploatacyjne wymagane podczas standardowego przeglądu, w tym elementy podlegające wymianie w cyklach wieloletnich, jeżeli termin ich wymiany przypada w okresie realizacji umowy. Nie dotyczy to napraw i części wykraczających poza standardowy przegląd, rozliczanych odrębnie na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

- Wykonawca nie może wykreślać, ograniczać ani modyfikować treści części I–II. W części III wskazuje wyłącznie świadczenia dodatkowe, wykraczające poza zakres minimalny, oraz informacje o elementach i materiałach przewidzianych do wymiany.

- Pełny oferowany zakres usługi obejmuje łącznie: zakres minimalny z części II, obowiązki określone w pkt 3)–4) oraz świadczenia dodatkowe wpisane przez Wykonawcę w części III.

- Brak wpisu w kolumnie dotyczącej świadczeń dodatkowych oznacza, że Wykonawca nie oferuje świadczeń wykraczających poza zakres wymagany. Brak lub niepełny wpis dotyczący elementów i materiałów nie ogranicza obowiązku określonego w pkt 4).

- Wykaz urządzeń i harmonogram przeglądów

| Lp. | Urządzenie i dane identyfikacyjne | Miejsce użytkowania | Harmonogram przeglądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator SV300 Producent: MINDRAY Rok produkcji: 2016 Numer fabryczny: GB-68001954 /2016 | Oddział Neurologiczny | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: wymiana czujnika tlenu i akumulatora w razie potrzeby Wymiana czujnika tlenu przy każdym przeglądzie obowiązkowo. Wymiana akumulatora: 1 raz w trakcie trwania umowy |
| 2. | Respirator SV300 Producent: MINDRAY Rok produkcji: 2016 Numer fabryczny: GB-68001952 /2016 | Oddział Kardiologiczny | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: wymiana czujnika tlenu i akumulatora w razie potrzeby Wymiana czujnika tlenu przy każdym przeglądzie obowiązkowo. Wymiana akumulatora: 1 raz w trakcie trwania umowy |
| 3. | Respirator SV300 Producent: MINDRAY Rok produkcji: 2016 Numer fabryczny: GB-68001953 /2016 | Oddział Kardiologiczny | Pierwszy przegląd: 12.2026 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: wymiana czujnika tlenu i akumulatora w razie potrzeby Wymiana czujnika tlenu przy każdym przeglądzie obowiązkowo. Wymiana akumulatora: 1 raz w trakcie trwania umowy |
| 4. | Respirator SV300 Producent: MINDRAY Rok produkcji: 2021 Numer fabryczny: GB-OC035684 /2021 | Oddział Neurologiczny | Pierwszy przegląd: 03.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: wymiana czujnika tlenu i akumulatora w razie potrzeby Wymiana czujnika tlenu przy każdym przeglądzie obowiązkowo. Wymiana akumulatora: 1 raz w trakcie trwania umowy |
| 5. | Respirator SV300 Producent: MINDRAY Rok produkcji: 2022 Numer fabryczny: GB-26054783 /2022 | Pracownia Hemodynamiki | Pierwszy przegląd: 03.2027 r. Częstotliwość: co 12 miesięcy Łączna liczba przeglądów: 2 Dodatkowo: wymiana czujnika tlenu i akumulatora w razie potrzeby Wymiana czujnika tlenu przy każdym przeglądzie obowiązkowo. Wymiana akumulatora: 1 raz w trakcie trwania umowy |

- Minimalny wymagany zakres usługi

Respirator SV300

- Inspekcja wizualna i mechaniczna.

  - czas pracy respiratora;

  - stan zewnętrzny aparatu;

  - stan elementów wewnątrz aparatu;

  - stan przewodów pacjenta i zasilania gazami;

  - stan przewodu zasilającego;

- Testy modułów elektrycznych.

  - test alarmów dźwiękowych i wizualnych;

  - test pokręteł, wskaźników i wyświetlaczy;

  - parametry elektryczne zasilacza;

  - ustawienia w trybach CPAP, CMV, PTV, SIMV;

  - badanie bezpieczeństwa elektrycznego;

- Testy modułu pneumatycznego.

  - alarm braku zasilania gazami roboczymi;

  - stan dyszy wdechowej;

  - ciśnienie CPAP;

  - kalibracja modułu blendera;

  - kalibracja wskaźnika FIO2;

  - przepływ gazów przed mieszaniem;

  - przepływ gazów po mieszaniu;

  - ciśnienie załączające alarm LEAK;

  - ciśnienie załączające alarm BLOCK;

  - max. ciśnienie wdechu;

  - max. ciśnienie CPAP;

- Wymiana czujnika tlenu – 1 raz w ciągu 2 lat. przy każdym przeglądzeie

- Wymiana akumulatora – 1 raz w ciągu 2 lat.

- Wymiana filtra powietrza chłodzącego.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Część wypełniana przez Wykonawcę

Nie należy przepisywać zakresu minimalnego z części II. Wykonawca wpisuje jedynie świadczenia dodatkowe oraz informacje o przewidywanych wymianach.

| Lp. | Urządzenie | Dodatkowy zakres usługi (ponad wymagane minimum) | Elementy i materiały do wymiany w okresie umowy (nazwa oraz termin lub częstotliwość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator SV300 – nr fabr. GB-68001954 /2016 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 2. | Respirator SV300 – nr fabr. GB-68001952 /2016 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 3. | Respirator SV300 – nr fabr. GB-68001953 /2016 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 4. | Respirator SV300 – nr fabr. GB-OC035684 /2021 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |
| 5. | Respirator SV300 – nr fabr. GB-26054783 /2022 | [wpisać lub „nie dotyczy”] | [wpisać lub „nie dotyczy”] |

Oświadczenia Wykonawcy

- oferuję wykonanie pełnego zakresu usługi określonego w niniejszym załączniku, bez wyłączeń i zastrzeżeń;

- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów oraz wymiana wymaganych elementów i materiałów eksploatacyjnych będą zgodne z zaleceniami producenta, dokumentacją urządzeń, obowiązującymi przepisami i normami;

- cena oferty obejmuje wszystkie czynności, elementy i materiały wymagane w ramach standardowego przeglądu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny