| RESPIRATOR TYPU „HAMILTON G5” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE (wypełnia wykonawca) |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 |  | Tak |  |
|  | Respirator wysokiej klasy przeznaczony do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia |  | Tak |  |
|  | Respirator przeznaczony dla dorosłych i dzieci. |  | Tak |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu min. 2,0 do 6,0 bar |  | Tak |  |
|  | Zasilanie tlenem z centralnego źródła sprężonego gazu o ciśnieniu min. 2,0 do 6,0 bar |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zasilanie Helioxem min. 2,0 do 6,0 bar |  | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci AC 230 VAC 50/60 Hz ±10% oraz awaryjne zasilanie z akumulatora do l godz. pracy. |  | Tak |  |
|  | Możliwość zainstalowania ekranu respiratora niezależnie od modułu pneumatycznego w odległości do 3 m. |  | Tak |  |
|  | Respirator zamocowany na wózku z blokadą kół, uchwytem do nawilżacza, zamykaną szafką na osprzęt |  | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania jednym z gazów |  | Tak |  |
| Tryby wentylacji i typy oddechów |  |  |  |  |
|  | Wymuszona (A/C, CMV, IPPV) |  | Tak |  |
|  | Synchronizowana SIMV |  | Tak |  |
|  | Spontaniczna (SPONT, CPAP) |  |  |  |
|  | Na Dwóch Poziomach Ciśnienia ( BIPAP, Bi-Level, DuoPAP,) |  | Tak |  |
|  | Automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo: wg wzoru Mead’a lub wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego NAVA. |  | Tak |  |
|  | Kontrolowany ciśnieniem PCV |  | Tak |  |
|  | Kontrolowany objętością VCV |  | Tak |  |
|  | Kontrolowany ciśnieniem z gwarantowaną objętością PRVC |  | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV |  | Tak |  |
|  | Wspomaganie oddechu ciśnieniem PS |  | Tak |  |
|  | Wspomaganie oddechu objętością VS |  | Tak |  |
|  | Wyzwalanie oddechów przepływowe |  | Tak |  |
|  | Wyzwalanie oddechów ciśnieniowe |  | Tak |  |
|  | Wdech ręczny wyzwalany osobnym przyciskiem |  | Tak |  |
|  | Wentylacja bezdechu regulowana i automatyczna |  | Tak |  |
|  | Westchnienia automatyczne |  | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej |  | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu rurki dotchawicznej |  | Tak |  |
|  | Funkcja wspomagania odsysania przez podanie wysokiego stężenia O2 przed i po odsysaniu z możliwością regulacji zawartości tlenu, automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta z zatrzymaniem pracy respiratora |  | Tak |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu i wydechu |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcje noworodkowe i tryb nCPAP |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o terapię wysokoprzepływową tlenem (Hi Flow O2) |  | Tak |  |
| Parametry regulowane |  |  |  |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie płci i wzrostu pacjenta |  | Tak |  |
|  | Częstość oddechów: minimalny zakres od 5-120 odd/min |  | Tak |  |
|  | Objętość wdechowa: minimalny zakres od 20 do 2000 ml |  | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP: minimalny zakres od 0-50 cmH2O |  | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu: minimalny zakres od 21-100% |  | Tak |  |
|  | Stosunek I:E: minimalny zakres od 1:9 do 4:1 |  | Tak |  |
|  | Czas wdechu: minimalny zakres od 0.1 do 10 sek. |  | Tak |  |
|  | Czułość wyzwalania ciśnieniem: minimalny zakres od 0,5 do 12 cmH2O |  | Tak |  |
|  | Czułość wyzwalania przepływem: minimalny zakres od 0,5 do 15 l/min |  | Tak |  |
|  | Kontrolowane ciśnienie wdechu: minimalny zakres od 5 do 80 cm H2O |  | Tak |  |
|  | Wspomagane ciśnienie wdechu: minimalny zakres od 0 do 80 cm H2O |  | Tak |  |
|  | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP;DuoPAP/: minimalny zakres od 0 do 50 cm H2O |  | Tak |  |
|  | Czas wysokiego/niskiego ciśnienia w trybach /APRV,BILEVEL, DuoPAP/: zakres min. 0,1-30 sekund |  | Tak |  |
|  | Przedłużenie fazy wdechu: min. 0-8 sekund |  | Tak |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu: minimalny zakres od 5 do 70% przepływu szczytowego wdechowego |  | Tak |  |
|  | Kształt krzywej przepływu min.: sinusoidalna, prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100% |  | Tak |  |
| Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |  |  |
|  | Kolorowy, pojedyncza matryca, dotykowy monitor o przekątnej min. 15”. |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie w czasie rzeczywistym aktywności oddechowej pacjenta, podatności i oporów |  | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych i konfiguracji grafiki ekranu przez użytkownika |  | Tak |  |
|  | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym – proksymalny czujnik przepływu |  | Tak |  |
|  | Ciśnienie: szczytowe, średnie, minimalne, plateau, PEEP/CPAP, w przełyku |  | Tak |  |
|  | Przepływ szczytowy wdechowy i wydechowy |  | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego wydechu, wdechu, wydechu spontanicznego |  | Tak |  |
|  | Wentylacja minutowa wydechowa, spontaniczna wentylacja minutowa |  | Tak |  |
|  | Stosunek I:E |  | Tak |  |
|  | Całkowita częstość oddechów |  | Tak |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych |  | Tak |  |
|  | Procent oddechów spontanicznych |  | Tak |  |
|  | Czas wdechu / wydechu |  | Tak |  |
|  | Stężenie O2 |  | Tak |  |
|  | Podatność i oporność statyczna |  | Tak |  |
|  | AutoPEEP |  | Tak |  |
|  | Stała czasowa wydechu i wdechu |  | Tak |  |
|  | Opory wydechowe i wdechowe |  | Tak |  |
|  | Wysiłek pacjenta PTP |  | Tak |  |
|  | Praca oddechowa pacjenta WOB |  | Tak |  |
|  | Wskaźnik dyszenia |  | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności |  | Tak |  |
|  | 3 jednocześnie wyświetlane krzywe: objętość, ciśnienie, przepływ w funkcji czasu |  | Tak |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów min. 96 godzin |  | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy |  | Tak |  |
| Alarmy |  |  |  |  |
|  | Automatyczne i manualne ustawianie poziomu alarmów |  | Tak |  |
|  | Hierarchia ważności alarmów trzystopniowa |  | Tak |  |
|  | Regulowany poziom głośności alarmów |  | Tak |  |
|  | Niskiej/ Wysokiej wentylacji minutowej |  | Tak |  |
|  | Niskiego/ Wysokiego ciśnienia |  | Tak |  |
|  | Niskiej/ Wysokiej objętości wydychanej |  | Tak |  |
|  | Niskiej/ Wysokiej częstości oddechów |  | Tak |  |
|  | Bezdechu |  | Tak |  |
|  | Stężenia O2 |  | Tak |  |
|  | Procent przecieku |  | Tak |  |
|  | Czujnika przepływu |  | Tak |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta |  | Tak |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta |  | Tak |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego |  | Tak |  |
|  | Zaniku zasilania powietrzem |  | Tak |  |
|  | Zaniku zasilania O2 |  | Tak |  |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego |  | Tak |  |
| Inne funkcje i wyposażenie |  |  |  |  |
|  | Integralny nebulizator pneumatyczny regulowany z poziomu monitora |  | Tak |  |
|  | Zastawka wydechowa zdejmowana bez narzędzi, do sterylizacji w autoklawie |  | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów |  | Tak |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) |  | Tak |  |
|  | Pomiar i regulacja ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej sterowane z ekranu respiratora |  | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w przełyku, obliczanie ciśnienia przezpłucnego |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o narzędzie kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia dolnego i górnego punktu przegięcia krzywej |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji z monitorowaniem na ekranie |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar poziomu CO2 wyświetlany na ekranie respiratora (kapnometria w strumieniu głównym) |  | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji wersji IntelliVent ASV - pełna automatyka sterowania parametrami: objętości minutowej, natlenowania i PEEP. |  | Tak |  |
|  | Pamięć zdarzeń i alarmów wyświetlana na monitorze respiratora min. 1000 zdarzeń |  | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji nowej wersji oprogramowania |  | Tak |  |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie |  | Tak |  |
|  | Układ oddechowy jednorazowy kompletny min. 20 szt. |  | Tak |  |
|  | Zapasowa zastawka wydechowa wielokrotnego użytku |  | Tak |  |
|  | Zastawka wydechowa jednorazowego użytku min.5 szt. |  | Tak |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy |  | Tak |  |
| #### Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
|  | Deklaracja Zgodności, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. |  | Tak |  |
|  | Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli |  | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta |  | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi dla personelu medycznego w cenie urządzenia |  | Tak |  |
|  | Paszporty techniczny |  | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji, obejmującej wszystkie elementy urządzenia – min. 36 miesięcy |  | Tak | . |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. |  | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. |  | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny |  | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max. 48 godz. |  | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat |  | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy