| APARAT KTG Z WYPOSAŻENIEM - SZT.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS |  |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE (wypełnia wykonawca) |  |  |  |
| 1. | ##### Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 2. | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz i z wenętrznego akumulatora. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 3. | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym przy monitorowaniu płodu ≥ 4 godziny |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 4. | Urządzenie wyposażone z wygodną rączką do przenoszenia aparatu |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 5. | Aparat wyposażony w funkcje monitorowania ciąży bliźniaczej |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 6. | Kolorowy, podświetlany ekran dotykowy LED, pochylany o przekątnej ≥ 12 cali i rozdzielczości min 800x600dpi |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 7. | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy i klawisze funkcyjne |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 8. | Widoczny na ekranie wskaźnik naładowania akumulatora |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 9. | Zakres regulacji jasności ekranu LCD min. 6 poziomów |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 10. | Urządzenie posiadające modułu pomiarowe umożliwiające monitorowanie EKG, NIBP, SPO2, TEMP. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 11. | Wyświetlanie krzywych i wartości cyfrowych EKG, NIBP, SPO2, TEMP na ekranie głównym aparatu KTG. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 12. | Dostępność min. 7 różnych ekranów monitorowania płodu i matki, w tym ekran dużych znaków. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 13. | Trendy tabelaryczne i graficzne ≥ 120 godzin. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 14. | Ustawienia pauzy alarmu w zakresie 1 – 10 min z krokiem co 1 min. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 15. | Alarm parametrów razem z odpowiednimi wycinkami krzywych ≥ 300 zdarzeń |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 16. | Trójpoziomowy system alarmów |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 17. | Programowanie czasu badania w zakresie od minimum 10 min. do 60 min. i na czas badania nieograniczony |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 18. | Widoczny na ekranie wybrany czas badania |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 19. | Zakres pomiarowy FHR min.30-250 bpm |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 20. | Dokładność pomiarowa FHR min. ±1bpm |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 21. | Zakres regulacji głośności alarmów min. 6 poziomów i możliwość wyłączenia na stałe. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 22. | Zakresy opóźnień występowania alarmów ustawiane krokiem 5 sekundowym: 5-20 sekund i wyłączanie na stałe |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 23. | Zakres regulacji głośności FHR min. 6 poziomów i możliwość wyłączenia na stałe |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 24. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 25. | Robocza częstotliwość fal ultradźwiękowych min. 1MHz - 3MHz ±10% |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 26. | Średnia wartość szczytowego natężenia dźwięku między impulsami <100mW/cm² |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 27. | Wskaźnik jakości sygnału. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 28. | Monitorowania ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy FHR |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 29. | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR w przypadku monitorowania ciąży bliźniaczej. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 30. | Ujednolicone gniazda oraz automatycznie identyfikowalne czujniki FHR, TOCO i FM |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 31. | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego typu |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 32. | Wodoszczelność przetworników |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 33. | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 34. | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu matki |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 35. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i TOCO |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 36. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 37. | Zakres sygnału TOCO minimum 0-100 |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 38. | Zerowanie funkcji TOCO na wartość 0;5;10;15, 20 |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 39. | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 40. | Prędkości przesuwania papieru 1,2,3 cm/min. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 41. | Szerokość papieru min. 150 mm |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 42. | Zapis na papierze o skali 30-240bpm; 50-210bpm;30-250bpm lub dowolnej skonfigurowanej przez użytkownika |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 43. | Alarm końca papieru |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 44. | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej i drukowania na papierze o formacie A4. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 45. | Łatwe wprowadzanie danych pacjentki. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 46. | Aktualizacja oprogramowania poprzez wejście USB |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 47. | Możliwość pracy w systemie centralnego monitorowania KTG oraz kardiomonitorów tego samego producenta |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 48. | Wyposażenie do każdego aparatu: - głowica FHR1 - 1szt, - głowica FHR2- 1 szt. - głowica TOCO - 1 szt , - ręczny znacznik FM - 1 szt, - pasy do zapinania głowic - 3szt, - żel - papier do rejestratora termicznego wbudowanego w urządzenie – min. 3 szt. - podstawa jezdna – 1 szt. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 50. | Oprogramowanie w języku polskim |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 51. | Paszport techniczny do każdego aparatu |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 52. | Deklaracja Zgodności, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. |  |  | Tak |  |  |  |  |
| 53. | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia |  |  | Tak |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  | Okres gwarancji - min. 36 miesięcy |  | Tak |  |  |  |  |
| 55. |  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. |  | Tak |  |  |  |  |
| 56. |  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. |  | Tak |  |  |  |  |
| 57. |  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max. 48 godz. |  | Tak |  |  |  |  |
| 58. |  | Zapewniony serwis pogwarancyjny |  | Tak |  |  |  |  |
| 59. |  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat |  | Tak |  |  |  |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy