| APARAT KTG Z WYPOSAŻENIEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS |  |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE (wypełnia wykonawca) |  |  |  |  |  |
| 1. | ##### Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompaktowa obudowa. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT z regulacją pochylenia, umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów i ich wykresów oraz odczyt komunikatów aparatu. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przekątna ekranu w zakresie 6” - 7”. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Urządzenie wyposażone w głowicę TOCO – 1szt. i głowice CARDIO – 2szt. do monitorowania ciąży bliźniaczej. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Metoda pomiarowa CARDIO - ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zakres pomiarowy US: min. 50 – 240 bpm. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Częstotliwość pracy przetwornika ultradźwiękowego: ≤ 1,2MHz |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wartość natężenia emitowanej fali ultradźwiękowej US : ≤ 3 mW/cm² |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wskaźnik jakości sygnału. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Monitorowanie tętna matki. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Monitorowanie ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy CARDIO. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków). |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US weryfikacja między kanałowa |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Jednakowe gniazda głowic z automatycznym rozpoznawaniem podpiętej głowicy. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Obudowy głowic wykonane w stopniu ochrony IP68. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i TOCO. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Metoda pomiarowa TOCO tensometryczna. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Zakres sygnału TOCO : minimum 0÷100 |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ustawienie linii podstawowej TOCO 20 jednostek. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Głowice CARDIO i TOCO z optyczną sygnalizacją podłączenia (dioda LED). |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Drukarka termiczna wbudowana w urządzenie. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 cm/min. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych: min.15 mm/s |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Wprowadzanie danych pacjentki za pomocą ekranowej klawiatury w układzie QWERTY. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Oprogramowanie w języku polskim. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Wydruk badania musi zawierać minimum: - imię i nazwisko pacjentki, - numer identyfikacyjny pacjentki, - godzinę, minutę, sekundę, datę, - prędkość wydruku. - wiek ciążowy - nazwę użytkownika |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Rozdzielczość wydruku: ≥200 dpi. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Sygnalizacja braku papieru |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Wyposażenie aparatu: - głowica CARDIO – 2 szt, - głowica TOCO - 1 szt , - pasy do zapinania głowic - 3szt, - żel - papier do rejestratora termicznego wbudowanego w urządzenie – min. 3 szt. - podstawa jezdna – 1 szt. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Interfejs do podłączenia zewnętrznej klawiatury i myszki. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Oprogramowanie w języku polskim |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Paszport techniczny |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Deklaracja Zgodności, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Okres gwarancji min.36 miesięcy |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max. 48 godz. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Zapewniony serwis pogwarancyjny |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat |  | Tak |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy