| ZESTAW Z INSTRUMENTARIUM LAPAROSKOPOWYM DO HISTEROSKOPII Z KOMPLETNYM WYPOSAŻENIEM Z OPTYKĄ I ŚWIATŁOWODEM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE(wypełnia wykonawca) |
|  | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny: - rozmiar 4,3 mm, - owalny profil przekroju, - wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiający wprowadzanie 7 Fr., półsztywnych instrumentów, - wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia płukania, - kompatybilny z optyka o śr. 2,9 mm i długości 300 mm, – 1 szt. |  | TAK |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny: - kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, - rozmiar 5 mm, - owalny profil przekroju, - wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia odsysania, - koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory do odsysania, – 1 szt. |  | TAK |  |
|  | Nożyczki histeroskopowe: - ostrza: tępo zakończone, jedno ostrze ruchome, - rozmiar: 5 Fr., - długość: 340 -360 mm, - tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas czyszczenia, -Nożyczki kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego histeroskopem – 2 szt. |  | TAK |  |
|  | Kleszcze histeroskopowe: - bransze: chwytająco - biopsyjne, obie ruchome, - rozmiar: 5 Fr., - długość: 340 - 360 mm, - tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas czyszczenia, – 2 szt. |  | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk o wymiarach 446 x 90 x 45 mm +/- 5 – 4 szt. |  | TAK |  |
|  | # Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania histeroskopu o wymiarach 525 x 240 x 70 mm +/- 5 mm. – 1 szt. |  | TAK |  |
|  | Optyka histeroskopowa: - śr. 2,9 mm, - długość 300 mm, - kąt patrzenia 30°, - układ optyczny z system soczewek typu HOPKINS, - wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - autoklawowalna 134°C, - 1 szt. |  | TAK |  |
|  | Światłowód średnica. 2,5 mm, długość 230 cm – 4 szt. |  | TAK |  |
|  | Zestaw drenu płuczącego, do histeroskopii, Wielorazowy, do zastosowania z pompą Karl Storz HAMOU ENDOMAT posiadaną przez Zamawiającego – 1 szt. |  | TAK |  |
|  | Dren ssący (dwuczęściowy), długi, silikonowy, nadający się do sterylizacji, kompatybilny z pompą Karl Storz- Hamou Endomat posiadaną przez Zamawiającego – 1 szt. |  | TAK |  |
|  | Nożyczki typu ClickLine, zakrzywione, # monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 – 1 szt. |  | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
| 12. | Instrukcja sterylizacji w języku polskim. |  | TAK |  |
| 13. | Deklaracja Zgodności, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. |  | TAK |  |
| 14. | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia |  | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 15. | Okres gwarancji min.36 miesięcy |  | TAK |  |
| 16. | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. |  | TAK |  |
| 17. | Zapewniony serwis pogwarancyjny |  | TAK |  |
| 18. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat |  | TAK |  |

……………………………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………………………………
podpis i pieczęć wykonawcy