| ŁÓŻKO PORODOWE Z WYPOSAŻENIEM - 2 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |
| LP. | OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE (wypełnia wykonawca) |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 |  | TAK |  |
| 2. | Łóżko porodowe (medyczne), przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) |  | TAK |  |
| 3. | Wymagane ustawienia pozycji łóżka: - pozycja horyzontalna - pozycja do badania ginekologicznego - pozycja siedząca - pozycja półsiedząca |  | TAK |  |
| 4. | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz i z wewnętrznego akumulatora |  | TAK |  |
| 5. | Nowoczesna i stabilna konstrukcja łóżka oparta na trzech kolumnach cylindrycznych. |  | TAK |  |
| 6. | Łóżko z funkcją szybkiego przekształcenia do pozycji fotelowej zapewniającej wygodną pozycję dla pacjentki. |  | TAK |  |
| 7. | Długość łóżka: max zakres 2200 mm |  | TAK |  |
| 8. | Długość łóżka w pozycji fotelowej: max 1800 mm |  |  |  |
| 9. | Całkowita szerokość łóżka (razem z poręczami bocznymi): max 990 mm |  | TAK |  |
| 10. | Elektryczna regulacja wysokości leża: 550 do 950 mm (+30 mm ). |  | TAK |  |
| 11. | Elektryczna regulacja kąta uniesienia oparcia pleców: 700 ( + 50 ). |  | TAK |  |
| 12. | Elektryczna regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia: 300 ( + 50 ). |  | TAK |  |
| 13. | Elektryczna regulacja przechyłu Trendelenburga : min. 200 |  | TAK |  |
| 14. | Elektryczna regulacja przechyłu anty-Trendelenburga : min. 200 |  | TAK |  |
| 15. | Łóżko wyposażone w trzy systemy sterowania: - Centralny panel sterujący z możliwością zawieszenia na szczycie od strony głowy pacjentki - Pilot przewodowy z możliwością zawieszenia na poręczy bocznej - Panele sterujące w poręczach bocznych, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie poręczy (łącznie cztery panele) |  | TAK |  |
| 16. | Funkcje sterowane z panelu sterującego: - regulacja wysokości leża - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia - pozycja fotelowa uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja Fowlera uzyskiwana z jednego przycisku (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja egzaminacyjna (do badań) uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja zerowa (CPR) uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja antyszokowa uzyskiwana z jednego przycisku |  | TAK |  |
| 17. | Tzw. funkcje ratujące życie czyli pozycja zerowa (CPR) oraz pozycja antyszokowa uzyskiwane ze specjalnie oznaczonych przycisków umieszczonych na panelu sterującym. |  | TAK |  |
| 18. | Panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania następujących funkcji: - regulacji wysokości leża - regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacji kąta uniesienia oparcia pleców - regulacji kata uniesienia segmentu siedzenia Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji |  | TAK |  |
| 19. | Funkcje sterowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia |  | TAK |  |
| 20. | Oparcie pleców z mechanizmem odciążającym odcinek lędźwiowy kręgosłupa |  | TAK |  |
| 21. | Funkcje sterowane z paneli sterujących w poręczach bocznych (po stronie zewnętrznej i wewnętrznej): - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia W panelach od strony zewnętrznej (dla personelu) dodatkowo możliwość regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga W panelach od strony wewnętrznej (dla pacjentki) dodatkowo przyciski aktywujące funkcję nocnego oświetlenia podłogi i alarm akustyczny. |  | TAK |  |
| 22. | Zabezpieczenie przed przypadkową regulacją funkcji elektrycznych z paneli sterujących w poręczach bocznych poprzez konieczność naciśnięcia przycisku aktywującego panel. |  | TAK |  |
| 23. | Mechaniczna funkcja CPR w oparciu pleców. |  | TAK |  |
| 24. | Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie kilku cykli w przypadku zaniku zasilania |  | TAK |  |
| 25. | Segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. |  | TAK |  |
| 26. | Tworzywowe poręcze boczne wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Zwolnienie i opuszczenie poręczy dokonywane tą samą, jedną ręką. Poręcze z kolorową wklejką (możliwość wyboru koloru z wzornika producenta). Poręcze z systemem opuszczania „so silent” lub „soft drop” odpowiadającym za ciche opadanie poręczy. Poręcze nie zwiększające szerokości łóżka bez względu na to czy są opuszczone czy podniesione |  | TAK |  |
| 27. | Szczyty łóżka tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Szczyty wyjmowane z ramy leża. Szczyty z kolorową wklejką (możliwość wyboru koloru z wzornika producenta). |  | TAK |  |
| 28. | Rama łóżka zaopatrzona w cztery krążki odbojowe |  | TAK |  |
| 29. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Podwozie z jednoczęściową osłoną z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Osłona podwozia ze specjalnymi polami odkładczymi, umożliwiającymi ułożenie niewykorzystywanych, w danym czasie, elementów wyposażenia łóżka (podkolanniki, uchwyty rąk, oparcia pod stopy) Rama leża, za szczytem głowy, wyposażona w gniazda do odłożenia nieużywanego w danym czasie szczytu nóg i miejsce (przestrzeń) do odłożenia nieużywanego w danym czasie materaca segmentu nożnego |  | TAK |  |
| 30. | Segment siedzenia, segment stały i segment nożny osłonięte odejmowanymi wypraskami z tworzywa wytworzonego z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Segment oparcia pleców wypełniony płytą laminatową przezierną dla promieni RTG |  | TAK |  |
| 31. | Łóżko przejezdne - z centralną blokadą czterech kół, uruchamianą jedną z dwóch dźwigni w podstawie łóżka od strony oparcia pleców. Funkcja jazdy na wprost. |  | TAK |  |
| 32. | Wszystkie materace z pianki poliuretanowej w pokrowcach. Pokrowce wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Pokrowiec niepalny zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. |  | TAK |  |
| 33. | Dopuszczalne obciążenie łóżka: min. 250 kg |  | TAK |  |
| 34. | Wyposażenie do każdego łóżka: - materace: oparcia pleców i siedziska, segmentu nożnego - materac dla noworodka - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej - podkolanniki (komplet) mocowane za pomocą uchwytów z przegubem kulistym do szyn w segmencie siedziska - oparcia pod stopy (komplet) - uchwyty rąk (komplet) mocowane do szyn ramy leża - poręcze boczne z panelami sterującymi - haczyki na woreczki do płynów fizjologicznych – po 2 szt. na obu bokach leża |  | TAK |  |
| 35. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
| 36. | Instrukcja obsługi w języku polskim –1 szt. do każdego urządzenia |  | TAK |  |
| 37. | Łóżko spełniające odpowiednie wymagania normy PN-EN 60601-2-52:2010 – Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych |  | TAK |  |
| 38. | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru, tworzywa i materiału pokrowca oraz niepalność materiału pokrowca (dołączyć do oferty) |  | TAK |  |
| 39. | Deklaracja Zgodności, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. |  | TAK |  |
| 40. | Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi dla personelu medycznego w cenie urządzenia |  | TAK |  |
| 41. | Paszporty techniczne do każdego urządzenia |  | TAK |  |
| - Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 42. | Okres gwarancji - min. 36 miesięcy |  | TAK |  |
| 43. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. |  | TAK |  |
| 44. | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. |  | TAK |  |
| 45. | Zapewniony serwis pogwarancyjny |  | TAK |  |
| 46. | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max. 48 godz. |  | TAK |  |
| 47. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat |  | TAK |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy