Załącznik nr 2a - Ilości badań immunochemicznych

| Lp. | Nazwa badania | Ilość badań pacjentów na 4 lata | Dostępność wykonywania badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AFP | 3300 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 2 | TBHCG | 1000 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 3 | Ca-15-3 | 2600 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 4 | CA125 | 5200 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 5 | CA19-9 | 7200 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 6 | CEA | 5600 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 7 | C-peptyd | 800 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 8 | DHEAS | 640 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 9 | Estradiol | 600 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 10 | Ferrytyna | 5000 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 11 | FSH | 600 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 12 | FT3 | 10000 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 13 | FT4 | 14400 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 14 | Insulina | 1200 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 15 | Kortyzol | 1600 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 16 | Kwas foliowy | 2000 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 17 | LH | 400 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 18 | ProPeptyd B/NT proBNP | 4000 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 19 | PTH | 1400 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 20 | Prolaktyna | 400 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 21 | Prokalcytonina Brahms | 8000 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 22 | PSA-całkowite | 10400 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 23 | Przeciwciała ATPO | 800 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 24 | Przeciwciała A TG | 600 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 25 | Testosteron | 800 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 26 | TSH | 33000 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 27 | Troponina | 19000 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
| 28 | Vitamina B 12 | 4200 | Codziennie dostępność przez 24 godziny |
|  |  | 144 740 |  |

Do asortymentu:

Niezbędną ilość i jakość zużywalnych części, zgodnie z zaleceniami producenta, należy wyszczególnić w ofercie.

.................................., data ...........2019 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie  prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2b - Warunki graniczne dla analizatora do immunochemii

| Lp | Wymagane parametry graniczne dla aparatu | Warunek Tak | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny,wieloparametrowy analizator do ilościowych oznaczeń wszystkich immunochemicznych zawartych w SIWZ |  |  |
| 2 | Analizator nie starszy niż wyprodukowany w 2018r, |  |  |
| 3 | Analizator bez wad,z pełnym wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego działania zgodnie ze specyfikacją producenta oferowanego systemu bez specjalnych wymogów co do pomieszczenia pracy analizatora |  |  |
| 4 | Analizator sprawny,gotowy do pracy po zainstalowaniu,nie wymagający dodatkowych zakupów i inwestycji przez Zamawiającego np.systemu oczyszczania wody,odpowiedni UPS |  |  |
| 5 | Pełna gwarancja na aparat,odczynniki,materiały kontrolne,kalibracyjne,zużywalne i oprogramowanie na cały okres użytkowania |  |  |
| 6 | Dostarczenie folderu i opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu, zapisów i Instrukcji Obsługi potwierdzających opis parametów technicznych aparatu,konseracje potwierdzającego parametry wpisane do tabel |  |  |
| 7 | Świadectwo dopuszczalności aparatu do użytku w Polsce/UE.Dostarczenie kopii deklaracji zgodności,certyfikat CE |  |  |
|  | Dostarczenie Instrukcji obsaługi analizatora w języku polskim |  |  |
| 9 | Analizator energooszczędny,dostosowany do wykonywania częstych,krótkich serii badań |  |  |
| 10 | Analizator pracujący przez 24 godziny na dobę przez cały rok |  |  |
| 11 | Ilościowe oznaczenia wszystkich testów zawartych w SIWZ na jednym analizatorze |  |  |
| 12 | Stosowana metoda o wysokiej swoistości i dużej dokładności -opisać metodę |  |  |
| 13 | Analizator wykonuje oznaczenia z próbek pierwotnych o pojemności 2,5,10 ml w jednym statywie |  |  |
| 14 | Wykonywanie badań z próbek wtórnych tzw.cups o pojemności 500ul, o łącznej objętości surowicy max 200ul{ próbka do analizy plus stała objętość tzw martwa }dla TSH,Troponiny Prokalcytoniny |  |  |
| 15 | Pozytywna identyfikacja próbek badanych za pomocą kodów kreskowych stosowanych w systemie informatycznym zamawiającego |  |  |
| 16 | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych do pozytywnej identyfikacji próbek badanych skanujący kody kreskowe z etykietek naklejonych na probówkach |  |  |
| 17 | Identyfikacja odczynników wstawianych do analizatora za pomocą wewnętrznego czytnika kodów zapisanych na wstawianych pojemnikach |  |  |
| 18 | Wykonanie w jednej serii min. 25 różnych testów{potwierdzić w w opisie technicznym} |  |  |
| 19 | Załadowania jednocześnie,w jednej serii min.50 próbek |  |  |
| 20 | Dostawianie próbek pilnych bez konieczności przerywania rozpoczętych analiz |  |  |
| 21 | Brak konieczności codziennego wstawiania/wystawiania odczynników na pokład analizatora{chłodzenie odczynników na pokładzie w temperaturze lodówki}po zakończonych analizach |  |  |
| 22 | Dostawianie odczynników podczas pracy analizatora bez ryzyka utraty wyników analizowanych badań |  |  |
| 23 | Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników,buforu,substratu,materiałów zużywalnych na pokładzie analizatora |  |  |
| 23 | Ciągłe monitorowanie parametrów pracy analizatora np.temperatury z jednoczesnym sygnalizowaniem świetlnym,dziwiękowym |  |  |
| 24 | Ograniczenie kontaminacji {opisać mechanizmy zapobiegajace kontaminacji} próbek i odczynników |  |  |
| 25 | Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator,gdy wynik znajdzie się powyżej zakresu liniowości szczególnie dla Troponina ultraczuła,markery nowotworowe,PSA,Ferrytyna,hormony płciowe,HCG |  |  |
| 26 | Wprowadzania danych demograficznych pacjenta{imię,nazwisko,ID,oddział} |  |  |
| 27 | Materiały kontrolne do wszystkich oznaczanych testów na 3 poziomach dedykowane dla oferowanego analizatora |  |  |
| 28 | Wykonawca zapewni udział w kontroli zewątrzlaboratoryjnej dla parametrów nie objętych kontrolą przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej |  |  |
| 29 | Wykonawca zapewni udział w programie kontroli jakości międzynarodowym,jeżeli ilosć użytkowników w programie krajowym uniemożliwa utworzenie grupy statystycznej tj. powyżej 6 uczestników |  |  |
| 30 | Archiwizacja danych-wyniki pacjentów ,kontrole |  |  |
| 31 | Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych |  |  |
| 32 | Zintegrowany system kontroli jakości-dokładności i precyzji,z opracowaniem statystycznymi i graficznym{np.krzywe Levey-Jennigsa} |  |  |
| 33 | Szybkość uzyskania wyniku troponiny do 20 minut od wstawienia próbki do analizatora |  |  |
| 34 | Laserowa drukarka zewnętrzna LAN, kompatybilna z analizatorem, skonfigurowana przez dostawcę z możliwością bezpośredniego drukowania dokumentów z punktów 35 i 36 z analizatora. |  |  |
| 35 | Monitor o przekątnej min17 cali zintegrowany z aparatem. |  |  |
| 36 | Drukowanie wyniku badań pacjenta na życzenie |  |  |
| 37 | Drukowanie raportów kalibracji i kontroli wszystkich oznaczanych testów |  |  |
| 38 | Zapisywanie wyników kontroli jakości na nośnikach elektronicznych z możliwością przeglądania na dowolnym komputerze |  |  |
| 39 | Zabezpieczenie urządzeń za pomocą systemu podtrzymującego zasilanie, urządzenie UPS podtrzymujące zasilanie systemu przez minimum 10 minut. Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia. Automatyczna regulacja napięcia. Poziom hałasu maksymalnie 45dB. |  |  |
| 40 | Zapewnienie warunków temperaturowych w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy analizatora przez cały okres trwania umowy (dostarczenie, instalacja i przeglądy klimatyzatora). Klasa energetyczna A+, A++, głośność 20dB, sterowanie panel i pilot, zasilanie [f/V/Hz] 1/230/50, kubatura pomieszczenia 180m3 |  |  |
| 41 | Okresowa konserwacja klimatyzatora zgodnie z wymaganiami producenta klimatyzatora. |  |  |
| 42 | Bezpłatne przeglądy techniczne i materiały do niego wykorzystane, wymienione w okresie obowiązującej gwarancji |  |  |
| 43 | Podłączenia analizatora do komputera zewnętrznego. Współpraca z systemem informatycznym w Szpitalu {łącze dwukierunkowe}INFOMEDICA-zlecanie badań, przyjmowanie, odsyłanie wyników badań i kontroli do systemu wartość bezwzględne i z oznakowaniem, jeżeli wynik znajdzie się poza zakresem pomiarowym, jednostki przedziały referencyjne. Wymagany kontakt z Działem Aparatury Medycznej i Sekcją informatyki w celu realizacji podłączenia i ustalenia dokładnych warunków. |  |  |
| 44 | Przełącznik sieci LAN łączący elementy systemu, rodzaje wejść/wyjść RJ-45 10/100/1000 Mbps, algorytm przełączania - Store-and-forward, maksymalny pobór mocy - 72W, biurkowy. |  |  |
| 45 | W okresie dzierżawy systemu wszelkie naprawy UPS i klimatyzatora z uwzględnieniem części zamiennych i transport na koszt i ryzyko Wykonawcy |  |  |
| 46 | Na okres trwania umowy, Wykonawca, dostarczy na swój koszt przeszkloną, jednokomorową witrynę chłodniczą do przechowywania dostarczonych odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów{pojemność280-380 litów,wymiary170x60x60cm,wbudowany termometr, zakres temperatur 0-10st.C,automatyczne odraszanie, klasa energetyczna min.B lub wyższa |  |  |
| 47 | Wykonawca, bezpłatnie dostarczy, zamontuje, uruchomi analizator i przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu i udokumentuje te działania zaświadczeniami potwierdzającymi |  |  |
| 48 | Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy, naprawy, części zamienne do analizatora i przeglądy techniczne potwierdzone certyfikatem bezpieczeństwa{zgodności ze specyfikacją producenta oferowanego systemu |  |  |
| 49 | Potwierdzenie przeglądu technicznego certyfikatem bezpieczeństwa technicznego i zgodności ze specyfikacją producenta aparatu-dostarczanie dokumentu w formie papierowej |  |  |
| 50 | Bezpłatna konsultacja telefoniczna, udzielanie porad w zakresie obsługi aparatu ,w razie potrzeb{awarie, wsparcie diagnostyczne} zgłaszanych przez przeszkolony personel Zamawiającego |  |  |
| 51 | W przypadku awarii dostarczonego aparatu trwającej dłużej niż 5 dni, Wykonawca dostarczy, w ciągu godz. aparat zastępczy kompatybilny do oferowanych odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, zużywalnych |  |  |
| 52 | W przypadku powtarzających się awarii trwających przez 6 miesięcy, Wykonawca wymieni aparat tego na taki sam jak oferowany kompatybilny z oferowanymi odczynnikami, materiałami zużywalnymi |  |  |
| 53 | Rekomendacje 6 użytkowników oferowanego analizatora |  |  |

.................................., data ...........2019 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie  prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr.2c- Warunki graniczne dla odczynników

| Lp | Parametry wymagane dla odczynników | Warunek Tak | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deklaracja zgodności z Dyrektywą UE 98/79/CE dla odczynników,materiałów kontrolnych,kalibratorów do diagnostyki in vitro{IVD} |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne do wszystkich oznaczanych testów na minimum 2 poziomy tj z zakresu wartości prawidłowych i patologiczny dedykowane dla oferowanego analizatora |  |  |
| 3 | Dostarczenie zakresów referencyjnych dla wszystkich oferowanych testów w zależności od wieku,płci,stanu fizjologicznego{hormony płciowe,TSH,hormony tarczycy |  |  |
| 4 | Dostarczenie opisów metodyki oznaczeń oferowanych testów{czułość,swoistość, zakres pomiarowy} |  |  |
|  | Oznaczanie troponiny ultraczułej |  |  |
| 5 | Opisać ,parametry walidacji metody dla oferowanych testów:troponina ultraczuła,NTProBNP,Ptokalcytonina |  |  |
| 6 | Dostarczenie opisu algorytmów dla oferowanej troponiny ultraczułej w wykrywaniu ostrego zawału mięśnia serowego czułość,swoistość diagnostyczna,algorytm postępowania w kardiologii z wartościami dla oferowanego testu,ze wskazaniem dostępu do przedstawianych danych |  |  |
|  | Dostarczenie opisów algorytmów różnicowania zakażeń ,sepsy,wstrząsu septycznego ,monitorowania leczenia antybiotykami,czułość,swoistość diagnostyczna,algorytm postępowania w neonatologii,pediatrii,pacjentów dorosłych z wartościami dla oferowanego testu,ze wskazaniem dostępu do przedstawianych danych |  |  |
| 7 | Dostarczanie diluentów do rozcieńczeń badanych surowic,poza solą fizjologiczną jeśli tego wymaga procedura wykonania analizy |  |  |
| 8 | Długa stabilność odczynników po otwarciu na pokładzie analizatora{podać w dniach} |  |  |
| 9 | Długie terminy ważności odczynników i kalibratorów{podać minimalny czas ważności wg producenta} |  |  |
| 10 | Kalibratory dla wszystkich wymienionych testów w specyfikacji |  |  |
| 11 | Kalibratory kompatybilne z seriami dostarczanych odczynników |  |  |
| 12 | Odczynniki do oznaczeń TSH III lub wyższej generacji{podać zakres pomiarowy,wielkość jednostek |  |  |
| 13 | Maksymalne zabezpieczenie odczynników przed dostępem światła i powietrza{zamknięty magazyn lodówka na pokładzie analizatora} |  |  |
| 14 | Pełna gwarancja na odczynniki,materiały kontrolne,kalibracyjne,zużywalne i oprogramowanie na cały okres użytkowania |  |  |
| 15 | Dostarczyć rekomendacje 6 użytkowników oferowanych odczynników |  |  |

Warunek TAK jest niezbędny do spełnienia warunku

Niespełnienie chociażby jednego warunku granicznego będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Warunki serwisu: telefoniczne zgłaszanie awarii przez 24 h

reakcja serwisu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia

.................................., data ...........2019 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2d- parametry oceniane aparat i odczynniki do  immunochemicznych

| Lp | Parametry oceniane | Uwagi zalecenia | Wartości oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie oferowane odczynniki gotowe do użytkowania,bez konieczności rekonstytucji | tak/nie wszystkie/nie |  | tak-10pkt nie wszystkie-2 pkt nie-1 pkt |
| 3 | Wykonanie badań TSH i PCT z próbki o objętości 200 ul{łączna objętośc do analizy i tzw,objętość martwa w naczynku{pediatrycznym} | tak/nie |  | Tak-10 pkt nie-1 pkt |
| 4 | Podzielne opakowania odczynników{po 30-50 testów] dla każdego testu poniżej 800 oznaczeń/4 lata wg Tabeli | tak/nie |  | Tak-10 pkt nie -2 pkt |
| 5 | Stabilność odczynników po otwarciu i wstawieniu na pokład analizatora | Podać czas w dniach dla każdego odczynnika |  | 28 dni i dłużej-10 pkt. 10-28dni –5pkt. 1-9dni – 1pkt. |
| 6 | Stabilność kalibracji dla każdego testu | Podać minimalny okres /czas w dniach |  | Najdłużej-10pkt pozostałe proporcjonalnie |
| 7 | Stabilnosć materiałów kontrolnych po otwarciu,po rekonstytucji wg instrukcji producenta | Podać w minimalny okres/czas w dniach |  | Najdłużej 10 pkt najkrótszy-1 pkt pozostałe proporcjonalnie |
| 8 | Materiały kontrolne | Wieloparametrowe czy jednoparametrowe |  | Wieloparametrowe-5pkt. Jednoparametrowe-1pkt. Oba rodzaje-3pkt. |
| 9 | Czułość funkcjonalna dla testów beta HCG troponina TSH PCT | Podać najniższe wiarygodne stężenie |  | Wartość najniższa max10 pkt pozostałe proporcjonalnie{dla każdego testu |
| 10 | Odczynnik do oznaczania prolaktyny aktywnej biologicznie bez interferecji makroprolaktyny | tak/nie |  | Tak-10 pkt nie-1 pkt |
| 11 | Zakres pomiarowy dla testów: beta HCG troponina PSA TSH ferrytyna PTH | Podać najwyższe stężenie odczytane dla wskazanych testów |  | Wartość najwyższa max.10 pkt. pozostałe proporcjonalnie za każdy test |
| 12 | Ilość materiałów zużywalnych przez analizator{naczynka reakcyjne,końcówki itp.}potrzebnych do 1000 oznaczeń | Podać ilość sztuk i rodzaj |  | Najmniejsza ilość 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 13 | Ilość odpadów ciekłych powstałych po wykonaniu 1000 oznaczeń | Podać objętość w ml ciekłych |  | Najmniejsza ilość max.10 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Ilość odpadówstałych powstałych po wykonaniu 1000 oznaczeń | Podać wagę w kg |  | Najmniejsza waga 10 pkt pozostałe proporcjonalne |
| 14 | Czas otrzymania jednego wyniku Troponina TSH Pro BNP PCT | Podać czas w minutach |  | Najkrótszy max.10pkt pozostałe proporcjonalnie za każdy test |
| 15 | Czas potrzebny na codzienną konserwację | Podać w minutach |  | Najkrótszy-10 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 16 | Czas przygotowania analizatora od włączenia START do rozpoczęcia analizy | Podać w minutach |  | Najkrótszy-10 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 17 | Możliwość doboru współczynnika rozcieńczenia surowicy przez analizator w przypadku przekroczenia wartości pomiarów po pierwszym automatycznym rozcieńczeniu | tak/nie wymienić testy |  | 1 test-2 pkt |
| 18 | Opinie użytkowników na temat oferowanego analizatora,odczynników,kalibracji,kontroli łącznie | Dołączyć min.3 |  | Za każdego użytkownika 3 pkt |

.................................., data ...........2019 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie  prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2e- Wyposażenie dodatkowe-witryna chłodnicza do przechowywania odczynników

| Lp | Parametry wymagane | PowierdzenieTak/Nie | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednokomorowa witryna chłodnicza do przechowywania dostarczonych odczynników,materiałów kontrolnych i kalibratorów |  |  |
| 2 | Pojemność 280-350 litrów |  |  |
| 3 | Wymiary{cmxcmxcm}170x60x60 |  |  |
| 4 | Zakres temperatur chłodzenia 0-[+10]stopni C{dostosowania do warunków przechowywania wymienionych materiałów} |  |  |
| 5 | Oświetlenie energooszczędne |  |  |
| 6 | Automatyczne odszranianie |  |  |

.................................., data ...........2019 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)