Ciechanów dnia 20.01.2020 r.

AT - ZP/2501/112/19

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do immunochemii rozszerzonej dla ZDL ogłoszonego w dniu 13.12.2019 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2019/S 241-591076 oraz  zamieszczonego  na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | W odpowiedzi na pytanie nr 49 z dnia 14.01.2020r.Zamawiający zawarł nowy wymagany warunek "uzyskanie wyniku badania troponina, BNP, prokalcytonina do 20 minut po wstawieniu próbki do analizatora." Prosimy zatem o zgodę na dopuszczenie analizatora, w którym wynik oznaczenia prokalcytoniny dostępny jest po 29 minutachod pobrania próbki przez analizator? | Tak. Dopuszczamy. |
| 2 | Prosimy o usunięcie z parametrów granicznych wymogu wykonania zestawu badań TSH, troponina i prokalcytonina z 300μl próbki (wraz z objętością martwą) (pkt. 14). Podobny wymóg znajduje się wśród parametrów ocenianych, przy czym ocenie podlega wartość 200μl dla każdego z tych badań osobno.Parametr oceniany jest zatem mniej restrykcyjny od parametru granicznego, co jestnielogiczne.Alternatywnieprosimy o dopuszczenie analizatora, który zestaw badań TSH, troponia i prokalcytonina wykona z próbki o objętości 400μl (łącznie próbka badana i objętość martwa), podanej w kubeczku o pojemności 500μl. | Dopuszcza się objętość nie większą niż 350 μl. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa