## pakiet nr 1
pakiet nr 1
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | - Stent ze stopu kobaltowo-chromowego którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt a żelazo nie przekracza 3%, typu slotted tube - stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) - grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów - crossing profile 0,039” dla rozmiaru 3,0/18 mm - długość systemu doprowadzającego 145 cm - przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25, 3,5; 4,0) , - możliwość post dylatacji dla rozmiarów 2.0-3.25 mm do średnicy 3,75 mm i dla rozmiarów 3.5-4.0 mm do 5.5 mm - długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm dla wszystkich oferowanych średnic - ciśnienie nominalne 9 atm dla średnic 2.0-2.5 i 12 atm dla pozostałych rozmiarów - RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów - dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3.0 mm wynosi 4.0 mm) - skrócenie stentu przy ciśnieniu nominalnym: 0% |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe typu DES - stent o budowie slotted tube, ze stopu kobaltowo-chromowego, - stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) - grubość ściany stentu max 0,0032” dla wszystkich rozmiarów, - długość systemu doprowadzającego 145 cm, - duża siła radialna stentu: 24-35 PSI; - średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm, - minimalny zakres długości 8-28 mm dla wszystkich średnic, długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48 mm dla średnicy 3,0 mm, - ciśnienie nominalne: max. 11 atm - RBP: 18 atm dla wszystkich rozmiarów, - profil wejścia 0,017” - dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedyńczej celi stentu dla średnicy 3,0 mm wynosi 4,0 mm), |  |  |  | szt. |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | cewniki balonowe - powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu; - system monorail; - profil przejścia (crossing profile)≤ 0,021 cala dla balonika Ø 3.0 mm; - profil wejścia (entry profile)≤ 0,017 cala dla balonika Ø 3.0 mm; - ciśnienie nominalne 8 atm dla wszystkich rozmiarów; - ciśnienie RBP - 14 atm dla wszystkich rozmiarów; - różne długości balonika od 6 - 30 mm; - różne średnice balonika od 1.2 - 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2,0 - 4,0 mm. |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | cewniki balonowe NC - powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu; - system monorail; - profil przejścia (crossing profile) 0,027 cala dla balonika Ø 3.0 mm - profil wejścia (entry proflie) 0,018 cala dla balonika Ø 3.0 mm; - ciśnienie nominalne min. 12 atm (dla wszystkich rozmiarów); - ciśnienie RBP 18 atm (dla wszystkich rozmiarów); -różne długości balonika od 6 - 25 mm; - różne średnice balonika od 1,5 - 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2.0 - 4.0 mm |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | prowadniki angioplastyczne - z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali; - średnica 0,014”; - długość 190 i 300 cm; - końcówka prosta i w kształcie „J”; - min 32 rodzaje (niezależnie od długości i kształtu końcówki); - dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości; - dostępne prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części „roboczej” (11 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki). - dostępne prowadniki z taperowanym tipem o średnicy 0,009”, 0,010” i 0,0105” i 0,012” -dostępne prowadniki o minimum 4 średnicach końcówki (niezależnie od długości i kształtu końcówki). -dostępność w ofercie prowadników z rdzeniem stalowym i stopowym |  |  |  | szt. |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## pakiet nr 2
pakiet nr 2
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
6 |  | 312_02_08 | • System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru. • Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: Hydrofilnej powierzchni zewnętrznej dla szybszego uwolnienia leku w początkowej fazie celem zmniejszenia reakcji zapalnej i hydrofobowej, warstwy wewnętrznej dla wydłużonego kontrolowanego czasu dostarczania leku. • Substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa ) • Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu (technologia Core Wire) • Budowa stentu otwartokomórkowa • dostępne średnice stentu: 2,0,2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm • dostępne długości stentu2,0 – 4,0 to: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm • Dla średnic stentu: 4,5; 5,0 mm dostępne długości: 12; 15; 18; 22; 26; 30 mm • Maks. rozszerzenie stentu 4,5 i 5,0 do ok.5,75 mm (skrócenie stentu 5.0 mm przy maksymalnym przeprężeniu do 5,75 mm &lt; 1 % ) • Profil przejścia 0,037 dla rozmiaru 2,5 mm • Profil przejścia 0,048 dla rozmiaru 5,0 mm • Grubość elementów z jakich wykonany jest stent 2,0 – 4,0 mm- 0,0032” (81 μm) • Grubość elementów z jakich wykonany jest stent 4,5 i 5,0 mm - 0,0036” (91µm) • Wymiary szaftu dystalny 2.7F (dla 4,5 i 5,0 mm 3.2F), proksymalny 2.1F • Ciśnienie nominalne - 12 atm • Ciśnienie RBP 16 atm (4.50–5.00 mm) - 18 atm (2.00–4.00 mm) • Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F -1.42mm (0,056”) • Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum pięcioletnia obserwacją ponad 7500 pacjentów. • Brak zwiększonego ryzyka zakrzepicy stentu po przerwaniu lub zakończeniu podwójnej terpii przeciwpłytkowej (DAPT) po upływie jednego miesiąca od zabiegu ( potwierdzone w instrukcji obsługi ). |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | • System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru • Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: Hydrofilnej powierzchni zewnętrznej dla szybszego uwolnienia leku w początkowej fazie celem zmniejszenia reakcji zapalnej i hydrofobowej, warstwy wewnętrznej dla wydłużonego kontrolowanego czasu dostarczania leku • Substancja czynna – (pochodna Sirolimusa ) Zotarolimus. • Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo, montowana fabrycznie na balonie • Budowa stentu otwartokomórkowa • dostępne średnice stentu: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm • dostępne długości stentu: 8; 9; 12; 14; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm • maks. rozszerzenie stentu do ok.4,75 mm • profil przejścia 0,041 dla rozmiaru 3,0 mm • grubość elementów z jakich wykonany jest stent - 0,0036” • ciśnienie nominalne - 9 atm. • ciśnienie RBP 15-16 atm • Wymiary szaftu: dystalny 2.7F, proksymalny 2.1F • Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum pięcioletnią obserwacją min. 7500 pacjentów. • Brak zwiększonego ryzyka zakrzepicy stentu po przerwaniu lub zakończeniu podwójnej terpii przeciwpłytkowej (DAPT) po upływie jednego miesiąca od zabiegu ( potwierdzone w instrukcji obsługi ) |  |  |  | szt. |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | • Cewniki prowadzące - standard dla zróżnicowanych anatomii i typów naczyń. • Duża średnica wewnętrzna – wymiary minimalne dostępne dla przynajmniej jednego rodzaju cewnika: • 0,058”-5F; • 0,071”-6F; • 0,081”-7F; • 0,090”–8F • Dostępne minimum dwa rodzaje cewników prowadzących o róznych sztywnościach końcówki (standard tip oraz soft tip) dla każdej średnicy od 5 do 8 F. • Dla śrdednicy 6 F dostępne minimum 3 rodzaje cewnika dodatkowo o różnej elestyczności segmentu dystalnego cewnika • oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F • dostępna długość cewnika prowadzącego 55 [cm], 90 [cm] i 110 [cm] dla cewników 6F i 7F • Cewnik wykonany w technologii Full -Wall posiadający metalowe zbrojenie plecionym płaskim drutem zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości, zapewniający doskonałą odporność na złamanie i kontrolę momentu obrotowego. • miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii, • stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu • wysoka odporność na skręcanie i załamania • dobra pamięć kształtu • dobra manewrowalność • wysoka trwałość cewnika • pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 90 w każdej średnicy : Judkins L&amp;R, Amplatz J&amp;R, Femoral J&amp;R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&amp;R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ, krzywizna specjalna 3D right – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń. Obenność krzywizny typu 3D dla każdego z 3 rodzajów oferowanych produktów. • Cewniki dla tętnic nerkowych o długości 55 cm oraz dedykowanej krzywiźnie dla minimum dwóch rodzajów cewnika prowadzącego. • Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami |  |  |  | szt. |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | cewniki balonowe • typ: RX “rapid exchange” i OTW • ciśnienie nominalne min 6 do max 8 atm • ciśnienie RBP max14 atm. • Balon 1,25 mm ciśnienie NP oraz RBP =12atm • Balon 1,25 wykonany w technologii zerofold zapewniający ultra niski profil przejścia przeznaczony do udrożnień trudnych zmian • profil balonu 0,020” dla średnicy 1,25mm • profil balonu  0,027” dla średnicy 2,5 mm (pomiar zgodnie z zaleceniami FDA w najszerszym miejscu) • dla balonu o średnicy 1,25 i 1,5mm - obecność jednego markera (środek). • Markery - Platynowo-Irydowe o mniejszym profi lu oraz lepszej widoczności. • profil wejścia końcówki balonu  0,016” • końcówka w połączeniu z niskim profilem zapewnia łatwość przejścia przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach • nowy materiał balonu Fulcrum Lite bardzo trwały i odporny na uszkodzenia gwarantowana możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP • średnice balonu od 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm • dla średnic od 2,0 do 4,0 mm skok średnicy balonu co 0,25 mm • długości od 6,0; 10; 12; 15; 20; 25; 30,0 mm • długości dla balonu 1,25mm od 6; 10; 12; 15; 20,0 mm • wymiar szaftu dla średnic 1,5-3,5 mm dystalny 2.5F, proksymalny 2.1 F dla średnic 3.75 -4.0 dystalny 2.7F, proksymalny 2.1 F • cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) we wszystkich rozmiarach • Kompatybilny dla technologii 6F “Kissing-Balloon”. Dowolna kombinacja dwóch balonów Solarice RX o srednicach 1.50 – 3.50 mm może byc wykorzystana dla techniki “Kissing-Balloon” z 6F cewnikiem prowadzacym (min. ID 0.070”). |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | cewniki balonowe NC • typ: “rapid exchange” • średnice balonu (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm • różne długości balonu: 6; 8, 12, 15, 20, 27 mm • typ balonu “non-compliant” • nowy materiał balonu na bazie nylonu znakomicie utrzymuje zadany wymiar zarówno wzdłużny jak i poprzeczny (średnica) • materiał bardzo trwały i odporny na uszkodzenia gwarantowana możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP • nominal pressure 12 atm. dla wszystkich rozmiarów • rated burst pressure 20 atm. dla wszystkich rozmiarów • distal shaft 2,5 F (dla cewników o śr. 2,0-3,75 mm) distal shaft 2,7F (dla śr. 4,0-5,0 mm) • proximal shaft 2,1 F • długość użytkowa cewnika 142 cm • selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym Selective Dura – Trac™ – zapobiega przemieszczaniu się podczas inflacji. • entry profile 0,015” • cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) w rozmiarach 2,00-4,00 mm oraz cewnikiem 6F(min.0,068”) w rozmiarach 4,5 oraz 5,00 mm |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | cewniki diagnostyczne • Dostępne Rozmiary od 5F - 6F, • Światło wewnętrzne cewnika: dla 5F –0,047” ; dla 6F –0,056” • Cewnik zbrojony podwójnym oplotem dając stabilne podparcie, prowadzenie oraz optymalną kontrolę obrotów 1:1 • Miękka atraumatyczna końcówka zwiększająca widoczność w skopii; • Szeroki wybór kształtów i rozmiarów –dostępne opcje z otworami bocznymi • Dostępne długości – 100 cm ,110 cm, 125 cm (w zależności od typu krzywizny ) • Innowacyjna technologia polegająca na domieszce polimeru InSlide™ zwiększa poślizg, redukuje opory tarcia – poprawiając dostarczalność cewnika • dostępne wszystkie kształty i krzywizny ( min: JL; JR; AL.; AR ; MPA; MPB; NOTO; 3DRC; PIG; ) min 20 krzywizn dla każdej średnicy • Pamięć kształtu • Wysoka odporność na zagięcia i załamania • Ergonomiczne zakończenie ułatwia manipulacje cewnikiem • Zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości • Wartość maksymalnego ciśnienia przepływu w cewniku – co najmniej 1100 psi |  |  |  | szt. |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## pakiet nr 3
pakiet nr 3
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
12 |  | 312_02_08 | Cewnik prowadzący GuideLiner typu „child in mother” dla cewnika prowadzącego. Dostępny w średnicach 5F, 5,5F, 6F, 7F, 8F do zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 5F, 6F, 7F i 8F. Zmniejszający światło cewnika o max. 1F. Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem – matką. Możliwość szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm. Miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika. Długość użytkowa 150 cm. Długość przedłużającego segmentu RX - 25 cm. Dystalne umieszczony marker dobrze widoczny w skopii. Światło wewnętrzne 0,046&quot; (dla cewnika 5F), 0,051&quot; (dla cewnika 5,5F), 0,056&quot; (dla cewnika 6F), 0,062&quot; (dla cewnika 7F), 0,071&quot; (dla cewnika 8F); Marker radiocieniujący umieszczony 2mm od końca dystalnego. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## pakiet nr 4
pakiet nr 4
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
13 |  | 312_02_08 | ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ 1000 sztuk Dostępne średnice 4 – 5 – 6 – 7Fr Dostępne długości 7 i 10 cm Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018” ; 0,021”; 0,025” Długość prowadnika 45cm Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 22G; 21G; 20G Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo Pakowane na tacy |  |  |  | szt. |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | 2. TR-Band – opaska hemostatyczna promieniowa 500 sztuk Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu Zestaw nie blokujący odpływu krwi żylnej, nie narażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy Pneumatyczny opatrunek uciskowy Zapięcie, które umożliwia uciśnięcie lub/i poluzowanie opaski za pomocą bardzo mocnych rzepów Część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia z widocznym markerem Zestaw zawierający dwa balony: pierwszy podtrzymujący ciśnienie ponad miejscem nakłucia, drugi balon utrzymuje pierwszy we właściwej pozycji Szerokość opaski min. 1,9 cm; Dostępne 2 długości opaski 24-29 cm; Szczelna strzykawka umożliwiająca regulację siły docisku poprzez dopompowanie lub odessanie powietrza |  |  |  | szt. |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | 4. CEWNIK DIAGNOSTYCZNY do dostępu promieniowego 1000 sztuk Dostępne rozmiary 4 , 5, 6Fr (0,051” dla 6F) Dostępne długości 65, 80, 90, 100, 110cm Dostępne cewniki z bocznymi otworami Cewnik wykonany z POLIURETANU z NYLONEM Cewnik podwójnie zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1, miękka końcówka atraumatyczna widoczna pod kontrolą RTG, pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ kontrastu Dostępne standardowe krzywizny, jak również krzywizny dające optymalne podparcie z dostępu promieniowego, w tym min. dwa cewniki zarówno do lewej i prawej tętnicy wieńcowej typu TIGER, BLK |  |  |  | szt. |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | 5. Stent CO-CR uwalniający lek 200 sztuk Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube” Dwu konektorowe połączenia Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – stopniowane – brak polimeru na konektorach platformy, zapobiegające pękanie podczas rozprężania stentu, co minimalizuje ryzyko dostania się polimeru z lekiem bezpośrednio do krwioobiegu Grubość ściany stentu 80μm Niewielka dawnka leku: 3,9 μg/mm Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm Ciśnienie nominalne ≥9 atm Rated burst pressure ≥ 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; ≥ 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm Profil końcówki dystalnej – 0,017” Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu 2,91mm (4,57mm2 dla stentu 3,0mm) Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów Długość robocza cewnika ≥ 144cm, szaft modyfikowany, z dystalnym pokryciem hydrofilnym 33cm Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca z informacją zawartą w instrukcji obsługi Udokumentowane bezpieczeństwo stosowania w obszarze MRI do 3 Tesli Stent certyfikowany i rekomendowany w wytycznych ESC 2014 do użycia klinicznego, o udowodnionej skuteczności badaniami klinicznymi. Stent rekomendowany do użycia min. w bifurkacjach, w zabiegach CTO, w LM, przy skróconej DAPT do 1 m., u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia. |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | 6. Stent CO-CR uwalniający lek z biodegradowalnego polimeru 40 sztuk Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube” Dwu konektorowe połączenia Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – gradientowo Grubość ściany stentu 80µm Niewielka dawnka leku: 3,9 µg/mm Odległość krawędzi stentu od markerów (Pt/Ir) na balonie 0,25mm dla dokładnego pozycjonowania Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm 9 Długość stentów 9/12/15/18/21/24/28/33/38mm Ciśnienie nominalne ≥9 atm Rated burst pressure 14/16 atm Zaokrąglona, wykonana z bardzo mocnego i elastycznego materiału, o profilu – 0,018” Wzmocniony Szaft OD 0,64mm ID 0,46mm typu hypotube Szaft proksymalny 1,9Fr Szaft dystalny 2,5Fr/2,7Fr Szaft środkowy wzmocniony sztywnym drutem stalowym u ujścia prowadnika dla poprawy popychalności stentu o 78% przy niedostatecznym podparciu cewnika Pokrycie hydrofilne shaftu 180mm Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca z informacją zawartą w instrukcji obsługi |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | PTCA Semicompliant balloon Catheter 100 sztuk Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych o wzmocnionym szafcie Cewnik w systemie Rapid exchange, semi compliant, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” Balon wykonany z Nylonu 12 Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14/12 atm Profil wejścia 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm Długość użytkowa 145 cm Długość odcinka RX 25 cm, Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu Markery Pt/Ir na balonie Kompatybilne z cewnikami 4 Fr Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm Dostępne średnice: 1,00 – 4,00 mm – min. 12 średnic |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## pakiet nr 5
pakiet nr 5
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
19 |  | 312_02_08 | Gotowy sterylny pakiet, w skład którego wchodzi: - strzykawka zakręcana 10 ml do podawania kontrastu – 1 szt. - strzykawka typu luer lock o pojemności 5 ml – 1 szt. - strzykawka 3-częściowa typu luer lock o pojemności 10 ml z podwójnym uszczelnianiem tłoka, z końcówką położoną centrycznie i dostępnością kolorowego tłoka (żółty, niebieski, czerwony) – 3 szt. - igła iniekcyjna 1,2 x 38 mm z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem – 1 szt. - igła iniekcyjna 0,5 x 38 mm z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem – 1 szt. - miseczka okrągła o poj. 250 ml z podziałką niebieska, przeźroczysta – 2 szt. - serweta 2-warstwowa na stolik zabiegowy wzmocniona 152 x 152 cm – 1 szt. - gaziki o wymiarach 7,5 x 7,5 cm, 8-warstwowe – 20 szt. - serweta do angiografii promieniowo-udowej z włóknistym sms 244 x 350-355 cm2 z 2 przezroczystymi brzegami do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego o szer. 58 cm, 2 otwory do nakłucia tętnicy promieniowej w kształcie elipsy z paskiem lepnym w świetle otworu w rozm. 12 x 8 cm. Dodatkowo 1 otwór do nakłucia tt. udowych o średnicy 12 cm otoczony folią przylepną w świetle otworu. Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym w rozmiarze 154 x 122 – 1 szt. - prześcieradło pod pacjenta 150 x 250 cm - pokrowiec ochronny z gumką typu czepek o wym. 85 x 90 cm - pokrowiec ochronny z gumką typu torba o wym. 85 x 90 cm - serweta abosorbująca 60 x 40 cm z nieprzemakalną warstwą spodnią - fartuch rozmiar L, ze wzmocnioną warstwą nieprzemakalną na przedniej części i na rękawach, mankiety z bawełny - 2 szt. - sterylna serwetka do rąk, biała, wysokochłonna 37 x 57 cm – 2 szt. - aplikatur do długotrwałego pobierania leków z opakowań zbiorczych typu mini spike - lizak z gąbką do mycia pola operacyjnego - kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach - prowadnik naczyniowy długi |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## pakiet nr 6
pakiet nr 6
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
20 |  | 312_02_08 | Stent typu DES; chromowo – kobaltowy z ultracienkimi strutami, pokryty pasywną powłoką, uwalniający sirolimus z polimeru o przedłużonej biodegradacji - 50 sztuk • Konstrukcja hybrydowa – stenty chromowo - kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus o pasywna powłoka (węglik krzemu) nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni strut’ów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia o aktywna powłoka zawiera biodegradowalny polimer, który w sposób kontrolowany uwalnia sirolimus • Biodegradowalny polimer na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid) • Lek: sirolimus • Dawka leku: 50 – 250 µg w zależności od średnicy i długości • Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40 mm • Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4.0 mm • Różne grubości strut’ów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej): o 0,06mm / 60µm/0,0024”dla średnic 2,25-3,0 mm (71µm wraz z polimerem); o 0,08 mm /80µm /0,0031” dla średnic 3,5-4,0 mm (91µm wraz z polimerem) • Crossing profile 0,039” dla średnicy 3.0 mm, • Ciśnienie nominalne 8 atm • Ciśnienie RBP 16 atm • Czas biodegradacji polimeru ok. 18-24 miesiące • Konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu „rybiej łuski” • Skracalność po rozprężeniu 0% • Możliwość doprężenia:  Do 3,5 mm dla średnic 2.25– 3.0 mm  Do 4,65 mm dla średnic 3.5 – 4.0 mm |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | Stent typu DES; chromowo – kobaltowy z ultracienkimi strutami, pokryty pasywną powłoką, uwalniający sirolimus z polimeru o przedłużonej biodegradacji – 200 sztuk • Konstrukcja hybrydowa – stenty chromowo - kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus o pasywna powłoka (węglik krzemu) nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni strut’ów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia o aktywna powłoka zawiera biodegradowalny polimer, który w sposób kontrolowany uwalnia sirolimus • Biodegradowalny polimer na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid) • Lek: sirolimus • Dawka leku: 50 – 250 µg w zależności od średnicy i długości • Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; mm • Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4.0mm • Różne grubości strut’ów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej): o 0,06mm / 60µm/0,0024”dla średnic 2,25-3,0mm (71µm wraz z polimerem); o 0,08 mm /80µm /0,0031” dla średnic 3,5-4,0mm (91µm wraz z polimerem) • Crossing profile 0,039” dla średnicy 3.0mm., • Ciśnienie nominalne 8 atm. • Ciśnienie RBP 16 atm. • Czas biodegradacji polimeru ok. 18-24 miesiące • Konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu „rybiej łuski” • Skracalność po rozprężeniu 0% • Możliwość doprężenia:  Do 3,5 mm. dla średnic 2.25– 3.0 mm.  Do 4,65 mm. dla średnic 3.5 – 4.0 mm. |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 | 1. Cewniki balonowy nacinająco – pozycjonujący – 10 sztuk: • Konstrukcja spiralnego ostrza • Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon • Dostępne średnice: 2.0 - 3.5 mm. • Dostępne długości: 10 - 20 mm. • Ciśnienie nominalne 8 atm. • RBP&gt;= 16 atm. • Typ systemu Rx współpracujący prowadnikiem 0,014” • Możliwość wykonania „kissing”u i zabezpieczenia „Buddy wire” |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0