Załącznik nr 2 do zaproszenia dotyczącego uczestnictwa w dialogu technicznym

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

Uwagi do wypełnienia:

- Struktura tabeli (ilość wierszy, kolumn, formatowanie, numerowanie itd.) nie może być przez uczestników dialogu modyfikowana.

- Oferent uzupełni zestawienie o wymagane informacje w kolumnach nr 4 i 5.

- Zamawiający wymaga szczegółowych opisów i danych:

- Użycie w kol. nr 4 słowa TAK jest dopuszczalne jedynie w sytuacji jeśli oferowane urządzenie wypełnia oczekiwania zamawiającego, zgodnie z opisem ustalonym w dla poszczególnych pozycji, w kolumnie nr 3.

- Użycie w kol. nr 4 słowa NIE jest dopuszczalne jedynie w sytuacji jeśli oferowane urządzenie nie wypełnia oczekiwania zamawiającego, zgodnie z opisem ustalonym w dla poszczególnych pozycji, w kolumnie nr 3: w całości!.

- W pozostałych przypadkach (np. częściowe wypełnienie oczekiwań)  niezbędne jest wprowadzenie opisu.

- W wierszach kolumny nr 5 oferent może wprowadzić własne uwagi dotyczące treści ustalonego przez zamawiającego oczekiwania, w tym także wnioski o ew. jego modyfikacje lub uzupełnienie.

- Oferent może zaproponować zamawiającemu propozycje dotyczące określenia/ustalenia wymagań wykraczających poza ustalone w poniższym zestawieniu. Jeśli oferent zechce skorzystać z tego uprawnienia może uzupełnić zestawienie o dodatkowe pozycje/wiersze i określić swoje propozycje, właściwe dla poszczególnych kolumn.

- Zamawiający wymaga ponadto, aby oferent w wierszach kolumny nr 6 wskazał, które z wymagań określonych w kol. 2 mogą podlegać ocenie w kryterium oceny jakościowej urządzenia, a także zaproponować sposób punktacji (punkty małe), w skali od 0 do 5.

| Nazwa producenta – |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model urządzenia – |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji – |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia (zakup, dostawa, instalacja, szkolenia itd.) – |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji w dniach (zakup, dostawa, instalacja, szkolenia itd.) – |  |  |  |  |  |
| L.p. | Opis parametru, funkcji, właściwości, oczekiwań lub wymagań (określone przez zamawiającego)) | Oczekiwanie/wymaganie zamawiającego co do spełnienia opisu | opis spełnienia przez oferowane urządzenie oczekiwań zamawiającego | Uwagi oferenta do treści z kol. nr 2, wnioski o ew. modyfikację, w tym krótkie uzasadnienie dla wprowadzenia zmian w oczekiwaniach zamawiającego | propozycje oceny jakościowej, w tym krótkie uzasadnienie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Możliwość zbadania co najmniej 10 pacjentów na cały tułów lub co najmniej 5 pacjentów tt. wieńcowe jeden po drugim bez przerw na schłodzenie lampy rtg. | TAK |  |  |  |
|  | Czy tomograf komputerowy umożliwia badania pacjentów z urazami wielonarządowymi, bez konieczności ich przekładania na stole?. | TAK |  |  |  |
|  | Czy jest możliwość pracy w trybie badań nagłych (bez procedury rozgrzewania i kalibracji) | TAK |  |  |  |
|  | Czy jest wyposażony w wyposażony w moduł synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | TAK |  |  |  |
|  | Czy jest wyposażony w wyposażony w przyłącze sieciowe pracujące w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  |  |  |
|  | Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektora o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych) | Min.64 |  |  |  |
|  | Liczba elementów detekcyjnych w jednym rzędzie detektora biorących udział w akwizycji danych | Min.670 |  |  |  |
|  | Średnica otworu gantry | Min. 70 cm |  |  |  |
|  | Kąt pochylenia Gantry z możliwością wykonywania skanów spiralnych i aksjalnych | ≥ ±28° |  |  |  |
|  | Pochylanie gantry z konsoli operatora i z paneli sterujących na obu stronach gantry, automatycznie z programu badania | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu | ≥ 280 kg dla precyzji pozycjonowania ± 1 mm |  |  |  |
|  | Zakres poziomego ruchu podłużnego stołu | ≥ 180 cm |  |  |  |
|  | Dokładność ustawień pozycjonowania blatu stołu (ruch wzdłużny i pionowy) | Nie gorszy niż ±0,25 mm dla nośności min. 220 kG |  |  |  |
|  | Czy jest zapewniona możliwość sterowania ruchami stołu pacjenta z obu stron Gantry za pomocą paneli sterujących oraz przycisków nożnych jak również z konsoli operatorskiej znajdującej się w sterowni aparatu CT. | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna oferowana moc generatora (rozumiana jako iloczyn napięcia i prądu dostępnych w protokołach klinicznych) | ≥ 70 kW |  |  |  |
|  | Ilość ognisk w lampie rtg | min. 2 ogniska |  |  |  |
|  | Zakres napięcia anodowego | min. 80-135 kV |  |  |  |
|  | Wartość najmniejszego napięcia lampy możliwego do zaprogramowania w protokołach klinicznych | ≤ 80 kV |  |  |  |
|  | Maksymalna wartość prądu anodowego | ≥ 600 mA |  |  |  |
|  | Maksymalna wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV | min. 500 mA |  |  |  |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy | min. 7 MHU |  |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | min. 1000 kHU/min |  |  |  |
|  | Czy jest układ zabezpieczenia przed przegrzaniem | TAK |  |  |  |
|  | Czy kolimator ma możliwość ograniczania promieniowania w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalając uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu. | TAK |  |  |  |
|  | Czas najkrótszego pełnego skanu (360º) układu lampa rtg - detektor | ≤ 0,35 s |  |  |  |
|  | Ilość warstw akwizycyjnych | Min.128 |  |  |  |
|  | Grubość najcieńszej warstwy przy jednoczesnej akwizycji min. 128 jednakowych warstw | ≤ 0,625 mm |  |  |  |
|  | Szerokość pokrycia wiązką w osi Z | ≥ 38 mm |  |  |  |
|  | Wielkość matrycy rekonstrukcyjnej | min. 512 x 512 pikseli |  |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 z pełną jakością (z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego) | ≥ 20 obr./sek |  |  |  |
|  | Rodzaj iteracyjnego algorytmu rekonstrukcji obrazów, automatycznie przetwarzającego wielokrotnie surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (nazwa wg. nomenklatury producenta) | TAK opisać |  |  |  |
|  | Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie, | min. 50 cm |  |  |  |
|  | Zakres (długość) pola badania (bez elementów metalowych) | min. 180 cm w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta |  |  |  |
|  | Maksymalna szybkość skanowania określona szybkością przesuwu stołu podczas skanowania spiralnego | min. 175 mm/s. |  |  |  |
|  | Zestaw protokołów (pediatrycznych) umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalny zakres badania perfuzji przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego | min. 80 mm dla max. rozdzielczości czasowej maks. 3,2 s |  |  |  |
|  | Minimalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania helikalnego | ≤ 0,2 |  |  |  |
|  | Maksymalna wartość współczynnika pitch przy akwizycji min. 64 warstwowej w polu obrazowania 50 cm | ≥ 1,45 |  |  |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa przy min. 128 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu, w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 dla 2% MTF w polu akwizycyjnym 50 cm | ≥ 18 pl/cm |  |  |  |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa wizualna (nie statystyczna) mierzona dla fantomu Catphan 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm, dla różnicy kontrastu 3 HU dla napięcia 120 kV, mierzona w polu akwizycyjnym 20 cm | ≤ 5 mm |  |  |  |
|  | Minimalny rozmiar izotropowego voxela (x=y=z) dla każdego rodzaju badania (dla każdego czasu obrotu, w jednoczesnej akwizycji min. 128 warstw z tolerancja 2%). | ≤ 0,35 mm |  |  |  |
|  | Rzeczywista kardiologiczna rozdzielczość czasowa możliwa do uzyskania w badaniu naczyń wieńcowych przy jednosegmentowej rekonstrukcji obrazu | max. 175 ms |  |  |  |
|  | Czy jest możliwość prospektywnego i retrospektywnego skanowania, umożliwiającego akwizycję kardiologiczną (akwizycje bramkowane i wyzwalane sygnałem EKG). | TAK |  |  |  |
|  | Czy jest możliwość korekty miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (w celu eliminacji fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń) przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji. | TAK |  |  |  |
|  | Zakres badania CTA przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego | min.300 mm |  |  |  |
|  | Liczba projekcji skanu topograficznego | Min. 3 (AP, PA, LAT) |  |  |  |
|  | Czy jest modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym w trzech osiach (x, y, z) | TAK |  |  |  |
|  | Czy jest modulacja prądu anody sterowanej krzywą EKG w zależności od fazy cyklu pracy serca | TAK |  |  |  |
|  | Dopuszczalna dawka konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (nie statystycznej) równej 3 mm, mierzona w maksymalnym polu akwizycyjnym ≤ 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy: warstwie ≤ 10 mm, różnicy gęstości 3 HU i napięciu ≥ 110 kV, [mGy] | ≤ 15,0 mGy |  |  |  |
|  | Ilu monitorowa ? | 2 |  |  |  |
|  | Wymagania dotyczące monitora/ów ekranowych: - matryca obrazowa TFT - rozdzielczość - przekątna ekranu | TAK Min. 1280 x1024 pixel min. 19” |  |  |  |
|  | Wielkość matrycy prezentacji obrazu | ≥ 1024x1024 |  |  |  |
|  | Pamięć masowa - liczba nieskompresowanych obrazów możliwych do zapisania na dysku komputera konsoli operatorskiej | 60 tys. Dla matrycy 512 x 512 |  |  |  |
|  | Czy jest funkcja wyświetlania komunikatów ostrzegawczych dotyczących dawki. W tym komunikat o dawce wyświetlający się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol i DLP. | TAK |  |  |  |
|  | Czy oblicza i wyświetla całkowitą dawkę ekspozycyjną (DLP i/lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej wraz z możliwością jej archiwizacji w formacie DICOM ?. | TAK |  |  |  |
|  | Zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (w tym badań pediatrycznych niskodawkowych) z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | Wymienić używając nazw znormalizowanych a nie firmowych |  |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania do badań naczyniowych AngioCT | Wymienić używając nazw znormalizowanych a nie firmowych |  |  |  |
|  | Czy jest możliwość wielozadaniowości i wielodostępu, w tym automatyczną rekonstrukcję, archiwizację i dokumentację obrazów w tle (w trakcie skanowania) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji okna, w tym podwójne okno i nieliniowe okno | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość pomiarów geometrycznych min.: długości, kąty, powierzchnie i objętości | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość pomiarów analitycznych min.: poziomów gęstości, profili gęstości, histogramów i analizy skanów dynamicznych | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość manipulacji na obrazie min.: pozytyw/negatyw, powiększenie obrazu, obrót obrazu, odbicie lustrzane, dodawanie i subtrakcja obrazów | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość prezentacji obrazów w trybie cine | TAK |  |  |  |
|  | Funkcje prezentacji i przetwarzania obrazów 2D w tym : - MIP (Maximum Intensity Projection) - VRT (Volume Rendering Technique) - MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe - Pomiary analityczne i geometryczne | TAK |  |  |  |
|  | Prezentacja i przetwarzanie obrazów 3D, w tym: - edycja 3D - rekonstrukcje MPR (thick i thin) - SSD (surface shaded display) - VRT (volume rendering tech nique) - rekonstrukcje Angio-CT (min.iP i max.iP) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego usuwania struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. | TAK |  |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny umożliwiający współpracę z PACS i stacjami lekarskimi pracującymi w formacie DICOM 3.0 obsługujący klasy serwisowe: - DICOM 3.0 Modality Worklist - DICOM 3.0 Storage Commitment - DICOM 3.0 Send/Receive - DICOM 3.0 Query/Retrieve - DICOM 3.0 Print - DICOM 3.0 MPPS |  |  |  |  |
|  | System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania | TAK |  |  |  |
|  | Ilu monitorowa? | 2 |  |  |  |
|  | Ilość nieskompresowanych obrazów możliwych do zapisania na dysku komputera konsoli | ≥ 500 000 obr |  |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny podtrzymujący zasilanie konsoli lekarskiej przy zaniku zasilania sieciowego przez minimum10 minut | TAK |  |  |  |
|  | Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni, objętości) | TAK |  |  |  |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy) | TAK |  |  |  |
|  | prezentacja w trybie cine (dynamiczną) | TAK |  |  |  |
|  | Ograniczenie pola obrazu przez blendowanie | TAK |  |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR): - rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej - modyfikacje parametrów warstwy na ekranie z ich jednoczesną prezentacją | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie (niezależne od konsoli operatorskiej) zawierające co najmniej: - MIP z regulacją grubości warstwy - VRT - SSD - rekonstrukcje 3D typu wirtualna endoskopia | TAK |  |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania do badań naczyniowych Angio-CT z automatyczną rekonstrukcją obrazowanego naczynia względem osi obrazowanego naczynia i automatyczną segmentacją stenozy oraz automatycznymi pomiarami stopnia stenozy | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna reformacja (rozwinięcie) wzdłuż osi naczynia wraz z wykresem jego przekroju oraz pomiarem jego światła (pola powierzchni przekroju) | TAK |  |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania do oceny zwapnień naczyń z pomiarem co najmniej wskaźnika Agatstona, objętości zwapnień i masy zwapnień | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia na monitorze prezentacji typu VRT wraz z przekrojami tak, aby zmiana położenia kursora na jednym z obrazów powodowała wskazanie punktu na innych obrazach. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych |  |  |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego | TAK |  |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania do badań perfuzyjnych narządów miąższowych w tym wątroby umożliwiającego ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) | TAK Wymienić oferowane parametry oceny |  |  |  |
|  | Ocena perfuzji w obrębie nowotworowych zmian ogniskowych narządów miąższowych | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny całego mózgowia zawierające co najmniej: - funkcję perfuzji mózgu - ocenę guzów mózgu - funkcję angiografii mózgowej | TAK Wymienić oferowane parametry oceny |  |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania kardiologicznego z automatyczną segmentacją komór serca i naczyń wieńcowych, obliczające objętość skurczową i rozkurczową, objętość wyrzutową i rzut minutowy, grubość i ruchomość lewej komory, z prezentacją na wykresie Bull Eye, z automatyczną segmentacją i analizą stenoz naczyń wieńcowych oraz oceną zwapnień wg Agatstona, Pakiet musi zawierać automatyczne etykietowanie naczyń wieńcowych. | TAK |  |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania do kolonografii i kolonoskopii TK: - umożliwiające w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita - umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji prze krojów w trzech głównych płaszczyznach - interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach | TAK |  |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania do oceny zmian ogniskowych w płucach | TAK |  |  |  |
|  | Oferowane wyposażenie stołu | wymienić |  |  |  |
|  | Wstrzykiwacz dwugłowicowy z cieplarką kontrastu | TAK |  |  |  |

miejscowość:

data:

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)