Załącznik nr 2 do zaproszenia dotyczącego uczestnictwa w dialogu technicznym

REZONANS MAGNETYCZNY

Uwagi do wypełnienia:

- Struktura tabeli (ilość wierszy, kolumn, formatowanie, numerowanie itd.) nie może być przez uczestników dialogu modyfikowana.

- Oferent uzupełni zestawienie o wymagane informacje w kolumnach nr 4 i 5.

- Zamawiający wymaga szczegółowych opisów i danych:

- Użycie w kol. nr 4 słowa TAK jest dopuszczalne jedynie w sytuacji jeśli oferowane urządzenie wypełnia oczekiwania zamawiającego, zgodnie z opisem ustalonym w dla poszczególnych pozycji, w kolumnie nr 3.

- Użycie w kol. nr 4 słowa NIE jest dopuszczalne jedynie w sytuacji jeśli oferowane urządzenie nie wypełnia oczekiwania zamawiającego, zgodnie z opisem ustalonym w dla poszczególnych pozycji, w kolumnie nr 3: w całości!.

- W pozostałych przypadkach (np. częściowe wypełnienie oczekiwań)  niezbędne jest wprowadzenie opisu.

- W wierszach kolumny nr 5 oferent może wprowadzić własne uwagi dotyczące treści ustalonego przez zamawiającego oczekiwania, w tym także wnioski o ew. jego modyfikacje lub uzupełnienie.

- Oferent może zaproponować zamawiającemu propozycje dotyczące określenia/ustalenia wymagań wykraczających poza ustalone w poniższym zestawieniu. Jeśli oferent zechce skorzystać z tego uprawnienia może uzupełnić zestawienie o dodatkowe pozycje/wiersze i określić swoje propozycje, właściwe dla poszczególnych kolumn.

- Zamawiający wymaga ponadto, aby oferent w wierszach kolumny nr 6 wskazał, które z wymagań określonych w kol. 2 mogą podlegać ocenie w kryterium oceny jakościowej urządzenia, a także zaproponować sposób punktacji (punkty małe), w skali od 0 do 5.

| Nazwa producenta – |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model urządzenia – |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji – |  |  |  |  |  |
| Wartość zamówienia (zakup, dostawa, instalacja, szkolenia itd.) – |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji w dniach (zakup, dostawa, instalacja, szkolenia itd.) – |  |  |  |  |  |
| L.p. | Opis parametru, funkcji, właściwości, oczekiwań lub wymagań (określone przez zamawiającego)) | Oczekiwanie/wymaganie zamawiającego co do spełnienia opisu | opis spełnienia przez oferowane urządzenie oczekiwań zamawiającego | Uwagi oferenta do treści z kol. nr 2, wnioski o ew. modyfikację, w tym krótkie uzasadnienie dla wprowadzenia zmian w oczekiwaniach zamawiającego | propozycje oceny jakościowej, w tym krótkie uzasadnienie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Wartość indukcji pola magnetycznego | > 1,5 T |  |  |  |
|  | Aparat (wraz z klatką Faraday’a) ma być przygotowany do prawidłowej pracy i serwisowania w pomieszczeniu o wysokości min. 3m | TAK |  |  |  |
|  | Aktywne ekranowanie pola (shielding aktywny) | TAK |  |  |  |
|  | Aktywna korekta jednorodności pola z pacjentem i cewkami w zdefiniowanej przestrzeni pomiarowej. | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary przestrzeni pomiarowej w kształcie kuli, elipsoidy lub walca (w osiach X,Y,Z) | > 50 cm x 50 cm x 50 cm |  |  |  |
|  | Gwarantowana jednorodność pola w objętości pomiarowej (wartość gwarantowana mierzona metodą VRMS 24 płaszczyznową, min. 24 punktów w płaszczyźnie) w warunkach statycznych – bez aktywnego shimmingu). - 50 x 50 x max.FOV(z) cm - sfera 40 cm - sfera 30 cm - sfera 20 cm - sfera 10 cm | podać ≤ 3,30 ppm ≤ 1,00 ppm ≤ 0,15 ppm ≤ 0,05 ppm ≤ 0,01 ppm |  |  |  |
|  | Maksymalna odległość izolinii 0,5 mT od izocentrum - X - Y - Z w kierunku korytarza | ≤ 3 m ≤ 3 m ≤ 5,0 m |  |  |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna wartość krótkotrwałych zmian jednorodności pola magnetycznego | ≤ 0,10 ppm/h |  |  |  |
|  | Konstrukcja magnesu nadprzewodzącego musi zapewniać zerowe zużycie helu. | TAK |  |  |  |
|  | Średnica otworu pacjenta (magnes z systemem shim, cewkami gradientowymi, cewką całego ciała i obudowami) | > 70 cm |  |  |  |
|  | Długość magnesu z obudową | ≤ 210 cm |  |  |  |
|  | Waga całego gotowego do pracy magnesu – z helem, cewkami gradientowymi i wbudowanymi na stałe oraz obudowami | ≤ 5400 kg |  |  |  |
|  | Zapewniona wymuszona wentylacja oraz oświetlenie tunelu pomiarowego (pacjenta). | TAK |  |  |  |
|  | System wizyjny do obserwacji pacjenta w trakcie badania z monitorem ekranowym umieszczonym w pomieszczeniu sterowni. | TAK |  |  |  |
|  | System gradientów |  |  |  |  |
|  | Maksymalna rzeczywista wartość amplitudy gradientu pola magnetycznego wytwarzanego przez układ cewek gradientowych dla każdej z osi jednocześnie w max. FOV i max. oferowanej prędkości narastania gradientu. | ³ 40 mT/m |  |  |  |
|  | Maksymalna. prędkość narastania gradientu pola magnetycznego (slew rate) wytwarzanego przez cewki gradientowe dla każdej osi jednocześnie w max. FOV i maksymalnej wartości amplitudy. | ≥ 200 mT/m/ms |  |  |  |
|  | Aktywny system ekranowania cewek gradientowych. | TAK |  |  |  |
|  | System RF |  |  |  |  |
|  | Cyfrowy system generacji i odbioru sygnału RF z półprzewodnikową końcówką mocy. | TAK |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa nadajnika (zespołu nadajników) | ³ 18 kW |  |  |  |
|  | Rozdzielczość amplitudowa sygnału RF | Min. 14 bitów |  |  |  |
|  | Rozdzielczość fazowa sygnału RF | Min. 16 bitów |  |  |  |
|  | # Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (z pełną ścieżką cyfrową), możliwa do wykorzystania w rutynowych protokołach klinicznych w max. statycznym polu widzenia bez repozycjonowania pacjenta. | > 32 |  |  |  |
|  | Rozdzielczość odbiornika sygnału RF | Min. 16 bity |  |  |  |
|  | Stosunek sygnał - szum | Min. 157 dB |  |  |  |
|  | Szerokość pasma przenoszenia | > 1MHz |  |  |  |
|  | Maksymalna liczba elementów cewek możliwych do jednoczesnego podłączenia do systemu. | ≥ 70 |  |  |  |
|  | System minimalizacji SAR | TAK |  |  |  |
|  | Cewki |  |  |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa lub kombinacja cewek typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK Podać ilość elementów |  |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta (bez uwzględnienia cewki zabudowanej). | TAK Podać ilość elementów |  |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK Podać ilość elementów |  |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań obszarze tułowia w zakresie min. 48 cm w osi z (np. klatka piersiowa lub jama brzuszna lub miednica), bez przesuwu stołu pacjenta, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK Podać ilość elementów |  |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa sztywna, nadawczo-odbiorcza, przeznaczona do badań stawu kolanowego, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK Podać ilość elementów |  |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa, sztywna przeznaczona do badań nadgarstka, różna od cewki kolanowej, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. | TAK Podać ilość elementów |  |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa, sztywna przeznaczona do badań stawu skokowego, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK Podać ilość elementów |  |  |  |
|  | Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych lub typu „loop”, o różnych rozmiarach (do małych i średnich stawów), pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK Podać ilość elementów |  |  |  |
|  | Cewka lub zestaw cewek do badań naczyniowych kończyn dolnych | TAK Podać ilość elementów i długość pokrycia |  |  |  |
|  | Cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badania stawu barkowego | TAK Podać ilość elementów |  |  |  |
|  | Cewka elastyczna (płachtowa) do badań dużych stawów, stawów obrzękniętych, w opatrunku itp. Cewka inna, tj. nie ta sama i nie taka sama, niż cewki oferowane w pozostałych punktach. | TAK Podać ilość elementów |  |  |  |
|  | Stół pacjenta |  |  |  |  |
|  | Odłączany stół lub blat z dedykowanym wózkiem pozwalający na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. Czas ewakuacji nie dłuższy niż 30 sekund | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała | ≥ 185 cm |  |  |  |
|  | Możliwość sterowania przesuwem płyty stołu pacjenta z konsoli operatorskiej pomiędzy sekwencjami pomiarowymi. | TAK |  |  |  |
|  | Dopuszczalny ciężar obciążenia stołu pacjenta | Min. 250 kG |  |  |  |
|  | Powiadamianie personelu sygnałem dźwiękowym oraz zapewniona komunikacja głosowa pomiędzy pacjentem i personelem medycznym z możliwością odsłuchu muzyki przez pacjenta podczas badania. | TAK |  |  |  |
|  | Akwizycja danych |  |  |  |  |
|  | Max. wielkość pola pomiarowego FOV w osiach X, Y | ³ 50,0 cm |  |  |  |
|  | Max. wielkość pola pomiarowego FOV w osi Z | ³ 50,0 cm |  |  |  |
|  | Minimalna grubość warstwy w akwizycji typu 2D | £ 0,5 mm |  |  |  |
|  | Minimalna grubość warstwy w akwizycji typu 3D | £ 0,1 mm |  |  |  |
|  | Wielkość matrycy akwizycyjnej | Min. 1024 x 1024 bez interpolacji |  |  |  |
|  | Maksymalna wartość współczynnika b dla DWI | > 10 000 s/mm2 |  |  |  |
|  | bramkowanie badania: wraz z wyświetlaniem na konsoli operatorskiej krzywych w/w parametrów | - sygnałem EKG - oddechem - sygnałem pulsu wymienić |  |  |  |
|  | Techniki redukcji artefaktów | - od przepływu - od ruchu a. technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i koń czynach występujących w kierunku płaszczyzny obrazu bazująca na Sekwancjach T2 i FLAIR (BLADE, Propeller, JET lub odpowiednio do nomenklatury producenta) b. technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i koń czynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1, T2 i FLAIR (BLADE, JET lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - pochodzących od tkanki tłuszczowej i powietrza. Wymienić i opisać |  |  |  |
|  | Techniki pomiarowe |  |  |  |  |
|  | Rodzaje badań: - badania onkologiczne z oceną dyfuzji i per fuzji narządowej - badania angiograficzne naczyń mózgowia, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy oraz naczyń obwodowych. - badania morfologiczne (z zakresu wszystkich regionów anatomicznych z uwęglę dnienie dyfuzji) -n - neurologiczne (funkcjonalne i angiograficzne) łącznie z pomiarem dyfuzji i perfuzji - badania kardiologiczne | TAK Wymienić i opisać |  |  |  |
|  | Badania angiograficzne | - Time-of-Flight MRA - Phase Contrast MRA - Contrast-enhanced MRA (ceMRA) - Dynamiczne 3D Angio MR - Bolus Timing (Bolus Trak, Care Bolus lub } odpowiednio do nomenklatury producenta) - Angiografia peryferyjna z automatycznym prze suwem stołu pacjenta TAK Wymienić rodzaje i opisać używając nazw zestandaryzowanych a nie firmowych |  |  |  |
|  | Badania neurologiczne | - Rutynowe badania neuro - Dyfuzja a. obrazowanie dyfuzji w oparciu o single-shot EPI b. obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. Sekwencjami typu PSIF- Diffusion, High-Resolution Diffusion, lub odpowiednik). c. liczenie map ADC d. generowanie map TRACE i map ADC (Inline Diffusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producent ta) - Perfuzja a. obrazowanie perfuzji w oparciu o single-shot EPI b. automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) - Perfuzja bezkontrastowa ASL (Arterial Spin Labe ling) z wykorzystaniem sekwencji FSE 2D i 3D - Ocena przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego TAK Wymienić rodzaje i opisać używając nazw zestandaryzowanych a nie firmowych |  |  |  |
|  | Badania w obszarze brzucha | - Sekwencje bramkowane oddechowo i na zatrzymanym oddechu - Pakiet LAVA, VIBE lub odpowiednik - Obrazy T2 zależne z dwoma czasami TE (długie TE rzędu 200ms i krótkie TE rzędu 100 ms) - Obrazy In phase i Out of phase - Dynamiczne badania wątroby - Cholangiografia 2D i 3D - Nawigator 2D dla badań w obszarze brzusznym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – np. w płaszczyźnie Obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta. - Dedykowane protokoły pomiarowe/sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (REVEAL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - Sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza w wątrobie - Sekwencje pozwalające na ocenę stopnia otłuszczenia wątroby. TAK Wymienić rodzaje i opisać używając nazw zestandaryzowanych a nie firmowych |  |  |  |
|  | Badania ortopedyczne z automatycznym planowaniem przekrojów przez badany staw. | System działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań bez korzystania z zaimplementowanych wzorców minimum dla badania stawu kolanowego TAK |  |  |  |
|  | Badania kardiologiczne (protokoły i sekwencje pomiarowe) | - Cardiac Morphology - Functional Imaging/Cine - Dark Blood with spectral supression - Tagging technique - First-Pass Perfusion - Delayed Enhancement 2D i 3D - Wizualizacja przepływów (flow) w technice PC (phase kontrast) z oceną ilościową - Wizualizacja naczyń wieńcowych - Nawigator 1D dla badań kardiologicznych (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w jednym kierunku) – Navigators, 1D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta TAK Wymienić rodzaje i opisać używając nazw zestandaryzowanych a nie firmowych |  |  |  |
|  | Badanie tensora dyfuzji (traktografia) z minimalną ilością 32-óch kierunków | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie podatności magnetycznej SWI lub odpowiednik producenta | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie równo ległe (iPAT, SENSE, ASSET lub odpowiednio wg nomenklatury producenta) | - Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) - Technika autokalibracji dla algorytmów SENSE, niewymagająca wykony wania oddzielnego pomiaru – skanu, w procesie kalibracji czułości cewek - Max współczynnik przyspieszenia dla Obrazowania równoległego iPAT, ASSET, odpowiednio do nomenklatury producenta, w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie TAK wymienić |  |  |  |
|  | Techniki do spektralnej saturacji/pobudzania | - Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu - Częstotliwościowo selektywna saturacja wody TAK |  |  |  |
|  | Sekwencje pomiarowe |  |  |  |  |
|  | Sekwencje pomiarowe | - Spin Echo (SE) – kompatybilne z : Single Echo, IR, Gradient Motion Corection, bramkowaniem - Inversion Recovery (IR) - Gradient (Field) Echo (FE) w akwizycji 2D oraz 3D kompatybilne z bramkowaniem a. 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik b. 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik c. 2D i 3D Fast GRE z impulsami pre paracyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik) d. Szybkie 3D GRE z „quick fat satura tion” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzy manym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik) e. 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednik) f. 2D i 3D GRE z full transverse re phrasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik) g. 2D i 3D GRE z full transverse Re phasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik) - Short TI Inversion Recovery (STIR) - TIR (true inversion recovery) - Fluid Attenuated Inversion Recovery (FLAIR) - Magnetization Transfer Contrast (MTC) - Fast Spin Echo (FSE), Turbo Spin Echo (TSE) w akwizycji 2D oraz 3D kompatybilne z FatSat, IR, bramkowaniem a. Echo Planar Imaging (EPI) – Multi Shot b. Echo Planar Imaging (EPI) – Single Shot c. Single Shot Fast Spin Echo (SS-FSE) – SE,GE,IR - Fast Gradient Echo (FFE) - Steady State - RF spoiled Steady State - Sekwencje 3D Double Echo Steady State (DESS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - Sekwencje 3D Constructive Interference in Steady State (FIESTA-C, CISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - Sekwencje do obrazowania zależnego od podatności tkanek na magnetyzację (susceptibility) (SWI lub odpowiednio do nomenklatury producenta) TAK Wymienić rodzaje i opisać używając nazw zestandaryzowanych a nie firmowych |  |  |  |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia (factor) w sekwencjach Turbo spin echo | ³ 512 |  |  |  |
|  | Minimalne czasy echa (TE) dla sekwencji echa gradientowego (3D GRE) i dla matrycy 256 | £ 1.3 ms |  |  |  |
|  | Minimalne czasy repetycji (TR) dla sekwencji echa gradientowego (3D GRE) i dla matrycy 256 | £ 2.30 ms |  |  |  |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia (factor) w sekwencjach EPI | ³ 255 |  |  |  |
|  | Minimalny czas repetycji dla sekwencji EPI | £ 10 ms |  |  |  |
|  | Konsola operatorska wraz z oprogramowaniem |  |  |  |  |
|  | Funkcje: - rejestracja pacjenta - przygotowanie badania (korekta jednorodności pola, strojenie systemu - sterowanie badaniem - opracowanie badania zawierające funkcje: sortowania obrazów, powiększania obrazów, pomiary odległości i kątów, nakładanie siatki pomiarowej, obroty i odwracanie obrazów, operacji matematycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie , dzielenie logarytmowanie, całkowanie, różniczkowanie, obliczanie średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego) na obrazach - wyświetlenie wyników badania - „cine” - dokumentacja na kamerze laserowej lub drukarce sublimacyjnej - archiwizacja w standardzie DICOM wraz z dograniem przeglądarki umożliwiającej przeglądanie nagranych obrazów na standardowym PC. | TAK |  |  |  |
|  | Moduły oprogramowania służącego do post procesingu: - MPR w dowolnej płaszczyźnie i po krzywej - MIP (maximum intensity projection) - mIP (minimum intensity projection) - Rekonstrukcje 3D i SSD - Movie Mode/Cine Mode do dynamicznej prezentacji ruchów sylwetki serca i Obrazów z innych badań dynamicznych - Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego kręgosłupa lub angiografii peryferyjnej w jeden obraz całego badanego obszaru - Filtr obrazów | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji istniejących sekwencji i projektowania własnych | TAK |  |  |  |
|  | Wymagania dotyczące monitora/ów ekranowych: - matryca obrazowa TFT - rozdzielczość - przekątna ekranu | TAK Min. 1280 x1024 pixeli Min 23” |  |  |  |
|  | Pamięć masowa | min. 110 000 obrazów zapamiętanych w matrycy 256x256 pixeli, bez kompresji |  |  |  |
|  | Aparat musi obsługiwać interfejs komunikacyjny umożliwiający współpracę z PACS i stacjami lekarskimi pracującymi w formacie DICOM 3.0 obsługujący klasy serwisowe: - DICOM 3.0 Modality Worklist - DICOM 3.0 Storage Commitment - DICOM 3.0 Send/Receive - DICOM 3.0 Query/Retrieve - DICOM 3.0 Print - DICOM 3.0 MPPS | TAK |  |  |  |
|  | Lekarska stacja robocza |  |  |  |  |
|  | Jedna stacja lekarska jednostanowiskowa lub system oparty o architekturę „klient-serwer” | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość obsługi posiadanego przez zamawiającego RIS/PACS/HIS (w polskiej wersji językowej). | TAK W przypadku braku takiej możliwości oferent zobowiązany jest dostarczyć dodatkowy komputer (wraz z systemem operacyjnym) do każdej ze stacji lekarskich w celu zainstalowania oprogramowania RIS. |  |  |  |
|  | Parametry medycznych monitorów ekranowych: | - kolorowe monitory referencyjne lub diagnostyczne z funkcją rekalibracji zgodnie z DICOM Part 14. Oferent zobowiązany jest dostarczyć Kalibrator kompatybilny z oferowanymi monitorami - rodzaj matrycy – TFT/IPS - przekątna ekranu – min. 24”w przypadku stacji jednomonitorowej lub min. 19” w przypadku stacji dwumonitorowej - rozdzielczość – 1920 x 1200 pix (2,3Mpix) - jasność ekranu – min. 300 cd\m2 - kontrast – min. 1000:1 - kąt widzenia obrazu pionowy/poziomy - 178º/178º - układ stabilizujący jasność obrazu - monitory medyczne muszą być wyposażone w szybę ochronną z powłoką antyref |  |  |  |
|  | Wszystkie główne części składowe oferowanej stacji (medyczne monitory ekranowe, karta graficzna) muszą posiadać certyfikaty medyczne. | TAK |  |  |  |
|  | Wymagania dotyczące parametrów ekranowego monitora tekstowego do obsługi RIS: - rodzaj matrycy – TFT/VA lub lepsza - przekątna ekranu – min. 19” - rozdzielczość min. 1Mpix - jasność ekranu – min. 300 cd\m2 - kontrast – min. 800:1 - kąt widzenia obrazu pionowy/poziomy - 178º/178º | TAK |  |  |  |
|  | Moduły oprogramowania służącego do postprocesingu: - MPR w dowolnej płaszczyźnie i po krzywej - MIP - mIP - Rekonstrukcje 3D i SSD - 3D VRT - pakiet oprogramowania do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością automatycznej segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań - pakiet oprogramowania do oceny zmian ogniskowych w obrębie wątroby i innych narządów miąższowych umożliwiające porównania zmiany z poprzednimi badaniami typu MRI, CT, SPECT/TC, PET/CT - Movie Mode/Cine Mode do dynamicznej prezentacji badań angiograficznych, cholangiograficznych i obrazów z innych badań dynamicznych oraz ruchów sylwetki serca, - Ilościowe pomiary przepływów naczyniach, płynu rdzeniowo-mózgowego oraz w sercu - Oprogramowanie do analizy naczyniowej - Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej lub PET. - Oprogramowanie do analizy badań perfuzji (mózg i inne narządy), a w szczególności kalkulacja i obrazowanie parametrów perfuzji prezentacja w kolorze następujących wskaźników: a. TTP (Time to Peak) b. relMTT (relative Mean Transit Time) c. relCBV (relative Cerebral Blood Flow). - Oprogramowanie do postprocesingu ba dań DTI obejmujące między innymi prezentację obrazów 2D, 3D z anizotropią funkcjonowaną, średnią dyfuzyjnościa i traktografią prezentowanymi w kolorach kolorów oraz traktografię. - Pomiary objętości komór serca, masy mięśnia sercowego i objętości wyrzutowej, pomiary regionalnych parametrów mięśnia lewej komory w technice 17-to segmentowej. - Generowanie raportów dla badań kard- MR- Filtr obrazów | TAK |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |

miejscowość:

data:

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)