ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH PLATFORMY  ELEKTROCHIRURGICZNEJ  Z  SYSTEMEM    ZAMYKANIA  NACZYŃ LIGASURE ORAZ  Z RESEKCJĄ  BIPOLARNĄ

Producent     	……………………………………   	Kraj               ………………..

Aparat /typ/ 	………………………………….. 		          rok produkcji:  2020

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. | TAK |  |  |  |
|  | Urzadzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną. | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia z sieci 220-240V/50-60Hz | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie spełniajace normy IEC 60601-1, edycja 2.0, 3.1; IEC 60601-2-2, edycja 4.0, 5.0; IEC 60601-1-2, edycja 2.1, 3.0, 4.0 oraz IEC 60601-1-8, edycja 2.1. | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urzadzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-1; IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i ANSI/AAMI HF 18) | TAK |  |  |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC 60601-1; IEC 60601-2-2 i ANSI/AAMI HF 18) | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy LCD min. 7" | TAK |  |  |  |
|  | Informacja na wyświetlaczu urządzenia o poprawnym podłączeniu elektrody biernej. | TAK |  |  |  |
|  | System urządzenia stale badający oporność koagulowanej tkanki. | TAK |  |  |  |
|  | Koagulacja w systemie zamykania naczyń osiągana w czasie 1-4sekund. | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): a) panel przedni - gniazdo uniwersalnego przełącznika nożnego (UFP) Monopolar 1 - gniazdo narzędzia Monopolar 2 - gniazdo bipolarne - gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej | TAK |  |  |  |
|  | - gniazdo do podłączenia elektrody biernej b) panel tylny - gniazdo sterownika nożnego monopolarnego 1 - gniazdo sterownika nożnego monopolarnego 2 - gniazdo sterownika nożnego bipolarnego - gniazdo sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń / resekcji bipolarnej - gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG - gniazdo Ethernet (serwisowe) - antena WiFi ( dla serwisu) - zacisk uziemienia ekwipotencjalnego |  |  |  |  |
|  | Tryby pracy: a) monopolarne: - cięcie czyste (cut), moc max. 300 W - cięcie mieszane (blend), moc max. 200 W - zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinację hemostazy i rozcinania; uzytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulację) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie), moc max. 200 W - koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate), moc max. 120 W - koagulacja łagodna (soft), ciagła sinusoida o częstotliwości 434 Hz - koagulacja rozpylanie ( spray), moc max. 120 W b) bipolarne: - niski ( moc max. 15 W) - standardowy ( moc max. 400 W) - makro (moc max. 95 W) | TAK |  |  |  |
|  | Funcja autobipolar – automatyczne rozpoczęcie i zakończenie pracy oraz samodzielna regulacja przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy. | TAK |  |  |  |
|  | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7 mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulację wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony czasu – moc max.350 W | TAK |  |  |  |
|  | Resekcja bipolarna moc max. 375 W (cięcie) i 175 W (koagulacja) | TAK |  |  |  |
|  | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. | TAK |  |  |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie. | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć ostatnich ustawień. | TAK |  |  |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów. | TAK |  |  |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej – automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla eelektrody powrotnej w zakresie min. 5 -135 Ω. | TAK |  |  |  |
|  | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia: sygnałem dźwiękowym o natężeniu 65dBA zgodnie z normą 60601-2-2 (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatów.W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. | TAK |  |  |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). | TAK |  |  |  |
|  | Wizualizacja nastawianej mocy. | TAK |  |  |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie. | TAK |  |  |  |
|  | Ustawianie mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola. | TAK |  |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update). | TAK |  |  |  |
|  | Komunikaty w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Wyposażenie: - włącznik nożny bipolarny -dwuprzyciskowy włącznik nożny monopolarny do cięcia i koagulacji - kleszczyki wielorazowe typu Curved Jaw do jednorazowej elektrody systemu zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 25 cm, szczęki zakrzywione pod kątem 30º. | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Okres gwarancji - min. 36 miesięcy | TAK |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |  |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | TAK |  |  |  |

................................., data .............

(miejscowość)                                                                                                                               ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)