Ciechanów dnia 04.07.2020 r.

AT - ZP/2501/67/20

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych ogłoszonego w dniu 29.07.2020 r. w BZP, nr ogłoszenia 567796-N-2020 oraz  zamieszczonego  na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czy Zamawiający dopuści mikroskop spekularny z wbudowanym monitorem uchylnym, nie-obrotowym, z obszarem fotografii: 0,24-0,54mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań? | pkt. 6 - Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ pkt. 7 - Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. |
| 2. | Pytanie nr 1 punkt 5 Czy zamawiający dopuści urządzenie , które nie są walidowane według norm ANSI/AAMI HF 18, jednocześnie nie są wymagane w państwach UE, reszta parametrów bez zmian. | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 3 | Pytanie nr 2 punkt 8 Czy zamawiający dopuści ekran dotykowy najwyższej generacji tzw. pojemnościowy PCT reszta parametrów bez zmian. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
| 4 | Pytanie nr 3 punkt 11 Czy zamawiający dopuści aparat w którym koagulacja w systemie zamykania naczyń jest osiągana w czasie średnio w 5 sekund, niezależnie od użytego narzędzia szer.3, 5, 10 mm. | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 5 | Pytanie nr 4 punkt punk 12 Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone na panelu przednim ; w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm lub 8mm (do wyboru) bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej Na panelu tylnym: W gniazda przyłączniowe -gniazdo włącznika nożnego (obsługującego wszystkie gniazda robocze) - gniazdo włącznika nożnego (obsługującego wszystkie gniazda robocze) - zacisk uziemienia ekwipotenjcalnego -gniazdo Ethernet -gniazdo USB -gniazda światłowodu 2X -gniazdo zasilania sieciowego -włącznik główny -gniazdo Interfejs komunikacyjny UART | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 6 | Pytanie nr 5 punkt 13 Czy zamawiający dopuści tryby cięcia monopolarnego o 9 efektach pracy każdy : Cięcie czyste standard moc 1-400W Ciecie mikro 1-50W Cięcie suche 1-200W Ciecie do procedur laparoskopowych 1-200W Ciecie resekcja 1-250W Tryby koagulacji monopolarnej do 3 efektów każdy: Koagulacja miękka 1-120W Koagulacja forsowna nietnąca 1-80W Koagulacja forsowna mieszana 1-120W Koagulacja forsowna tnąca 1-250W Koagulacja spray 1-120 W Koagulacja resekcja 1-120W Tryb cięcia bipolarnego: Ciecie standard laparoskopia 1-200W Cięcie nożyczki bipolarne laparotomia 1-120W Cięcie resekcja bipolarna 1-250/860W Cięcie waporyzacja bipolarna 1-400W Tryby koagulacji bipolarnej: -standard szczypce biplarne 1-120 W -standard szczypce (autostart) 5-120W -mikro szczypce 0,1 -40W Forsowna 1-100W System zamykania naczyń 200W Bipolarna do narzędzi laparoskopowych 1-120W Resekcja 350W Waporyzacja 250W | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 7 | Pytanie nr 6 punkt 13 Czy zamawiający utrzymuje zapis bipolarne: -standard moc max. 400W. | Zamawiający koryguje oczywistą pomyłkę pisarską. Powinno być – 40W. |
| 8 | Pytanie nr 7 punkt 14 Czy zamawiający dopuści aparat w którym nie w budowanego i regulowanego przez personel medyczny systemu ustawiania funkcji autostop -reszta parametrów bez zmian. | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 9 | Pytanie nr 8 punkt 15 Czy zamawiający dopuści aparat w którym moc wynosi max. 200W , rezta parametrów bez zmian. | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 10 | Pytanie nr 9 punkt 30 Czy zamawiający dopuści ; Instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - klemy do chirurgii otwartej dł. 230mm, z zaczepem, końcówka zagięta dł. 30mm, szerokość 3mm - 5mm, pokryta powłoką nieprzywierającą, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji, reszta parametrów bez zmian. | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 11 | Dotyczy wzoru umowy i pozycji nr 2 mikroskop spekularny. Ze względu na cykl technologiczno- produkcyjny firmy TOPCON może zdarzyć się, że dostarczane są urządzenia fabrycznie nowe wyprodukowane w roku uprzednim. Prosimy zatem, aby Zamawiający dopuścił również aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019 r. | Zamawiający dopuszcza aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019 roku. |
| 12. | Dotyczy pakietu 4 – Instrumentarium do endourologii Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od daty podpisania umowy? | Tak. |

ZATWIERDZAM

Z up. Dyrektora SSzW w Ciechanowie:

Małgorzata Turowska