Ciechanów dnia 04.07.2020 r.

AT - ZP/2501/67/20

**Uczestnicy postępowania**

 *dotyczy:* przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń medycznych** ogłoszonego w dniu **29.07.2020** r. w BZP, nr ogłoszenia **567796-N-2020** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **pytanie** | **odpowiedź** |
| 1. | Czy Zamawiający dopuści mikroskop spekularny z wbudowanym monitorem uchylnym, nie-obrotowym, z obszarem fotografii: 0,24-0,54mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań? | pkt. 6 - Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZpkt. 7 - Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. |
| 2. | Pytanie nr 1 punkt 5Czy zamawiający dopuści urządzenie , które nie są walidowane według norm ANSI/AAMI HF 18, jednocześnie nie są wymagane w państwach UE, reszta parametrów bez zmian. | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ  |
| 3 | Pytanie nr 2 punkt 8Czy zamawiający dopuści ekran dotykowy najwyższej generacji tzw. pojemnościowy PCT reszta parametrów bez zmian. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
| 4 | Pytanie nr 3 punkt 11Czy zamawiający dopuści aparat w którym koagulacja w systemie zamykania naczyń jest osiągana w czasie średnio w 5 sekund, niezależnie od użytego narzędzia szer.3, 5, 10 mm. | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 5 | Pytanie nr 4 punkt punk 12Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone na panelu przednim ; w gniazda przyłączeniowe:- 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm lub 8mm (do wyboru) bez dodatkowych adapterów,- 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów- gniazdo elektrody neutralnejNa panelu tylnym:W gniazda przyłączniowe-gniazdo włącznika nożnego (obsługującego wszystkie gniazda robocze)- gniazdo włącznika nożnego (obsługującego wszystkie gniazda robocze)- zacisk uziemienia ekwipotenjcalnego-gniazdo Ethernet-gniazdo USB-gniazda światłowodu 2X-gniazdo zasilania sieciowego-włącznik główny -gniazdo Interfejs komunikacyjny UART | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 6 | Pytanie nr 5 punkt 13Czy zamawiający dopuści**tryby cięcia monopolarnego o 9 efektach pracy każdy :**Cięcie czyste standard moc 1-400WCiecie mikro 1-50WCięcie suche 1-200WCiecie do procedur laparoskopowych 1-200WCiecie resekcja 1-250W**Tryby koagulacji monopolarnej do 3 efektów każdy:**Koagulacja miękka 1-120WKoagulacja forsowna nietnąca 1-80WKoagulacja forsowna mieszana 1-120WKoagulacja forsowna tnąca 1-250WKoagulacja spray 1-120 WKoagulacja resekcja 1-120W**Tryb cięcia bipolarnego:**Ciecie standard laparoskopia 1-200WCięcie nożyczki bipolarne laparotomia 1-120WCięcie resekcja bipolarna 1-250/860WCięcie waporyzacja bipolarna 1-400W**Tryby koagulacji bipolarnej:**-standard szczypce biplarne 1-120 W-standard szczypce (autostart) 5-120W-mikro szczypce 0,1 -40WForsowna 1-100WSystem zamykania naczyń 200WBipolarna do narzędzi laparoskopowych 1-120WResekcja 350WWaporyzacja 250W | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 7 | Pytanie nr 6 punkt 13Czy zamawiający utrzymuje zapis bipolarne: -standard moc max. 400W. | Zamawiający koryguje oczywistą pomyłkę pisarską. Powinno być – 40W.  |
| 8 | Pytanie nr 7 punkt 14Czy zamawiający dopuści aparat w którym nie w budowanego i regulowanego przez personel medyczny systemu ustawiania funkcji autostop -reszta parametrów bez zmian. | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 9 | Pytanie nr 8 punkt 15Czy zamawiający dopuści aparat w którym moc wynosi max. 200W , rezta parametrów bez zmian. | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 10 | Pytanie nr 9 punkt 30Czy zamawiający dopuści ;Instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - klemy do chirurgii otwartej dł. 230mm, z zaczepem, końcówka zagięta dł. 30mm, szerokość 3mm - 5mm, pokryta powłoką nieprzywierającą, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji, reszta parametrów bez zmian. | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 11 | Dotyczy wzoru umowy i pozycji nr 2 mikroskop spekularny.Ze względu na cykl technologiczno- produkcyjny firmy TOPCON może zdarzyć się, że dostarczane są urządzenia fabrycznie nowe wyprodukowane w roku uprzednim. Prosimy zatem, aby Zamawiający dopuścił również aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019 r.  | Zamawiający dopuszcza aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019 roku. |
| 12. | **Dotyczy pakietu 4 – Instrumentarium do endourologii**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od daty podpisania umowy? | Tak. |

ZATWIERDZAM

*Z up. Dyrektora SSzW w Ciechanowie:*

*Małgorzata Turowska*