Ciechanów dnia 04.07.2020 r.

AT - ZP/2501/67/20

**Uczestnicy postępowania**

*dotyczy:* przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń medycznych** ogłoszonego w dniu **29.07.2020** r. w BZP, nr ogłoszenia **567796-N-2020** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **pytanie** | **odpowiedź** |
| 1. | Czy Zamawiający dopuści mikroskop spekularny z wbudowanym monitorem uchylnym, nie-obrotowym, z obszarem fotografii: 0,24-0,54mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań? | pkt. 6 - Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ pkt. 7 - Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. |
| 2. | Pytanie nr 1 punkt 5  Czy zamawiający dopuści urządzenie , które nie są walidowane według norm ANSI/AAMI HF 18, jednocześnie nie są wymagane w państwach UE, reszta parametrów bez zmian. | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 3 | Pytanie nr 2 punkt 8  Czy zamawiający dopuści ekran dotykowy najwyższej generacji tzw. pojemnościowy PCT reszta parametrów bez zmian. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
| 4 | Pytanie nr 3 punkt 11  Czy zamawiający dopuści aparat w którym koagulacja w systemie zamykania naczyń jest osiągana w czasie średnio w 5 sekund, niezależnie od użytego narzędzia szer.3, 5, 10 mm. | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 5 | Pytanie nr 4 punkt punk 12  Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone na panelu przednim ;  w gniazda przyłączeniowe:  - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm lub 8mm (do wyboru) bez dodatkowych adapterów,  - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów  - gniazdo elektrody neutralnej  Na panelu tylnym:  W gniazda przyłączniowe  -gniazdo włącznika nożnego (obsługującego wszystkie gniazda robocze)  - gniazdo włącznika nożnego (obsługującego wszystkie gniazda robocze)  - zacisk uziemienia ekwipotenjcalnego  -gniazdo Ethernet  -gniazdo USB  -gniazda światłowodu 2X  -gniazdo zasilania sieciowego  -włącznik główny  -gniazdo Interfejs komunikacyjny UART | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 6 | Pytanie nr 5 punkt 13  Czy zamawiający dopuści  **tryby cięcia monopolarnego o 9 efektach pracy każdy :**  Cięcie czyste standard moc 1-400W  Ciecie mikro 1-50W  Cięcie suche 1-200W  Ciecie do procedur laparoskopowych 1-200W  Ciecie resekcja 1-250W  **Tryby koagulacji monopolarnej do 3 efektów każdy:**  Koagulacja miękka 1-120W  Koagulacja forsowna nietnąca 1-80W  Koagulacja forsowna mieszana 1-120W  Koagulacja forsowna tnąca 1-250W  Koagulacja spray 1-120 W  Koagulacja resekcja 1-120W  **Tryb cięcia bipolarnego:**  Ciecie standard laparoskopia 1-200W  Cięcie nożyczki bipolarne laparotomia 1-120W  Cięcie resekcja bipolarna 1-250/860W  Cięcie waporyzacja bipolarna 1-400W  **Tryby koagulacji bipolarnej:**  -standard szczypce biplarne 1-120 W  -standard szczypce (autostart) 5-120W  -mikro szczypce 0,1 -40W  Forsowna 1-100W  System zamykania naczyń 200W  Bipolarna do narzędzi laparoskopowych 1-120W  Resekcja 350W  Waporyzacja 250W | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 7 | Pytanie nr 6 punkt 13  Czy zamawiający utrzymuje zapis bipolarne: -standard moc max. 400W. | Zamawiający koryguje oczywistą pomyłkę pisarską. Powinno być – 40W. |
| 8 | Pytanie nr 7 punkt 14  Czy zamawiający dopuści aparat w którym nie w budowanego i regulowanego przez personel medyczny systemu ustawiania funkcji autostop -reszta parametrów bez zmian. | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 9 | Pytanie nr 8 punkt 15  Czy zamawiający dopuści aparat w którym moc wynosi max. 200W , rezta parametrów bez zmian. | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 10 | Pytanie nr 9 punkt 30  Czy zamawiający dopuści ;  Instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - klemy do chirurgii otwartej dł. 230mm, z zaczepem, końcówka zagięta dł. 30mm, szerokość 3mm - 5mm, pokryta powłoką nieprzywierającą, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji, reszta parametrów bez zmian. | Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ |
| 11 | Dotyczy wzoru umowy i pozycji nr 2 mikroskop spekularny.  Ze względu na cykl technologiczno- produkcyjny firmy TOPCON może zdarzyć się, że dostarczane są urządzenia fabrycznie nowe wyprodukowane w roku uprzednim. Prosimy zatem, aby Zamawiający dopuścił również aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019 r. | Zamawiający dopuszcza aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019 roku. |
| 12. | **Dotyczy pakietu 4 – Instrumentarium do endourologii**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od daty podpisania umowy? | Tak. |

ZATWIERDZAM

*Z up. Dyrektora SSzW w Ciechanowie:*

*Małgorzata Turowska*