Załącznik nr 2a –dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych  ZP/2501/75/20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:  APARAT RTG

Producent/Firma:.................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:........................................................................................................Rok produkcji..................................

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki zał.1 powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” bez podawania wartości

liczbowych poszczególnych parametrów technicznych

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki ogólne i serwisowe |  |  |  |
|  | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowana w w roku dostawy do klienta. | TAK |  |
|  | Wszystkie istotne elementy oferowanego aparatu rtg, tj. generator, lampa rtg, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych, kolumna zawieszenia sufitowego muszą pochodzić od tego samego producenta i muszą być objęte jednym certyfikatem CE wraz z aktualnym wpisem lub zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów Medycznych (o ile dotyczy). Dopuszcza się jeden istotny element, tj. detektor, który może pochodzić od innego renomowanego producenta. | TAK |  |
|  | Dostarczona aparatura musi być bez-względnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim (również w wersji angielskiej) w formie papierowej oraz elektronicznej , dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim w formie elektronicznej. | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie będzie zainstalowane w wyznaczonym przez nabywcę pomieszczeniach z możliwością zmiany ich geometrii. Nabywca zapewni do wcześniejszego wglądu pełną dokumentację budowlaną pomieszczeń, w których zostanie zainstalowany przedmiot zamówienia. | TAK |  |
|  | Od wykonawcy wymaga się: - wykonania projektu ochrony radiologicznej (obliczeń osłon stałych dla pracowni RTG przeznaczonej do instalacji aparatu) zatwierdzony przez WSSE - zainstalowania dostarczonej aparatury - przeszkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonej aparatury, a w razie konieczności przeszkolenia per sonelu technicznego w zakresie obsługi technicznej (czynności diagnostycznych, okresowych konserwacji oraz usuwania prostych usterek technicznych), - wykonania przez Wykonawcę testów bezpieczeństwa dla zainstalowanej apara tury - pełnego zintegrowania oferowanego aparatu z posiadanym przez szpital systemem HIS/RIS/PACS f-my PIXEL - wykonania przez Wykonawcę testów akceptacyjnych oraz testów specjalistycznych i testów monitorów diagnostycznych i przeglądowych - Uzyskanie przez Wykonawcę zezwolenia na stosowanie aparatu i na Pracownię wydane przez WSSE. | TAK |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36-cio miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanej aparatury, obejmującą wszystkie części składowe i zamienne, w tym lampę rtg oraz cyfrowe detektory obrazu rtg, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie oferenta części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego musi wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres musi wynosić minimum 5 lat. | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 2 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii. | TAK |  |
|  | Po zakończeniu okresu gwarancji oferent zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać co najmniej 12-to miesięczną gwarancję na wszystkie części zamienne w tym lampę rtg i cyfrowy detektor obrazu, oraz co najmniej 6-cio miesięczną gwarancję na wykonane usługi serwisowe. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii. | maksimum 48 godzin |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie pogwarancyjnym od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze po akceptacji oferty cenowej diagnozy/naprawy. | maksimum 48 godzin |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, niewymagającej importu części – maksimum 2 dni robocze | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 5 dni roboczych i czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, wymagającej importu części spoza UE – maksimum 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji oferent zobowiązany jest w cenie oferty do przeprowadzenia przeglądów technicznych i testów bezpieczeństwa oferowanej aparatury zgodnie z wymaganiami producenta oraz wykonania testów specjalistycznych oraz testów bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | Oferent musi posiadać na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego aparatu rengenowskiego. | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie powinno spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  |
| Warunki techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
|  | Aparat musi składać się z: - generatora W.N. wraz z lampą rtg - stojaka do zdjęć odległościowych - stołu kostnego | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie musi być aparatem rtg w pełni cyfrowym przystosowanym do wykonywania rentgenowskich badań diagnostycznych w obrębie klatki piersiowej, brzucha, głowy, kończyn dolnych i górnych | TAK |  |
|  | Oferowany aparat musi umożliwiać wykonywanie składanych zdjęć kości długich i kręgosłupa zarówno w pozycji leżącej (stół kostny) jak i stojącej (stojak do zdjęć odległościowych). | min. 60 cm w przypadku pozycji leżącej na stole min.150 cm w przypadku statywu do zdjęć odległościowych |  |
|  | Konstrukcja aparatu musi być przystosowana do aktualizacji hardware’u oraz sofware’u. | TAK |  |
|  | Aparat powinien być wyposażony w przyłącze sieciowe pracujące w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  |
| Genetator RTG |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | tak, podać typ i producenta |  |
|  | Moc generatora | min. 75kW |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości z trazystorem typ IGBT min. 30kHz lub z tranzystorem typ MOFSET min. 200kHz | ≥30 kHz lub ≥200kHz wpisać rodzaj tranzystora oraz częstotliwość |  |
|  | Zasilanie | trójfazowe, 50 Hz, 400 kV |  |
|  | Zakres napięć | ≥40-150 kV |  |
|  | Zakres mAs | ≥0,1-500 mAs |  |
|  | Zakres prądów | ≥10-1000 mA |  |
|  | Zakres czasu ekspozycji | ≥0,0001-10s |  |
|  | Automatyka zdjęciowa AEC z mozliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | tak |  |
|  | Automatyka zdjęciowa AEC trójpolowa dla stołu i statywu | tak |  |
|  | Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC | min. 1200 programów |  |
|  | 3-punktowy tryb pracy generatora | tak, 1, 2, 3 |  |
|  | Aparat wyposażony w układ pomiaru dawki ekspozycji (dawkomierz) z wyświetleniem dawki na stacji technika | tak |  |
|  | Możliwość ekspozycji z pulpitu stacji technika lub zdalnie przyciskiem ekspozycyjnym | tak |  |
|  | Możliwość sterowania parametrami z pulpitu stacji technika lub z wyświetlacza kołpaka zawieszenia sufitowego | tak |  |
|  | Wyświetlanie % wykorzystania cieplnego lampy RTG | tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed min. przegrzaniem, przekroczeniem napięcia, szybkości, temperatury anody | tak |  |
| Zawieszenie sufitowe z lampą RTG |  |  |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥+/-120° |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥-150°/-+180° |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego pionowego ruchu kolumny | ≥ 180 cm |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego | ≥ 280 cm |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego | ≥ 182 cm |  |
|  | Czytelny wyświetlacz na kołpaku/lampie z informacją o parametrach wykonania badania: kąt lampy, SID, filtr, wybór ogniska lampy, wybór miejsca ekspozycji, sygnalizacja obecności kratki | tak |  |
|  | Wyświetlacz danych zlokalizowany na kołpaku lampy rtg w postaci wielofunkcyjnego monitora / ekranu dotykowego | tak, min. 10" |  |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta (min. Imię i nazwisko) na wyświetlaczu danych zlokalizowanym na kołpaku lampy rtg | tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazu z ekspozycji na wyświetlaczu | tak |  |
|  | Ilość możliwych do zaprogramowania różnych pozycji aparatu | tak, min 400 |  |
|  | Dokonywanie za pomocą panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy RTG zmiany miejsca ekspozycji: stół, statyw lub wolna ekspozycja oraz wybór programów anatomicznych | tak |  |
|  | Podawanie na wyświetlaczu na lampie kąta bezprzewodowego detektora podczas różnych projekcji dla pacjentów na wózkach transportowych, wózkach inwalidzkich oraz swobodnych projekcji - zdjęcia bez kratki | tak |  |
|  | Automatyczny pomiar SID | tak |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID | tak |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem statywu płucnego z zachowaniem odległości SID | tak |  |
|  | Automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich na statywie do zdjęć odległościowych z funkcją dokładnych pomiarów anatomicznych | tak |  |
|  | Automatyczne ustawienie THU / głowicy lampy pod kątem 90° w stosunku do detektora przy wolnych ekspozycjach poza stołem i statywem | tak |  |
|  | Elektromagnetyczne hamulce wszystkich ruchów systemu | tak |  |
|  | System elektrycznego wspomagania ruchu kolumny rtg | tak |  |
|  | Prędkość ruchu kolumny lampy rtg w pionie | ≥100 mm/s |  |
|  | Waga zawieszenia sufitowego | ≤ 390 kg |  |
| Lampa RTG |  |  |  |
|  | Małe ognisko lampy | max. 0,6 mm |  |
|  | Moc małego ogniska | min. 40 kW |  |
|  | Duże ognisko lampy | max. 1,2 mm |  |
|  | Moc dużego ogniska | min. 100 kW |  |
|  | Pojemność cieplna anody | min. 600 kHU |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | min. 2 MHU |  |
|  | Lampa z wirującą anodą szybkoobrotową | min. 9700 obr/min. |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | min. 130 kHU |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | tak |  |
|  | Automatyczny kolimator, z systemem wymiennych filtrów dodatkowych | tak |  |
|  | Automatyczny kolimator, z symulacją świetlną pola i celownikiem laserowym | ≥ 160 lux |  |
|  | Automatyczny kolimator, z możliwością nastawy każdej z blend z osobna | tak |  |
|  | Miernik wartości DAP | tak |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora | ≥+/-45° |  |
|  | Filtracja własna lampy i kolimatora | ≥2,5 mm Al. |  |
|  | Pilot do obsługi aparatu umożliwiający między innymi: - ruch statywem w zakresie ruchu zmotoryzowanego - ruch pionowy lampy rtg - obsługę kolimatora, włączenie/wyłączenie lampy LED - kontrolę blend - obsługę zaprogramowanych pozycji - sterowanie stołem | tak/nie |  |
| Stół do zdjęć |  |  |  |
|  | Pływający blat w 6 kierunkach | tak |  |
|  | Stół o płynnie regulowanej elektrycznie wysokości | tak |  |
|  | Możliwość obrotu szuflady z detektorem | tak |  |
|  | Wymiary płyty blatu | ≥79x220 cm |  |
|  | Zmotoryzowany zakres ruchu wzdłużnego blatu | ≥96 cm |  |
|  | Zmotoryzowany zakres ruchu poprzecznego blatu | ≥28 cm |  |
|  | Zmotoryzowany zakres podnoszenia blatu | ≥55-88 cm |  |
|  | Zakres ruchu Bucky | ≥ 68 cm |  |
|  | Odległość powierzchnia blatu - detektor | ≤7 cm |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa możliwość wyjmowania i wymiany bez pomocy narzędzi | tak |  |
|  | Pochłanialność blatu | ≤0,8 mm Al. |  |
|  | Waga stołu | ≤220 kg |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu - Ciężar statyczny środkowy | ≥ 320 kg |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu - Ciężar dynamiczny środkowy | ≥ 300 kg |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu - Ciężar dynamiczny poza środkiem | ≥ 200 kg |  |
|  | Prędkość podnoszenia z wysokości min. do maks. (bez obciążenia) | tak, min. 35 mm/s |  |
|  | Przełącznik nożny bezprzewodowy | tak |  |
|  | Automatyczny nadążny ruch wzdłużny szuflady w stole za ruchem poziomym lampy RTG | tak |  |
|  | Automatyczny nadążny ruch wzdłużny szuflady w stole za zmianą kąta lampy RTG w osi poprzecznej | tak |  |
|  | Automatyczne dostosowanie i środkowanie detektora i lampy | tak |  |
|  | Elektromagnetyczne hamulce wszystkich ruchów | tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć składanych kości długich - zakres | ≥109 cm |  |
|  | Czas pozyskania obrazu dla badania składającego się z 3 obrazów | ≤17 s |  |
| Statyw płucny |  |  |  |
|  | Zmotoryzowany zakres ruchu góra/dół | ≥30 - 180 cm |  |
|  | Zmotoryzowane odchylenie detektora/ Obrót statywu do zdjęć płuc w zakresie -20°/+90° | tak |  |
|  | Zakres obrotu detektora | min. 0° - +90° |  |
|  | Zakres obrotu detektora - lampa pod kątem innym niż 0 i 90° | tak |  |
|  | Śledzenie pionowe i rotacyjne lampy w ruchu pionowym i odchyleniu detektora (Autotracking) | tak |  |
|  | Automatyczne centrowanie tj. Automatycznie dostosowuje i środkuje detektor i lampę | tak |  |
|  | Odległość powierzchnia statywu - detektor | ≤ 55 mm |  |
|  | Przełącznik nożny bezprzewodowy | tak |  |
|  | Zmiana wysokości detektora ręcznie i silnikowo | tak/nie |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa możliwość wyjmowania i wymiany bez pomocy narzędzi | tak |  |
|  | Uchwyt do pozycjonowania pacjenta | tak |  |
|  | Uchwyt do projekcji bocznych | tak |  |
|  | Pochłanialność statywu | ≤0,72mm Al. |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć składanych kości długich | tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć składanych kości długich - zakres | ≥174 cm |  |
|  | Czas pozyskania obrazu dla badania składającego się z 3 obrazów | ≤16 s |  |
|  | Bezprzewodowy pilot do sterowania statywem | tak |  |
|  | Elektromagnetyczne hamulce wszystkich ruchów systemu | tak |  |
|  | Waga statywu | ≤ 180 kg |  |
| Konsola technika |  |  |  |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą technika | tak |  |
|  | Monitor dotykowy | min. 23" |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych za pomocą klawiatury i myszki | tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych przy pomocy ekranu dotykowego | tak |  |
|  | Pojemność dysku obrazowego | ≥ 8000 obrazów |  |
|  | Dodawanie komentarzy | tak |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazu | tak |  |
|  | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R | tak |  |
|  | Możliwość obracania i powiększania obrazów | tak |  |
|  | Możliwość pomiarów długości, kątów (m.in. kątów Cobba) | tak |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | tak |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i ich wydruku. | tak |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | tak |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji, ustawienie kolimatora, wymianę filtrów (jeśli to wymagane) | tak |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim z pomocą kontekstową | tak |  |
|  | Współpraca ze standardem DICOM z obsługą protokołów: Verification, Modality worklist, MPPS,Storage, Storage commitment | Tak, podać protokoły |  |
|  | Nagrywarka CD/DVD dla zapisu zdjęć cyfrowych na CD/DVD | tak |  |
|  | Zdalna diagnostyka, poprzez szpitalną infrastrukturę informatyczną i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg | tak |  |
|  | Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika lub lekarza | tak |  |
|  | Pełne podłączenie aparatu do systemu RIS/PACS/HIS | tak |  |
|  | UPS do konsoli technika zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu | tak |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS/RIS oraz manualna | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne zmotoryzowane ułożenie detektora i lampy pod kątem 90 stopni, informacja o kącie ułożenia lampy wyświetlana ma panelu kołpaka lampy | tak |  |
|  | Pediatryczne zarządzanie naświetlaniem, obrazowanie w oparciu o masę | tak, min. 5 etapów |  |
|  | Wyświetlanie obrazu pacjenta na ekranie konsoli technika w widoku z kamery, tak by uprościć ustawienie stitchingu i wyeliminować konieczność powtarzania ekspozycji | tak |  |
|  | Autostitching polegający na automatycznym poruszaniu się lampy rtg i detektora w celu przechwycenia obrazu całego ciała - przechwytuje kolejno 2 lub więcej obrazów, a następnie łączy je w jeden | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające poprawę widoczności tkanki miękkiej przez supresję widoku kości w zdjęciach klatki piersiowej, podczas jednej ekspozycji | tak |  |
|  | Oprogramowanie monitoringu dawki ze wskaźnikiem dawki na każdym badaniu, zintegrowany z DICOM | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające lepszą widoczność obrazu bez użycia fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej poprzez kompensację zmniejszonego kontrastu spowodowanego rozproszeniem promieniowania | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające lepszą widoczność ciał obcych w klatce piersiowej, podbrzuszu i obrazów I-spine. | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie systemem RTG dzięki automatycznemu okresowemu testowi mierzącemu wiele parametrów, takich jak wydajność źródła, dokładność AEC, dokładność geometrii i wydajność detektora | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające poprzez zdalny podgląd wyświetlanie obrazu na oddzielnym ekranie. Obraz jest przesyłany za pośrednictwem przeglądarki internetowej i zawiera informacje DICOM | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne wykrywanie guzków na płucach | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające ułożenie detektora i lampy poprzez dostarczenie informacji o ich kącie ułożenia | tak |  |
|  | Wskaźnik LED informujący o etapie badania zmianą koloru światła | tak |  |
| Lekarska stacja diagnostyczna z oprogramowaniem – 2 zestawy |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Komputer stacji diagnostycznej, Minimalne parametry: | Tak, Podać |  |
|  | Obudowa typu Tower | Tak |  |
|  | Procesor min. 4-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.60GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 z kontrolą parzystości ECC. | Tak, podać |  |
|  | Pamięć RAM DDR4 8 GB 2666 MHz ECC, możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę | Tak, podać |  |
|  | Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Tak |  |
|  | Porty: Z przodu obudowy: 2x USB 3.0 w tym jeden z funkcją ładowania, 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C (jako opcja) 1x Czytnik kart pamici (jako opcja) 1x Combo (Słuchawki/mikrofon), Z tyłu obudowy: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x DisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny), 1x Wejście audio, 1x Wejście audio, 1x Port szeregowy RS232 (jako opcja) 1x RJ45 1Gb Ethernet 1x Antena WiFi/Bluetooth (jako opcja) 1x Port konfigurowalny (DisplayPort/HDMI/VGAUSB 3.1 Gen 2 Type-C/Thunderbold 3.0) Wewnętrzne na płycie głównej: 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 | Tak |  |
|  | Dysk twardy: Min. 2 x 256GB SSD Konfiguracja dysków - RAID 1 Maksymalnie 4x port SATA 6Gb/s | Tak |  |
|  | Porty rozszerzeń: 1x PCI Express Generacja 3 x16 1x PCI Express Generacja 3 x4 elektryczne/x16 złącze mechaniczne 2x PCI Express Generacja 3 x1/x4 złącze mechaniczne 2x M.2 dla dysków mSata do dł. minimum 110mm (PCI Express Generacja 3 x4) 1x M.2 WLAN Zatoki zewnętrzne: 2x 5,25” Zatoki wewnętrzne: 2x 3,5” | Tak |  |
|  | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet | Tak |  |
|  | System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu | Tak, podać |  |
|  | Zasilacz 500W o sprawności minimum 90% | Tak, podać |  |
|  | Wymagania dodatkowe Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – produkcji producenta komputera | Tak |  |
|  | Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna o następujących wymaganiach: - PCI Express x 16 Gen 3.0, - Pamięć DDR5 2GB, - 3 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort, - Możliwość podłączenia 4 monitorów jednocześnie, - Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10 - Pobór mocy do 30 W | Tak, podać |  |
|  | Dwa monitory medyczne monochromatyczne min. 21” o rozdzielczości 1600x1200, jasność maksymalna min. 1200 cd/m2, jasność skalibrowana min 500cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM. Licznik rzeczywistego czasu pracy monitora w OSD. LUT 13-bitowy, Matryca 10-bitowa, certyfikat Medical Device Class I, | Tak, podać |  |
|  | 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. | Tak |  |
|  | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. | Tak |  |
|  | Wbudowany kalibrator nieograniczający pola widzenia na monitorze. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego, uruchamiana z menu monitora . | Tak |  |
|  | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | Tak |  |
|  | Wymagane złącza1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream | Tak |  |
|  | Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np.:CT,CR | Tak |  |
|  | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika | Tak |  |
|  | Czujnik mierzący jasność otoczenia | Tak |  |
|  | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED | Tak |  |
|  | Komplet kabli zasilających i połączeniowych | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji | Tak |  |
|  | Monitor LCD min.22” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość 1680x1050, wielkość piksela 0,282 mm, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1 | Tak |  |
|  | Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową zgodną z normą IEC 61643-1 oraz spełniający normy IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE1 w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania | Tak |  |
|  | Urządzenie musi posiadać minimum 4gniazda FR z podtrzymaniem bateryjnym (odpowiednio 6 i 11 minut dla obciążenia 70% i 50%) i 4 gniazda FR z zabezpieczeniem przeciwudarowym (spełniający normę IEC 61643-1) | Tak |  |
|  | Funkcja odłączania urządzeń peryferyjnych w czasie czuwania. Możliwość montażu naściennego lub w szafie montażowej przy zastosowaniu dodatkowego zestawu montażowego. | Tak |  |
|  | Gwarancja: komputer i UPS – 36 miesięcy monitory diagnostyczne – 60 miesięcy | Tak, podać |  |
| Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej. |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną | Tak |  |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej | Tak |  |
|  | Otwieranie badań CR/DR/US i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych | Tak |  |
|  | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | Tak |  |
|  | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które są przechowywane lokalnie; | Tak |  |
|  | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - rodzaj badania | Tak |  |
|  | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku angielskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  |
|  | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku angielskim, obejmującego następujące tematy: - jak korzystać z systemu pomocy - opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - nawigacja po systemie - wyszukiwanie badań - odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań | Tak |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | Tak |  |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: - funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, - funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, - funkcja podglądu wydruku, - tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 4x8 obiektów na wydruk. | Tak |  |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak |  |
|  | Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny” | Tak |  |
|  | Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie, | Tak |  |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań | Tak |  |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, | Tak |  |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | Tak |  |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu) | Tak |  |
|  | Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: - replikacji pikseli, - interpolacji. | Tak |  |
|  | Pomiar kątów | Tak |  |
|  | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | Tak |  |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | Tak |  |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak |  |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo | Tak |  |
|  | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia | Tak |  |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania | Tak |  |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami: - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). | Tak |  |
|  | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania | Tak |  |
|  | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import kolorowego lub monochromatycznego formatu TIFF, - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii. | Tak |  |
|  | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania | Tak |  |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | Tak |  |
|  | Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie min. IIa lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego w klasie min. IIa stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  |
|  | Oprogramowanie do interpretacji testów podstawowych i tworzenia wydruków w postaci raportów. | Tak |  |
| Detektor bezprzewodowy 43x43 - 2 szt. |  |  |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Detektor przenośny (wodoodporny) - tryb bezprzewodowy i przewodowy | tak/nie |  |
|  | Wymiary (Szer. x Wys. X ) | min. 450 x 450 x 15 mm |  |
|  | Wymiar aktywnego pola obrazowania (Szer. x Wys.) | min. 420 x 420 mm |  |
|  | Typ detektora | tak, CsI |  |
|  | Aktywna matryca detektora wyrażona liczbą pikseli | min. 8,7 Mpx |  |
|  | Wielkość piksela | maks. 140 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji | min. 14 bit |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna | min. 3,3 lp/mm |  |
|  | DQE dla 0,0 lp/mm | min. 75% |  |
|  | Waga | maks 4 kg |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni) | min. 350 kg |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (punktowo - dysk o średnicy 40mm na środku) | min. 170 kg |  |
|  | Detektor wyposażony m.in. w 2 baterie | tak, podać |  |
|  | Możliwość wymiany baterii bez użycia dodatkowych narzędzi | tak |  |
|  | Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na w pełni naładowanej baterii | min. 400 |  |
|  | Automatyczne ładowanie detektora lub wymiennej baterii w aparacie | tak |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii detektora w detektorze i wyświetlany na monitorze aparatu | tak |  |
|  | Dodatkowa ładowarka do baterii detektora | tak |  |
|  | Czas pozyskiwania obrazu podglądowego (tryb bezprzewodowy) | ≤ 3s |  |
|  | Czas pozyskiwania obrazu końcowego (tryb bezprzewodowy) | ≤ 10 s |  |
|  | Autodiagnostyka | tak/nie, opisać |  |
|  | Logowanie wstrząsu | tak/nie, opisać |  |
|  | Czas ładowania baterii w ładowarce | ≤ 4 godz. |  |
|  | Odporność na zginanie | tak/nie |  |
|  | Odporność na wodę/kurz | tak, min. IP54 |  |
|  | Możliwość współdzielenia/wymiennego stosowania detektora - może być użytkowany w stole, w statywie oraz w innych systemach RTG | tak |  |
| Mobilna konsola technika |  |  |  |
|  | Mobilna konsola technika w postaci tabletu do zaoferowanego przenośnego detektora 43x35 wyposażona w minimum - pamięć RAM 8GB; - dysk twardy SSD 128GB; - przekątna ekranu 12’’; - ekran dotykowy | tak/nie |  |
| Detektor bezprzewodowy 35 x 43 |  |  |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Detektor przenośny (wodoodporny) - tryb bezprzewodowy i przewodowy | tak/nie |  |
|  | Typ detektora | tak, CsI |  |
|  | Możliwość integracji detektora z zewnętrzną mobilną stacją technika w postaci tableta | tak/nie |  |
|  | Wymiary (Szer. x Wys. X ) | min. 380 x 460 x 15 mm |  |
|  | Wymiar aktywnego pola obrazowania (Szer. x Wys.) | min. 340 x 420 mm |  |
|  | Aktywna matryca detektora wyrażona liczbą pikseli | min. 7,2 Mpx |  |
|  | Wielkość piksela | maks. 140 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji | min. 14 bit |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna | min. 3,5 lp/mm |  |
|  | DQE dla 0,0 lp/mm | min. 75% |  |
|  | Waga | maks 3,2 kg |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni) | min. 360 kg |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (punktowo - dysk o średnicy 40mm na środku) | min. 190 kg |  |
|  | Detektor wyposażony m.in. w 2 baterie | tak, podać |  |
|  | Możliwość wymiany baterii bez użycia dodatkowych narzędzi | tak |  |
|  | Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na w pełni naładowanej baterii | min. 450 |  |
|  | Automatyczne ładowanie detektora w aparacie | tak |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii detektora w detektorze i wyświetlany na monitorze aparatu | tak |  |
|  | Dodatkowa ładowarka do baterii detektora | tak |  |
|  | Czas pozyskiwania obrazu podglądowego (tryb bezprzewodowy) | < 3 s |  |
|  | Czas pozyskiwania obrazu końcowego (tryb bezprzewodowy) | < 8 s |  |
|  | Autodiagnostyka | tak/nie, opisać |  |
|  | Logowanie wstrząsu | tak/nie, opisać |  |
|  | Czas ładowania baterii w zewnętrznej ładowarce | ≤ 4 godz. |  |
|  | Odporność na zginanie | tak/nie |  |
|  | Możliwość współdzielenia/wymiennego stosowania detektora - może być użytkowany w stole, w statywie oraz w innych systemach RTG | tak |  |
|  | Odporność na wodę/kurz | tak, min. IP54 |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Fartuch ochronny dla dorosłych - rozmiar 60x120 cm, 0,35mm PB zapinany na klamrę zatrzaskową; bezołowiowy - 2 szt. | tak |  |
|  | Fartuch ochronny dla dzieci - rozmiar 46x60 cm, 0,35mm PB zapinany na klamrę zatrzaskową; bezołowiowy - 1 szt. | tak |  |
|  | Fartuch dziecięcy typ "poncho" - rozmiar 50x70 cm, 0,35mm Pb; bezołowiowy - 1 szt. | tak |  |
|  | Pół fartuch ochronny miednicowy 0,35 mm Pb zapinany na rzep; bezołowiowy - 1 kpl. (20x25 cm - 1. szt.; 30x30cm - 1 szt.; 35x40cm - 1 szt., 40x50 cm - 1 szt.) | tak |  |
|  | Ochrona tarczycy - długość 8 cm, 0,35mm Pb; bezołowiowa - 2 szt. | tak |  |
|  | Garsonka - rozmiar 60x110 cm, 0,35mm Pb; bezołowiowy - 1 szt. | tak |  |
|  | Ochrona ciała do prześwietleń kręgosłupa - rozmiar L - 0,35 mm Pb; bezołowiowy - 1 szt. | tak |  |
|  | Ochrona piersi 0,35mm Pb; bezołowiowy - 1 szt. | tak |  |
|  | Jednopalcowa ochrona rąk - rozmiar M 0,35 mm Pb; bezołowiowy - 1 para | tak |  |
|  | Ochrona gonad: dla dzieci 0,5 mm Pb - 1 kpl, dla kobiet 1mm Pb - 1 kpl, dla mężczyzn (sakwy) 2mm Pb - 1 kpl, dla dzieci (motylki) - 0,5mm Pb; bezołowiowe - 1 kpl | tak |  |
|  | Okulary ochronne (gogle) - 0,75mm Pb; bezołowiowe - 1 szt. | tak |  |
|  | Rękawice ochronne - 0,25 mm Pb; bezołowiowe - 1 para | tak |  |
|  | Wieszak z sześcioma obrotowymi ramionami na ruchomym statywie jezdnym (na kółkach) wykonany ze stali do powieszenia fartuchów ochronnych - 1 szt. | tak |  |
|  | Statyw do projekcji stóp i stawów skokowych pod obciążeniem w pozycji stojącej | tak |  |
|  | Przystawka do zdjęć osiowych rzepek wg. Merchanta. | tak |  |
|  | Zestaw Fantomów do wykonywania testów podstawowych. |  |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

........................

podpis oferenta