Załącznik nr 2b –dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych  ZP/2501/75/20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ

(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena techniczna”)

Przedmiot przetargu: Aparat RTG

Producent/Firma:.................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:........................................................................................................Rok produkcji......................................

| Parametr/Warunek | Sposób oceny | Oferowane parametry/warunki |
| --- | --- | --- |
| Generator RTG |  |  |
| Moc generatora minimum 75 kW. | Wartość max. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Generator wysokiej częstotliwości z tranzystorem typ IGBT min. 30kHz lub z tranzystorem typ MOFSET min. 200kHz | IGBT - 10 pkt, MOFSET - 0 pkt |  |
| Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC - minimum 1200 programów | Wartość max. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Zawieszenie sufitowe z lampą RTG |  |  |
| Wyświetlacz danych zlokalizowany na kołpaku lampy rtg w postaci wielofunkcyjnego monitora / ekranu dotykowego – minimum 10” | Wartość max. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Ilość możliwych do zaprogramowania różnych pozycji aparatu – minimum 400 pozycji | Wartość max. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Lampa RTG |  |  |
| Pilot do obsługi aparatu umożliwiający między innymi: - ruch statywem w zakresie ruchu zmotoryzowanego - ruch pionowy lampy rtg - obsługę kolimatora, włączenie/wyłączenie lampy LED - kontrolę blend - obsługę zaprogramowanych pozycji - sterowanie stołem | tak - 20 pkt, nie - 0 pkt |  |
| Stół do zdjęć |  |  |
| Dopuszczalne obciążenie stołu - Ciężar statyczny środkowy – min. 320 kg | Wartość max. - 20 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Dopuszczalne obciążenie stołu - Ciężar dynamiczny środkowy – min. 300 kg | Wartość max. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Czas pozyskania obrazu dla badania składającego się z 3 obrazów – max. 17 s | Wartość min. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Statyw płucny |  |  |
| Zmiana wysokości detektora ręcznie i silnikowo | tylko silnikowo - 0 pkt, ręcznie i silnikowo - 10 pkt |  |
| Możliwość wykonywania zdjęć składanych kości długich – zakres – min. 174 cm | Wartość max. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Czas pozyskania obrazu dla badania składającego się z 3 obrazów – max. 16 s | Wartość min. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Konsola technika |  |  |
| Pojemność dysku obrazowego - min. 8000 obrazów | Wartość max. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Pediatryczne zarządzanie naświetlaniem, obrazowanie w oparciu o masę – min. 5 etapów | Wartość max. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Detektor bezprzewodowy 43x43 - 2 szt. |  |  |
| Detektor przenośny - tryb bezprzewodowy i przewodowy | oba tryby - 10 pkt, tryb bezprzewodowy tylko - 0 pkt |  |
| Waga – max. 4 kg. | Wartość min. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni) – min 350 kg. | Wartość max. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Maksymalne obciążenie detektora (punktowo - dysk o średnicy 40mm na środku) – min 170 kg. | Wartość max. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na w pełni naładowanej baterii – min 400 | Wartość max. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Czas pozyskiwania obrazu podglądowego (tryb bezprzewodowy) – max. 3s | Wartość min. - 5 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Czas pozyskiwania obrazu końcowego (tryb bezprzewodowy) – max. 10s. | Wartość min. - 5 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Autodiagnostyka | tak - 5 pkt, nie - 0 pkt |  |
| Logowanie wstrząsu | tak - 5 pkt, nie - 0 pkt |  |
| Odporność na zginanie | tak - 5 pkt, nie - 0 pkt |  |
| Mobilna konsola technika |  |  |
| Mobilna konsola technika w postaci tabletu do zaoferowanego przenośnego detektora 43x35 wyposażona w minimum - pamięć RAM 8GB; - dysk twardy SSD 128GB; - przekątna ekranu 12’’; - ekran dotykowy | tak - 20 pkt, nie - 0 pkt |  |
| Detektor bezprzewodowy 35 x 43 |  |  |
| Możliwość integracji detektora z zewnętrzną mobilną stacją technika w postaci tabletu | tak - 20 pkt, nie - 0 pkt |  |
| Waga – max 3,2 kg. | Wartość min. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni) – min 360 kg. | Wartość max. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Maksymalne obciążenie detektora (punktowo - dysk o średnicy 40mm na środku) – min 190 kg. | Wartość max. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na w pełni naładowanej baterii – min 450 | Wartość max. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Czas pozyskiwania obrazu końcowego (tryb bezprzewodowy) – max 8s | Wartość min. - 10 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Autodiagnostyka | tak - 5 pkt |  |
| Odporność na zginanie | tak - 5 pkt, nie - 0 pkt |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

........................

podpis oferenta