Załącznik nr 2a –dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych  ZP/2501/75/20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Tomograf Komputerowy.

Producent/Firma:.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:........................................................................................................Rok produkcji.................................

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki zał.1 powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” bez podawania wartości liczbowych poszczególnych parametrów technicznych

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki ogólne i serwisowe |  |  |  |
|  | Oferowany system powinien składać się z urządzeń fabrycznie nowych (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2020r. | TAK |  |
|  | Dostarczona aparatura powinna być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim (również w wersji angielskiej) oraz zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim. | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie będzie zainstalowane w wyznaczonym przez nabywcę pomieszczeniach z możliwością zmiany ich geometrii. Nabywca zapewni do wcześniejszego wglądu dokumentację budowlaną pomieszczeń, w których zostanie zainstalowany przedmiot zamówienia. | TAK |  |
|  | Od wykonawcy wymaga się: - wykonania projektu ochrony radiologicznej (obliczeń osłon stałych dla pracowni RTG przeznaczonej do instalacji aparatu) - zainstalowania dostarczonego urządzenia, jego uruchomienia i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. - wykonania przez Wykonawcę testów akceptacyjnych oraz testów specjalistycznych dla zainstalowanego aparatu - wykonania przez Wykonawcę testów bezpieczeństwa - włączenie oprogramowania urządzeń medycznych do systemu informatycznego (Integracja konfiguracja i testy komunikacji urządzenia z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS/HIS . | TAK |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24-ro miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia, obejmującą części zamienne, w tym lampę rtg oraz wszystkie elementy peryferyjne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie oferenta części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 2 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze | Maks. 48 godzin |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie pogwarancyjnym od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze | Maks. 48 godzin |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, niewymagającej importu części – maksimum 2 dni robocze | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 5 dni roboczych i czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, wymagającej importu części spoza UE – maksimum 7 dni roboczych. Naprawy muszą być wykonywane z wykorzystaniem oryginalnych części producenta. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Oferent zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych oraz testów bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Oferent musi posiadać na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego tomografu | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenia powinny posiadać certyfikat CE lub aktualny wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (o ile dotyczy) | TAK |  |
| Warunki techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| Rentgenowski Tomograf Komputerowy |  |  |  |
|  | Konstrukcja aparatu musi być przystosowana do rozbudowy i aktualizacji hardware’u oraz sofware’u | TAK |  |
|  | Oferowany aparat musi umożliwiać zbadanie co najmniej 10 pacjentów na cały tułów lub co najmniej 5 pacjentów tt. wieńcowe jeden po drugim bez przerw na schłodzenie lampy rtg. | TAK |  |
|  | Oferowany tomograf komputerowy musi umożliwiać badania pacjentów z urazami wielonarządowymi, bez konieczności ich przekładania na stole. | TAK |  |
|  | Oferowany tomograf komputerowy musi umożliwiać pracę w trybie badań nagłych (bez procedury rozgrzewania i kalibracji) | TAK |  |
|  | Oferowany tomograf komputerowy musi umożliwiać uzyskanie minimum 128 warstw submilimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu o 360º zespołu lampa-detektor w akwizycji spiralnej i w akwizycji aksjalnej dla każdej oferowanej szybkości obrotu układu lampa –detektor oraz dla każdej oferowanej wartości pitch przy wykorzystaniu jednej wartości napięcia anodowego lampy rtg w polu widzenia min.50 cm | TAK |  |
|  | Oferowany tomograf komputerowy musi umożliwiać akwizycję kardiologiczną (akwizycje bramkowane i wyzwalane sygnałem EKG – ECG gating and triggering) | TAK |  |
|  | Oferowany tomograf komputerowy musi umożliwiać wykonanie badania perfuzyjnego mięśnia sercowego | TAK |  |
|  | Oferowany tomograf komputerowy musi umożliwiać wykonanie dynamicznego badania perfuzyjnego mózgowia | TAK |  |
|  | Oferowany tomograf komputerowy musi umożliwiać wykonanie dynamicznego badania perfuzyjnego narządów wewnętrznych oraz kości | TAK |  |
|  | Oferowany tomograf komputerowy musi umożliwiać wykonanie specjalistycznych badań naczyniowych i pulmonologicznych oraz wirtualnej endoskopii. | TAK |  |
|  | Oferowany tomograf komputerowy musi umożliwiać wykonanie specjalistycznych badań onkologicznych. | TAK |  |
|  | Oferowany tomograf komputerowy musi być wyposażony w moduł synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | TAK |  |
|  | Aparat powinien być wyposażony w przyłącze sieciowe pracujące w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w 2 dodatkowe stanowiska opracowywania badań (stacje lekarskie) pracujące w standardzie zgodnym z DICOM 3.0 Dopuszcza się różne rozwiązania technologiczne spełniające powyższy wymóg. | TAK |  |
|  | Oferowany aparat musi umożliwiać zdalną diagnostykę serwisową z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów | TAK |  |
| Gantry i stół pacjenta |  |  |  |
|  | Gantry powinno być wyposażone w wyświetlacz parametrów oraz w panele sterujące znajdujące się co najmniej po lewej i prawej stronie obudowy . | TAK |  |
|  | Wymagany rodzaj konstrukcji układu zasilania układu generator W.N.-lampa rtg | slip ring niskonapięciowy |  |
|  | Wymagana rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektora o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych) | ≥ 64 |  |
|  | Wymagana liczba elementów detekcyjnych w jednym rzędzie detektora biorących udział w akwizycji danych | ≥ 670 |  |
|  | Wymagana średnica otworu gantry | ≥ 70 cm. |  |
|  | Możliwość wykonania skanu aksjalnego lub spiralnego z gantry pochylonym w zakresie min. ±30° | TAK/NIE |  |
|  | Pochylanie gantry z konsoli operatora i z paneli sterujących na obu stronach gantry, automatycznie z programu badania | TAK |  |
|  | Wymagane maksymalne obciążenie stołu | ≥ 280 kg |  |
|  | Wskaźniki informujący pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z cyfrowymi licznikami czasu pozostałego do końca skanowania widoczne z przodu i z tyłu gantry. | TAK/NIE |  |
|  | Wymagany zakres poziomego ruchu podłużnego stołu | ≥ 175 cm |  |
|  | Dokładność ustawień pozycjonowania blatu stołu (ruch wzdłużny i pionowy) | Nie gorszy niż ±0,25 mm dla nośności min. 220 kG |  |
|  | Musi być zapewniona możliwość sterowania ruchami stołu pacjenta z obu stron Gantry za pomocą paneli sterujących oraz przycisków nożnych. | TAK |  |
|  | Maksymalna długość obszaru badanego skanu spiralnego dostępna w badaniach pacjentów przy rozległych urazach bez konieczności zmiany położenia. | ≥ 184 cm |  |
|  | Wymagane wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórki pod ramię, kolana i nogi - wieszak na kroplówki montowany na stole | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Generator rtg wraz z lampą rtg |  |  |  |
|  | Wymagany rodzaj generatora wysokiego napięcia | przetwornicowy |  |
|  | Maksymalna oferowana moc generatora (rozumiana jako iloczyn napięcia i prądu dostępnych w protokołach klinicznych) | ≥ 72 kW |  |
|  | Wymagana ilość ognisk w lampie rtg | min. 2 ogniska |  |
|  | Maksymalna wartość napięcia anodowego lampy programowana w protokole klinicznym. | min. 135 kV |  |
|  | Wymagana wartość najmniejszego napięcia lampy możliwego do zaprogramowania w protokołach klinicznych | ≤ 80 kV |  |
|  | Wymagana maksymalna wartość prądu anodowego | ≥ 600 mA |  |
|  | Wymagana maksymalna wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV | min. 500 mA |  |
|  | Wymagana rzeczywista pojemność cieplna anody lampy | min. 7 MHU |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | min. 1000 kHU/min |  |
|  | Lampa musi być wyposażona w układ zabezpieczenia przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Kolimator musi mieć możliwość ograniczania promieniowania w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalając uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu. | TAK |  |

| System skanowania oraz akwizycji obrazu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagany czas najkrótszego pełnego skanu (360º) układu lampa rtg - detektor | ≤ 0,4 s |  |
|  | Wymagana grubość najcieńszej warstwy przy jednoczesnej akwizycji min. 128 jednakowych warstw | ≤ 0,625 mm |  |
|  | Wymagana szerokość pokrycia wiązką w osi Z | ≥ 38 mm |  |
|  | Wymagana wielkość matrycy rekonstrukcyjnej | min. 512 x 512 pikseli |  |
|  | Wymagana szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 z pełną jakością (z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego) | ≥ 20 obr./sek |  |
|  | Oferowany aparat musi wykorzystywać we wszystkich oferowanych rodzajach badań iteracyjny algorytm rekonstrukcji obrazów, automatycznie przetwarzający wielokrotnie surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania co najmniej o 80% bez pogorszenia jakości obrazu (nazwa wg. nomenklatury producenta) | TAK Podać nazwę i % redukcji dawki bez pogorszenia jakości w porównaniu do rekonstrukcji FBP |  |
|  | Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie, | min. 50 cm |  |
|  | Wymagany zakres (długość) pola badania (bez elementów metalowych) | min. 170 cm w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta |  |
|  | Wymagana maksymalna szybkość skanowania określona szybkością przesuwu stołu podczas skanowania spiralnego | min. 160 mm/s. |  |
|  | Zestaw protokołów (pediatrycznych) umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta | TAK |  |
|  | Wymagany maksymalny zakres badania perfuzji przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego | min. 80 mm dla max. rozdzielczości czasowej maks. 3,2 s |  |
|  | Wymagana minimalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania helikalnego | ≤ 0,2 |  |
|  | Wymagana maksymalna wartość współczynnika pitch przy akwizycji min. 64 warstwowej w polu obrazowania 50 cm | ≥ 1,45 |  |
|  | Wymagana maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa przy min. 64 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu, w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 dla 2% MTF w polu akwizycyjnym 50 cm | ≥ 18 pl/cm |  |
|  | Wymagana rozdzielczość niskokontrastowa wizualna (nie statystyczna) mierzona dla fantomu Catphan 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm, dla różnicy kontrastu 3 HU dla napięcia 120 kV, mierzona w polu akwizycyjnym 20 cm | ≤ 5 mm |  |
|  | Wymagany minimalny rozmiar izotropowego voxela (x=y=z) dla każdego rodzaju badania (dla każdego czasu obrotu, w jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw z tolerancja 2%). | ≤ 0,35 mm |  |
|  | Wymagana rzeczywista kardiologiczna rozdzielczość czasowa możliwa do uzyskania w badaniu naczyń wieńcowych przy jednosegmentowej rekonstrukcji obrazu | max. 145 ms |  |
|  | Wymaga się możliwości Prospektywnego i retrospektywnego skanowania, umożliwiającego akwizycję kardiologiczną (akwizycje bramkowane i wyzwalane sygnałem EKG). | TAK/NIE |  |
|  | Oprogramowanie aparatu musi umożliwiać korektę miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (w celu eliminacji fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń) przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji. | TAK/NIE |  |
|  | Wymagany max. zakres badania CTA przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego | min.300 mm |  |
|  | Wymagana liczba projekcji skanu topograficznego | min. 3: AP, PA i LAT. |  |
|  | Wymaga się modulacji prądu anody w czasie rzeczywistym w trzech osiach (x, y, z) | TAK |  |
|  | Wymaga się modulacji prądu anody sterowanej krzywą EKG w zależności od fazy cyklu pracy serca | TAK |  |
|  | Wymagana dopuszczalna dawka konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (nie statystycznej) równej 3 mm, mierzona w maksymalnym polu akwizycyjnym ≤ 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy: warstwie ≤ 10 mm, różnicy gęstości 3 HU i napięciu ≥ 110 kV, [mGy] | ≤ 15,0 mGy |  |
| Konsola operatorska tomografu wraz z oprogramowaniem |  |  |  |
|  | Konsola operatora dwumonitorowa | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące monitora/ów ekranowych: - matryca obrazowa TFT - rozdzielczość - przekątna ekranu | TAK Min. 1280 x1024 pixel min. 19” |  |
|  | Wymagana wielkość matrycy prezentacji obrazu | ≥ 1024x1024 |  |
|  | Pamięć masowa Wymagana liczba nieskompresowanych obrazów możliwych do zapisania na dysku komputera konsoli operatorskiej | min. 60 000 obrazów zapamiętanych w matrycy 512x512 pixeli, bez kompresji |  |
|  | Konsola musi być wyposażona w funkcję wyświetlania komunikatów ostrzegawczych dotyczących dawki. W tym komunikat o dawce wyświetlający się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol i DLP. | TAK |  |
|  | Konsola musi umożliwiać obliczanie i wyświetlanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP i/lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej wraz z możliwością jej archiwizacji w formacie DICOM. | TAK |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (w tym badań pediatrycznych niskodawkowych) z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w pakiet oprogramowania do badań naczyniowych AngioCT | TAK |  |
|  | Konsola musi umożliwiać wielozadaniowość i wielodostęp, w tym automatyczną rekonstrukcję, archiwizację i dokumentację obrazów w tle (w trakcie skanowania) | TAK |  |
|  | Aparat musi umożliwiać optymalizację jakości uzyskiwanych obrazów, w tym automatykę doboru parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów | TAK |  |
|  | Musi istnieć możliwość pomiarów geometrycznych min.: długości, kąty, powierzchnie i objętości | TAK |  |
|  | Musi istnieć możliwość pomiarów analitycznych min.: poziomów gęstości, profili gęstości, histogramów i analizy skanów dynamicznych | TAK |  |
|  | Musi istnieć możliwość manipulacji na obrazie min.: pozytyw/negatyw, powiększenie obrazu, obrót obrazu, odbicie lustrzane, dodawanie i subtrakcja obrazów | TAK |  |
|  | Musi istnieć możliwość prezentacji obrazów w trybie cine | TAK |  |
|  | Konsola musi realizować funkcje prezentacji i przetwarzania obrazów 2D w tym : - MIP (Maximum Intensity Projection) - VRT (Volume Rendering Technique) - MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe - Pomiary analityczne i geometryczne | TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Musi istnieć możliwość prezentacji i przetwarzanie obrazów 3D, w tym: - edycja 3D - rekonstrukcje MPR (thick i thin) - SSD (surface shaded display) - VRT (volume rendering tech nique) - rekonstrukcje Angio-CT (min.iP i max.iP) | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Musi istnieć możliwość automatycznego usuwania struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. | TAK |  |
|  | Aparat musi obsługiwać interfejs komunikacyjny umożliwiający współpracę z PACS i stacjami lekarskimi pracującymi w formacie DICOM 3.0 obsługujący klasy serwisowe: - DICOM 3.0 Modality Worklist - DICOM 3.0 Storage Commitment - DICOM 3.0 Send/Receive - DICOM 3.0 Query/Retrieve - DICOM 3.0 Print - DICOM 3.0 MPPS | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania | TAK |  |
| Lekarska stacja diagnostyczna – 2 szt |  |  |  |
|  | Konsola musi być wyposażona w dwa monitory LCD o przekątnej min. 19 cali, lub jeden min. 29 cali umożliwiające równoczesne wyświetlanie różnych obrazów medycznych | TAK |  |
|  | Wymagana wielkość pamięci operacyjnej | ≥ 16 GB |  |
|  | Wymagana ilość nieskompresowanych obrazów możliwych do zapisania na dysku komputera konsoli. | ≥ 500 000 obr |  |
|  | Konsola musi być wyposażona w zasilacz awaryjny podtrzymujący zasilanie konsoli lekarskiej przy zaniku zasilania sieciowego przez minimum10 minut | TAK |  |
|  | Konsola musi umożliwiać pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni, objętości) | TAK |  |
|  | Konsola musi umożliwiać pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy) | TAK |  |
|  | Konsola musi umożliwiać prezentację w trybie cine (dynamiczną) | TAK |  |
|  | Musi istnieć możliwość ograniczenia pola obrazu przez blendowanie | TAK |  |
|  | Konsola musi umożliwiać reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR): - rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej - modyfikacje parametrów warstwy na ekranie z ich jednoczesną prezentacją | TAK TAK |  |
|  | Konsola musi zawierać oprogramowanie (niezależne od konsoli operatorskiej) zawierające co najmniej: - MIP z regulacją grubości warstwy - VRT - SSD - rekonstrukcje 3D typu wirtualna endoskopia | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Konsola musi zawierać pakiet oprogramowania do badań naczyniowych Angio-CT z automatyczną rekonstrukcją obrazowanego naczynia względem osi obrazowanego naczynia i automatyczną segmentacją stenozy oraz automatycznymi pomiarami stopnia stenozy | TAK |  |
|  | Konsola musi umożliwiać automatyczną reformację (rozwinięcie) wzdłuż osi naczynia wraz z wykresem jego przekroju oraz pomiarem jego światła (pola powierzchni przekroju) | TAK |  |
|  | Konsola musi zawierać pakiet oprogramowania do oceny zwapnień naczyń z pomiarem co najmniej wskaźnika Agatstona, objętości zwapnień i masy zwapnień | TAK |  |
|  | Musi istnieć możliwość jednoczesnego wyświetlenia na monitorze prezentacji typu VRT wraz z przekrojami tak, aby zmiana położenia kursora na jednym z obrazów powodowała wskazanie punktu na innych obrazach. | TAK |  |
|  | Musi istnieć możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych | TAK |  |
|  | Konsola musi umożliwiać automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego | TAK |  |
|  | Konsola musi zawierać pakiet oprogramowania do badań perfuzyjnych narządów miąższowych w tym wątroby umożliwiającego ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne). | TAK |  |
|  | Konsola musi umożliwiać ocenę perfuzji w obrębie nowotworowych zmian ogniskowych narządów miąższowych. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do oceny całego mózgowia zawierające co najmniej: - funkcję perfuzji mózgu - ocenę guzów mózgu - funkcję angiografii mózgowej | TAK TAK TAK |  |
|  | Konsola musi zawierać pakiet oprogramowania kardiologicznego z automatyczną segmentacją komór serca i naczyń wieńcowych, obliczające objętość skurczową i rozkurczową, objętość wyrzutową i rzut minutowy, grubość i ruchomość lewej komory, z prezentacją na wykresie Bull Eye, z automatyczną segmentacją i analizą stenoz naczyń wieńcowych oraz oceną zwapnień wg Agatstona, Pakiet musi zawierać automatyczne etykietowanie naczyń wieńcowych. | TAK |  |
|  | Konsola musi zawierać pakiet oprogramowania kardiologicznego do oceny czynnościowej serca umożliwiające automatyczną segmentację jam serca (komór i lewego przedsionka) oraz obliczanie parametrów funkcjonalnych w/w jam | TAK |  |
|  | Konsola musi zawierać pakiet oprogramowania do kolonografii i kolonoskopii TK: - umożliwiające w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita - umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach - interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach | TAK TAK TAK |  |
|  | Konsola musi zawierać pakiet oprogramowania do oceny zmian ogniskowych w płucach | TAK |  |
|  | Stacja musi obsługiwać interfejs komunikacyjny umożliwiający współpracę z PACS i stacjami systestemów planowania oraz weryfikacji i zarzadzania pracującymi w formacie DICOM 3.0 obsługujący klasy serwisowe: - DICOM 3.0 Modality Worklist - DICOM 3.0 Storage Commitment - DICOM 3.0 Send/Receive - DICOM 3.0 Query/Retrieve - DICOM 3.0 Print - DICOM 3.0 MPPS | TAK TAK TAK TAK |  |

| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagany zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu umożliwiający wykonanie testów podstawowych (co najmniej ocena jednorodności, szumu, rozdzielczości nisko i wysoko- kontrastowej, grubości warstwy) | TAK |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu, sprzężony z tomografem w klasie min. IV wg normy CiA425, składający się z: - głowicy na podłogowym ruchomym statywie - kolorowego dotykowego monitora LCD - konsoli zasilającej, - ogrzewacza kontrastu - kompletu okablowania | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w serwer dawek z oprogramowaniem do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego oraz obecnie posiadanego cyfrowego systemu RTG pozwalające na spełnienie dyrektywy EUROATOM 2013/59 z 5 grudnia 2013 roku. Oprogramowanie ma umożliwiać: - analizę statystyczna poziomu dawek - automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek - przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów/regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG/osobę przeprowadzającą badanie/zmiany pracy zespołu pracowni TK i RTG (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) - automatyczne tygodniowe/miesięczne/ roczne raporty dotyczące dawek w pracowni z danych zebranych z tomografu komputerowego i systemu RTG z porównaniem tych danych dla określonej populacji - wyliczenie SSDE (ang. Size-SpecificDoseEstimate — szacowana wielkość dawki zależna od rozmiaru dla każdej serii badania. | TAK |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w oprogramowanie do optymalizacji zużycia kontrastu w TK pobierające rzeczywiste dane odnośnie ilości wstrzykniętego kontrastu podczas badania. Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie raportów i zestawień zużycia kontrastu oraz informacji o skumulowanej dawce jodu dla danego pacjenta. | TAK |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w oprogramowanie do automatycznego wyliczania, po zakończeniu badania, dawki płodu lub zarodka w przypadku badania kobiety w ciąży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr51 Poz. 265) | TAK |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w ( w przypadku braku w kardiomonitorze funkcji SpO2 oferent ma obowiązek dostarczyć dodatkowo pulsoksymetr). | TAK |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

........................

podpis oferenta