Załącznik nr 2b –dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych  ZP/2501/75/20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ

(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena techniczna”)

Przedmiot przetargu:  REZONANS MAGNETYCZNY

Producent/Firma:.......................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:...............................................................................Rok produkcji.....................................

| Lp. | Parametr/Warunek | Sposób punktowania | Oferowane parametry/warunki |
| --- | --- | --- | --- |
| Magnes |  |  |  |
|  | Długość magnesu z obudową [m] | Wartość najniższa – 2pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Oferowana średnica otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem shim, cewkami gradientowymi, cewką całego ciała i obudowami) | Wartość najwyższa – 2pkt. Wartość wymagana – 0pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Gwarantowana jednorodność pola w objętości pomiarowej (wartość gwarantowana mierzona metodą VRMS 24 płaszczyznową, 24 punktów w płaszczyźnie) w warunkach statycznych – bez aktywnego shimmingu). - 50 x 50 x max.FOV (z) cm - sfera 40 cm - sfera 30 cm | Wartość najniższa – 10pkt. Wartość wymagana – 0pkt. pozostałe proporcjonalnie wartość końcowa – średnia z oceny poszczególnych parametrów dla każdej z trzech osi ( suma/3) |  |
| System RF i cewki |  |  |  |
|  | Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) z pełną ścieżką cyfrową (przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejście w rekonstruktorze) systemu MR, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy | Wartość najwyższa – 5pkt. Wartość oferowana – 0pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | - Możliwość podłączenia cewki do badania głowy i szyi z obu końców stołu i wykonywania badań głowy i szyi niezależnie od kierunku ułożenia pacjenta na stole („head first” lub „feet first”) | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia cewki do badania głowy i szyi (umożliwiająca komfortowe badanie osób chorych) | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
|  | Cewka wielokanałowa, sztywna lub elestyczna przeznaczona do badań nadgarstka, o min. 15 elementach obrazujących, różna od cewki kolanowej, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta, nadawczo-odbiorcza. | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
|  | Cewka w całości sztywna (dopasowana anatomicznie) do badania stawu barkowego z możliwością dopasowania do wielkości badanej anatomii w dwóch płaszczyznach | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
| Stół pacjenta |  |  |  |
|  | Odłączany stół lub blat z dedykowanym wózkiem pozwalający na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. Czas ewakuacji nie dłuższy niż 30 sekund | Odłączany tylko blat – 0pkt. Odłączany stół – 15pkt. |  |
|  | Oferowane dopuszczalne obciążenie stołu masą pacjenta bez ograniczeń ruchu góra/dół [kg]. | Wartość najwyższa – 3pkt. Wartość wymagana – 0pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość dokonania szybkiego zaprogramowania środka obszaru skanowania za pomocą aktywnej listwy dotykowej umieszczonej wzdłuż blatu stołu. | TAK – 3pkt. NIE – 0pkt. |  |
| Akwizycja danych |  |  |  |
|  | Maksymalna oferowana wielkość pola pomiarowego w osiach X;Y [cm] | Wartość najwyższa – 10pkt. Wartość wymagana – 0pkt. pozostałe proporcjonalnie wartość końcowa – średnia z oceny poszczególnych parametrów dla każdej z dwóch osi ( suma/2) |  |
|  | Maksymalna oferowana wielkość pola pomiarowego w osi Z [cm] | Wartość najwyższa – 5pkt. Wartość wymagana – 0pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
| Techniki pomiarowe |  |  |  |
|  | Badania ortopedyczne z automatycznym planowaniem przekrojów przez badany staw. - System działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań bez korzystania z zaimplementowanych wzorców minimum dla badania stawu kolanowego | Tak – 2pkt. Nie – 0pkt. |  |
|  | Badanie tensora dyfuzji (traktografia) z minimalną ilością 32-óch kierunków | Wartość najwyższa – 2pkt. Wartość graniczna – 0pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) np. 20cm x 10cm, bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania 2D fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (ZOOMit, FOCUS lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
|  | Dyfuzyjne badania w obszarze głowy (mózgu) – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 12 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane (Silent, lub odpowiednik, zgodnie z nomenklaturą producenta). Sekwencja możliwa do wykonania co najmniej na zaoferowanej wielokanałowej cewce do badania głowy lub głowy i szyi. | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
|  | Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub odpowiednik), zintegrowana z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika). | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM , ARC lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK – 2pkt. NIE – 0pkt. |  |
|  | Technika autokalibracji niewymagająca wykonywania oddzielnego pomiaru (skanu), w procesie kalibracji czułości cewek | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
| Sekwencje pomiarowe |  |  |  |
|  | Minimalne czasy echa (TE) dla sekwencji echa gradientowego (3D GRE) i dla matrycy 256x256 | Wartość najniższa – 5pkt. Wartość graniczna – 0pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Minimalne czasy repetycji (TR) dla sekwencji echa gradientowego (3D GRE) i dla matrycy 256x256 | Wartość najniższa – 5pkt. Wartość graniczna – 0pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Minimalne czasy echa (TE) dla sekwencji EPI i dla matrycy 256x256 | Wartość najniższa – 5pkt. Wartość graniczna – 0pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Minimalne czasy repetycji (TR) dla sekwencji EPI i dla matrycy 256x256 | Wartość najniższa – 5pkt. Wartość graniczna – 0pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Specjalna sekwencja 3D pracująca z parametrem TE ≤ 20 µs, widocznym w parametrach sekwencji, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych. | TAK – 2pkt 5pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1, T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, umożliwiająca akwizycje z matrycą 512 x 512 (Propeller lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
| Konsola operatorska wraz z oprogramowaniem |  |  |  |
|  | Oferowana ilość obrazów zapamiętanych w matrycy 256 x 256 pixeli, bez kompresji | Wartość najwyższa – 5pkt. Wartość graniczna – 0pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazu w matrycy min. 256x256 przy pełnym FOV | Wartość najwyższa – 5pkt. Wartość graniczna – 0pkt. pozostałe proporcjonalnie |  |

UWAGA: 1. W przypadku, gdy wszyscy oferenci zaoferują taka samą wartość parametru ocenianego, zamawiający 
                       przydzieli za ten parametr maksymalną liczbę punktów.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

........................

podpis oferenta