Załącznik nr 2b –dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych  ZP/2501/75/20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ

(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena techniczna”)

Przedmiot przetargu:  TOMOGRAF KOMPUTEROWY

Producent/Firma:.................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:........................................................................................................Rokprodukcji......................................

| Parametr/Warunek |  | Sposób punktowania | Oferowane parametry/warunki |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki funkcjonalne |  |  |  |
|  | Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektora o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych) | Największa wartość - 2 pkt. Wymagana wartość - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Gantry i stół pacjenta |  |  |  |
|  | Wymagana liczba elementów detekcyjnych w jednym rzędzie detektora biorących udział w akwizycji danych | Maksymalna wartość - 10 pkt. Wymagana wartość - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Oferowana średnica otworu gantry [mm] | Maksymalna wartość - 2 pkt. Wymagana wartość - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wymagane maksymalne obciążenie stołu | Maksymalna wartość - 2 pkt. Wymagana wartość - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość wykonania skanu aksjalnego lub spiralnego z gantry pochylonym w zakresie min. ±30° | TAK – 10pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wskaźniki informujący pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z cyfrowymi licznikami czasu pozostałego do końca skanowania widoczne z przodu i z tyłu gantry. | TAK – 10pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Maksymalna długość obszaru badanego skanu spiralnego dostępna w badaniach pacjentów przy rozległych urazach bez konieczności zmiany położenia. | Maksymalna wartość - 10 pkt. Wymagana wartość - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
| Generator rtg wraz z lampą rtg |  |  |  |
|  | Maksymalna wartość napięcia anodowego lampy programowana w protokole klinicznym. | Maksymalna wartość - 5 pkt. Wymagana wartość - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
| System skanowania |  |  |  |
|  | Oferowany czas najkrótszego pełnego skanu (360º) [s] | Minimalna wartość - 2 pkt. Wymagana wartość - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wymagana grubość najcieńszej warstwy przy jednoczesnej akwizycji min. 128 jednakowych warstw [mm] | Minimalna wartość - 10 pkt. Maksymalna wartość - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Oferowana szerokość pokrycia wiązką w osi Z [mm] | Maksymalna wartość - 5 pkt. Wymagana wartość - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Oferowana maksymalna wartość współczynnika pitch przy akwizycji min. 64 warstwowej w polu obrazowania 50 cm | Maksymalna wartość - 15 pkt. Wymagana wartość - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wymagany minimalny rozmiar izotropowego voxela (x=y=z) dla każdego rodzaju badania (dla każdego czasu obrotu, w jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw z tolerancja 2%). | Minimalna wartość - 10 pkt. Maksymalna wartość - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wymagana rzeczywista kardiologiczna rozdzielczość czasowa możliwa do uzyskania w badaniu naczyń wieńcowych przy jednosegmentowej rekonstrukcji obrazu | Minimalna wartość - 20 pkt. Wymagana wartość - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Czy jest możliwość prospektywnego i retrospektywnego skanowania, umożliwiającego akwizycję kardiologiczną (akwizycje bramkowane i wyzwalane sygnałem EKG). | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Algorytm rekonstrukcji obrazów, automatycznie przetwarzający wielokrotnie surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania co najmniej o 80% bez pogorszenia jakości obrazu | Maksymalna wartość - 20 pkt. Wymagana wartość - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Czy jest możliwość korekty miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (w celu eliminacji fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń) przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i rozróżniania rodzaju guzka (lity, nielity, częściowo lity) z automatycznym obliczaniem objętości części litej i nielitej. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające segmentację wszystkich pięciu płatów płuc i automatyczne obliczanie rozedmy w poszczególnych pięciu płatach płuc. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu z serii z kontrastem wraz z automatycznym obliczaniem objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu z serii bez kontrastu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi. Oprogramowanie musi automatycznie obliczać objętość wszystkich krwiaków w mózgowiu. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów mózgu umożliwiające automatyczną fuzję obrazów poszczególnych faz napływu kontrastu i automatycznie pokazujące w różnych kolorach tętnicę, żyły i naczynia oboczne na sumarycznym obrazie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Skolimowane pole skanowania równe max. 30cm ± 10% umożliwiające ograniczenie dawki promieniowania w osi XY w przypadku badań głowy. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Lekarska stacja diagnostyczna |  |  |  |
|  | Oferowana liczba nieskompresowanych obrazów możliwych do zapisania na dysku komputera konsoli operatorskiej | Maksymalna wartość - 5 pkt. Wymagana wartość - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

........................

podpis oferenta