Załącznik nr 2b –dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych  ZP/2501/75/20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ

(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena techniczna”)

Przedmiot przetargu: Aparat RTG

Producent/Firma:.................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:........................................................................................................Rok produkcji......................................

| Parametr/Warunek | Sposób oceny | Oferowane parametry/warunki |
| --- | --- | --- |
| Warunki ogólne i serwisowe |  |  |
| Czy Wszystkie istotne elementy oferowanego aparatu rtg, tj. generator, lampa rtg, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych, kolumna zawieszenia sufitowego pochodzą od tego samego producenta i są objęte jednym certyfikatem CE wraz z aktualnym wpisem lub zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów Medycznych (o ile dotyczy)? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Generator RTG |  |  |
| Czy moc generatora wynosi minimum 80 kW. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy gnerator jest wysokiej częstotliwości z tranzystorem typ IGBT min. 30kHz? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy wartość mAs, wynosi minimum 800 mAs | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Zawieszenie sufitowe z lampą RTG |  |  |
| Czy aparat posiada wyświetlacz danych zlokalizowany na kołpaku lampy rtg w postaci wielofunkcyjnego monitora / ekranu dotykowego – minimum 10” | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy aparat posiada funkcjonalność wyświetlania obrazu z ekspozycji na wyświetlaczu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy aparat posiada funkcjonalność podawania na wyświetlaczu na lampie kąta bezprzewodowego detektora podczas różnych projekcji dla pacjentów na wóz-kach transportowych, wózkach inwalidz-kich oraz swobodnych projekcji - zdjęcia bez kratki | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy aparat posiada funkcjonalność Automatycznego ustawienia THU / głowicy lampy pod kątem 90° w stosunku do detektora przy wolnych ekspozycjach poza stołem i statywem? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy oferowany aparat posiada wbudowaną w kolimator kamerę, dzięki której zakres kolimacji widoczny jest z poziomu monitora konsoli technika | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy aparat posiada system elektrycznego wspomagania ruchu kolumny rtg | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
| Lampa RTG |  |  |
| Czy aparat posiada pilot do obsługi aparatu umożliwiający między innymi: - ruch statywem w zakresie ruchu zmotoryzowanego - ruch pionowy lampy rtg - obsługę kolimatora, włączenie/wyłączenie lampy LED - kontrolę blend - obsługę zaprogramowanych pozycji - sterowanie stołem | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt |  |
| Stół do zdjęć |  |  |
| Czy aparat posiada dopuszczalne obciążenie stołu na całej powierzchni ≥ 310 kg | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy aparat posiada możliwość wykonywania zdjęć składanych kości długich – zakres minimum 120 cm? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy aparat posiada zakres ruchu bucky, minimum 80 cm? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy czas pozyskania obrazu dla badania składającego się z 3 obrazów ≤17 s? | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Statyw płucny |  |  |
| Czy aparat posiada ręczną i silnikową zmianę wysokości detektora? | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy aparat posiada pochłanialność statywu, min. 0,65 mm Al. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czas pozyskania obrazu dla badania składającego się z 3 obrazów – max. 17 s? | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Konsola technika |  |  |
| Czy oferowany aparat wyposażony jest w funkcję tzw. Wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej, (funkcjonalność działająca z każdym z proponowanych detektorów cyfrowych) dla każdego badania? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy oferowany aparat wyposażony jest w funkcję separacji (różnicowania) tkanki miękkiej od twardej (kości) realizowanej, przy użyciu dwóch energii opartej na 2 ekspozycjach z dwoma energiami (ekspozycji niskoenergetycznej i wysokoenergetycznej) lub realizowanej podczas jednej ekspozycji przy użyciu dedykowanego oprogramowania | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy oferowany aparat oferuje oprogramowanie w języku polskim? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy oferowany aparat posiada funkcję wykorzystywania obrazu pacjenta z kamery znajdującej się w kolimatorze do zaznaczania na monitorze konsoli technika zakresu wykonywania zdjęć kości długich | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Detektor bezprzewodowy 43x43 - 2 szt. |  |  |
| Czy oferowany detektor przenośny działa w trybie bezprzewodowym i przewodowym? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy waga detektora wynosi maksymalnie 3,2 kg? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni) wynosi min 360 kg? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy grubość detektora jest ≤ 15 mm? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy detektory są pokryte powłoką antybakteryjną wyznaczaną wg normy ISO22196, co jest istotne dla ograniczenia przenoszenia zakażeń szpitalnych. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy detektory posiadają wewnętrzna pamięć - możliwość wykonania zdjęcia na aparacie mobilnym, zapamiętania w wewnętrznej pamięci i przesłania zdjęcia do konsoli za pomocą stacji dokującej, lub bezprzewodowo, min 100 zdjęć zapisanych w wewnętrznej pamięci detektora? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy detektory wyposażone są w fabryczną obudowę chroniącą przed wnikaniem cieczy min IPX6? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy głębokość akwizycji wynosi min. 16 bit? | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt |  |
| Czy Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na w pełni naładowanej baterii wynosi min 400? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy czas pozyskiwania obrazu końcowego (tryb bezprzewodowy) wynosi max. 8s. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy detektor posiada funkcję autodiagnostyki? | tak - 5 pkt, nie - 0 pkt |  |
| Czy detektor posiada funkcję logowania wstrząsu? | tak - 5 pkt, nie - 0 pkt |  |
| Czy detektor posiada odporność na zginanie? | tak - 5 pkt, nie - 0 pkt |  |
| Mobilna konsola technika |  |  |
| Mobilna konsola technika w postaci tabletu do zaoferowanego przenośnego detektora 43x35 wyposażona w minimum - pamięć RAM 8GB; - dysk twardy SSD 128GB; - przekątna ekranu 12’’; - ekran dotykowy | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt |  |
| Detektor bezprzewodowy 35 x 43 |  |  |
| Czy waga detektora wynosi maksymalnie 2,6 kg.? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni) wynosi min 400 kg.? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy grubość detektora jest ≤ 15 mm? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy detektory są pokryte powłoką antybakteryjną wyznaczaną wg normy ISO22196, co jest istotne dla ograniczenia przenoszenia zakażeń szpitalnych. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy detektory posiadają wewnętrzna pamięć - możliwość wykonania zdjęcia na aparacie mobilnym, zapamiętania w wewnętrznej pamięci i przesłania zdjęcia do konsoli za pomocą stacji dokującej, lub bezprzewodowo, min 100 zdjęć zapisanych w wewnętrznej pamięci detektora? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy detektory wyposażone są w fabryczną obudowę chroniącą przed wnikaniem cieczy min IPX6? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy głębokość akwizycji wynosi min. 16 bit? | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt |  |
| Czy Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na w pełni naładowanej baterii wynosi min 450? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy czas pozyskiwania obrazu końcowego (tryb bezprzewodowy) wynosi max 8s? | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Czy detektor posiada funkcję autodiagnostyki? | tak - 5 pkt, nie - 0 pkt |  |
| Czy detektor posiada funkcję logowania wstrząsu? | tak - 5 pkt, nie - 0 pkt |  |
| Czy detektor posiada odporność na zginanie? | tak - 5 pkt, nie - 0 pkt |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

........................

podpis oferenta