Załącznik nr 2a–dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ANGIOGRAF

Producent …………………………         		Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........     	 		 Rok produkcji  2020……………..

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia |  | Wymóg /wartość graniczna |  | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowy system do badań angiograficznych |  |  |  |  |  |
|  | System fabrycznie nowy, rok produkcji 2020. |  | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w najbardziej zaawansowane rozwiązanie wśród oferowanych dla danego producenta w obszarze poprawy jakości obrazowania i redukcji dawki otrzymanej przez pacjenta - algorytmy potwierdzone minimum trzema niezależnymi badaniami klinicznymi po roku 2015 lub detektory o krystalicznej strukturze scyntylatora lub sieci neuronowe dynamicznie sterujące parametrami ekspozycji i akwizycji. |  | TAK |  |  |
|  | System składający się z: - pozycjonera, - stołu operacyjnego, - generatora RTG, - lampy RTG, - rentgenowskiego toru obrazowania, - cyfrowego systemu rejestracji obrazów. |  | TAK, TAK, TAK, TAK, TAK, TAK |  |  |
| Pozycjoner |  |  |  |  |  |
|  | Pozycjoner jednopłaszczyznowy, o zmotoryzowanych ruchach we wszystkich 3 osiach. |  | TAK |  |  |
|  | Podłogowe mocowanie pozycjonera |  | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 220° |  | TAK, podać |  |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 15°/s |  | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 90° |  | TAK, podać |  |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzona w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 15°/s |  | TAK, podać |  |  |
|  | Sterowanie ruchami pozycjonera z pulpitu przy stole angiograficznym |  | TAK |  |  |
|  | Współbieżność ruchów pozycjonera |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczny programator pozycji ramienia C zapamiętywanych i przywoływanych z panelu przy stole sterowania pacjenta. Możliwość zaprogramowania minimum 45 pozycji |  | TAK |  |  |
|  | System antykolizyjny |  | TAK, podać |  |  |
|  | Ręczne (bez użycia silników) ustawienie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym hamulcem uruchamianym ręcznie |  | TAK/NIE |  |  |
|  | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (minimalny zakres: LAO/RAO, CRANIAL / CAUDAL, SID) |  | TAK, podać |  |  |
| Stół pacjenta |  |  |  |  |  |
|  | Mocowanie stołu na podłodze |  | TAK |  |  |
|  | Obciążenie stołu statyczne nie mniejsze niż 200 kg |  | TAK, podać |  |  |
|  | Dodatkowe obciążenie stołu podczas akcji reanimacyjnej nie mniejsze niż 50 kg |  | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość płyty pacjenta nie mniejsza niż 46 cm |  | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta nie mniejszy niż 27 cm |  | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu nie mniejszy niż 28 cm |  | TAK, podać |  |  |
|  | Pochłanialność blatu pacjenta na całej długości jego przezierności |  | Podać |  |  |
|  | Wyposażenie stołu min: - materac, - podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego, - statyw na płyny infuzyjne (anestetyczny), - podkładki pod ręce pacjenta wzdłuż tułowia przepuszczalne dla promieniowania |  | TAK, TAK, TAK, TAK |  |  |
|  | Sterowanie wszystkimi ruchami ramienia C, stołu i kolimatora możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. |  | TAK |  |  |
|  | Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii i akwizycji możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. |  | TAK |  |  |
|  | Sterowanie zapisem obrazów fluoroskopowych możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. |  | TAK |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami angiografu z panelu dotykowego z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów. |  | TAK |  |  |
|  | Zakres badania bez konieczności przemieszczania pacjenta na stole |  | Podać |  |  |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej [°] |  | Podać |  |  |
|  | Możliwość zatrzymania blatu stołu w dowolnym momencie obrotu |  | TAK/NIE |  |  |
|  | Długość blatu |  | Podać |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta |  | Podać |  |  |
| Generator RTG |  |  |  |  |  |
|  | Generator Rtg |  | TAK, podać producenta i model |  |  |
|  | Moc wyjściowa generatora nie mniejsza niż 100 kW |  | TAK, podać |  |  |
|  | Moc ciągła generatora bez ograniczeń czasowych |  | Podać |  |  |
|  | Zakres napięcia kV dla radiografii min. 50 - 125 kV |  | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres napięcia kV dla fluoroskopii min. 60 - 120 kV |  | TAK, podać |  |  |
|  | Programy anatomiczne |  | TAK |  |  |
|  | Nożny włącznik ekspozycji w sali badań |  | TAK |  |  |
|  | Generator o parametrach wystarczających dla uzyskania maksymalnych parametrów lampy RTG (obciążenie lampy mocą ciągłą, prąd anodowy) |  | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie generatora przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania |  | TAK |  |  |
| Lampa RTG |  |  |  |  |  |
|  | Lampa rentgenowska z wirująca anodą |  | TAK, podać producenta i model |  |  |
|  | Lampa rentgenowska min. 2-ogniskowa |  | TAK, podać |  |  |
|  | Lampa sterowana siatką |  | TAK |  |  |
|  | Moc największego ogniska lampy, zgodnie z normą IEC 60613 |  | Podać |  |  |
|  | Maksymalna wartość prądu anodowego dla radiografii przy 100 kV |  | Podać |  |  |
|  | Obroty anody [obr/min] |  | Podać |  |  |
|  | Najmniejsze ognisko lampy RTG |  | ≤ 0,5, podać |  |  |
|  | Kolejne po najmniejszym ognisko lampy RTG |  | ≤ 0,8 podać |  |  |
|  | Max obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania [kW] (bez ograniczeń czasowych) |  | ≥ 2,0 kW, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody |  | ≥ 3,5 MHU, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka |  | ≥ 5,0 MHU, podać |  |  |
|  | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole angiograficznym |  | TAK |  |  |
|  | Przesłony prostokątne |  | TAK |  |  |
|  | Przesłony półprzepuszczalne |  | TAK |  |  |
|  | Dodatkowa filtracja (np. filtry miedziowe, tantalowe) przy prześwietlaniu z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy o współczynniku filtracji nie mniejszym niż 0,3 mm Cu. (w wypadku filtracji innej niż miedziowa podać w przeliczeniu na mm Cu) |  | TAK, podać |  |  |
|  | Ilość stopni filtracji promieniowania miedziowej / tantalowej z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy nie mniejsza niż 3. |  | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczny dobór filtracji dawki promieniowania rtg – automatyczne wprowadzanie filtrów spektralnych – zależnie od gęstości badanej części anatomicznej pacjenta i zmian ustawień pozycjonera |  | TAK/NIE |  |  |
|  | Funkcja przełączania ogniska na zapasowe w przypadku awarii ogniska podstawowego lampy RTG |  | TAK |  |  |
| Rentgenowski tor obrazowania |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj rejestratora obrazu - płaski panel cyfrowy |  | TAK, podać producenta i model |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy o wymiarach min 30x40 cm i polu obrazowania min 30x38cm |  | TAK, podać oba boki rejestratora (wielkości dla trybu obrazowania) |  |  |
|  | Kształt płaskiego panelu cyfrowego |  | TAK, podać |  |  |
|  | DQE przy 0 lp/mm [%] |  | ≥ 77%, podać |  |  |
|  | Matryca detekcyjna panelu (fizyczna matryca detekcyjna, rozumiana jako liczba rzeczywistych elementów, z których odczytywany jest obraz w panelu) nie mniejsza niż 2k x 2k |  | TAK, podać dokładną ilość pikseli dla każdego wymiaru |  |  |
|  | Liczba pól obrazowych (FOV) nie mniejsza niż 3 |  | TAK, podać |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) w obrazach w matrycy 1024x1024, 12 bitów |  | TAK, podać |  |  |
|  | Wielkość piksela [μm] |  | ≤ 200 μm, podać |  |  |
| Aplikacje kliniczne i cyfrowy system rejestracji obrazów |  |  |  |  |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna z częstotliwościami min pomiędzy 4-30 obrazów/s |  | TAK, podać |  |  |
|  | LIH (last image hold) |  | TAK |  |  |
|  | Zapisywanie i dynamiczne odtwarzanie pętli fluoroskopii (archiwizowanie na HD oraz na nośnikach typu CD/DVD) |  | TAK, podać nazwę |  |  |
|  | Pętla fluoroskopowa– podać maksymalną liczbę klatek przechowywanych w buforze |  | >= 400 Podać |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń |  | TAK |  |  |
|  | Realizacja funkcji analiz i sterowanie aplikacjami (analiza stenoz) przy stole badań |  | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie wybranego obrazu fluoroskopowego na panelu dotykowym |  | TAK/NIE |  |  |
|  | Wykonanie pomiaru odległości i analizy stenoz dostępne poprzez oznaczenie punktów do pomiaru bezpośrednio na obrazie na panelu dotykowym. |  | TAK/NIE |  |  |
|  | Automatyczny pixelshift z możliwością wyłączenia funkcji przez operatora w trakcie zabiegu |  | TAK |  |  |
| Monitory obrazowe |  |  |  |  |  |
|  | Wielkoformatowy diagnostyczny monitor (TFT/LCD) o przekątnej min 56” w sali zabiegowej – 1 szt. Rozwiązanie musi posiadać wyjście sygnału wideo do przesłania sygnału i podłączenia kolejnego monitora. |  | TAK, podać |  |  |
|  | Ruchome zawieszenie sufitowe w sali zabiegowej dla monitora wielkoformatowego TFT/LCD o przekątnej nie mniejszej niż 56” |  | TAK |  |  |
|  | Liczba pól roboczych nie mniej niż 6 |  | TAK, podać |  |  |
|  | Okablowanie do podłączenia sygnałów obrazowych: - obraz live i obraz referencyjny z angiografu, - stacji rekonstrukcji 3D, - obrazy z dwóch (2) urządzeń zewnętrznych generujących sygnały cyfrowe (DVI-D lub VGA) |  | TAK |  |  |
| Niezależna angiograficzna stacja robocza do przeglądu, postprocesingu oraz archiwizacji obrazów |  |  |  |  |  |
|  | Konsola do obróbki obrazów angiograficznych, niezależna od konsoli operatorskiej aparatu angiograficznego |  | TAK |  |  |
|  | RAM |  | ≥ 16GB, podać |  |  |
|  | HD |  | ≥ 290 GB, podać |  |  |
|  | Rzeczywista ilość obrazów w rozdzielczości 1024x1024, 12 bit, którą system pozwala zapamiętać na HD stacji roboczej |  | ≥ 280 000, podać |  |  |
|  | Niemniej niż 1 monitor obrazowy stacji roboczej w sterowni: LCD o przekątnej min. 19” |  | TAK, podać |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń |  | TAK |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń w sekwencjach z subtrakcyjnej angiografii rotacyjnej przed rekonstrukcją. |  | TAK |  |  |
|  | Opcja wykonywania rekonstrukcji warstwowych tkanek miękkich – rekonstrukcje warstwowe wykonywane na bazie danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej. |  | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Redukcja artefaktów w rekonstrukcjach z angiografii rotacyjnej pochodzących od implantów neurologicznych: spiral, stentów, klipsów |  | TAK |  |  |
|  | Redukcja artefaktów respiracyjnych w rekonstrukcjach z angiografii rotacyjnej. |  | TAK |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie pozwalające na rekonstrukcję 3D struktur wewnętrznych w tym naczyń, kości z danych uzyskiwanych z tomografii komputerowej |  | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie wspomagające planowanie procedur embolizacyjnych w oparciu o dane pochodzące z angiografii rotacyjnej. Oprogramowanie pozwalające na dynamiczne przewidywanie dystrybucji środka embolitycznego. |  | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie wspomagające planowanie zabiegów embolizacji guzów wątroby w oparciu o dane pochodzące z angiografii rotacyjnej. Oprogramowanie pozwalające na dynamiczne przewidywanie dystrybucji środka embolitycznego. |  | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Roadmapping 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożenia obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniajacą zmianę ruchów statywu, ruchów stołu w tym zmiana wysokości, przesuwu wzdłużnego i poprzecznego, pola widzenia i odległości SID) |  | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Ponowna rejestracja rekonstrukcji 3D (CBCT) uzyskanych z danych z angiografii rotacyjnej z bieżącym obrazem rentgenowskim – praca w trybie Roadmapu 3D. Do procesu ponownej rejestracji obrazów niezbędne wyłącznie 2 pojedyncze projekcje fluoroskopowe na angiografie. |  | TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  |  |
|  | Rozbudowany pakiet nawigacji trójwymiarowej oparty na technologii Roadmappingu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia. Wykorzystanie do Roadmapping 3D modelu 3D uzyskanego z tomografii komputerowej |  | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Rejestracja zrekonstruowanego modelu 3D uzyskanego z danych z tomografii komputerowej z bieżącym obrazem rentgenowskim – praca w trybie Roadmapu 3D. Do procesu rejestracji obrazów niezbędne wyłącznie 2 pojedyncze projekcje fluoroskopowe na angiografie. |  | TAK/NIE |  |  |
|  | Ponowna rejestracja zrekonstruowanego modelu 3D uzyskanego z danych z tomografii komputerowej z bieżącym obrazem rentgenowskim – praca w trybie Roadmapu 3D. Do procesu ponownej rejestracji obrazów niezbędne wyłącznie 2 pojedyncze projekcje fluoroskopowe na angiografie. |  | TAK/NIE |  |  |
|  | Prezentacja konturów / obrysu zrekonstruowanego obiektu 3D wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D |  | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami systemu rekonstrukcji 3D z pulpitu przy stole angiograficznym |  | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu |  | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D |  | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Nagrywarka CD lub DVD |  | TAK, podać |  |  |
|  | Archiwizacja danych obrazowych na dyskach CD, DVD lub USB w formacie DICOM w sposób umożliwiający ich odtwarzanie na dowolnym komputerze PC bez żadnego dodatkowego oprogramowania klinicznego |  | TAK |  |  |
|  | Odtwarzanie nagranych na nośnikach jednokrotnego zapisu CD/DVD-RW obrazów w standardzie DICOM 3.0, wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni |  | TAK |  |  |
|  | Aparat musi obsługiwać interfejs komunikacyjny umożliwiający współpracę z PACS i stacjami lekarskimi pracującymi w formacie DICOM 3.0 obsługujący klasy serwisowe: - DICOM 3.0 Modality Worklist - DICOM 3.0 Storage Commitment - DICOM 3.0 Send/Receive - DICOM 3.0 Query/Receive - DICOM 3.0 Print - DICOM 3.0 MPPS - DICOM 3.0 RDSR |  | TAK |  |  |
|  | Od wykonawcy wymaga się: - wykonania projektu ochrony radiologicznej (obliczeń osłon stałych dla pracowni RTG przeznaczonej do instalacji aparatu) - zainstalowania dostarczonego urządzenia, jego uruchomienia - przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. - wykonania przez Wykonawcę testów akceptacyjnych oraz testów specjalistycznych dla zainstalowanego aparatu - wykonania przez Wykonawcę testów bezpieczeństwa - włączenie oprogramowania urządzeń medycznych do systemu informatycznego (Integracja konfiguracja i testy komunikacji urządzenia z systemem PACS/RIS/HIS – PIXEL) |  | TAK |  |  |
|  | Eksport danych 3D w formacie pozwalającym na wykorzystanie w procesie druku 3D. |  | TAK |  |  |
| Narzędzia monitorowania i zarządzania dawką promieniowania |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy rtg wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/ wyświetlaczu w sali zabiegowej |  | TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  |  |
|  | Funkcjonalność śledzenie rozkładu dawki na ciele pacjenta w czasie całego trwania zabiegu. Funkcjonalność tworzenia map dawki prezentujące rozkład dawki na ciele pacjenta. |  | TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  |  |
|  | Funkcjonalność śledzenie rozkładu w postaci map dawki na ciele pacjenta. Funkcjonalaność pozwalająca na zapis i eksport mapy dawek w formacie DICOM |  | TAK/NIE |  |  |
|  | Funkcjonalność śledzenie rozkładu w postaci map dawki na ciele pacjenta realizowana bezpośrednio na angiografie. Rozwiązanie zintegrowane, oprogramowanie uruchamiane na konsoli angiografu. Prezentacja map dawek na monitorze angiografu. |  | TAK/NIE |  |  |
| Akcesoria, wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej |  | TAK |  |  |
|  | Lampa zabiegowa mocowana na suficie wykonana w technologii LED. |  | TAK |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta. |  | TAK |  |  |
|  | Aparat ma być wyposażony w środki osobistej ochrony przed promieniowaniem jonizującym: - dwuczęściowy fartuch ochrony RTG (garsonka) (0,35 mmPb), o rozmiarze wykonane z materiału bezołowiowego (Xenolite, Greenlite itp.) - osłony na tarczycę (0,5 mmPb) - okulary ochronne (0,75 mmPb) |  | 5 kpl.(2M, 2XL, 1XXL) 5 szt. 5 szt. |  |  |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu zsynchronizowany z oferowanym angiografem |  | Tak |  |  |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa |  | TAK |  |  |
|  | System zasilania awaryjnego UPS dla kardioangiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie mniejszym niż 5 min. Dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego, wymagane zapewnienie min. fluoroskopii w zdefiniowanym powyżej czasie |  | TAK |  |  |
|  | Powyższe rozwiązanie zapewniające ciągłość obrazowania w momencie przełączenia na awaryjny system zasilania. Rozwiązanie nie wymagające restartu generatora i/lub systemu komputerowego angiografu. |  | TAK |  |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |
|  |  | Szkolenie aplikacyjne u użytkownika nie mniej niż 7 dni roboczych | Tak |  |  |
|  |  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. |  | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta |  | Tak |  |  |
|  | Paszport techniczny |  | Tak |  |  |
|  | Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli |  | Tak |  |  |
|  | Zestaw fantomów do kontroli jakości ANGIOGRAFU i monitorów, oprogramowanie do kontroli jakości. Zakres testów kontroli zgodnie rozporządzeniem ministra zdrowia nr 51 z dnia 09 marca 2011 Fantom ma składać się z elementów umożliwiających ocenę/pomiar: - rozdzielczości przestrzennej - zniekształceń obrazu - powtarzalności ekspozycji/moc dawki |  | Tak |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesięcy obejmującej wszystkie elementy urządzeń |  | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. |  | Tak |  |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. |  | Tak |  |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny |  | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat |  | Tak |  |  |

miejscowość:

data:

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)