Załącznik nr 2a–dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie"

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

APARATU DO ZNIECZULENIA

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak |  |  |
|  | Aparat przystosowany do wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych | Tak |  |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej z blokowanymi co najmniej kołami przednimi | Tak |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | Tak |  |  |
|  | Zasilanie awaryjne realizowane z akumulatora wewnętrznego wbudowanego fabrycznie w aparat | Tak |  |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu awaryjnym przez min. 90 minut – czas zasilania zapewniony dla działania aparatu w typowych warunkach eksploatacji | Tak |  |  |
|  | Blat do pisania z oświetleniem typu LED z płynną regulacją natężenia światła. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie gazami: N2O, O2, powietrze z centralnej sieci, wężami wysokociśnieniowymi o długości 5 m. | Tak |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie w gazy z butli (N2O, O2) | Tak |  |  |
|  | Reduktory do butli O2 i N2O (nakręcane – połączenie gwintowe) z przyłączem do aparatu. | Tak |  |  |
|  | Uchwyty do butli 10 litrowych O2 i N2O | Tak |  |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora | Tak |  |  |
|  | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę z wymiennymi wkładami o łącznej objętości minimum 1000 ml każdy. | Tak |  |  |
|  | System oddechowy, okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków, podgrzewany | Tak |  |  |
|  | System dystrybucji gazów | Tak |  |  |
|  | Pneumatyczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | Tak |  |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie co najmniej 25% | Tak |  |  |
|  | Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki Low Flow i Minimal Flow. | Tak |  |  |
|  | Optymalny dobór przepływu świeżych gazów - ekonometr znieczulania. | Tak |  |  |
|  | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie. | Tak |  |  |
|  | System oddechowy | Tak |  |  |
|  | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | Tak |  |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml | Tak |  |  |
|  | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN | Tak |  |  |
|  | Respirator | Tak |  |  |
|  | Respirator anestetyczny wbudowany, obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego oraz ekranu dotykowego | Tak |  |  |
|  | Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna minimum 15 cali, umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia. | Tak |  |  |
|  | Tryb wentylacji ręcznej | Tak |  |  |
|  | Oddech spontaniczny | Tak |  |  |
|  | Wentylacja mechaniczna kontrolowana objętościowo | Tak |  |  |
|  | Wentylacja mechaniczna synchronizowana w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym | Tak |  |  |
|  | Wentylacja mechaniczna kontrolowana ciśnieniowo | Tak |  |  |
|  | Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym (w trybie ciśnieniowym i w trybie objętościowym) | Tak |  |  |
|  | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) | Tak |  |  |
|  | Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym | Tak |  |  |
|  | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM | Tak |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu w zakresie 2:1 do 1:8 | Tak |  |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 l/min | Tak |  |  |
|  | Regulacja PEEP minimum od 4 do 25 cmH2O (hPa) | Tak |  |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 60 hPa (cmH2O) | Tak |  |  |
|  | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,2 do 10 l/min | Tak |  |  |
|  | Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej | Tak |  |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze | Tak |  |  |
|  | Alarm Apnea na podstawie analizy: ciśnienia, przepływu, CO2 | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych | Tak |  |  |
|  | Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie, PEEP), częstotliwości oddechowej | Tak |  |  |
|  | Prezentacja wdechowego i wydechowego: stężenia tlenu (pomiar paramagnetyczny), stężenia CO2 i N2O, stężenia anestetyków wziewnych (co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu); prezentacja liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie pojemności wydechowej pojedynczego oddechu | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja krzywych: p(t), CO2(t) | Tak |  |  |
|  | Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, pętla referencyjna, jednoczesna prezentacja parametrów pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej | Tak |  |  |
|  | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu należnej wagi pacjenta | Tak |  |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Test kontrolny sprawdzający poprawność działania urządzenia. | Tak |  |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulenia. | Tak |  |  |
|  | Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj) | Tak |  |  |
|  | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) z możliwością ustawienia CPAP | Tak |  |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej w trybie VCV od 20ml, ale z możliwością wentylacji od 5 ml podczas wentylacji ciśnieniowej | Tak |  |  |
|  | Regulacja Plateau od 5% | Tak |  |  |
|  | Prezentacja objętości minutowej spontanicznej. | Tak |  |  |
|  | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania tlenem w aparacie | Tak |  |  |
|  | Jednorazowe wkłady na wydzielinę – min.30 szt. | Tak |  |  |
|  | Jednorazowe dreny do odsysania – min.30 szt. | Tak |  |  |
|  | Pułapki wodne do modułu gazowego – min.10 szt. | Tak |  |  |
|  | Linie próbkujące – min.10 szt. | Tak |  |  |
|  | Parowniki sevofluranu i desfluranu do oferowanego aparatu. | Tak |  |  |
|  | Mocowanie parowników sevofluranu i desfluranu na aparacie. | Tak |  |  |
|  | Worki oddechowe: minimum 3 szt. o różnych objętościach. | Tak |  |  |
|  | Laryngoskop : - laryngoskop światłowodowy - łopatki dla dorosłych z zabudowanym światłowodem min. 3szt., typu Macintosh, minimum w rozmiarach 2,3,4, autoklawowalne -rękojeść z zasilaniem akumulatorowym, z oświetleniem typu LED - ładowarka umożliwiająca ładowanie akumulatora w rękojeści z sieci elektrycznej | Tak |  |  |
|  | Resuscytator samorozprężalny z rezerwuarem tlenu dla dorosłych: - przeznaczony dla pacjentów o wadze powyżej 15kg - minimum trzy maski z pompowanym mankietem w różnych rozmiarach - worek ze ścianą podwójną - wszystkie elementy resuscytatora autoklawowalne | Tak |  |  |
|  | Monitor do aparatu. | Tak |  |  |
|  | Monitor z kolorowym ekranem LCD o przekątnej min.12 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych | Tak |  |  |
|  | Menu ekranowe w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia, umożliwiający jednocześnie zamocowanie monitora na poręczy łóżka - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu | Tak |  |  |
|  | System wewnętrznego chłodzenia monitora bez wentylatora. | Tak |  |  |
|  | Konfiguracja sposobu wyświetlania parametrów. | Tak |  |  |
|  | Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 6. | Tak |  |  |
|  | Dostępny ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | Tak |  |  |
|  | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania min. 40 własnych zestawów parametrów pracy monitora | Tak |  |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów, z możliwością przeglądania z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania | Tak |  |  |
|  | Możliwości monitorowania parametrów | Tak |  |  |
|  | Pomiar EKG | Tak |  |  |
|  | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiarowy przynajmniej: min.20-300 uderzeń/minutę | Tak |  |  |
|  | Pomiar odchylenia ST | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 15 różnych arytmii | Tak |  |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna (SpO2). Pomiar bodźców nocyceptywnych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe realizowany przy użyciu czujnika SpO2. | Tak |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do minimum 4 godzin | Tak |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia | Tak |  |  |
|  | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch ciśnień | Tak |  |  |
|  | Pomiar temperatury | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | Tak |  |  |
|  | Pomiar zwiotczenia | Tak |  |  |
|  | Pomiar zwiotczenia za pomocą modułu oferowanego systemu monitorowania, metodą elektromiografii z wykorzystaniem elektrosensora; dostępne metody stymulacji: ToF z podaniem wartości T1%, ToF w odstępach czasu, tężcowej (TET) z obliczaniem PTC, DBS oraz ST | Tak |  |  |
|  | Przewód EKG 3-odprowadzeniowy – min. 2szt. | Tak |  |  |
|  | Czujnik SpO2 dla dorosłych, wielorazowy, typu klips na palec - min. 2szt. | Tak |  |  |
|  | Czujnik SpO2 dla dzieci, wielorazowy – min.1 szt. | Tak |  |  |
|  | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia | Tak |  |  |
|  | Mankiety do pomiaru ciśnienia – min. 5 szt. w różnych rozmiarach | Tak |  |  |
|  | Czujnik temperatury skóry – min. 2szt. | Tak |  |  |
|  | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych | Tak |  |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |  |
|  | Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące obejmującej wszystkie elementy urządzeń | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |  |

miejscowość:

data:

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)