Załącznik nr 2a–dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie"

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CHŁODZIARKI

| Lp. |  |  |  | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  |  |  |  | Chłodziarka do zastosowań farmaceutycznych. | TAK |  |
|  |  |  |  | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | TAK |  |
|  |  |  |  | Zakres temperatur:+3°C do +16°C | TAK |  |
|  |  |  |  | Pojemność max. : 152lbrutto/ 132 l netto +/- 2l | TAK |  |
|  |  |  |  | Wymuszony obieg powietrza. | TAK |  |
|  |  |  |  | Automatyczne odszranianie. | TAK |  |
|  |  |  |  | Sterowanie automatyczne – moduł elektroniczny. | TAK |  |
|  |  |  |  | Nastawianie temperatury co 0,1ºC | TAK |  |
|  |  |  |  | Cyfrowy wyświetlacz temperatury. | TAK |  |
|  |  |  |  | Zintegrowane systemy alarmowe–optyczny i akustyczny alarm temperatury ostrzega przy przekroczeniu granic dopuszczalnych odchyleń temperatury | TAK |  |
|  |  |  |  | Alarm otwartych drzwi | TAK |  |
|  |  |  |  | Alarm awarii zasilania sieciowego (po przywróceniu zasilania ) | TAK |  |
|  |  |  |  | Alarm uszkodzenia czujnika | TAK |  |
|  |  |  |  | 1-punktowa kalibracja temperatury | TAK |  |
|  |  |  |  | Maksymalna stabilność temperatury wewnątrz (norma NF X 15-140) | TAK |  |
|  |  |  |  | Obudowa wykonana ze stali | TAK |  |
|  |  |  |  | Kolor obudowy: biały | TAK |  |
|  |  |  |  | Bezspoinowa komora wewnętrzna z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  |  |  |  | OświetlenieLEDwnętrza z oddzielnym włącznikiem | TAK |  |
|  |  |  |  | Drzwi przeszklone z samodomykaczem | TAK |  |
|  |  |  |  | Możliwość zewnętrznej dokumentacji temperatury i alarmów -styk bezpotencjałowy oraz interfejs RS 485 | TAK |  |
|  |  |  |  | Materiał półek: ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  |  |  |  | Zamek | TAK |  |
|  |  |  |  | 4półki/ 3 regulowane–obciążenie do 45 kg / półkę | TAK |  |
|  |  |  |  | Możliwość wykonania otworu dla zewnętrznego czujnika temperatury PT100 (Ø10mm) | TAK |  |
|  |  |  |  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | TAK |  |
|  |  |  |  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | TAK |  |
| 1. |  |  |  | Okres gwarancji - min. 24 miesiące | TAK |  |
| 2. |  |  |  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |
| 3. |  |  |  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| 4. |  |  |  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |

miejscowość:

data:

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)